SCHEDA TECNICA N.1 Videocolonscopio Pediatrico HDTV

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
n.1 Videocolonscopio Pediatrico HDTV
2. Visione HDTV ( STANDARD NATIVO 1080 LINEE)
3. Visione NBI per pattern vascolare
4. Connettore One-Touch per connessione senza necessità di alcun cavo
5. Strumento Water Proff senza necessità di alcun tappo di tenuta
6. Profondità di campo : 2-100 mm
7. Angolo di visione : 170°
8. Possibilità di regolazione manuale della rigidità della sonda
9.Tratto distale con funzione Passive Bending per agevolare il passaggio del sigma e delle flessure
10. Sonda con specifica High Force Transmission per una migliore trasmissione delle manovre di torsione lungo la sonda
11.Diametro porzione distale : 10.5 mm
12. Diametro sonda : 9.8mm
13. Canale operativo : 3.2 mm
14. Canale di lavaggio ausiliario
15. Lunghezza operativa circa 1330 mm

Si precisa che qualora fossero proposte apparecchiature “equivalenti” dovrà intendersi una equivalenza funzionale ed operativa su quanto già esistente e che la stessa dovrà essere verificata con prova pratica in sede di gara, in fase di valutazione di conformità tecnica