SCHEDA TECNICA N.1 VideoEcoGastroscopio Ultrasonico

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
n.1 VideoEcoGastroscopio Ultrasonico
VideoEcoGastroscopio ultrasonico per diagnostica ed interventistica assistita con acquisizione in tempo reale di una immagine ecografica a scansione assiale elettronica e di immagine endoscopica con CCD a colori diretto
In associazione con la colonna endoscopica EXERA III Olympus serie 190 ed al monitor ad alta definizione , l' immagine dello strumento viene rappresentata in alta definizione.
CARATTERISTICHE OTTICHE
Angolo di visione: 100°
Direzione della visione: antero-laterale 55°
Campo focale: 3-100 mm
Sensore CCD: colore diretto tipo Q-Filtro NBI
CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE
Piano di scansione : assiale
Apertura piano di scansione : 180°
Tipo di scansione: B-mode, M-mode, D-mode, Flow-CHT-CHE, elastosografia
Frequenze di scansione : 5-10 MHz
Passi di scansione: 5/6/7,5/10/12 mhz
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Lunghezza operativa. 1245 mm
Diametro massimo del distale : 12,6 mm
Angolazione del terminale distale: 130°up/90°down/90° right-left
Canale operativo : 3,7 mm

Si precisa che qualora fossero proposte apparecchiature “equivalenti” dovrà intendersi una equivalenza funzionale ed operativa su quanto già esistente e che la stessa dovrà essere verificata con prova pratica in sede di gara, in fase di valutazione di conformità tecnica.