SCHEDA TECNICA N.2 Videoduodenoscopi

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
n.2 Videoduodenoscopi
2. Visione laterale dotato di uno speciale anglè disegnato per ottimizzare i tempi di scambio degli accessori durante la fase sia diagnostica che operativa.
3. Sistema di elevatore con particolare scanalatura a W per due modalità di bloccaggio per fili guida, tipo 0,025” lateralmente, 0,035” centralmente, nella parte distale dello strumento , avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Direzione di visione laterale : 15°retro
Angolo di visione : 100°
Distanza di osservazione ottimale : 5-60 mm
Canale bioptico: 4,2 mm
Diametro inserzione tubo : 11,3 mm
Angolazioni terminale distale : 120°su , 90° giù , 110° right, 90° left
Lunghezza operativa: 1240 mm
Visione NBI

Si precisa che qualora fossero proposte apparecchiature “equivalenti” dovrà intendersi una equivalenza funzionale ed operativa su quanto già esistente e che la stessa dovrà essere verificata con prova pratica in sede di gara, in fase di valutazione di conformità tecnica.