AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA

BENFRATELLI - PALERMO

Procedura aperta , in forma consorziata tra l’Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - l’Arnas Garibaldi di Catania,  per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi)  , con il sistema del conto deposito di defibrillatori impiantabili e relativi accessori

CAPITOLATO D’ONERI

(delibera indizione n.882 del11/05/2012)

N° di gara per AVCP 4180685

INDICE

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Articolo 2 - Requisiti tecnici, confezionamento ed etichettatura

Articolo 3 - Offerta tecnica

Articolo 4 - Offerta economica

Articolo 5 - Modalità di aggiudicazione

Articolo 6 - Strumentazione in comodato d’uso gratuito

Articolo 7 - Garanzia e Assistenza Tecnica

Articolo 8 - Accertamento della quantità e qualità delle prestazioni rese dall’esecutore

Articolo 9 - Mancata consegna

Articolo 10 - Penali

Articolo 11 - Obblighi in materia di sicurezza

Articolo 12 - Innovazione tecnologica

Articolo 13 - Tracciabilità dei dispositivi – Recall

Articolo 14- Campionatura

Articolo 15 – Prezzi e Revisione

Articolo 16 – Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

Articolo 17 – Pagamento delle forniture

Articolo 18 – Spese a carico della ditta aggiudicataria

Articolo 19 – Divieto di cessione del contratto

Articolo 20 – Decorrenza della fornitura

Articolo 21  – Clausola risolutiva espressa

Articolo 22  – Cauzione definitiva

Articolo 23  – Subappalto

Articolo 24  – Stipula del contratto

Articolo 25  – Privacy o riservatezza

Articolo 26 – Trasparenza Amministrativa  e diritto d’accesso

Articolo 27 – Foro competente

ALLEGATI

· Scheda Fabbisogno

- Bozza contratto e contratto  estimatorio temporaneo di conto deposito

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato d’Oneri disciplina la fornitura consorziata , divisa in lotti di defibrillatori impiantabili e relativi accessori per l’ UU.OO.C.  di Cardiologia dell’Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e l’Arnas Garibaldi di Catania.

La fornitura avviene con le modalità del “Conto deposito temporaneo” come precisato nell’appendice al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sub.lettera B

I dispositivi, le specifiche tecniche e le quantità, sono indicati nella “Scheda Fabbisogno – Allegato A”, allegata al presente Capitolato d’Oneri, quale parte integrante e sostanziale.

Le quantità annue indicate per ciascun dispositivo sono da considerarsi presunte e non vincolanti per le Aziende Consorziate , le quali si riservano  la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potranno apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Le Aziende Consorziate si riservano  la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

Articolo 2 - Requisiti tecnici, confezionamento ed etichettatura

I dispositivi oggetto della fornitura devono essere :

- di ultimissima generazione (devono essere commercializzati non più tardi di 4 anni fa , “gennaio 2008”) ;

- conformi, pena l’esclusione della gara, ai requisiti stabiliti dal D.Lgs 507/92 ( attuazione direttiva 90/385/CEE ) e s.m.i (D.Lgs.19 marzo 1996 n.256 ; D.Lgs 37/2010) dal D.Lgs 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE ) e s.m.i. (D.Lgs 95/98, Lgs D.lgs 332/2000 , 271/2002, D.Lgs 37/2010) e ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici previsti dalla F.U. Europea vigente.

I dispositivi offerti e, se del caso, i loro componenti devono recare un codice che permetta l’identificazione univoca del dispositivo stesso (segnatamente il tipo di dispositivo e l’anno di fabbricazione) e del fabbricante; il codice deve poter essere rilevato , se del caso, senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico .

Quando un dispositivo o i relativi accessori recano le istruzioni necessarie per il funzionamento o indicano parametri di funzionamento o di regolazione mediante un sistema di visualizzazione, tali informazioni devono poter essere comprese dall’operatore e, se del caso, dal paziente.

I dispositivi offerti devono essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che essi siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto.

Per confezione si intende una scatola unica, completa delle diciture previste dal capitolato e non varie scatole unite.

Le scatole a sua volta saranno confezionate in cartoni resistenti facili da immagazzinare per sovrapposizione (imballaggio commerciale).

Ogni dispositivo deve recare sull’imballaggio in modo leggibile ed indelebile, eventualmente  mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni:

Sull'imballaggio che assicura la sterilita' (scatola unica):

- metodo di sterilizzazione

- indicazione che consenta di riconoscere detto imballaggio;

- nome e indirizzo del fabbricate;

- denominazione dell'apparecchio;

- indicazione che il dispositivo impiantabile e' sterile;

- indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione;

- indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza.

Sull'imballaggio commerciale:

- nome e indirizzo del fabbricante, nome e indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunita';

- denominazione del dispositivo;

- destinazione del dispositivo;

- caratteristiche pertinenti per il suo impiego;

- indicazione che il dispositivo impiantabile e' sterile;

- indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione;

- indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta  sicurezza;

- condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo.

- nel caso di un dispositivo ai sensi dell’art. 1 comma 2-ter.1 Del D.Lgs 507/92 e s.m.i. l'indicazione che il dispositivo incorpora un derivato del sangue umano.

Articolo 3 - Offerta tecnica

La ditta partecipante deve presentare, a pena di esclusione, per ogni dispositivo afferente al lotto offerto, la seguente documentazione tecnica nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione qualitativa dei prodotti:

1) Scheda tecnica, in lingua italiana, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto con particolare riferimento a:

a) descrizione dei dispositivi offerti, codice del dispositivo assegnato dal produttore con il nome dell’Impresa produttrice e paese d’origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’origine di quest’ultimo;

b) destinazione d’uso;

c) se prodotto sterile o non sterile;

d) se dispositivo sterile: modalità di sterilizzazione utilizzata;

e) se dispositivo non sterile: idoneità del prodotto alla sterilizzazione e metodo di sterilizzazione compatibile;

f) condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;

g) periodo di validità;

h) intera gamma delle versioni disponibili (no alternative);

2) Numero di repertorio dei Dispositivi Medici (eventuale la non indicazione non comporterà l’esclusione dalla gara) ;

3) Certificazione CE ( D.Lgs. 46/97 e s.m.i.) in corso di validità, in originale o copia conforme, in caso di avvenuta scadenza del marchio e la contemporanea procedura di rinnovo dello stesso,attestazione del produttore che fornisca gli estremi della richiesta di rinnovo con obbligo a fornire successivamente al rilascio la nuova certificazione CE; dove previsto, dovrà essere indicato l’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione;

4) Eventuali altre certificazioni di qualità;

Nel caso in cui la documentazione sopra richiesta sia disponibili nella banca dati del Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (R.D.M.), la presentazione della documentazione indicata può essere sostituita, ai sensi dell’art.5, comma 5 D.M. del 21/12/2009, da apposita e specifica dichiarazione comprensiva della indicazione del numero identificativo di Registrazione.

Allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto, sulla documentazione tecnica di cui sopra, devono essere bene evidenziati, i dati identificativi della ditta partecipante e il numero del Lotto indicato nella Scheda Fabbisogno allegata al presente Capitolato d’Oneri.

La ditta deve allegare alla documentazione tecnica, a pena di esclusione, dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante che:

A.) i prodotti offerti sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla loro produzione e immissione in commercio;

B.) i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale sono rispondenti a quanto previsto dal D. Lgs. n. 67 del 06.04.2005;

C.) il prodotto offerto e che sarà oggetto di consegna in caso di aggiudicazione, non è stato segnalato per difetti o danni gravi ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e s.m.i.;

D.) la ditta si impegna a produrre, qualora la documentazione presentata non risulti sufficiente alla valutazione del prodotto offerto e dietro semplice richiesta dell’Azienda, la campionatura del dispositivo;

E.) i prezzi dei dispositivi offerti, qualora rientranti negli elenchi inseriti nei Decreti Ministeriali aventi ad oggetto gli importi a base d’asta dei dispositivi medici, non superano i prezzi stabiliti dai decreti stessi (indicare dettagliatamente dispositivi – lotto e prezzo stabilito dai D.M.).

Deve, inoltre, essere allegata:

- la riproduzione dell’offerta, senza l’indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, pena l’esclusione dalla gara, al fine di poter evincere in modo esplicito gli articoli offerti con i relativi codici e denominazioni;

- indice completo di quanto contenuto nella busta “B” - Offerta Tecnica;

- letteratura e studi clinici sul funzionamento dei dispositivi offerti e sull’affidabilità costruttiva dei materiali, prodotta dai centri utilizzatori italiani ed esteri;

- elenco dei principali centri utilizzatori italiani ed esteri, precisando indirizzo e dispositivi forniti;

- ogni altra informazione tecnico-scientifica utile ai fini della valutazione qualitativa e comparativa delle offerte.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche e dei requisiti previsti nel presente Capitolato d’Oneri comporterà l’esclusione della Ditta dalla procedura di gara.

Articolo 4 - Offerta economica

La ditta partecipante deve presentare offerta economica all’interno della busta “C” – Offerta Economica (una busta per ogni lotto) - redatta in lingua italiana. L’offerta deve essere presentata sia in formato cartaceo che in formato elettronico (formato excel) su supporto magnetico e deve contenere le seguenti informazioni (si precisa che in caso di difformità tra l’offerta economica cartacea e quella contenuta nel CD, farà fede l’offerta cartacea sottoscritta dal rappresentate legale della ditta partecipante):

- numero del lotto indicato nella Scheda Fabbisogno allegata al presente Capitolato d’Oneri;

- codice prodotto del fornitore e codice prodotto del produttore (fabbricante), nome commerciale e descrizione;i;

- codice C.N.D. (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici);

- (eventuale) numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Dispositivi Medici;

- prezzo della confezione, in cifre ed in lettere, al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge (in cifre ed in lettere);

- numero di unità contenute nella confezione di vendita e indicazione se la stessa è divisibile (in cifre ed in lettere);

- prezzo della confezione al netto dello sconto e dell’I.V.A (in cifre ed in lettere);

- percentuale di sconto praticata sul prezzo di listino a confezione (tale percentuale verrà utilizzata per le determinazione dei prezzi in caso di varianti);

- prezzo unitario (a pezzo), in cifre ed in lettere, al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge;.

- aliquota IVA (in cifre ed in lettere);

- importo complessivo netto del Lotto per cui si presenta offerta ;

- percentuale di sconto applicata sull’importo del lotto a base d’asta riportato nella Scheda Fabbisogno allegata al presente Capitolato d’Oneri;

- importo complessivo netto annuo della fornitura del lotto (calcolato in relazione alle quantità annue previste nella scheda fabbisogno).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.

I prezzi offerti, in ogni caso, non dovranno essere superiori ai prezzi determinati dal Ministero della Salute, per dispositivi corrispondenti, con Decreti dell’11.10.2007, del 25.01.2008, del 15.04.2008 e del 17.02.2009 (aventi ad oggetto la determinazione di prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del Sistema Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera v) della Legge 07.12.2006, n° 296).

Nel caso in cui l’utilizzo dei dispositivi offerti comporti di dover disporre, per tutta la durata del contratto, di apposita strumentazione fornita, tale strumentazione viene fornita a titolo gratuito in comodato d’uso; deve essere indicato in offerta: la marca e il modello, il codice del fornitore e del produttore, la descrizione ed il relativo prezzo di listino corrente.

IN BUSTA SEPARATA – contrassegnata con la dicitura “LISTINI” , deve essere fornita la seguente documentazione:

b) listino prezzi ufficiale aggiornato, in formato cartaceo e su supporto magnetico in formato pdf, della gamma di prodotti di pari tipologia di quelli in oggetto che la ditta è in grado di fornire;

c) dichiarazione, rilasciata dal soggetto che sottoscritto l’offerta economica, che i listini presentati avranno la medesima validità del contratto;

- indicazione sul listino dei prodotti afferenti ai lotti offerti riportando sullo stesso i corrispondenti numeri dei lotti.

Ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica si precisa che:

- relativamente ai lotti dove è richiesto il controllo remoto, il dispositivo per il controllo remoto deve essere fornito completo di accessori, previa richiesta degli utilizzatori, senza oneri aggiuntivi in comodato d’uso con garanzia di funzionamento/sostituzione per tutta la vita del dispositivo impiantato;

- relativamente ai dispositivi per i quali sono stati richiesti gli elettrocateteri dedicati e i sistemi di introduzione:

⇒ devono essere quotati separatamente i singoli dispositivi in quanto potrebbero essere acquistati singolarmente,

⇒ l’importo complessivo del lotto determinato dalla sommatoria del prezzo del singoli dispositivi non deve comunque superare l’importo previsto a base d’asta;

⇒ gli elettrocateteri afferenti alla stessa tipologia ma con codici diversi dovuti alle varie lunghezze, punte e curvature, devono essere offerti allo stesso prezzo;

- i modelli offerti nei singoli lotti si intendono comprensivi di tutte le versioni disponibili attinenti al modello dichiarato (non devono essere proposte alternative) e pertanto devono essere forniti allo stesso prezzo;

- devono essere forniti in sconto merce gli adesivi medicali sterili esterni in silicone;

d) scheda comparazione prezzi debitamente compilata per i lotti offerti (All.A2)

Gli importi dichiarati da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro.

Le  dichiarazioni di cui all’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o ancora da riunirsi in ATI le dichiarazioni di cui sopra devono  essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio.

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso da ogni singola Azienda Consorziata .

Articolo 5 - Modalità di aggiudicazione

La fornitura viene aggiudicata per singolo lotto intero in base al criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 6 - Strumentazione in comodato d’uso gratuito

Le ditte aggiudicatarie dei defibrillatori e degli elettrostimolatori devono fornire, in comodato d’uso gratuito un sistema di programmazione completo dei relativi accessori destinato alla programmazione ed al controllo dei dispositivi medici; si precisa pertanto che:

_ la strumentazione viene concessa in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, compresa l’eventuale opzione di proroga;

_ le Aziende Consorziate si obbligano  a custodire e conservare i predetti beni con la diligenza del buon pater familias e ad utilizzarli secondo l’uso per cui sono stati progettati e le istruzioni che l’appaltatore si riserva di impartire; la stessa Stazione Appaltante si obbliga a restituirli all’appaltatore, alla scadenza del termine, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;

_ l’appaltatore deve consegnare strumentazione nuova; nell’ipotesi in cui la strumentazione fosse già in uso presso le Aziende Consorziate , l’appaltatore deve garantire che sia in perfetta efficienza; in caso contrario (strumentazione usurata o comunque non più idonea all’uso per cui viene data in comodato) deve provvedere alla sua sostituzione;

_ l’appaltatore è tenuto a proprie spese, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione, riparazione, sostituzione della strumentazione e/o dei componenti della stessa soggetti a rottura o ad usura, a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica; sono quindi a carico dell’appaltatore:

· la manutenzione gratuita della strumentazione e relativi accessori;

· training/formazione del personale preposto all’uso della strumentazione;

· garanzia di sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla chiamata;

· garanzia di sostituzione in funzione dell’innovazione tecnologica;

· garanzia di sostituzione entro 5 giorni dalla richiesta, in caso di malfunzionamento;

· obbligo di revisione/aggiornamento della strumentazione.

La consegna dei programmatori deve avvenire con ogni onere, compreso il trasporto, l’installazione, la messa in funzione, l’imballo e il collaudo a carico della ditta aggiudicataria. Il collaudo della strumentazione deve essere preventivamente concordato con l Direttori del’UU.OO.C. di Cardiologia delle Aziende Consorziate (Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo – Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e Arnas Garibaldi di Catania).

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante provvede alla riconsegna della strumentazione; il ritiro della strumentazione è a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 7 - Garanzia e Assistenza Tecnica

I dispositivi medici devono essere coperti da garanzia per l’intero ciclo vitale dei dispositivi e garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi alle procedure di fabbricazione o  magazzinaggio da parte della Ditta. In caso di guasto durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire la sostituzione gratuita con un dispositivo medico avente analoghe caratteristiche e prestazioni di quello difettoso; il mancato rispetto di tale adempimento determina la risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a:

_ garantire assistenza tecnica qualificata per poter rispondere all’esigenze, anche urgenti, 24h/24 a partire dalle ore 8,00 del lunedì alle ore 20,00 del venerdì;

_ organizzare un impianto o la sua sostituzione anche con preavviso di sole 24 ore;

_ portare a conoscenza alla stazione appaltante delle informazioni provenienti dalla ditta produttrice e relative ad inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi e sulle misure da adottare in tali circostanze;

_ assumersi ogni responsabilità in ordine ai danni causati ai pazienti a seguito di eventuali difetti di funzionamento dei dispositivi medici;

_ rendere prontamente e gratuitamente disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici sia  durante l’impianto che nei controlli periodici dei defibrillatori impiantati e nella risoluzione dei problemi tecnico-applicativi che dovessero sorgere nel periodo contrattuali;

_ provvedere ad una continua e costante attività di formazione del personale medico dell’UU.OO.C. di Cardiologia dell’Aziende Consorziate (Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e Arnas Garibaldi di Catania),  relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza.

Articolo 8 - Accertamento della quantità e qualità delle prestazioni rese dall’esecutore

L’accertamento della quantità e della qualità delle prestazioni rese dall’esecutore avverrà ad insindacabile giudizio degli Organi competenti della Aziende Consorziate  nelle modalità di seguito indicate.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità previste ed eventualmente ordinate. Quantità in eccesso non saranno accettate o ritirate.

Gli attestati di ricevuta da parte degli assistenti contabili implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto consegnato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva.

La registrazione mediante l’apposita procedura informatica della presa in carico dei materiali con gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo corrispondente, è effettuata ad ogni consegna previo accertamento delle quantità.

Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell’esecuzione.

La verifica qualitativa, affidata al Direttore dell’esecuzione che si avvale degli assistenti tecnici, consiste nel controllo della regolare esecuzione della prestazione, con riguardo alle disposizione previste nei documenti contrattuali.

Accertamenti in generale

Le verifiche di cui sopra non sollevano l’esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all’atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto della utilizzazione della prestazione fornita e liquidata.

L’esecutore deve rispondere, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone della Stazione Appaltante o a terzi derivanti dall’utilizzo della fornitura liquidata a causa di difetti ed imperfezioni della stessa.

La fornitura liquidata che a giudizio della struttura utilizzatrice non risulti conforme alla qualità convenuta ed esaminata in sede di affidamento, o sia scaduta o prossima alla scadenza, dovrà essere ritirata e immediatamente sostituita a cura e spese dell’esecutore. La mancata sostituzione sarà considerata “mancata consegna” ed il relativo importo liquidato sarà portato in detrazione contabile in occasione dell’emissione del successivo acconto o della rata di saldo.

La fornitura non accettata resta a disposizione dell’esecutore che, a suo rischio e pericolo, dovrà ritirarla a propria cura e spese. È a carico dell’esecutore ogni danno relativo al deterioramento della fornitura non ritirata.

Nel caso in cui l’esecutore non provveda alla immediata sostituzione della fornitura, la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio e in danno dello stesso esecutore sia per ordinare la fornitura ad altro operatore economico sia per lo smaltimento della fornitura non accettata. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti.

La reiterazione per almeno tre volte della circostanza connessa alla mancata accettazione di forniture previste nel presente atto costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’attivazione della procedura di risoluzione in danno secondo la disciplina del presente atto con incameramento dell’intero deposito cauzionale.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’esecutore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 9 - Mancata consegna

Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna dei prodotti entro i termini previsti dal presente capitolato e nel “contratto estimatorio temporaneo”, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità e qualità di merce a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.

Articolo 10 – Penali

Il Responsabile del Procedimento su indicazione del Responsabile della esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di applicare all’esecutore le seguenti penalità:

· in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o per mancata rispondenza della tipologia di presidio fornita rispetto a quelli aggiudicati : 2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato d’Oneri, calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo;

· in tutti i casi di disservizi/inadampienze documentate la penale sarà commisurata alla gravità dell’inadempienza.

L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione della Stazione appaltante.

Articolo 11 - Obblighi in materia di sicurezza -

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le procedure di seguito riportate, relative all’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti nelle Aziende Consorziate .

L'Azienda Capofila ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell’arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile,sia mera fornitura, non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta (documentazione amministrativa) un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 12 - Innovazione tecnologica

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, l’appaltatore deve darne immediata comunicazione alle Aziende Consorziate ; le Aziende Consorziate si riservano  la facoltà di accettare il prodotto (previo parere espresso dalle strutture competenti) a parità di condizioni economiche e contrattuali (stesso prezzo offerto in gara).

Articolo 13 - Tracciabilità dei dispositivi – Recall

L’appaltatore si impegna a fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del dispositivo,……) che, interfacciate con quelle delle Aziende Consorziate , permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato un dispositivo oggetto di recall.

Articolo 14 – Campionatura

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere n. 2 campioni del prodotto offerto, qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.  La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“Contiene campioni di prodotti relativi alla gara in forma consorziata tra l’Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - l’Arnas Garibaldi di Catania, di defibrillatori impiantabili e relativi accessori.

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro i termini stabiliti nella nota di richiesta campionatura redatta dall’Area Provveditorato ed Economato,

Articolo 15 -  Prezzi e revisione

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

Articolo 16- Risarcimento danni ed esonero responsabilità

L’Aziende Ospedaliere Consorziate sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Aziende ospedaliere consorziate  che fin d’ora di intendono  sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

Articolo 17- Pagamento delle forniture

Al pagamento della fornitura si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda.

Alle fatture summenzionate dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolle di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di farmacia dell’Azienda.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010,n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è  tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture ,  termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Articolo 18- Spese a carico della ditta aggiudicataria

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.  L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

Articolo 19- Decorrenza della fornitura

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre le Aziende Consorziate saranno vincolate a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo  che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato d’oneri e dal bando di gara, e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico.

La fornitura decorre dal provvedimento di affidamento della stessa.

Se, allo scadere del termine naturale del contratto, l’Azienda non ha ancora concluso l’iter necessario all’aggiudicazione del contratto per il periodo successivo, l’aggiudicatario è obbligato a garantire la prosecuzione della fornitura per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

- qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

L’Aziende Consorziate si riservano  la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare alle Aziende Consorziate le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 21- Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

Articolo 22- Subappalto

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06 e s.i.m. Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

Articolo 23- Stipula del contratto

Le Aziende Consorziate  procederanno  agli ulteriori adempimenti nei tempi e con le modalità previste dagli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 24  – Privacy o riservatezza

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

Articolo 25 – Trasparenza Amministrativa  e diritto d’accesso

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, come modificata dal D.P.R. 445/2000, dalla L.15 del 2005, dalla L.80 del 2005 e dal D.P.R.  184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,16 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,31 per ogni facciata di formato A3.

Articolo 26 – Foro competente

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo per l’Arnas Civico e per l’ASP Palermo mentre per l’Arnas Garibaldi di Catania , è devoluto alla giurisdizione del Foro di Catania .

Articolo 27 – Ulteriori informazioni

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico ai nr. 091.6662680 – 091.6662241.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Palermo lì,____________

IL Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

L’Operatore Economico

----------------------------------

Data, timbro e firma del legale rappresentante

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ALLA GARA

_______________________

Data, timbro e firma del legale rappresentante su ogni pagina del capitolato per espressa accettazione degli articoli in esso contenuti

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

ALLEGATO A

Tipologia di prodotti e consumi presunti

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare , un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione   specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente

L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica

Ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica si precisa che:

- relativamente ai lotti dove è richiesto il controllo remoto, il dispositivo per il controllo remoto deve essere fornito completo di accessori, previa richiesta degli utilizzatori, senza oneri aggiuntivi in comodato d’uso con garanzia di funzionamento/sostituzione per tutta la vita del dispositivo impiantato;

- relativamente ai dispositivi per i quali sono stati richiesti gli elettrocateteri dedicati e i sistemi di introduzione:

⇒ devono essere quotati separatamente i singoli dispositivi in quanto potrebbero essere acquistati singolarmente,

⇒ l’importo complessivo del lotto determinato dalla sommatoria del prezzo del singoli dispositivi non deve comunque superare l’importo previsto a base d’asta;

⇒ gli elettrocateteri afferenti alla stessa tipologia ma con codici diversi dovuti alle varie lunghezze, punte e curvature, devono essere offerti allo stesso prezzo;

- i modelli offerti nei singoli lotti si intendono comprensivi di tutte le versioni disponibili attinenti al modello dichiarato (non devono essere proposte alternative) e pertanto devono essere forniti allo stesso prezzo;

- devono essere forniti in sconto merce gli adesivi medicali sterili esterni in silicone.

LOTTO N. 1

Defibrillatori impiantabili monocamerali fascia bassa completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105010102)

elettrodo  (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo dalle dimensioni ridotte (spessore inferiore o uguale  a 12 mm)

B) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

C) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

D) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

E) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

F) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO ---------------- n.  04

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ------------------------------- n. 0

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA------------ n. 0

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.04

Importo a base d’asta annuale €.  44.800,00

LOTTO N. 2

Defibrillatori impiantabili monocamerali fascia intermedia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105010103)

elettrodo  (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare con sistema portatile opzionale

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

E) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici (almeno 28 minuti)

F) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

G) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n.  06

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n.  01

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n.  03

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.10

Importo a base d’asta annuale €. 128.000,00

LOTTO N. 3

ICD monocamerali (VR) fascia intermedia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105010103)

elettrodo (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Dispositivo dalle dimensioni ridotte (volume minore  a  40  cc)

C) Dispositivo dalle dimensioni ridotte (spessore inferiore a 13 mm)

D) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

E)Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

F) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

G) Diagnostica dedicata alla dinamica ventilatoria

H) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 04

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 01

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 02

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.07

Importo a base d’asta annuale €.  95.550,00

LOTTO N. 4

Defibrillatori impiantabili monocamerali fascia alta completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105010104)

elettrodo (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare prima e durante la carica del condensatore

C) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

D) Gestione automatica della soglia di cattura nella camera ventricolare destra con adeguamento dell'uscita

E) Diagnostica dedicata al monitoraggio dello stato di compenso mediante misura dell'impendenza  transtoracia

F) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici (almeno 25 minuti)

G) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

H) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 08

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 06

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 04

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.18

Importo a base d’asta annuale €. 270.000,00

LOTTO N. 5

ICD monocamerali (VR) fascia alta completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105010104)

elettrodo (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

E) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici (almeno 25 minuti)

F) Monitoraggio della soglia di cattura in  ventricolo destro

G) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

H) Sistema in grado di monitorare la soglia di cattura nella camera ventricolare

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 06

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 05

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 06

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.17

Importo a base d’asta annuale €. 248.200,00

LOTTO N. 6

Defibrillatori impiantabili VR alta fascia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105010104)

elettrodo (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Dispositivo wireless per la comunicazione con il programmatore

C) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

D) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

E) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

F) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici

G) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 06

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 07

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 04

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.17

Importo a base d’asta annuale €. 272.000,00

LOTTO N. 7

Defibrillatori impiantabili DR bassa fascia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore  (CND: J0105020101)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

E) Monitoraggio della soglia di cattura ventricolare destra

F) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici (almeno 28 minuti)

G) Algoritmi atti alla riduzione della stimolazione ventricolare non necessaria

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 06

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 0

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 01

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.07

Importo a base d’asta annuale €. 86.450,00

LOTTO N. 8

ICD bicamerali (DR) fascia intermedia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore  (CND: J0105020102)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare  con sistema portatile opzionale

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

E) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici (almeno 28 minuti)

F) Monitoraggio della soglia di cattura ventricolare destra

G) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

H) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

I) Algoritmi atti alla riduzione della stimolazione ventricolare non necessaria

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 12

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 0

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 02

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.14

Importo a base d’asta annuale €. 217.700,00

LOTTO N. 9

Defibrillatori impiantabili bicamerali fascia intermedia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105020102)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

C) Dispositivo dalle dimensioni ridotte (volume minore  a  40 cc)

D) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

E) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

F) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

G) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici

H) Algoritmi atti alla riduzione della stimolazione ventricolare non necessaria con commutazione di modalità AAI- DDD

I) Algoritmi  automatici per la prevenzione e terminazione delle aritmie  atriali

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 08

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 01

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 02

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.11

Importo a base d’asta annuale €. 160.050,00

LOTTO N. 10

Defibrillatori impiantabili bicamerali (ICD DR) fascia alta completi dei relativi elettrodi

defibrillatore  (CND: J0105020103)

elettrodo atriale (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

C) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

D) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali  endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione  degli eventi aritmici (almeno 25 minuti)

E) Gestione automatica della soglia di cattura nella camera ventricolare destra e atriale  con adeguamento dell'uscita

F) Diagnostica dedicata al monitoraggio dello stato di compenso mediante misura dell'impendenza  transtoracia disponibile al  programmatore

G) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

H) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava

I) Algoritmi atti alla riduzione della stimolazione ventricolare non necessaria

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 10

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 09

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 05

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.24

Importo a base d’asta annuale €. 373.200,00

LOTTO N. 11

Defibrillatori impiantabili DR alta fascia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105020103)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

E) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

F) Algoritmi per la prevenzione e la terminazione della fibrillazione atriale

G) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici

H) Algoritmi atti alla riduzione della stimolazione ventricolare non necessaria con commutazione di modalità AAI- DDD

I)  Gestione automatica della soglia di cattura nella camera ventricolare destra e atriale  con adeguamento dell'uscita

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 14

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 11

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 12

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.37

Importo a base d’asta annuale €. 593.850,00

LOTTO N. 12

ICD bicamerali alta fascia completi dei relativi elettrodi

defibrillatore (CND: J0105020103)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Dispositivo wireless per la comunicazione con il programmatore

C) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

D) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

E) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

F) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali  endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici

G) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 10

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 10

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 16

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.36

Importo a base d’asta annuale €. 576.000,00

LOTTO N. 13

ICD tricamerali (CRT-D) fascia bassa completi dei relativi elettrodi ed accessori per l'impianto

defibrillatore (CND: J0105030101)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

asta elettrodo seno coronarico  (CND: J0190010103)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35 J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava

E) Dispositivo in grado di erogare allerte al paziente sia cliniche che legate a parametri  tecnici

F) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici (almeno 28 minuti)

G) Ampia diagnostica per il monitoraggio dello stato del paziente

H) Ampia disponibilità di  elettrocateteri  per il seno coronarico, sia unipolari che bipolari, e di sistemi  per il posizionamento degli stessi (diverse curve)

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 04

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 0

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 0

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.04

Importo a base d’asta annuale €. 63.800,00

LOTTO N. 14

ICD tricamerali (CRT) alta fascia completi dei relativi elettrodi ed accessori per l'impianto

defibrillatore (CND: J0105030103)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

elettrodo seno coronarico (CND: J0190010103)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione  degli eventi aritmici (almeno 28 minuti)

E) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

F) Diagnostica dedicata al monitoraggio dello stato di compenso mediante misura dell'impendenza  transtoracia disponibile al  programmatore

G) Gestione automatica della soglia di cattura nella camera ventricolare destra,  atriale e ventricolare sinistra,  con adeguamento dell'uscita

H) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

I) Dispositivo in grado di erogare allerte al paziente sia cliniche che legate a parametri  tecnici

L) Ampia disponibilità di elettrocateteri per il seno coronarico, sia unipolari che bipolari, e di sistemi  per il posizionamento degli stessi (diverse curve)

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 10

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 07

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 0

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n. 17

Importo a base d’asta annuale €. 277.950,00

LOTTO N. 15

Defibrillatori impiantabili tricamerali fascia alta completi dei relativi elettrodi ed accessori per l'impianto

defibrillatore (CND: J0105030103)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

elettrodo seno coronarico  (CND: J0190010103)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

C) Dispositivo dalle dimensioni ridotte

D) Dispositivo in grado di comunicare in radiofrenquenza con il programmatore

E) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

F) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

G) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

H) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici

I) Ampia disponibilità di elettrocateteri per il seno coronarico, sia unipolari che bipolari, e di sistemi  per il posizionamento degli stessi (diverse curve)

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 10

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 07

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 12

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.29

Importo a base d’asta annuale €. 532.150,00

LOTTO N. 16

Defibrillatori impiantabili CRT-D alta fascia completi dei relativi elettrodi ed accessori per l'impianto

defibrillatore (CND: J0105030103)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

elettrodo seno coronarico (CND: J0190010103)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35J effettivi

B) Dispositivo in grado di comunicare in radiofrenquenza con il programmatore

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Disponibilità di controllo remoto domiciliare

E) Peso inferiore agli 80 grammi

F) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa

G) Ampia disponibilità di elettrocateteri per il seno coronarico, sia unipolari che bipolari, e di sistemi  per il posizionamento degli stessi (diverse curve)

H) Gestione automatica della soglia di cattura nella camera ventricolare destra,  atriale e ventricolare sinistra,  con adeguamento dell'uscita

I) Dispositivo in grado di erogare allerte al paziente sia cliniche che legate a parametri  tecnici

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 14

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 07

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 06

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.27

Importo a base d’asta annuale €. 480.600,00

LOTTO N. 17

Defibrillatori biventricolari CRT-D fascia intermedia completi dei relativi elettrodi ed accessori per l'impianto

defibrillatore (CND: J0105030102)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

elettrodo seno coronarico (CND: J0190010103)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35 J effettivi

B) Dispositivo dalle dimensioni ridotte (volume minore  a  40 cc)

C) Possibilità di erogare terapie ATP anche nella zona di riconoscimento della fibrillazione ventricolare

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

E) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

F) Ampia diagnostica per il monitoraggio dello stato del paziente

G) Algoritmi atti alla riduzione della stimolazione ventricolare non necessaria con commutazione di modalità AAI- DDD

H) Algoritmi automatici per la prevenzione e terminazione delle aritmie atriali

I) Ampia disponibilità di elettrocateteri per il seno coronarico, sia unipolari che bipolari, e di sistemi  per il posizionamento degli stessi (diverse curve)

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 02

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 0

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 0

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.02

Importo a base d’asta annuale €. 33.900,00

LOTTO N. 18

ICD biventricolari fascia intermedia completi dei relativi elettrodi ed accessori per l'impianto

defibrillatore (CND: J0105030102)

elettrodo atriale  (CND: J0190010102)

elettrodo ventricolare (CND: J019001020101)

elettrodo seno coronarico (CND: J0190010103)

Descrizione

A) Dispositivo in grado di erogare almeno 35 J effettivi

B) Dispositivo dalle dimensioni ridotte (volume minore  a  40 cc)

C) Disponibilità di controllo remoto domiciliare  con sistema portatile opzionale

D) Possibilità di programmare il vettore di shock escludendo via programmatore il coil in vena cava e la cassa del dispositivo

E) Dispositivo in grado di memorizzare i segnali endocavitari al fine di facilitare l'interpretazione degli eventi aritmici (almeno 28 minuti)

F) Monitoraggio della soglia di cattura ventricolare destra

G) Ampia diagnostica che permetta una discriminazione accurata dello stato del paziente

H) Disponibilità di almeno due algoritmi di discriminazione del ritmo ventricolare

I) Ampia disponibilità di elettrocateteri per il seno coronarico, sia unipolari che bipolari, e di sistemi  per il posizionamento degli stessi (diverse curve)

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS CIVICO PALERMO -------------------n. 02

Fabbisogno presunto annuale   ASP  PALERMO ---------------------------------  n. 0

Fabbisogno presunto annuale   ARNAS GARIBALDI CATANIA--------------  n. 0

Fabbisogno complessivo annuale per tutte le Aziende Consorziate --------- n.02

Importo a base d’asta annuale €. 32.900,00

S.O. Acquisizione di Beni e Servizi

CONTRATTO N. ______

Procedura aperta , in forma Consorziata tra l’Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - l’Arnas Garibaldi di Catania,  per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi)  , con il sistema del conto deposito di defibrillatori impiantabili e relativi accessori

N° di gara per AVCP 4180685

----------oOo----------

Nel luogo e nella data che ogni parte attesterà all’atto della sottoscrizione, si conviene quanto appresso indicato:

PREMESSO

- che con deliberazione  n. ___________ del ___________, allegata al presente contratto sub lettere “A”, il Direttore Generale ha aggiudicato alla ditta ____________________ a seguito dell’espletamento della procedura di cui al  citato  atto, la fornitura di:

- Defibrillatori impiantabili e relativi accessori   lotto/i  n.ri_________ - CIG ______________  - per un importo complessivo annuale di € _______________ iva esclusa (€ __________ iva inclusa al _____) e per un importo complessivo triennale (comprensivo dell’eventuale rinnovo di ulteriori 6 mesi)  di € ______________ oltre Iva (€ ________________ iva inclusa al ____) ; in conformità all’offerta , proposta in sede di gara ed allegata in copia al presente contratto, quale parte  integrante sub lettera “B”;

- che il suddetto costo ____________________di oltre IVA dovrà gravare sui conti 5.01.01.09.0201 e ___________ dei bilanci preventivi economici annuali di competenza;

- che la presente fornitura ricade nel regime di esenzione del DUVRI “in quanto trattasi di mera fornitura che non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici

- - che  volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto;

TRA

l'Azienda Ospedaliera in persona del suo rappresentante legale Dr. Carmelo Pullara,  nominato con D.P. Reg. Siciliana n. 338 del 31.08.09 esecutivo, domiciliato per la carica presso la  sede dell'Azienda stessa

E

la ditta ______ nella persona del Sig. _____________________ nato a ______________il _________________ identificato a mezzo di Carta D’Identita’ n. __________________ rilasciata dal Comune di ____________________ in data _____________________, il quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Procuratore Speciale, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula  quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda  Ospedaliera, per come sopra rappresentata, acquista dalla ditta_______________ come in atto rappresentata, e che con il presente accetta, di fornire ______________________ (lotto/i n.r._________), alle condizioni contenute nel Capitolato d’oneri e nell’allegato contratto di conto deposito estimatorio temporaneo , sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell’offerta proposta in sede di gara ed unita al presente contratto sub lett. “B”, dietro pagamento di un corrispettivo.

Il luogo della consegna per il materiale è individuato presso il Servizio di  Farmacia del p.o. Civico.

Articolo 2

Cauzione

A garanzia  di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta ___________ - ha costituito,  ai sensi dell’art. 113 del Decreto  163/2006 e s.i.m., garanzia fideiussoria n. ________________ del  _________, rilasciata dalla  _______________________________-  (ALL.”D”).

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 3

Obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri, che si allega sub lett. “E”, nell’offerta, nonché nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivo

L’Azienda Ospedaliera pagherà il valore della fornitura effettuata in conformità all’offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal richiamato  Capitolato d’oneri.

Articolo 5

Responsabilità

L’impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all’esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha per oggetto

- la fornitura triennale del  materiale di cui al lotto/i n.r_____________ decorre dalla dal provvedimento di affidamento della stessa.

Per quanto riguarda le modalità, la durata, l’esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l’esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato d’oneri.

Articolo  7

Riservatezza

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla  vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di   attuazione in materia di riservatezza.

Articolo  8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo successivamente alla “Data di Accettazione” della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei prodotti forniti e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il Fornitore prende altresì atto che l’Amministrazione non corrisponderà interessi  moratori  qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili  all’Amministrazione  medesima.

Articolo 9

Penali

In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o per mancata rispondenza della tipologia di presidio fornita rispetto a quelli aggiudicati : 2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato d’Oneri, calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo;

· in tutti i casi di disservizi/inadampienze documentate la penale sarà commisurata alla gravità dell’inadempienza.

L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione della Stazione appaltante.

Il reiterarsi delle situazioni di ritardo (superiori a tre volte nel periodo di validità contrattuale) comporta la risoluzione in danno del contratto n…..del…..

Articolo 10

Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l’ Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 11

Recesso

L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa e dopo reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Articolo 12

Cessione del contratto

E’ eccezionalmente ammessa la cessione del contratto a condizione che sia preventivamente accettata dall’ARNAS. In tale ipotesi il cessionario deve avere i requisiti di carattere economico, tecnico e professionale del cedente

Articolo 13

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 14

Spese

Tutte le  spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna  esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d’uso.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,  esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo .

Articolo 16

Flussi Finanziari

La ditta ________________________, in  esecuzione del disposto dell’art.. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,  rende noto che il pagamento della fattura, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e/o postale e dovrà essere registrato sul seguente c/c dedicato n. presso: Banca ________________ , Conto ___________________ IBAN ___________________________________-

Articolo 17

Spese

Tutte le  spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna  esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d’uso.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Il presente contratto occupa cinque - facciate comprese le sottoscrizioni e si compone di n.  6 allegati

Il Commissario Straordinario

Carmelo Pullara

Palermo, lì__________________

Per l’Impresa Aggiudicataria

Il legale rappresentante

Palermo___________________

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c.,il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all’art. 7 che così recita:  “Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo”.

Per la DITTA

Il legale rappresentante

____________________

civ

Procedura aperta , in forma consorziata tra l’Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo –Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - l’Arnas Garibaldi di Catania,  per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi)  , con il sistema del conto deposito di defibrillatori impiantabili e relativi accessori

N° di gara per AVCP 4180685

CONTRATTO ESTIMATORIO “TEMPORANEO  DI CONTO DEPOSITO”

ALLEGATO AL CONTRATTO N. ______

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito (art. 1556 c.c.) temporaneo, da parte dell’esecutore di materiale protesico facente parte dell’allegato elenco (allegato “1…..contenente tipologia e prezzo dei dispositivi ….” che forma parte integrante del presente contratto) e che verrà identificato dettagliatamente in relazione agli specifici interventi previa apposita richiesta dell’ utilizzatore.

Si precisa che i dispositivi vengono forniti dall’esecutore per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dell’intervento.

Le  Aziende Consorziate si obbligano  a pagare all’esecutore i dispositivi impiantati e a restituire allo stesso, alla conclusione dell’intervento, i dispositivi non utilizzati.

Articolo 2 – Assistenti al Direttore dell’esecuzione (R.F. – R.U.O.)

Ai fini della gestione della fornitura in conto deposito, il direttore dell’esecuzione del contratto n……...del………..….è coadiuvato dai seguenti assistenti:

· Direttore della S.O. Farmacia ,  o suo delegato ,  (per brevità: R.F.)  che provvede alla gestione documentale del conto deposito temporaneo:

- presa in carico/controllo del materiale pervenuto in conto visione

- emissione della bolla di reso per il materiale non utilizzato

- emissione dell’ordine del materiale impiantato

· Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia  , o suo delegato, (per brevità R.U.O.) che provvede:

- all’inoltro a mezzo fax della richiesta del materiale alla ditta aggiudicataria e alla S.O. Farmacia entro 12/24 ore dall’intervento;

- ricezione dei dispositivi da parte dello specialist, consegna dei dispositivi agli utilizzatori in relazione agli interventi, sottoscrizione della dichiarazione in contraddittorio con lo specialist della dichiarazione attestante la restituzione allo specialist dei dispositivi non impiantati;

- trasmissione della dichiarazione al R.F. ai fini dell’emissione della bolla di reso e dell’ordine del materiale impiantato.

Articolo 3 Gestione del Conto deposito

All’atto della consegna dei dispositivi richiesti, l’esecutore provvede ad emettere documento di trasporto in triplice copia con la causale del “conto visione” riportante dettagliatamente la quantità consegnata, il codice prodotto della Ditta, il numero di lotto di riferimento, l’eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo, la scadenza.

Il giorno dell’intervento, l’esecutore, tramite lo “specialist”, provvede alla consegna dei dispositivi richiesti al R.U.O.. Prima di accedere al Blocco Operatorio, lo “specialist” deve passare c/o Servizio Farmacia, per l’accettazione dei dispositivi. Il documento di trasporto deve essere sottoscritto dal R.F. che ne trattiene una copia (due copie vengono consegnate al R.U.O. unitamente ai dispositivi).

Dopo l’intervento, l’utilizzatore del dispositivo è responsabile dell’apposizione dell’etichetta del dispositivo impiantato, o in mancanza di questa, di trascrivere il codice del dispositivo utilizzato nel verbale d’impianto.

Il R.U.O. sottoscrive congiuntamente allo specialist, apposita dichiarazione in duplice copia attestante l’elenco del materiale che è stato impiantato e il ritiro da parte dello specialist nei materiale non impiantato.

Con la sottoscrizione congiunta della dichiarazione da parte dello Specialist e del R.U.O., la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità, il materiale inutilizzato si considera restituito nella sua integrità alla ditta aggiudicataria e non verrà corrisposto nessun onere all’appaltatore per i tali dispositivi.

Una copia della dichiarazione viene consegnata allo specialist, la seconda copia unitamente alla bolla in c/visione viene trasmessa dal R.U.O. al R.F.  ed alla S.O.C. Provveditorato che provvederà quanto prima all’emissione dell’ordinativo del materiale impiantato.

Articolo 4 - Ordinativi e fatturazioni

E’ fatto divieto all’appaltatore emettere fattura in assenza dell’ordine della S.O.C. Provveditorato ed Economato.

L’ordine emesso recherà il dettaglio del materiale impiantato/utilizzato. A seguito dell’ordinativo l’appaltatore emetterà quindi relativa fattura che dovrà far riferimento al documento di trasporto ed all’ordinativo stesso.

Articolo 5 - Difetti ed imperfezioni

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte del R.F. non esonera l’esecutore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell’impiego.

Articolo 6 – Sostituzione – ampliamento dei prodotti

Nel caso in cui un prodotto esca di produzione, sostituzione per aggiornamento tecnologico, o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione, l’appaltatore può procedere alla sostituzione dei prodotti ricompresi nell’elenco allegato con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Nel caso in cui nel corso dell’appalto, il responsabile dell’esecuzione, ravvisi la necessità di integrare la fornitura in c/deposito con un dispositivo aggiudicato e non ricompreso inizialmente nell’allegato 1, l’appaltatore sarà tenuto a fornire tale dispositivo in c/deposito temporaneo.

A seguito delle modifiche sopra indicate verrà integrato/modificato l’elenco allegato di cui l’Art.1  che pertanto diventa appendice dello stesso, copia del nuovo allegato verrà trasmesso dal RUP all’appaltatore.

Articolo 7 - Tracciabilità dei materiali – Recall

L’appaltatore si impegna a fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del dispositivo,……) che, interfacciate con quelle della Stazione Appaltante, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato un dispositivo oggetto di recall.

Articolo 8 – Penali

In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o per mancata rispondenza della tipologia di presidio fornita rispetto a quelli aggiudicati : 2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato d’Oneri, calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo;

· in tutti i casi di disservizi/inadampienze documentate la penale sarà commisurata alla gravità dell’inadempienza.

L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione della Stazione appaltante.

Il reiterarsi delle situazioni di ritardo (superiori a tre volte nel periodo di validità contrattuale) comporta la risoluzione in danno del contratto n…..del…..

Data………………….

Per la ditta………………….. 					Per l’Azienda Consorziata ………………….

DICHIARAZIONE DISPOSITIVI IMPIANTATI

(contratto numero ……..del……..)

Il sottoscritto……………………………………………….……(indicare generalità dello specialist) della ditta …………………………….dichiara che il materiale di seguito indicato, consegnato in c/visione con la bolla n……………….. allegata in copia, è stato impiantato in data……………al paziente cartella clinica n………… e precisamente :

- Descrizione prodotto :::::::::::::::::::

- Codice prodotto::::::::::::::::::::::::::

- Lotto n.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- Numero di serie :::::::::::::::::::::::::::::::::::

- Quantità:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I dispositivi elencati nella predetta bolla e non facenti parti dell’elenco sopra indicato vengono ritirati dallo Specialist nella loro integrità. La Stazione appaltante pertanto è esonerata da ogni responsabilità e non corrisponderà nessun onere per i dispositivi restituiti.

Data………………….

Per la ditta…………………..

Per l’Azienda Consorziata ………………….