SCHEDA TECNICA  N.3 ECOTOMOGRAFI CARDIOLOGICI PER CARDIOLOGIA PEDIATRICA

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Ecocardiografo tridimensionale di ultimissima generazione con release software non antecedente il2020 |  |  |
| 2.display di ampie dimensioni almeno 21” su braccio articolato |  |  |
| - 3. Pannello operativo con touchscreen a colori da almeno 12” o sistema equivalente |  |  |
| 4. Modalità 2D; 2D multiplanare in tempo reale sia TTE che TEE; M-MODE; M-MODE anatomico; Doppler PW; Doppler PW-HPRF; CW; Color TDI; TDI; PW; Power Doppler anche direzionale; Contrasto ; 3D Live TTE che TEE |  |  |
| 5. Almeno tre porte attive selezionabili dalla consolle per sonde di imaging ( no pencil) |  |  |
| 6.Deve supportare sonde : phased array, lineari, convex, intraoperatorie, volumetriche elettroniche (3D) |  |  |
| 7. Hard disk integrato ad elevata capacità ( almeno 500 GB) |  |  |
| 8. Imaging 3D e multiplanare a singolo battito e 4D multi- battito ( 2RR,4RR,6RR) sia con sonde transtoraciche che transesofagee ( descrivere tutte le modalità incluse nell'offerta) |  |  |
| 9. Sistemi di navigazione 3D/4D semplici, rapidi e con più approcci possibili ( elencare e descrivere ogni modalità di navigazione) |  |  |
| 10. Sistemi di rendering 3D con differenti tipologie e tecniche di rappresentazione in grado di ottimizzare la percezione di profondità ; descrivere le modalità |  |  |
| 11.Piattaforma ad elevata ergonomia in termini di mobilità , articolazione separata tra monitor , carrello e consolle |  |  |
| 12. Sistema in grado di collegare sonda settoriale mini TEE Multiplana / Omniplana elettronica Phased Array , per applicazione TEE pediatrica, con gamma di frequenze gestite in trasmissione e ricezione da 2 Mhz a 7 Mhz, il cui gastroscopio dovrà essere di max 8mm |  |  |
| 13. Sistema in grado di collegare sonda settoriale micro-TEE Multiplana /Omniplana elettronica Phased Array , per applicazione TEE neonatale , pediatrica, con gamma di frequenze gestite in trasmissione e ricezione da 3 Mhz a 8 Mhz il gastrscopio dovrà essere di max 5.3mm di sezione, con rotazione manuale del piano di scansione da 0° a 180° |  |  |
| 14. Sistema stand-by integrato per rapidi spegnimenti /riaccensioni in grado di evitare spegnimenti improvvisi e perdita dei dati in caso di interruzione dell'energia elettrica |  |  |
| 15. Misurazioni lineari e curve su acquisizioni 2D , multiplanari e volumetriche |  |  |
| 16. Il sistema deve essere dotato di software integrato per la quantificazione della deformazione miocardica ( strain longitudinale globale- GLS) per LV-LA-RV tramite la sola tecnica speckle tracking ( no Tissue Doppler), attraverso il riconoscimento automatico delle cavità cardiache |  |  |
| 17. Software di quantificazione della funzione cardiaca 3D e multislice attraverso riconoscimento automatico delle cavità con una rilevazione automatica 3D dei volumi 3D ventricolari basato su tecnica Speckle con calcoli della frazione di eiezione 3D |  |  |
| 18.DICOM con trasmissione sia via LAN che wireless completo di : Store , Print, Modality Wotklist, PPS, SR, QR. |  |  |
| IL SISTEMA DOVRA' ESSERE DOTATO DI: |  |  |
| 1. Sonda TTE cardiologica con range di frequenza indicativamente da 1 Mhz a 5 Mhz per applicazioni adulti e pediatriche , comprensiva almeno delle seguenti modalità di lavoro: 2D, M-Mode, Color, PW,CW, 3D/4D B-N e Color Flow, Live 2D Multiplano, Contrasto |  |  |
| 2. Sonda TEE settoriale con gamma di frequenze gestite in trasmissione e ricezione da 2 Mhz a 9MHz per applicazioni cardiologiche pediatriche |  |  |
| 3. Sonda TEEmicro per uso neonatale ; il gastroscopio dovrà avere un diametro max. di 6 mm. |  |  |
| 4. Sonda TEE 3D per bambini ed adulti da 2-8 Mhz. |  |  |
| 5. Sonda lineare , per applicazioni vascolari con gamma di frequenze gestite in trasmissione e ricezione da 3 Mhz a 12 Mhz. |  |  |
| 5. stampante termica B/N |  |  |