SCHEDA TECNICA  N.1  ECOCOLORDOPPLER AD ALTE PRESTAZIONI

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Ecografico a elevate prestazioni , multidisciplinare in grado di gestire tutte le applicazioni ecografiche |  |  |
| 2. Piattaforma completamente digitale di ultima generazione e con introduzione sul mercato non antecedente al 2014 |  |  |
| - 3. Beamformer larga banda totalmente digitale con range di frequenza da 1 MHZ a 20 MHZ |  |  |
| 4. Il sistema deve avere la possibilità di supportare sonde : Convex, Lineari, Phased Array elettroniche, volumetriche, intraoperatorie, Pencil |  |  |
| 5. Il sistema deve poter supportare le seguenti modalità Bmode, Mmode, Mmode colore, Mmode anatomico, colore, PWCW, Ceus, 3D-4D |  |  |
| 6. Elevato Dynamic range e frame rate |  |  |
| 7. Dotato di funzione di ingrandimento in tempo reale deve garantire il considerevole aumento del Frame Rate e deve lavorare anche con il triplex mode attivo |  |  |
| 8. Dotato di sistemi di ultima generazione atti a migliorare automaticamente la qualità d' immagine 2D e la riduzione di artefatti. Tali algoritmi devono poter agire su più livelli di ottimizzazione selezionabili dall'operatore |  |  |
| 9. Dotato di compoud spaziale in emissione e ricezione su tutte le sonde |  |  |
| 10. In grado di variare la velocità di trasmissione degli ultrasuoni in modo da ridurre artefatti da aberrazione tissutale |  |  |
| 11. Dotato di ottimizzazione automatica 2D e Doppler, con possibilità di avere quella 2D continuativa ed in tempo reale |  |  |
| 12. Dotato di calcoli automatici su tracciato doppler in tempo reale e dell' IMT |  |  |
| 13. Funzione di controllo digitale dei guadagni di profondità per migliorare l' immagine in situazioni difficili, preferibilmente anche dei guadagni laterali |  |  |
| 14. Monitor LCD, non inferiore a 20” con ampia capacità di movimento omnidirezionale, con visualizzazione delle immagini salvate del paziente attivo |  |  |
| 15. Elevata ergonomia della piattaforma in termini di possibilità di posizionamento della consolle , di peso, e di semplicità d'uso, sistema possibilmente dotato di display Touch screen da almeno 11” |  |  |
| 16. Almeno 4 connettori simultanei per imaging, universali anche per 3D/4D, più connettore pencil |  |  |
| 17. Cine memory fino ad almeno 2000 immagini, registrazioni in tempo reale di immagini e/o filmati di lunga durata (almeno 6 minuti) su HD interno senza interruzione della scansione |  |  |
| 18. Sistema dotato di HD interno ad elevata capacità, DVD, e almeno 3 porte USB per supporti esterni |  |  |
| 19. Sistema con PRF colore minimo rilevabile di 125Hz e max di almeno32,5 Khz |  |  |
| 20 Esportazione su DVD/ supporti esterni sia in formato PC che in formato DICOM |  |  |
| 21. Modulo DICOM 3.0 dotato almeno di Store, Print, Modality Worhlist, SR vascolare, QR |  |  |
| 22. Nel rispetto delle Normative Nazionali riguardanti l' abbattimento dei consumi e il miglioramento delle aree di lavoro, il sistema dovrà essere estremamente silenzioso ( rumore prodotto non superiore a 55 db) avere un consumo non superiore a 600 watt/ora e con un basso indice di calore dissipato |  |  |
| 23. il sistema dovrà essere dotato di una batteria integrata o UPS esterno, per evitare spegnimenti improvvisi e per essere utilizzato in modalità stand by per un rapido spegnimento ed accensione |  |  |
| 24. Sistema dotato di stampante termica B/N integrata |  |  |
| Il sistema deve essre dotato di : - Sonda convex da circa 1 MHZ a 5 MHZ - Sonda lineare da circa 3 Mhz a 12 Mhz - Sonda volumetrica lineare 4D da circa 4 a 12 Mhz |  |  |