SCHEDA TECNICA

LOTTO N.6   -  (CIG 5004109162)

N.5 PENSILI TESTA LETTO PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE/PEDIATRICA/ADULTI  PER L'U.O.          DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PEDIATRICA

(IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA  € 144.000,00 IVA ESCLUSA)

VOCE N.1

N° 1 Sistema trave pensile per Terapia Intensiva Neonatale/Pediatrica/Adulti 1P.L. 2,20 Mt.

Barra pensile per il trattamento intensivo dei pazienti, completa di prese elettriche e gas medicali per l'alimentazione delle apparecchiature.

La trave per n.1 posto letto dovrà avere lunghezza indicativa pari a 2,2 metri (da valutare con lo spazio effettivo a disposizione nei singoli locali) ed eventualmente abbinabile orizzontalmente ad altre travi in soluzione continua.

Caratteristiche generali

Deve essere  a struttura lineare, arrotondata e compatta, per ogni posto letto dovrà essere previsto un sistema di illuminazione indiretta regolabile di intensità posizionato sulla parte superiore della trave: tale sistema di illuminazione dovrà avere la possibilità della regolazione/scelta del colore emesso tramite pannello di controllo.

La struttura sospesa deve essere autoportante e realizzata in lega leggera, in unica soluzione continua  in estruso di alluminio di spessore di almeno 6 mm nella parte orizzontale portante e almeno di 1 mm nelle pannellature e sezioni interne, verniciato con vernici atossiche e non intaccabili  da sostanze disinfettanti/detergenti;  priva di spigoli vivi e fessure; la trave deve inoltre  garantire la massima stabilità e rigidità del sistema e minime oscillazioni.

Il sistema di ancoraggio deve essere costituito da doppio montante a sezione circolare con diametro interno non inferiore a 100 mm e spessore del materiale di almeno 2 mm e deve prevedere la possibilità di regolare la distanza tra i montanti anche in fase di installazione per eventuali by-pass di ostacoli strutturali.

La parte inferiore della trave deve consentire lo scorrimento su rotaie o binari per tutta la lunghezza della trave di sistemi porta apparecchiature, con possibilità di limitare la corsa di ogni singolo carrello di servizio tramite fermi posizionabili dall'utente.

Il carico applicabile alla struttura pensile deve essere di circa  150 Kg su ogni dispositivo scorrevole per coprire future esigenze di inserimento degli accessori porta strumenti.

L'altezza utile di passaggio da pavimento a parte inferiore della trave pensile dovrà essere di almeno 1900 mm.

Composta  da:

N° 2 carrelli di scorrimento (n°1 lato monitoraggio, n°1 lato infusionale) muniti di almeno 6 cuscinetti di scorrimento e d'appoggio, 3 frontali e 3 posteriori per garantire maggiore stabilità e maggiore scorrimento, freni meccanici disattivabili tramite manopola atta ad evitare qualsiasi  involontario spostamento delle apparecchiature, deve essere possibile la traslazione su tutta la lunghezza della trave e rotazione sullo stesso asse di 170° circa.

Il posto letto dovrà avere le seguenti dotazioni:

Lato monitoraggio/ventilazione

Il carrello lato monitoraggio/ventilazione dovrà essere dotato di due tubolari in  acciaio diam. 38 mm. della lunghezza di 1500 mm ciascuno e dovrà essere completato con:

- n.2 mensole regolabili  in altezza in allumio verniciato con spigoli paracolpi colorati e barre normalizzate laterali integrate nello stesso. Il ripiano dovrà  avere una superficie di  appoggio avente superficie utile d'appoggio di almeno 600x300 mm; il ripiano dovrà essere dotato di opportuni sistemi per l'inserimento/raccolta dei cablaggi ridondanti per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione. Un ripiano dovrà essere dotato di cassetto con apertura totale, senza maniglie esterne.

- Doppia barra normalizzata porta accessori della lunghezza di circa 65 cm.

Lato infusionale

- N.1 supporto scorrevole per il supporto delle attrezzature infusionali composto da tubolare in acciaio inox della lunghezza di 1500 mm e del diametro di 38 mm.

- N.1 braccio a doppio snodo con estensione massima di almeno 600 mm (300+300 mm) all'estremità del quale deve essere fornita un'asta telescopica in acciaio inox a 4 ganci porta pompe/sacche

- N.1 mensola regolabili in altezza in alluminio verniciato con spigoli paracolpi colorati e barre normalizzate laterali integrate nello stesso. Il ripiano dovrà avere una superficie di appoggio avente supericie utile d’appoggio di almeno 400 x 300 mm.

- N. 1 lampada da esame a LED con 5 livelli di intensità di illuminazione (30.000 lux), senza ventole, e regolazione della temperatura di colore, diametro campo luminoso almeno 200 mm.

- Sistema di rilevazione per controllare livelli eccessivi del rumore con scala graduata visibile dagli operatori e relativo allarme.

Dotazione prese elettriche e gas medicinale per posto letto

n. 16 prese elettriche tipo Schuko singolarmente protette con doppio fusibile e nodo equipotenziale.

n. 3 Prese Ossigeno.

n. 3 Prese Aia Compressa 5 bar

n. 3 Prese Vuote

n. 2 predisposizione per presa dati/monitor

n. 4 connessione dati

VOCE N.2

N° 3 Sistema trave pensile per Terapia Intensiva Neonatale/Pediatrica/Adulti 1P.L. 2,80 Mt.

Barra pensile per il trattamento intensivo dei pazienti, completa di prese elettriche e gas medicali per l'alimentazione delle apparecchiature.

La trave per n.1 posto letto dovrà avere lunghezza indicativa pari a 2,8 metri (da valutare con lo spazio effettivo a disposizione nei singoli locali) ed eventualmente abbinabile orizzontalmente ad altre travi in soluzione continua.

Caratteristiche generali

Deve essere  a struttura lineare, arrotondata e compatta, per ogni posto letto dovrà essere previsto un sistema di illuminazione indiretta regolabile di intensità posizionato sulla parte superiore della trave: tale sistema di illuminazione dovrà avere la possibilità della regolazione/scelta del colore emesso tramite pannello di controllo.

La struttura sospesa deve essere autoportante e realizzata in lega leggera, in unica soluzione continua  in estruso di alluminio di spessore di almeno 6 mm nella parte orizzontale portante e almeno di 1 mm nelle pannellature e sezioni interne, verniciato con vernici atossiche e non intaccabili  da sostanze disinfettanti/detergenti;  priva di spigoli vivi e fessure; la trave deve inoltre  garantire la massima stabilità e rigidità del sistema e minime oscillazioni.

Il sistema di ancoraggio deve essere costituito da doppio montante a sezione circolare con diametro interno non inferiore a 100 mm e spessore del materiale di almeno 2 mm e deve prevedere la possibilità di regolare la distanza tra i montanti anche in fase di installazione per eventuali by-pass di ostacoli strutturali.

La parte inferiore della trave deve consentire lo scorrimento su rotaie o binari per tutta la lunghezza della trave di sistemi porta apparecchiature, con possibilità di limitare la corsa di ogni singolo carrello di servizio tramite fermi posizionabili dall'utente.

Il carico applicabile alla struttura pensile deve essere di circa  150 Kg su ogni dispositivo scorrevole per coprire future esigenze di inserimento degli accessori porta strumenti.

L'altezza utile di passaggio da pavimento a parte inferiore della trave pensile dovrà essere di almeno 1900 mm.

Composta  da:

N° 2 carrelli di scorrimento (n°1 lato monitoraggio, n°1 lato infusionale) muniti di almeno 6 cuscinetti di scorrimento e d'appoggio, 3 frontali e 3 posteriori per garantire maggiore stabilità e maggiore scorrimento, freni meccanici disattivabili tramite manopola atta ad evitare qualsiasi  involontario spostamento delle apparecchiature, deve essere possibile la traslazione su tutta la lunghezza della trave e rotazione sullo stesso asse di 170° circa.

Il posto letto dovrà avere le seguenti dotazioni:

Lato monitoraggio/ventilazione

Il carrello lato monitoraggio/ventilazione dovrà essere dotato di due tubolari in  acciaio diam. 38 mm. della lunghezza di 1500 mm ciascuno e dovrà essere completato con:

- n.2 mensole regolabili  in  altezza in allumio verniciato con spigoli paracolpi colorati e barre normalizzate laterali integrate nello stesso. Il ripiano dovrà  avere una superficie di  appoggio avente superficie utile d'appoggio di almeno 600x300 mm; il ripiano dovrà essere dotato di opportuni sistemi per l'inserimento/raccolta dei cablaggi ridondanti per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione. Un ripiano dovrà essere dotato di cassetto con apertura totale, senza maniglie esterne.

- Doppia barra normalizzata porta accessori della lunghezza di circa 65 cm.

Lato infusionale

- N.1 supporto scorrevole per il supporto delle attrezzature infusionali composto da tubolare in acciaio inox della lunghezza di 1500 mm e del diametro di 38 mm.

- N.1 braccio a doppio snodo con estensione massima di almeno 600 mm (300+300 mm) all'estremità del quale deve essere fornita un'asta telescopica in acciaio inox a 4 ganci porta pompe/sacche

- N.1 mensola regolabili in altezza in alluminio verniciato con spigoli paracolpi colorati e barre normalizzate laterali integrate nello stesso. Il ripiano dovrà avere una superficie di appoggio avente supericie utile d’appoggio di almeno 400 x 300 mm.

- N. 1 lampada da esame a LED con 5 livelli di intensità di illuminazione ( 30.000 lux), senza ventole, e regolazione della temperatura di colore, diametro campo luminoso almeno 200 mm.

- Sistema di rilevazione per controllare livelli eccessivi del rumore con scala graduata visibile dagli operatori e relativo allarme.

Dotazione prese elettriche e gas medicinale per posto letto

n. 16 prese elettriche tipo Schuko singolarmente protette con doppio fusibile e nodo equipotenziale.

n. 3 Prese Ossigeno.

n. 3 Prese Aia Compressa 5 bar

n. 3 Prese Vuote

n. 2 predisposizione per presa dati/monitor

n. 4 connessione dati

VOCE N. 3

N° 1 Sistema trave pensile per Terapia Intensiva Neonatale/Pediatrica/Adulti 4P.L. 11,20 Mt.

Barra pensile per il trattamento intensivo dei pazienti, completa di prese elettriche e gas medicali per l'alimentazione delle apparecchiature.

La trave per n.4 postI letto dovrà avere lunghezza indicativa pari a 11,20 metri (da valutare con lo spazio effettivo a disposizione nei singoli locali) ed eventualmente abbinabile orizzontalmente ad altre travi in soluzione continua.

Caratteristiche generali

Deve essere  a struttura lineare, arrotondata e compatta, per ogni posto letto dovrà essere previsto un sistema di illuminazione indiretta regolabile di intensità posizionato sulla parte superiore della trave: tale sistema di illuminazione dovrà avere la possibilità della regolazione/scelta del colore emesso tramite pannello di controllo.

La struttura sospesa deve essere autoportante e realizzata in lega leggera, in unica soluzione continua  in estruso di alluminio di spessore di almeno 6 mm nella parte orizzontale portante e almeno di 1 mm nelle pannellature e sezioni interne, verniciato con vernici atossiche e non intaccabili  da sostanze disinfettanti/detergenti;  priva di spigoli vivi e fessure; la trave deve inoltre  garantire la massima stabilità e rigidità del sistema e minime oscillazioni.

Il sistema di ancoraggio deve essere costituito da doppio montante a sezione circolare con diametro interno non inferiore a 100 mm e spessore del materiale di almeno 2 mm e deve prevedere la possibilità di regolare la distanza tra i montanti anche in fase di installazione per eventuali by-pass di ostacoli strutturali.

La parte inferiore della trave deve consentire lo scorrimento su rotaie o binari per tutta la lunghezza della trave di sistemi porta apparecchiature, con possibilità di limitare la corsa di ogni singolo carrello di servizio tramite fermi posizionabili dall'utente.

Il carico applicabile alla struttura pensile deve essere di circa  150 Kg su ogni dispositivo scorrevole per coprire future esigenze di inserimento degli accessori porta strumenti.

L'altezza utile di passaggio da pavimento a parte inferiore della trave pensile dovrà essere di almeno 1900 mm.

N° 2 sistemi di rilevazione per controllare livelli eccessivi del rumore con scala graduata visibile dagli operatori e relativo allarme.

Ogni posto letto dovrà essere composto da:

N°2 carrelli di scorrimento (n°1 lato monitoraggio, n°1 lato infusionale) muniti di almeno 6 cuscinetti di scorrimento e d'appoggio, 3 frontali e 3 posteriori per garantire maggiore stabilità e maggiore scorrimento, freni meccanici disattivabili tramite manopola atta ad evitare qualsiasi  involontario spostamento delle apparecchiature, deve essere possibile la traslazione su tutta la lunghezza della trave e rotazione sullo stesso asse di 170° circa.

Il posto letto dovrà avere le seguenti dotazioni:

Lato monitoraggio/ventilazione

Il carrello lato monitoraggio/ventilazione dovrà essere dotato di due tubolari in  acciaio diam. 38 mm. della lunghezza di 1500 mm ciascuno e dovrà essere completato con:

- n.2 mensole regolabili  in  altezza in allumio verniciato con spigoli paracolpi colorati e barre normalizzate laterali integrate nello stesso. Il ripiano dovrà  avere una superficie di  appoggio avente superficie utile d'appoggio di almeno 600x300 mm; il ripiano dovrà essere dotato di opportuni sistemi per l'inserimento/raccolta dei cablaggi ridondanti per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione. Un ripiano dovrà essere dotato di cassetto con apertura totale, senza maniglie esterne.

- Doppia barra normalizzata porta accessori della lunghezza di circa 65 cm.

Lato infusionale

- N.1 supporto scorrevole per il supporto delle attrezzature infusionali composto da tubolare in acciaio inox della lunghezza di 1500 mm e del diametro di 38 mm.

- N.1 braccio a doppio snodo con estensione massima di almeno 600 mm (300+300 mm) all'estremità del quale deve essere fornita un'asta telescopica in acciaio inox a 4 ganci porta pompe/sacche

- N.1 mensola regolabili in altezza in alluminio verniciato con spigoli paracolpi colorati e barre normalizzate laterali integrate nello stesso. Il ripiano dovrà avere una superficie di appoggio avente supericie utile d’appoggio di almeno 400 x 300 mm.

- N. 1 lampada da esame a LED con 5 livelli di intensità di illuminazione (30.000 lux), senza ventole, e regolazione della temperatura di colore, diametro campo luminoso almeno 200 mm.

Dotazione prese elettriche e gas medicinale per posto letto

n. 16 prese elettriche tipo Schuko singolarmente protette con doppio fusibile e nodo equipotenziale.

n. 3 Prese Ossigeno.

n. 3 Prese Aria Compressa 5 bar

n. 3 Prese Vuote

n. 2 predisposizione per presa dati/monitor

n. 4 connessione dati