SCHEDA TECNICA

LOTTO N.5  -  (CIG  4973156A26)

N.1 APPARECCHIATURA TELECOMANDATA DI RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA PER L'U.O. DI RADIOLOGIA  DEL  P.O.  G.  DI CRISTINA

(IMPORTO BASE D'ASTA  € 250.000,00 IVA esclusa)

Tavolo Telecomandato

- Ribaltamento almeno +90/-45

- Piano porta paziente con accessibilità ai lati più ampia possibile, ad altezza variabile, in grado di garantire un'estrema semplicità di operazioni e la massima ergonomia

- Spostamento longitudinale e trasversale della tavola del sistema tale da assicurare una copertura paziente per esami testa-piedi senza necessità di riposizionamento del paziente

- Minima distante piano porta paziente/pavimento non superiore a 55

- Distanza fuoco tubo rx/film reale e variabile da 115 cm. Ad almeno 150 cm.

- Possibilità di proiezioni oblique

- Collimatore automatico e filtri per riduzione della dose

Detettore Dinamico

- Detettore digitale diretto dinamico al silicio amorfo con scintillatore allo ioduro di cesio

- Area utile detettore di almeno 42x42 cm.

- Matrice di almeno 2800x2800 pixels e con pixel non più grande di 150x150 ùm

- Conversione a 16 bit

Sistema digitale

- Sistema di imaging per fluoroscopia digitale e fluororadiografia digitale

- Adeguata cadenza in fluoroscopia continua

- Fluoroscopia pulsata con almeno 15/p/s in matrice 1024/1024

- Adeguate procedure per l'elaborazione delle immagini con possibilità di postelaborazioni, operatività in background come masterizzazione di CD ed invio in stampa

- Memoria RAM e disco fisso di grandi capacità

- Connessione in rete con protocollo DICOM con almeno le funzionalità DICOM WorkList/MPPS, DICOM Send/Storage Service, CDICOM PrintService, DICOM CD/DVD, DICOM Query/Retrieve

- Monitor di almeno 18” LCD ad alta risoluzione per visualizzazione di immagini medicali

- Disponibilità di un numero elevato di protocolli pediatrici

- Possibilità di connessione in remoto ad un centro di controllo per la verifica costante dei parametri di funzionamento dell'apparecchiatura

Complesso Radiogeno

- Anodo rotante e doppia macchia focale

- Capacità di dissipazione termica dell'anodo

- Tubo rx a 9000 giri con fuochi non superiori a 0,6-1,3 mm

Tavolo di comando – Generatore

- Generatore ad alta frequenza controllato a microprocessore da almeno 65 KV

- tensione massima al tubo 150 KV

- Tempo minimo di esposizione non superiore ad 1 msec.

- Possibilità di utilizzo in tecnica libera, con esposimetroautomatico e con anatomica

- Controllo automatico del carico termico del tubo radiogeno

- Controllo della dose in scopia continua e pulsata con regolazione automatica dei fattori di esposizione

- Integrazione completa dei comandi del generatore con le funzioni del processore di immagini per massimizzare l'ergonomia d'uso del sistema

- Integrazione di camera per misura area/dose secondo specifiche europee

Misuratore di Dose

- Dispositivo per la misura della dose integrato al sistema

- La dose misurata deve possibilmente essere gestita da un software per renderla disponibile per valutazioni; il report con i valori di ogni singolo esame ed il valore complessivo deve poter essere inviato in rete con modalità DICOM structured Report

La Commissione preposta alla valutazione di conformità tecnica si riserva la facoltà di chiedere una prova pratica sullo strumento offerto.