SCHEDA TECNICA

LOTTO N.3  -  (CIG  4973125094)

N.1  BIOIMPEDENZIOMETRO PER L'U.O. NEFROLOGIA PEDIATRICA

(IMPORTO A BASE D'ASTA  € 8.000,00 IVA ESCLUSA)

Impedenziometro digitale multifrequenza per la misura dell'impedenza elettrica (Z) del corpo umano mediante l'analisi vettoriale BIVA (Bio Impedance Vector Analysis) per valutare tramite le misure di resistenza e Reattanza, lo stato di idratazione e nutrizione del soggetto con range di valutazione che comprenda l'età pediatrica

Sensore start.up che fornisce stime complete di composizione corporea e parametri correlati:

- TBW – Acqua corporea totale in kg e %

- ECW – Acqua extracellulare in litri e %

- FM – Massa grassa in kg e %

- FFM – Massa magra in kg e %

- BMI – Indice di massa corporea

- BMR – Metabolismo basale in kcal

- Funzione automatica di calcolo della perdita ponderale tramite impostazione della % ideale di FM

- Tabella dei parametri di normalità per età e sesso (range di valutazione che comprende l'età pediatrica)

- Tabelle di consumo calorico per attività sportiva calcolate in base alla FFM rilevata

Accessori in dotazione

Cavo paziente tetra-polare, batterie ricaricabili, caricabatteria, elettrodi, applicativo software dedicato, manuali d'uso, contenitore

Dimensioni non superiori a 30x30 cm.

Peso sensore: inferiore a 1 kg.

Corrente:  generatore ad onda quadra, intensità 400 nA

Frequenza: 5 - 50 – 100 Khz – Range di misura 0-999 Ohm

Display LCD

Alimentazione e autonomia: alimentazione a batterie ricaricabili NiMH – durata almeno 3 ore in uso continuo