SCHEDA TECNICA  SONDA RADIOCHIRURGICA

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| >Modalità wireless |  |  |
| Diametro non superiore a 22 mm (n. 2 sonde differentii, a scelta) di cui n.1 per uso laparoscopico |  |  |
| - Cristallo di rilevazione: LYSO (Ortosilicato di Lutezio-Ittrio) o BGO ( Germanato di Bismuto) e fotomoltiplicatore a stato solido; |  |  |
| Range energetico da 30K e V a 511 K e V o superiore; |  |  |
| Compatibilità con 1251 , 99m- Tecnezio , 57-Cobalto , F18; |  |  |
| Risoluzione energetica >e =11% a 140 K e V ; |  |  |
| Sensibilità >e=22 cps/Kbq + e – 10% con sorgente a 0 mm di distanza |  |  |
| Elevata efficienza della schermatura laterale > e = al 99,9% per 99m-Tecnezio; |  |  |
| Risoluzione spaziale < e = 17mm con sorgente a 15 mm di distanza; durata della batteria non inferiore alle 3 ore; sterilizzabile. |  |  |
| Portatile e di peso non superiore ai 4 kg; |  |  |
| Software intuitivo e con possibilità di aggiornamenti tramite porta usb; |  |  |
| Batteria interna ricaricabile con durata non inferiore alle 4 ore ; |  |  |
| Display luminoso a colori, touch-screen; |  |  |
| Generatore di suono a frequenza variabile, con regolatore di volume e soglia; |  |  |
| Almeno due finestre energetiche separate; |  |  |
| Possibilità di preselezionare finestre energetiche per i radioisotopi utilizzati più frequentemente ( 99m-Tecnezio, 125I); |  |  |
| Sorgente radioattiva per controllo di qualità ( da fornire) |  |  |

Dovranno inoltre essere garantite :

- assistenza tecnica in garanzia full-risk per 24 mesi;

- training in loco da parte di personale qualificato ( almeno 5 procedure complete).