DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

14.12.12

PROT.

2012/1973

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in service di un sistema per la produzione di aliquote di Plasma Ricco di Piastrine,  gel piastrinico e collirio.

Questa Amministrazione intende acquisire in service un sistema per la produzione di aliquote di Plasma Ricco di Piastrine e gel piastrinico denominato “PLATELTEX ACT”.

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di un sistema avente caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), omnicomprensivo dell’uso gratuito delle apparecchiature (centrifuga da banco digitale e cappa a flusso laminare) e del costo del materiale richiesto per la fornitura dell’intero sistema (reagenti e consumabili) rapportato alla produzione di una unità di gel piastrinico da 1ml.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 08.01.2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Nora Virga

Sistema per la produzione di aliquote di PRP e gel piastrinico denominato “PLATELTEX”. Caratteristiche tecniche

Il sistema di cui si chiede l’acquisizione è un dispositivo medico per la produzione di gel di piastrine, gel di cellule del midollo osseo, colla di fibrina, aliquote di emocomponenti e collirio autologo; deve essere unico ed indivisibile e prevede:

- Kit Plateltex Act composto da una fiala di calcio gluconato per controbilanciare l’anticoagulante, da una fila di Batroxobina come pro-coagulante, da due siringhe, una per il concentrato piastrinico e una per la miscela Calcio-Gluconato-Batroxobina e da due pipette Pasteur. Plateltex DISH da 35mm, 70mm e 100mm (camere di gelificazione) con chiusura a vite e tappo con 2 ingressi luer lock; realizzati in PC (Policarbonato Makrolon).

- Sistema PRPS per preparazione a circuito chiuso di aliquote di Plasma Ricco di Piastrine o di Concentrato Piastrinico per ciclo terapeutico con 1 minisacca da 10ml, con 1 minisacca da 1 ml o con 10 minisacche da 10ml con partitore lineare composto da rubinetterie, filtro antibatterico, raccordo per connessione siringa e/o sacca e siringa per pompaggio emocomponente,  corredato da box per il congelamento delle aliquote; realizzati in EVA – PVC DOP/DEHP FREE – PE – PP – PC – ABS – PTFE;

- Provette PRPV1 da prelievo con soluzione anticoagulante ACD e provette PRPV2 per concentrazione emocomponenti asciutte e siliconate misure 16x100 realizzate in PET – DOP/DEHP FREE, tappo in gomma, copri tappo in polietilene,LATEX FREE; certificate per USO CLINICO.

- Sistema COL per la produzione di aliquote di Plasma Ricco di Piastrine, Concentrato Piastrinico, Lisato Piastrinico o Autosiero per uso collirio in minisacche monouso con tappo richiudibile per permettere più di un trattamento giornaliero, corredato da box per trasporto e congelamento; da 10 o 20 fialoidi da 1,45 ml (45 gocce) con partitore lineare, rubinetterie, filtro antibatterico e siringa per pompaggio emocomponente; da 10 o 20 fialoidi da 2,50 ml (80 gocce) con partitore lineare, rubinetterie, filtro antibatterico e siringa per pompaggio emocomponente; da 30 o 40 0 50 fialoidi da 1,45 ml (45 gocce) collegati a collana con filtro antibatterico, rubinetterie e siringa per pompaggio emocomponente; da 30 o 40 0 50 fialoidi da 2,50 ml (80 gocce) collegati a collana con filtro antibatterico, rubinetterie e siringa per pompaggio emocomponente; a norma UN 3373, realizzati in PVC DOP/DEHP FREE – PE – PP – PC – ABS – PTFE;

- Sistema TMB per il trasporto di sicurezza (tipo B) delle aliquote  dal Centro Trasfusionale al reparto richiedente rispondente ai requisiti di legge.

- Tutti i prodotti devono essere registrati per l’uso cui sono destinati.

- A completamento  della fornitura  il sistema deve comprendere:

  - N° 2 Centrifughe da banco digitali con programma RCF, velocità da 500 a 4.500 RPM.

  - N° 2 Cappe a flusso laminare verticali con filtro assoluto HEPA di classe H14/ classe 100.