SCHEDA TECNICA

CENTRIFUGA PER 12 SACCHE

N.2 CENTRIFUGA PER 12 SACCHE

Centrifuga da pavimento di ultima generazione e tecnologia.

Dimensioni: cm.85 x 90 x78 (HxLxP) circa

Requisiti minimi richiesti:

- capacità di almeno 12 sacche di sangue (6 x 1000ml oppure 12 sacche di sangue quadruple con filtro in linea);

- Velocità massima: almeno 4.900 rpm (risoluzione 10rpm);

- Gravità massima: almeno 6000 x g;

- Controllo della pressione con microprocessore;

- Almeno 10 file di memoria;

- Programma per il raffreddamento del motore e della camera;

- Temperatura selezionabile da 0°C a +40° C

- Tempo impostabile da 1 a 99 minuti e  posizione hold

- Motore ad induzione senza spazzole ad alta forza torcente senza cinghia

- Garanzia due anni full risk (comprensiva di tutte le manutenzioni e dei pezzi di ricambio)

- Possibilità di usare i rotori oscillanti

- Configurazione elettrica di alimentazione a 220 Volts monofase

- Dotazione di ruote bloccabili per un facile spostamento

- Sistema di controllo per lo sbilanciamento del rotore

- Sistema di bloccaggio del coperchio con rotore in movimento con dispositivo di apertura manuale in caso di mancanza di energia elettrica

- comprensiva di cestelli e bucket

- programmazione da parte dell'utente con memorizzazione del programma, dei tempi e forze di accelerazione e decelerazione

- nmero monimo di rampe di accelerazione: 9

- numero minimo di rampe di frenata: 9

- numero programmi personalizzabili: non inferiore a 6

- specificare dimensioni geometrice, peso e tipo di alimentazione elettrica

- allarmi per sbilanciamento rotore, coperchio aperto, errore eprom, velocità e/o temperatura non conforme

- marcatura CE

- manuale d'uso in italiano

- manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio

Saranno a carico della ditta aggiudicataria:

- messa a punto dei protocolli di lavorazione di tutte le fasi del processo produttivo degli emocomponenti

- formazione in loco del personale addetto alla raccolta e alla lavorazione delle sacche