LOTTO 1 – LETTI ELETTRICI

| ARTICOLO | CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE | TIPO DI DOCUMENTO PER RISCONTRARE LE CARATTERISTICHE OFFERTE (DEPLIANT O SCHEDA TECNICA DELLA CASA MADRE) | PAGINA N. | RIGO N. | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LETTO ELETTRICO | Letto a 3 snodi, 4 sezioni con piano rete in materiale termoplastico rimovibile e facilmente sanificabile. Variazione in altezza mediante attuatori a colonna e/o leveraggi. Testiera e relativi alloggiamenti per asta flebo indipendenti dall’inclinazione. Supporti per asta porta flebo su 4 lati. Il letto deve essere conforme alla Direttiva "dispositivi medici" 93/42/CEE e rispondere alla norma tecnica CEI EN 60601-2-52. |  |  |  | 96 |
|  | Caratteristiche di minima: |  |  |  |  |
|  | Movimentazione elettrica - altezza |  |  |  |  |
|  | Movimentazione elettrica - schienale |  |  |  |  |
|  | Movimentazione elettrica – femorale e gambale |  |  |  |  |
|  | Movimentazione elettrica - trend / contro-trendelenburg |  |  |  |  |
|  | Pulsantiera paziente/operatore |  |  |  |  |
|  | Sistema di inibizione comandi |  |  |  |  |
|  | Sistema di abbattimento rapido dello schienale (CPR) bilaterale |  |  |  |  |
|  | Sistema di traslazione automatica della base dello schienale |  |  |  |  |
|  | Testiera e pediera realizzate in materiale plastico, facilmente sfilabili e sanificabili con sistema di blocco di sicurezza. |  |  |  |  |
|  | Sponde in unica sezione abbattibili tramite movimento a compasso – posizionabili filo rete ed asportabili. L’abbattimento non deve creare, nella movimentazione, ulteriore ingombro laterale. |  |  |  |  |
|  | Ruote gemellari diam. 150mm. Dotate di freno centralizzato. |  |  |  |  |
|  | Spazio inferiore libero per inserimento sollevatori – ad altezza minima. |  |  |  |  |
|  | Allungaletto integrato |  |  |  |  |
|  | Ruote paracolpi ai 4 angoli del letto |  |  |  |  |
|  | Carter di copertura in ABS alla base del letto |  |  |  |  |
|  | Batteria d’emergenza |  |  |  |  |
|  | Posizione “autocountour” ottenibile con unico tasto |  |  |  |  |
|  | Posizione di poltrona cardiologica |  |  |  |  |
|  | Portata non inferiore a 200kg. |  |  |  |  |
|  | Asta porta flebo a 4 ganci in acciaio, regolabile in altezza, non inclinabile durante il posizionamento in trendelenburg |  |  |  |  |
|  | Asta solleva malati con triangolo e cinghia regolabile |  |  |  |  |
|  | Materasso a sezione unica densità minima 40 Kg/m3. Ignifugo Omologato classe 1 IM , completo di n°2 fodere per ciascun materasso, con cerniera perimetrale su tutti e 4 i lati. Telo parte superiore trattato con antimicrobico, antimicotico, traspirante permeabile all’aria ed impermeabile ai liquidi, Latex Free |  |  |  |  |
|  | Guanciale Ignifugo, antisoffocamento, densità minima 30Kg/m3 con fodera traspirante |  |  |  |  |
|  | Luce di cortesia notturna |  |  |  |  |