LOTTO 4 – ATTREZZATURE PER SALA DI ENDOSCOPIA UROLOGICA

| ARTICOLO | CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE | TIPO DI DOCUMENTO PER RISCONTRARE LE CARATTERISTICHE OFFERTE (DEPLIANT O SCHEDA TECNICA DELLA CASA MADRE) | PAGINA N. | RIGO N. | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAVOLO OPERATORIO | Tavolo operatorio di tipo elettrico alimentato da accumulatori ricaricabili, incorporati nella colonna |  |  |  | 1 |
|  | I movimenti devono essere controllati da un telecomando a raggi infrarossi e da una pulsantiera integrata nella colonna |  |  |  |  |
|  | Il peso sostenibile dal tavolo deve essere di almeno 225 Kg |  |  |  |  |
|  | Il movimento della base deve essere su 4 ruote doppie |  |  |  |  |
|  | I rivestimenti della colonna devono essere realizzati in acciaio inox |  |  |  |  |
|  | Un freno deve permettere di bloccare il tavolo operatorio su 4 piedini estraibili o sistema equivalente |  |  |  |  |
|  | Il piano operatorio deve essere in 5 sezioni. Il piano operatorio deve essere totalmente in acciaio inox satinato e radiotrasparente. Devono potersi agganciare ulteriori segmenti sia dal lato schiena che dal lato gambe. I movimenti delle sezioni schienale e gambe devono essere manuali servoassistiti |  |  |  |  |
|  | Comando per la scelta volontaria dell’orientamento testa/piedi del tavolo |  |  |  |  |
|  | Il piano deve essere composto da sezione schiena e sezione bacino e deve essere equipaggiato con le seguenti ulteriore sezioni: sezione testa e sezione gambe in due parti divaricabili |  |  |  |  |
|  | I materassini di spessore almeno 50 mm, in materiale morbido schiumato senza CFC, devono essere completamente radiotrasparenti, elettroconduttivi, lavabili e disinfettabili |  |  |  |  |
|  | Regolazione in altezza elettrica da 600 mm a 950 mm circa |  |  |  |  |
|  | Trendelenburg/Anti-Trendelemburg motorizzato almeno +25°/-25° |  |  |  |  |
|  | Tilt (laterale) motorizzato almeno +/- 15° |  |  |  |  |
|  | Regolazione piano schiena manuale |  |  |  |  |
|  | Regolazione piano gambe manuale |  |  |  |  |
|  | Reggibraccio |  |  |  |  |
|  | N.2 reggicosce di Goepel |  |  |  |  |
|  | Vaschetta per raccolta liquidi |  |  |  |  |

| LAMPADA SCIALITICA SU RUOTE | Lampada scialitica ad alta tecnologia di illuminazione tramite led |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Base dotata di 4 ruote doppie piroettanti di cui almeno 2 con sistema frenante |  |  |  |  |
|  | Capacità di illuminazione almeno a 100Klux |  |  |  |  |
|  | Indice resa del colore superiore o uguale a 93 |  |  |  |  |
|  | Elevata temperatura di colore almeno 4300 K |  |  |  |  |
|  | Diametro di focalizzazione almeno 180 mm |  |  |  |  |
|  | Regolazione dell’intensità luminosa tramite controllo posto a bordo scialitica |  |  |  |  |
|  | Regolazione del fuoco o fuoco auotmatico |  |  |  |  |
|  | Durata delle fonti luminose di almeno 40000 ore |  |  |  |  |
|  | Regolazione della intensità luminosa |  |  |  |  |
|  | Manipolo sterilizzabile |  |  |  |  |