GRIGLIA VALUTAZIONE

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO |  | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE |  |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECOGRAFO FASCIA MEDIA AD USO INTERNISTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ecotomografo digitale con possibilità di scansioni convex, microconvex, lineari, endocavitarie, phased array, volumetriche 3D/4D convex ed endocavitarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Modalità operative: B-mode, color-mode, power doppler, doppler PW, TDI, sw ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti e/o microcircolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3) facile trasportabilità con 4 ruote piroettanti, con possibilità di integrazione con batteria esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Consolle e pannello operativo con touch screen da almeno 10” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) tastiera QWERTY su consolle operativa e sul touch screen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) riscalda gel integrato nel sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Hard disk integrato di tipo solido da almeno 250GB SSD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Elevata capacità del processore, interfaccia in lingua italiana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) monitor flat screen da almeno 19” ( 16:9), dotato di braccio articolato direzionabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Almeno 2 porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging ( no pencil) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Triplex mode attivo su tutte le sonde |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) Doppia visualizzazione in tempo reale B-mode e imaging Color/power Doppler |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13)Zoom digitale sia in scrittura che in lettura, senza perdita di risoluzione , funzionante sia in tempo reale che su immagini congelate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14) Cineloop con possibilità di gestione prospettiva/retroprospettiva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15) gestione di regolazione dei parametri sia in tempo reale sia da archivio in pre e post processing |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16) Misure lineari complesse su immagini congelate e/o da archivio con possibilità di calcoli automatici in tempo reale con Doppler mode |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17) Pacchetto di misure e calcoli, urologici, ginecologici, vascolari e internistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18) Ottimizzazione automatica del B-mode e del Doppler-mode con un solo tasto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19) Range di frequenza trasduttori: 3-14 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20) Profondità di scansione >_ 34 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21) Dynamic range massimo del sistema >_220dB interamente visualizzabile a monitor e selezionabile dall'utente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22) Massimo Frame Rate >_850fps (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23) Avviamento del sistema : Max 240 sec |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24) Imaging armonico tissutale attivale con un solo tasto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25) Report misure, immagini e dati paziente con possibilità di stampa attraverso stampanti tipo “ commerciale” laser in carta comune A4 laser dell'Amministrazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26) Esportazione report, immagini, filmati e dati su supporto CD/DVD e USB/Hard- disk esterno in formato DICOM e non proprietario (jpeg,AVI…...) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27) Algoritmo per lo Speckle noise per la riduzione degli artefatti attivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28) Algoritmo di Compound spaziale attivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29) Software per la visualizzazione di tipo trapezoidale su sonda lineare attivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30) Software per la ricostruzione panoramica attivo su sonde lineari e convex |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31) Software per applicazioni elastografiche attivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32) Modulo DICOM 3.0 integrato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33) Software attivo per il calcolo automatico dell' intima media IMT completo di curve di riferimento relative al rischio di malattie cardiovascolari in base all' età che al sesso – Trasduttori: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34) Sonda convex multifrequenza da 2.0 a 5.0 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35) Sonda lineare multifrequenza da 5.0 a 12.0 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36) Stampante termica b/n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37) Possibiltà di espansioni : doppler CW- modulo ECG- TDI- TDW - M-mode anatomico- 3D/4D- Strain – Invio delle immagini tramite rete wireless |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38) Prova pratica da eseguire sull'apparecchiatura proposta dalla ditta concorrente |  |  |  |  |  |  |  |