RICHIESTA DI APPARECCHIATURE NEUROFISIOLOGICHE NPI

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO |  | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE |  |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) N.3 (TRE) APPARECCHI VIDEO-EEG PER APPLICAZIONI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIDEO EEG FULL HD PER MONITORAGGIO PROLUNGATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Un'unità centrale di elaborazione e memorizzazione dei tracciati di ultima generazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Monitor LCD TFT 24” 1920 x 1080 pxl, Masterizzatore DVD. Tastiera & Mouse... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistema operativo Microsoft Windows ultima generazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Testina di acquisizione compatta ed indossabile a mezzo apposito contenitore per segnali EEG e poligrafici con 32 canali che possono arrivare ad almeno 64 canali referenziali, 8 canali commutabili in bipolare,altri canali ausiliari e dedicati per l' acquisizione di respiro toracico e addominale, saturimetria e la posizione del corpo. L' acquisizione dei canali respiratori deve esser attuata attraverso sensori a fascia impedenziometrica forniti in taglia sia adulta che pediatrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Testina collegata via cavo o wireless con commutazione automatica: commutazione in modalità holter in caso di disconnessione del collegamento wireless. All' occorrenza, deve poter operare senza collegamento fisico, in modalità Wireless ovvero in modalità Holter in caso di uscita dal campo di copertura radio, mantenendo ampia autonomia e sistemi di sincronizzazione automatica tra le diverse modalità di funzionamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tutti i canali devono essere programmabili per operare in DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Disponibilità di gestione intelligente dell' alimentazione con possibile presenza contemporanea e utilizzo di più unità di batterie sia ricaricabili al Litio che standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La testina paziente deve essere dotata di Bottone eventi e Test di impedenza integrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Deve consentire una ampia regolazione della frequenza di campionamento da 256Hz fino a 16kHz e assicurare una conversione ADC a 24 Bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sistema di acquisizione deve essere dotato di più accessori di collegamento ottimizzati per diverse applicazioni: LTM, Clinica Standard 10/20, utilizzo di cuffie precablate o elettrodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Software di gestione del tracciato EEG, VideoEEG, poligrafico che consenta di modificare in fase di acquisizione, la qualità dei segnali EEG, EMG; tramite la regolazione, dei filtri per tutti i canali disponibili. Possibilità di visulizzazione contemporaneamente del tracciato VideoEEG in tempo reale e già acquisito con impiego di due finestre di riproduzione video distinte e predisposto anche per visualizzazione da stazione remota |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Inserimento di market senza interruzione della registrazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Scheda WiFi integrata per interfacciamento alla rete ospedaliera per la visualizzazione e valutazione in remoto dei tracciati ( preferibilmente anche contemporaneamente all'esecuzione dell'esame) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Archivio locale che consenta la gestione immediata degli esami con successivo indirizzamento degli verso il sistema di archiviazione centrale oggetto di questa gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Il sistema di archivio/dati e statistica dovrà consentire l' integrazione nel nuovo ambiente dei tracciati e dei referti già archiviati in reparto senza limitazioni di analisi e post analisi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mantenimento integrale dei dati statistici già raccolti nell'attuale ambiente di reparto e possibilità di integrarli nel nuovo ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Il sistema deve essere completo di Kit telecamera Professionale per video IP Full HD con Controllo PTZ ( Pan, Tilt Zoom) comprendente : - Sistema di illuminazione ad Infrarosso - 2 Telecamere Full HD dedicate alla visione del paziente - Mixer video per la gestione del segnale video FullHD - Microfono |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Carrello ergonomico di tipo medicale con ruote e dotato di braccio di supporto per la testine di amplificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) N.1 (UNO) STAZIONE DI ARCHIVIAZIONE , REFERTAZIONE E ANALISI DEI TRACCIATI EEG, EGM E PE (SERVER) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema hardware e software di elaborazione, refertazione ed archiviazione dei Video EEG che consenta la conservazione degli esami acquisiti dai sistemi video EEG fissi e portatili oggetto di questa trattativa composto da: - Sistema computerizzato per la visualizzazione, elaborazione ed archiviazione esami - Scheda Grafica ad Alta - Unità di Masterizzazione DVD-R, DVD-RAM, CD-R completa di cavo Il sistema deve avere le seguenti funzionalità: - Numero di licenze aggiuntive per 5 utenti - Lettura DVD contenenti esami eeg precedenti - Editing video - Collegamento/Interfaccia con il sieste informatico aziendale - Software di Rilettura Avanzato basato su Interfaccia che consenta, gestione di eventi con filtraggio categorie e selezione/ordinamento avanzati. - Refertazione in ambiente word processor di alta efficienza senza utilizzo di licenze Microsoft - Cattura schermate e filmati |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEVE ESSERE DOTATO DI: Sistema di archiviazione dotato di dispositivi di memorizzazione in configurazione RAID5 con dimensione totale minima di 6TBb Software di Gestione Avanzata Archivio Pazienti Digitale Scheda LAN integrata per interfacciamento alla VLAN ospedaliera; sistemi di ridondanza che ne garantiscano una alta affidabilità |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI: Sono a carico della ditta tutti i collegamenti tra i sistemi e l'unità di archiviazione ottimizzando ogni aspetto . La Ditta dovrà farsi carico anche degli eventuali apparati e della posa di collegamenti in conformità alle indicazioni della Struttura Servizi Informativi dell' Azienda. Dovrà essere inoltre garantito il recupero dei dati pregressi con mantenimento statistica e capacità di visualizzazione. Dovrà essere garantita la possibilità di visualizzare i Video EEG archiviati nell'attuale sistema di registrazione. Carrello ergonomico di tipo medicale con ruote. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) N.2 (DUE) STAZIONE DI RILETTURA DA REMOTO PER EEG EMG POTENZIALI EVOCATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stazioni di Rilettura ed Elaborazione EEG EMG PE, basata su sistema computerizzato di ultima generazione , Sistema operativo Microsoft Windows di ultima generazione. Monitor LCD TFT 22”. Masterizzazione DVD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) n.1 HOLTER POLIGRAFICO PER REGISTRAZIONE EEG/VIDEO EEG/POLISONNOGRAFIA E CON PROGRAMMA PER LA STADIAZIONE DEL SONNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leggero e compatto per applicazioni di routine, come EEG e VideoEEG/polisonnografia portatile in qualsiasi ambiente clinico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dotato di display sul quale sono visualizzate tutte le informazioni necessarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Possibilità di registrazione holter per più di 24 ore ( Memorizzazione interna su Flash Card a di almeno 2GB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tale apparecchiatura dovrà servire per l'epilessia e l'analisi dei disturbi del sonno, dei disturbi respiratori nel sonno ( prima infanzia, neonati prematuri-apnea, SIDS, etc...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registratore portatile poligrafico con almeno 32 canali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Idoneo sistema di connessione e/o lettura dei dati registrati su Personal Computer o PC laptop |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di software per acquisizioni , lettura, analisi e refertazione dei tracciati. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il software dovrà permettere l'analisi quantitativa di registrazioni polisonnografiche con la possibilità di : un modulo per la quantificazione e classificazione in fasi del sonno ed un modulo automatico quantitativo per il riconoscimento delle apnee ed altri disturbi del sonno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di kit batterie e custodia porta strumento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stazione PC di ultima generazione dotato di stampante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Idonea interfaccia di collegamento con il PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di sonda di saturimetria pediatrica e neonata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di kit accessori per EEG pediatrico/neonatale comprensivi di elettrodi, cavetti e quant'altro necessario |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di trasduttore pediatrico/neonatale per respiro nasale di idonea tecnologia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di trasduttore pediatrico/neonatale per respiro oro nasale di idonea tecnologia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di trasduttore pediatrico/neonatale per respiro toracico completo di fascia pediatrica di idonea tecnologia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di lampada stroboscopica per stimolazione luminosa intermittente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di esecuzione di tracciati EEG correlati a registrazione video |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carrello ergonomico di tipo medicale con ruote e dotato di braccio di supporto per la testine di amplificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sottosistema di ripresa video impiegante videocamera con risoluzione 4K, operante a colori e ad infrarosso, montata su supporto ripiegabile e alloggiata insieme al sistema di alimentazione all' interno del sopracitato carrello mobile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfaccia di comunicazione Wireless per sincronizzazione tra registratore e videocamera dotata di illuminatore infrarosso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eventuale possibilità di software per monitoraggio burst-suppression |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) N.1 ELETTROMIOGRAFO PORTATILE PER EMG/EP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche tecniche e prestazioni minime richieste Configurazione “ stand-alone” su carrello ergonomico di tipo medicale, in grado di alloggiare tutti i componenti del sistema e dotato di trasformatore di isolamento di potenza idonea ad alimentare tutti i componenti del sistema. Il carrello deve avere piani regolabili in altezza per la tastiera EMG, la tastiera PC estraibile e la stampante, e deve essere dotato di ruote e di freno di stazionamento ed essere fornito di braccio brandeggiabile di supporto per la testina di acquisizione . Il carrello deve disporre di maniglie per il trasporto e avere dimensioni e peso contenuti; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Testina di acquisizione con almeno 6 canali, amplificatori separati e indipendenti dagli stimolatori, con sistema per il controllo delle impedenze. Quattro canali utilizzabili per elettroneuronografia; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Convertitore analogico -digitale a 24 bit con frequenza di campionamento di almeno 48 kHz per canale>110 dB CMRR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di acquisire tracce e video del segnale EMG (con audio) facilmente esportabili per essere poi utilizzati come materiale di studio, presentazioni e pubblicazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I dati memorizzati devono poter essere analizzati, filtrati digitalmente, rettificati, smoothed, sommati, riprodotti.I dati e i risultati devono inoltre poter essere visualizzati in modi differenti a seconda delle necessità diagnostiche. I dati possono essere riposizionati sovrapposti o mostrati simultaneamente con filtri, sensibilità e time-base differenti ( anche per singoli canali)per una migliore analisi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di inserire la modalità di reiezione dell'artefatto, con ampiezza di soglia definibile dall'utilizzatore |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità da parte dell'operatore di includere o escludere manualmente le singole acquisizioni caso per caso; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di funzionamento a batteria per ulteriori reiezioni dei disturbi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PC completo di monitor almeno 24” ad alta risoluzione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema operativo Win ultima ultima generazione a elevate prestazioni, con processore di ultima generazione e scheda grafica ad alte prestazioni, disco fisso di almeno 2TB, masterizzatore ( DVD, CD, etc.), altoparlante integrato, tastiera multifunzione e mouse, scheda di rete; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soppressione degli artefatti dello stimolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stimolatore elettrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipolo di stimolazione con controlli integrati |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stimolatore acustico per PEA con cuffia standard: -Intensità di stimolazione impostabile; - Possibilità di selezionare l'intensità stimolo in relazione alla soglia uditiva del paziente; Durata dello stimolo impostabile e mascheramento controlaterale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Stimolatori visivi per PEV modalità Pattern, e Flash, - Pattern alternato a scacchiera, a barre orizzontali e verticali con schermo di dimensione minima 32 pollici rettangolare; - Formato campo impostabile ( intero, emicampo, parziale, etc.); - Stimolatore luminoso intermittente (flash) completo di filtri e controllo luminosità; - Durata dello stimolo impostabile; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tastiera dedicata integrata supporto Pedaliera programmabile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Audio integrato nel corpo macchina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Software di gestione, analisi e refertazione per i seguenti esami: - Velocità di conduzione nervosa motoria e sensitiva - Onda F. - Test di stimolazione ripetitiva. Test del decremento. - Riflesso -H - Riflesso blink - Potenziali evocati motori - Risposta Simpatico-Cutanea - Elettromiografia ad ago per analisi spontanea e volontaria - Potenziali evocati somatosensoriali. - Potenziali evocati visivi da pattern reversal - Potenziali evocati uditivi. - Possibilità di modulazione macro di acquisizione e gestione dei protocolli di studio-Refertazione automatica integrata con personalizzazione dei modelli di referto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Software per revisione e analisi segnali: -Software per post -elaborazione, filtraggio, rettificazione, smoothing per EMG, NCV e EP. Tali elaborazioni devono essere possibili anche su singole tracce e non esclusivamente sulle medie. I dati e i risultati devono inoltre poter essere visualizzati con modalità differenti a seconda delle necessità diagnostiche. I dati devono poter essere riposizionati sovrapposti o mostrati simultaneamente con filtri, sensibilità e time – base differenti anche per singoli canali. - Stampante laser A4 B/N - Kit accessori per EMG - Tastierino dedicato per le principali funzioni di acquisizione e stimolazione completo di braccio o supporto Pedaliera Programmabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARATTERISTICHE OPZIONALI: - Possibilità di Elettromiografia quantitativa con riconoscimento automatico delle unità motorie. Integrazione con il sistema esistente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA ESISTENTE 7 - Tutti i sistemi forniti dovranno essere in grado di interfacciarsi alla rete LAN o VLAN; - Tutti i sistemi forniti dovranno essere equipaggiati con windows 10 64 bit o superiore - Si richiede che venga effettuata anche l' integrazione con l'anagrafica aziendale - I sistemi forniti dovranno essere completamente integrati con l'attuale infrastruttura di archiviazione degli esami EEG; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IN ALTERNATIVA - Il fornitore deve installare e configurare ( su un server hardware messo a disposizione dall'ente) un server virtuale adibito ad ospitare la parte database a cui far affluire tutti i dati dei vari sistemi di registrazione siano essi registrati dagli attuali sistemi EEG, EMG siano essi registrati da nuovi sistemi oggetto della fornitura; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La medesima anagrafica dovrà poter essere consultata dalla stessa interfaccia database sia per gli esami storici che per i nuovi esami prodotti quotidianamente dai “vecchi “ e nuovi sistemi oggetto della fornitura; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -è richiesta la fattibilità della consultazione remota, anche in tempo reale, degli esami da qualsiasi postazione dove è installato il software oggetto della fornitura; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - per la memorizzazione dei dati anagrafici e dei dati degli esami, il sistema deve poggiarsi su una base dati di tipo client-server. Tale caratteristica consente la connessione dei sistemi in rete fra loro in modo da condividere un unico database centrale che funga da collettore degli esami per agevolare la rilettura e l'archiviazione ai fini di backup; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - L'architettura deve garantire una registrazione degli esami in rete senza il rischio di perdita di dati se la rete dovesse essere disconnessa e /o si dovesse perdere la connessione con il server con il trasferimento automatico di tutte le registrazioni alla pressa di rete; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - oltre al server database si dovrà prevedere l'impiego di un server applicativo dove installare il software oggetto di fornitura a cui poter accedere da qualsiasi postazione PC dell'ente in contemporanea fino a un massimo di 5 utenti per poter usare tale postazione come postazione di refertazione. L'accesso a tale server dovrà avvenire tramite e password di dominio aziendale o smartcard; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - per quanto riguarda gli esami provenienti da altri sistemi EEG è richiesto , come minimo, che sia possibile: - Consultare la medesima anagrafica ( cognome nome data di nascita codice fiscale) - Consultare il documento di anamnesi - Consultare il documento di referto - Aprire e rivedere in replay il tracciato EEG (no video) con la possibilità di modificare i montaggi, filtraggi e consultare gli eventuali eventi e stati inseriti sul tracciato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per quanto riguarda gli esami provenienti da altri sistemi EMG è richiesto che sia possibile: - Consultare la medesima anagrafica in termini di cognome nome data di nascita e codice fiscale - Consultare i documenti di anamnesi - Consultare il documento di referto |  |  |  |  |  |  |  |  |

E' facoltà dell'Azienda di richiedere prove sul campo della compatibilità con l'esistente dei sistemi proposti

FORMAZIONE

LA DITTA DOVRA' PROPORRE UN PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA PROPOSTOA