SCHEDA TECNICA  Fantocci per controlli di qualità in fluoroscopia e fluorografia

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| Fantoccio per controlli di qualità in fluoroscopia e fluorografia; |  |  |
| Specifiche minime: Geometria (forma) circolare di diametro pari ad almeno ad almeno 20 cm; Bar pattern con risoluzione da 0,6 a 5,0 coppie di linee per millimetro; almeno 16 dettagli a basso contrasto di 8 mm di diametro ciascuno e con range di contrasto da 1% a 16% a 70 kVp; segno ( a”X”) per individuare il centro del fantoccio. |  |  |
| - Fantoccio per controlli di qualità in mammografia; |  |  |
| Specifiche minime: Geometria ( forma) semicircolare di diametro pari ad almeno 20 cm; Bar pattern con risoluzione da 1 a 20 coppie di linee per millimetro; almeno 10 dettagli a basso contrasto di 5-6mm di diametro ciascuno e con range di contrasto da 0,3% a 8,5% a 28 kVp; almeno 10 dettagli ad alto contrasto di 0,5 mm di diametro ciascuno e almeno 10 dettagli ad alto contrasto di 0,25 mm di diametro ciascuno, con range di contrasto da 1,5% a 35% a 28 kVp sia per i dettagli da 0,5mm che per quelli da 0,25mm di diametro; set di lastre in PMMA di geometria semicircolare identica al fantoccio e di spessore totale pari a 7 cm, comprensivo di valigetta dedicata per il trasporto , così composto : 6 lastre di spessore pari ad 1 cm e 2 lastre di spessore pari a 0,5 cm. |  |  |
| Fantocci per controlli di qualità in grafia digitale/convenzionale, conforme allo standard DIN 6868-150:2013. |  |  |
| Specifiche minime: Geometria (forma) rettangolare di almeno 25 cm per lato; Bar pattern con risoluzione da 0,6 a 5 coppie di linee per millimetro; almeno 16 dettagli a contrasto di 4mm di diametro ciascuno e almeno 8 dettagli a contrasto di 8mm di diametro ciascuno ; Superficie suddivisa in griglia radiopaca di maglia pari ad almeno 1 cm; segno ( a”X”) per individuare il centro del fantoccio. |  |  |