# Caratteristiche tecniche di ecografo di recentissima immissione sul mercato dedicato ad esami ecografici in campo sterile in corso di chirurgia open, laparoscopica , robotica , con ausilio di Mezzo di Contrasto ecografico e per ambulatorio di proctologia.

- Ecocolordoppler carrellato,  di dimensioni compatte completo di monitor da 19” flat screen alloggiato su braccio di supporto orientabile in tutte le direzioni

- Modalità: B-mode, Dual B-mode, doppler pulsato PW, color doppler CFM, power doppler PD, armonica tissutale THI, mezzo di contrasto MDC, 3D, Duplex e Triplex

- Consolle e tastiera alfanumerica retroilluminate e disinfettabili con soluzioni liquide sganciabile per utilizzo a distanza

- Seconda armonica tissutale abilitata con tutte le sonde in dotazione

- 4 trasduttori collegabili e attivi contemporaneamente, selezionabili da consolle dei comandi.

- Zoom digitale  in tempo reale e in freeze con numerosi fattori di ingrandimento.

- Cine memory di almeno  2000 immagini, almeno 600 secondi.

- Archivio immagini di oltre 80.000 immagini e dati  su HDD in formato compatibile con PC convenzionale .

- Le sonde in dotazione devono essere tutte lavabili, disinfettabili e sterilizzabili (dettagliare le modalità)

- Utilizzo di mezzo di contrasto ecografico di ultima generazione con  le sonde richieste a corredo

- Interfaccia PIP ( Picture in Picture ) per immagini da fonte esterna in contemporanea a quella ecografica visualizzabili sul monitor dell’ecografo e/o monitor esterno

- Telecomando wireless  per una completa e autonoma gestione dell’utilizzatore in campo sterile con tutte le funzioni operative disponibili .

Configurazione richiesta:

Unità base con caratteristiche minime come sopra descritte

- Stampante medicale termica bn alloggiata nel carrello dello strumento

- Telecomando wireless

- Modulo per Mezzo Di Contrasto ecografico

- Modulo tridimensionale

- Sonda laparoscopica  multifrequenza da 6 a 10 Mhz ad alta risoluzione con array convex flessibile e orientabile in 4 direzioni, completa di guida per prelievo bioptico, abilitata ad esami con MDC ecografico, termoablazioni ( radiofrequenza e crioterapia interstiziali ) ecoguidate.	 Sterilizzabile per immersione completa,  in Steris, in Sterrad e EO.

- Sonda intraoperatoria con frequenza operativa da 5 a 10 Mhz, biconvex e biplanare con i due piani in simultanea in tempo reale per massimo controllo ecografico durante manovre interventistiche. Abilitata ad esami con MDC ecografico,  termoablazioni con radiofrequenza e crioterapia. Deve essere dotata di guide bioptiche a diametro variabile. Sterilizzabile per immersione completa,  in Steris, in Sterrad e EO.

- Sonda convex multifrequenza da 5 a 12 Mhz ad alta risoluzione dedicata ad esami ecografici in corso di chirurgia robotica, utilizzabile in trocar da 12 mm con ProGrasp. Abilitata ad esami con MDC ecografico. Sterilizzabile per immersione completa,  in Steris e Sterrad.

- Sonda per uso anorettale, rotante a  360°, multifrequenza  fino a 16 Mhz, ad altissima risoluzione, con comandi freeze/inizio/fine volume sull’impugnatura. Abilitata ad esami volumetrici tridimensionali e multiplanari ad acquisizione automatica, non a mano libera. Sterilizzabile per immersione completa e in Steris.

- Sonda addominale multifrequenza convex da 2,5 a 6 Mhz  completa di kit bioptico. Abilitata ad esami con MDC ecografico .

- Sonda lineare per piccole parti, multifrequenza da 6 a 12 Mhz. Abilitata ad esami con MDC ecografico.