MONITORAGGIO DIAGNOSTICA RISONANZA MAGNETICA

APPARECCHIO PER ANESTESIA AMAGNETICO

- Ventilatore per anestesia adatto ad ambienti di risonanza con potenza del magnete di 3 Tesla.

- Possibilità di avvicinamento all’apparecchiatura per risonanza magnetica fino ad una potenza di campo maggiore o uguale ad almeno 300 Gauss. Presenza allarme sonoro per superamento del limite di potenza di campo.

- Modalità ventilatorie disponibili: Volume controllato, Pressione controllata, SIMV, PS

- Possibilità di impostazione almeno dei seguenti parametri ventilatori: Volume corrente (da 20 ml), Frequenza respiratoria, Pressione inspiratoria, Rapporto I:E invertibile, trigger inspiratorio a flusso, PEEP elettronica

- Scatola flussometrica a 3 gas (O2, Aria, N2O) per l’utilizzo ad alti o bassi flussi dei gas medicali.

- Flussimetro ausiliario per ossigeno indipendente dal funzionamento elettrico del ventilatore

- Alloggiamento per nr 2 vaporizzatori

- Sistema di disaccoppiamento del gas fresco

- No Auto PEEP indotta dal ventilatore

- Lettura digitale del gas fresco erogato per migliore visualizzazione anche a distanza.

- Allarmi ventilatori con codice colore di priorità, replicati con luci ben visibili su entrambi i lati del ventilatore in maniera chiara anche ad elevate distanze per permettere un monitoraggio anche al di fuori della stanza di risonanza magnetica.

- Autotest test perdite e compliance per compensazione durante l’utilizzo

- Ventilazione d’emergenza in aria ambiente per assenza di gas medicali o caduta di pressione centralizzata.

- Unico freno per il bloccaggio di tutte le ruote del carrello ed una maggiore stabilità in ambienti di risonanza magnetica

- Possibilità di utilizzo canestri di calce sodata monouso

- Monitoraggio dei seguenti parametri tramite schermo TFT integrato: Pressione delle vie aeree, Volume minuto, Volume di tidal, Frequenza respiratoria, FiO2.

- Batteria di backup di almeno 45 minuti di durata

# MONITOR  MULTIPARAMETRICO  PER L’UTILIZZO  IN RISONANZA MAGNETICA

- Sistema di monitoraggio a colori con schermo TFT da almeno 10” per la visualizzazione contemporanea fino a 6 forme d’onda.

- Il monitor sarà dotato di batterie interne ricaricabili con autonomia a piena carica di almeno 2 ore.

- Memorizzazione e visualizzazione fino a 24 ore di trend grafici e numerici.

- Monitorizzazione dei seguenti parametri:

- ECG con cavo a 5 poli

- frequenza cardiaca

- NIBP

- SpO2

- temperatura corporea

- 2 IBP

- EtCO2

- Gas Alogenati

- Presenza di allarmi acustici e visivi

- Presenza di video ripetitore in stanza di controllo di quanto visualizzato dal monitor emodinamico con collegamento wireless.

- Il monitor deve essere convalidato per l’uso in ambiente MRI con magneti schermato attivo fino a 3 T.