MONITORAGGIO  DIAGNOSTICA TAC - ANGIOGRAFICA –

SALA RISVEGLIO/PREPARAZIONE

N° 3 APPARECCHI  per ANESTESIA completi di MONITOR MULTIPARAMETRICO

- RESPIRATORE PER ANESTESIA A CARRELLO con possibilità di utilizzo ad alti flussi, bassi flussi, flussi minimi per pazienti adulti, pediatrici e neonatali.

- Batteria interna (minimo 30 min)

- Gestione parametri ventilazione e monitoraggio tramite interfaccia utente unica ed ampio video colore (almeno 12 pollici) in grado di visualizzare contemporaneamente 3 curve real time.

- Miscelatore elettronico con impostazione della percentuale O2/Aria, O2/N2O per migliore gestione in funzionamento a bassi flussi.

- Modalità ventilatorie: volumetrica, pressometrica, manuale/spont, SIMV in volume e pressione, PS,  PEEP elettronica regolabile da 0 a 20 cmH20, Vt minimo in volumetrica 10 ml

- Trigger regolabile a flusso

- Rapporto I:E impostabile almeno da 4:1 a 1:8.

- Picco di flusso inspiratorio non inferiore ai 150 lt/min

- Sistema di aggancio rapido per due vaporizzatori contemporaneamente con selettore meccanico di sicurezza

- Testata paziente riscaldata

- Test iniziale completamente automatico per un totale controllo (elettronico, meccanico, pneumatico, perdite) con dettaglio dei componenti testati .

- Sistema di sicurezza di gestione del gas fresco che eviti l’erogazione di miscele ipossiche.

- Sistema di sicurezza per la fornitura di alogenato ed ossigeno in emergenza anche a macchina spenta

- Ulteriori adeguati sistemi di sicurezza per la gestione di casi di emergenza/guasti

- Monitoraggio gas ins/esp (O2, N2O, 5 alogenati con riconoscimento automatico, CO2, MAC (preferibilmente correlato all’età paziente) integrato nel respiratore

- Sensore O2 paramagnetico

- Possibilità di utilizzo sia di  canestri di calce sodata monouso che di canestro di calce sodata autoclavabile con ampia capacità.

- Allarmi di minima e massima sui principali parametri monitorati con allarme MAC e CO2 inspirata per una maggiore sicurezza con utilizzo a flussi minimi. Gli allarmi devono essere suddivisi per priorità con differenziazione di suoni e colore.

- Pulizia e sterilizzazione testata paziente attraverso semplici e rapide operazioni.

- Interfacce dati predisposte alla comunicazione attraverso i più comuni protocolli così da garantire future interazioni con altri sistemi (monitoraggio esterno).

- MONITOR EMODINAMICO MULTIPARAMETRICO con schermo a colori da almeno 10” effettivi con almeno 4 tracce.

- Parametri monitorati in contemporanea: ECG, respiro, 2 temperature, saturimetria, 2 pressioni invasive e pressione non invasiva

- Dotato di help in linea.

- Trend di 24 ore sia a livello grafico che tabellare con finestre impostabili nel tempo.

- Allarmi selezionabili su tre livelli di tono.

- Dotato di batteria interna (almeno 3 ore).

- Interfacciamento monitor/ventilatore per la visualizzazione dei parametri ventilatori (loop e forme d’onda) anche sul montor multiparametrico

- Possibilità di implementazione di ulteriori moduli integrati per la rilevazione di parametri tipo BIS, NMT, EEG.