DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

23.05.2013

PROT.

2013/635

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di sistemi per il l’U.O. Medicina Trasfusionale

Questa Amministrazione deve acquisire in service o in noleggio i sistemi per l’U.O. Medicina Trasfusionale  di cui all’allegato elenco. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito al numero delle strumentazioni ed al carico di lavoro  individuato.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 03.06.2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

Lotto n. 1 - sistema di Tipizzazione immunoemetologica pretrasfusionale in totale automazione, che utilizzi la tecnologia di agglutinazione su colonna .

Criterio di aggiudicazione – offerta al prezzo più basso

L’esperienza organizzativa del nostro Centro Trasfusionale, ormai collaudata e standardizzata, garantisce ad oggi le esigenze del nostro ospedale, pertanto, la proposta tecnologica delle ditte partecipanti deve prevedere almeno quanto risulta consolidato ad oggi da tempo, fermo restando l’accoglimento di qualsiasi progetto migliorativo rispetto allo stato dell’arte.

In tal senso si invitano le ditte interessate al progetto ad effettuare un sopralluogo presso il nostro centro ai fini di una proposta compatibile con i nostri spazi e le nostre esigenze.

Si richiedono n. 2 analizzatori di ultima generazione totalmente automatici che utilizzino la tecnologia di agglutinazione su colonna su biocard a 6 colonne, per una maggiore ottimizzazione degli sprechi ed una ottimizzazione dei profili, e n. 1 strumento di back-up di analoghe prestazioni, per un totale di 3 macchine.

Le caratteristiche minime imprescindibili che il sistema deve avere sono:

Apparecchiatura walk-away che prevede tutte le fasi analitiche in automazione:

- caricamento e processazione dei campioni in continuo

- caricamento delle cards attraverso un magazzino di almeno 200 schedine ai fini di garantire routine sostenute con diversi profili contemporaneamente

- perforazione delle cards attraverso un punzonatore dedicato per tipologia di schedina in maniera da scongiurare ogni tipo di trascinamento

- lettura attraverso una telecamera digitale che legge entrambi i lati della schedina con assegnazione automatica dello score di reazione dell’interpretazione dei test e verifica delle discrepanze

- eliminazione delle cards in automatico

- le procedure analitiche devono prevedere il controllo di qualità giornaliero, sia sulle macchine che sui reagenti, in linea con le direttive vigenti

- sia i campioni che i reagenti devono essere identificati tramite barcode ai fini di una tracciabilità assoluta di ogni fase pre e post analitica

- per le esigenze del servizio la macchina deve prevedere un percorso prioritario per le urgenze i cui tempi di rilascio del risultato non devono andare oltre i 18‘

- diluizione delle emazie attraverso l’utilizzo di una micropiastra monouso

- identificazione di anticorpi irregolari con un pannello di emazie a 33 cellule in completa automazione

- collegamento della strumentazione in remoto con il centro di assistenza dell’azienda aggiudicataria attraverso una tecnologia che faccia un monitoraggio capillare e continuo del sistema in tutte le sue parti hardware e software e che garantisca il dispacciamento preventivo del tecnico di zona nel totale rispetto della privacy dei dati sensibili dei pazienti e donatori.

L’analizzatore deve essere interfacciato in maniera bidirezionale con il sistema gestionale Emonet in dotazione a tutti i centri trasfusionali della regione Sicilia.

Modalità operative del sistema in random access.

Posizionamento tappi reagenti dedicato per evitare inquinamenti.

Utilizzo di provette primarie di diverso tipo contemporaneamente.

Il sistema deve utilizzare tempi di esecuzione dei test ridotti, 5‘ per i gruppi e 15’ per i test in coombs, e deve utilizzare volumi standard per tutti i test 40ul di siero e 10 ul di emazie per i test in coombs: tutto questo ai fini di una maggiore standardizzazione e migliore ottimizzazione dei tempi di manodopera.

Monitoraggio continuo dei reagenti, cards comprese.

Controllo della temperatura on board delle schedine.

Il sistema deve essere corredato di gruppo di continuità, stampanti di etichette barcode e ogni altro materiale di consumo.

Numero di posizioni reagenti on board ridotto ai fini di una migliore gestione degli stessi.

N. 1 PC Client aggiuntivo per analizzatore, di ultima generazione da utilizzare come stazione di lavoro a corredo del sistema informatico in dotazione presso la nostra U.O.

L’analizzatore deve avere un software integrato allo strumento per l’identificazione di anticorpi irregolari, in aiuto alle risorse del laboratorio nel caso di situazioni più complesse. Il sistema deve poter utilizzare anche parzialmente le biocard per ridurre gli sprechi.

Inoltre, per l’effettuazione dei tests in urgenza, in caso di fermo macchina, si richiede un sistema in manuale costituito da n° 3 centrifughe e n° 3 incubatori.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire:

I controlli di qualità interna.

Lettore di codice a barre di ultima generazione

Stampanti termiche modello Zebra GK420T di ultima generazione.

Una frigoemoteca a cassetti per lo stoccaggio delle provette e delle sacche di sangue in osservazione, con capacità di almeno 280 litri, porta con serratura, campo di regolazione +2°C +10°C, registrazione della Temperatura e corredata di sistema di allarme con segnalazione acustica e visiva.

Le ditte partecipanti devono presentare a corredo della documentazione l’elenco delle principali installazioni e la descrizione della loro organizzazione sul territorio.

Tipologie di TEST 						N° di determinazioni

Gruppo Diretto (A,B,AB,D,CDE)					40.000

Gruppo Indiretto	A1,A2,B,0					40.000

Fenotipo con Kell							   5000

Fenotipo senza Kell							   1000

Controllo Gruppo ABD/ABD						   1000

R.A.I. sui donatori a 2 cellule						25.000

R.A.I. sui Riceventi a 3 cellule					15.000

Prove di compatibilità  a 37°						    5000

Prove di compatibilità a T.A. 						    5000

Identificazione di anticorpi Irregolari					    150

In automazione con pannello ad almeno 30

Cellule .

Emazie test allo 0,8% per identificazione di anticorpi in abbonamento (una conf. a spedizione)

Emazie A1, A2, B, 0 allo 0,8% in abbonamento in quantità sufficiente ai test previsti (gruppo indiretto)

Emazie a 2 cellule allo 0,8%  in abbonamento annuale in quantità sufficiente ai test previsti in base al confezionamento delle aziende. (R.A.I a 2 cellule)

Emazie a 3 cellule allo 0,8% in abbonamento annuale in quantità sufficiente ai test previsti in base al confezionamento delle aziende. (R.A.I a 3 cellule)

Controllo di qualità intralab in abbonamento

Consumabili per la strumentazione automatica in quantità sufficienti ai volumi espressi.

Etichette barcode 50,8x25,4: 100 confezioni  500 etichette o equivalenti

Reagenti per i test manuali in urgenza

Emazie test A1, A2, B, 0 allo 0,8% in abbonamento: 4 conf. a spedizione secondo il calendario delle ditte.

Emazie a 3 cellule allo 0,8% per test di coombs in abbonamento: 4 conf. a spedizione secondo il calendario di spedizione delle ditte.

Confezioni di Diluenti e Soluzioni additive in quantità sufficiente ad eseguire i test richiesti: 2 conf al mese 3x10 ml o equivalente.

Pipetta e Puntali per pipetta a corredo della strumentazione in manuale.

La ditta aggiudicataria per una maggiore standardizzazione del lavoro dovrà fornire i seguenti antisieri liquidi nelle seguenti quantità:

Tipologia							Volumi/test

ANTI  A:				         			  35.000

ANTI  B:    				          			  35.000

ANTI  AB:                                                                	              35.000

LECTINA anti-A1:			  			   200

ANTI-H:				 			   200

ANTI D  IgM+IgG monoclonali:                   		               30.000

ANTI D policlonale:			           		               3000

ANTI C  IgM:				           		              1000

ANTI c  IgM:				            		  1000

ANTI E IgM:				           		              1000

ANTI e  IgM:							  1000

ANTI CDE policlonale					              13.000

ANTI-CW:							   100

SIERO di CONTROLLO Rh-hr:				  30.000

ANTI KELL  IgM:  						  1000

ANTI-M:							  100

ANTI-N:							  100

ANTI-S:							  100

ANTI-s:							  100

ANTI-P1:							 100

ANTI-k (anti-cellano):			        		             100

Anti-Le a ( IgM ):						 100

Anti-Le b ( IgM ):						 100

Anti-Fy a:							 100

Anti-Fy b:							100

Anti-Jk a ( IgM ):						100

Anti-Jk b ( IgM ):						100

Anti-kp a:							100

Anti-Lu a:							100

Anti-Lu b:							100

SIERO di COOMBS ANTI-IgG,C3d:	                        	10.000

SIERO ANTI-IgG:						1.000

SIERO ANTI-COMPLEMENTO:		 		1.000

SIERO ANTI-C3d:			             		1.000

ALBUMINA BOVINA			 		           1.000

MEZZO POTENZIANTE LISS:				10.000

Lotto n. 2 - Sistema per l'esecuzione delle prove di compatibilità ed esami vari di Immunoematologia Speciale con metodica di agglutinazione su colonna con apparecchio automatico, reattivi, materiali di consumo e gruppo di continuità per l’U.O. “Medicina Trasfusionale” P.O. Civico.

Criterio di aggiudicazione – offerta al prezzo più basso

La fornitura in noleggio deve essere costituita da un sistema (strumento + reagenti), conforme al D.L. 332 del 08/09/2000 attuativo dalla direttiva 98/79/CE sui dispositivi IVD con i seguenti requisiti minimi:

•	n. 1 macchina in service di ultima generazione che utilizzi la tecnologia di agglutinazione su colonna su schedine a 6 colonne per una maggiore ottimizzazione degli sprechi ed una ottimizzazione dei profili, e n° 1 strumento di back-up di analoghe prestazioni, per un totale di 2 macchine

Il sistema deve essere completamente automatico idoneo alle fasi della procedura analitica, dalla preparazione alla lettura finale, e deve avere le seguenti caratteristiche:

•Strumento completamente automatico (walk-away) dall’importazione delle liste di lavoro all’esportazione dei risultati all’Host Computer senza necessità di intervento dell’operatore.

•Il sistema deve poter lavorare il campione con qualsiasi tipo di test ricevuto dal sistema gestionale non necessariamente per profili (tecnologia Sample-oriented).

•Lo strumento deve agire direttamente dal tubo primario con lettura del codice a barre della provetta.

•Identificazione positiva dei reagenti e delle schedine con controllo della data di scadenza.

•Collegamento al gestionale del SIMT (Emonet) in maniera bidirezionale.

•Possibilità di caricamento simultaneo di provette a composizione diversa (es: siero, plasma) e con formati diversi, anche sullo stesso rack porta campioni.

•Sensori di livello e di coagulo per campioni.

•Sensori di livello per reagenti.

•Modalità di esecuzione simultanea di più tipologie di test anche a temperature di esecuzione differenti.

•Gestione dell’accesso al programma mediante password a più livelli. Garanzia del totale rispetto della privacy dei dati sensibili dei pazienti e donatori.

•Il software deve consentire agli operatori di verificare in qualsiasi momento lo stato degli esami in corso.

•Possibilità di visualizzazione dell’immagine delle schedine con risultati dubbi o discrepanti per la validazione da parte dell’operatore prima dell’invio dei risultati all’Host

•Possibilità di modifica dei risultati da parte dell’operatore con traccia nel database della modifica effettuata.

•Conformità alla Direttiva Europea sugli IVD 98/79/CE per lo strumento e le metodiche validate (allegare certificazione).

•Elevata produttività.

•Ottimizzato per minime quantità di sangue.

•Magazzino reagenti on board di almeno 200 schedine.

•Verifica della dispensazione prima della centrifugazione delle Cards.

•Visualizzazione a monitor dello stato di riempimento delle taniche di lavaggio e scarico.

•Possibilità di caricamento di più di 20 flaconi di reagenti per garantire l’esecuzione di tutte le analisi possibili senza l’intervento da parte dell’operatore.

•Possibilità di caricamento di varie tipologie di schedine a 6 colonne anche contemporaneamente senza l’obbligo di inventario.

•Posizioni di incubazione dedicate per due temperature, 25°C o 37°C, a seconda della necessità e della tipologia di test utilizzati.

•Presenza di campi di ricerca multipli nel database (codice a barre campione, schedina, reagente, score di reazione) per le funzioni di ricerca e statistica.

•Presenza di registro in linea delle operazioni degli strumenti con indicazione degli eventuali errori per guidare l’utente nella loro risoluzione (Log file).

•Possibilità di riutilizzo di schedine parzialmente utilizzate.

•Strumento da terra per ottimizzare lo spazio banconi a disposizione del laboratorio con stazione idraulica integrata all’interno.

•Ottimizzato per minime quantità di sangue fino a 100 microlitri (controllo gruppo e compatibilità da cordino sacca).

La strumentazione dovrà potere eseguire in automatico con un pannello dedicato l’identificazione degli anticorpi irregolari.

Deve essere previsto l’interfacciamento con il sistema di gestione informatizzata dell’U.O. EMONET e la strumentazione deve essere corredata di computer gestionale aggiuntivo come unità terminale per l’interfacciamento bidirezionale al sistema operativo EMONET.

La ditta aggiudicataria dovrà pure fornire un gruppo di continuità e Lettore di codice a barre di ultima generazione.

La ditta aggiudicataria deve fornire materiali di controllo per i controlli interni di qualità.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire un sistema manuale di tracciabilità universale dei campioni comprensivo di centrifuga, incubatore, lettore nonché gli accessori a corredo, compresi Pipetta e Puntali per pipetta a corredo della strumentazione in manuale, e software di tracciabilità per garantire una continuità nel lavoro. La ditta aggiudicataria dovrà fornire una consulenza adeguata in termini di supporto scientifico, nel caso di risultati dubbi, attraverso un centro di riferimento di importanza nazionale e/o internazionale testando il campione oggetto del dubbio. La ditta affidataria, inoltre, dovrà fornire:

- n. 1 scongelatore plasma conforme a GMP, FACT, JACIE, con le seguenti caratteristiche: 1) con capacità di scongelamento fino a tre sacche da 1000 ml o fino a 6 da 460 ml, 2) con tre celle separate dotate di 2 sonde di temperatura ciascuna che tengono sotto controllo la temperatura di ogni sacca, 3) le sacche di plasma non devono venire a contatto con il bagno termostatato e il materiale della borsa di scongelamento deve essere resistente e tale da garantirne l’integritàanche dopo ripetuti inserimenti con bordi taglienti, 4) con interfaccia utente con display “touch screen” e la possibilità di tracciare a video la curva di scongelamento, 5) con lettura dei codici a barre per riconoscere l’operatore e il tipo di sacca e permettere la totale tracciabilità con trasferimento dei dati dello scongelamento su supporto elettronico e la validazione dell’intero processo di scongelamento. Preferibilmente lo scongelatore plasma dovrà essere il modello WPFD3/6 (3 celle) distribuito dalla ditta KW che da un’indagine di mercato interna risponde alle nostre esigenze.

- N.2 Stampanti termiche modello Zebra GK420T di ultima generazione

- Sistema automatico che consente la completa tracciabilità del segmento della sacca di sangue aventi le seguenti caratteristiche:

- Foratura e spremitura del segmento;

- Travaso automatico del contenuto del segmento in apposita provetta;

- Etichettatura automatica della provetta con barcode identico a quello della sacca di sangue da cui proviene.

I Test da effettuare sulla strumentazione in un anno sono i seguenti:

-	AB0/Rh (A-B-AB-D (VI-)-CDE-Ctl) pazienti                     	n. 10.000 tests

-	Gruppo indiretto (A1-A2-B) 					 n. 10.000tests

-	ABD test di conferma (A-B-D(VI-)/A-B-D(VI-) pazienti   	 n. 25.000 tests

-	AB0/Rh neonati (A-B-AB-D-Ctl_Coombs)                           	 n.   1.000 tests

-	Ricerca anticorpi irregolari in Coombs (I-II-III)		 n. 3.500tests

-	Ricerca anticorpi irregolari in enzima (I-II-III)			 n. 2.500 tests

-	Prove di compatibilità in Coombs				 n. 35.000 tests

-	Prove di compatibilità in NaCl					 n. 35.000 tests

-	Coombs monospecifico esteso (IgG,IgA,IgM,C3c,C3d) 		n.      500 tests

-	Gruppo + T.& S. (A-B-D-Coombs-Coombs-Coombs)		n.   6.000tests

-	Kit per la valutazione delle sottoclassi IgG1/IgG3			n.      100tests

-	Kit per la ricerca delle varianti dell’antigene D			n.      300tests

-	Kit per la conferma degli antigeni D deboli			            n.      300tests

-	Pannelli I+II+IIIpapainate e non 					n. 13 confezioni

-	Coombs diretto 							n.   1.500 tests

-	Pannelli a 11 cellule papainate e non				            n. 13 confezioni

-	Kit Emorragia Materno- Fetale					n.      400 tests

-  	 Compatibilità Coombs IgG					             n.   1.000 tests

-	Kit conservazione delle emazie					n. 2 confezioni

-	Kit congelamento e conservazione delle emazie			n. 2 confezioni

-	Kit per la ricostituzione delle emazie 				           n. 2 confezioni

-	Reattivi per l’eluizione acida degli anticorpi antieritrocitari		n.     150 tests

-	Kit per controllo di qualità interno strumenti			           n. 13 confezioni

-	Anti Kidd A 							           n.     220 tests

-	Anti Kidd B 							           n.     220 tests

-	Pannelli A1,A2,B,0 						           n. 26 confezioni

-	Confezioni di Diluenti e Soluzioni additive in quantità sufficiente ad eseguire i test richiesti.

-	Confezioni di soluzioni di lavaggio in quantità sufficiente per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature.

Requisiti Indispensabili Reagenti

-Metodica basata sul principio di sedimentazione su colonna: specificare tipo di gel, brevetti e certificazioni ottenute.

-Linea completa di cards preseminate.

-Conformità alla Direttiva Europea sui Diagnostici in Vitro 98/79/CE: IVD allegare certificazione.

Requisiti Preferenziali Reagenti

-Crossmatch con siero polivalente (Anti IgG e Anti C3d monoclonale).

-Possibilità di scelta fra cards monoclonali e policlonali.

-Disponibilità di una linea completa di controlli di qualità interni anche per il controllo delle prove di compatibilità.

-Disponibilità di una linea di prodotti completa per l’approfondimento dell’immunoematologia di 2° e 3° livello (analisi dei D deboli/varianti, studio dei Coombs diretti positivi etc…).

Lotto n. 3 - Gara triennale, in regime di Service, di un sistema di Fotochemioterapia extracorporea (ECP) in ottemperanza al DA 1141/2010;

Criterio di aggiudicazione – offerta al prezzo più basso

Considerato che il S.I.M.T. dell’Ospedale Civico da oltre un decennio assiste con trattamenti aferetici l’attività di trapianto, nel trattamento delle gravi reazioni di rigetto post trapianto emopoietico e di organi solidi, si rende opportuno implementare l’attività di foto chemioterapia extracorporea (terapia immunomodulante), in aderenza alle raccomanda-zioni JACIE. La Fotochemioterapia extracorporea è da considerarsi procedura salvavita.

La continua evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie mediche si pone come strumento di fondamentale importanza nella realizzazione di una medicina di avanguardia.

In quest’ottica si colloca la fotochemioterapia extracorporea, che rappresenta la sintesi tra tecnologia, farmacologia, fisica medica ed immunologia clinica volte alla realizzazione di un presidio terapeutico di grande utilità nella modulazione del sistema immunitario.

Requisiti obbligatori del sistema:

il sistema di irradiazione e i circuiti monouso sterili per fotochemioterapia a circuito aperto devono essere rispondenti alle direttive Comunitarie ed in linea con le norme nazionali del settore, per garantire qualità e sicurezza (Direttiva 93/42/EEC su dispositivi medici, all. 1, par.7.3, 9.1, 13.6c; DL 6 11 2007, n° 207; Accordo Stato Regioni su requisiti minimi trasfusionali).

- Sistema certificato CE per foto chemioterapia extracorporea su sangue autologo;

- Kit monouso sterile certificato CE per foto chemioterapia extracorporea su sangue autologo;

- Possibilità di poter effettuare l’irradiazione su qualunque volume di buffy-coat sia su pazienti adulti che pediatrici a basso peso (< 8 kg);

- Controllo costante on-line della temperatura e della radiazione UVA emessa in (2J/cm2)

- Buffy-coat mantenuto in continuo movimento e ricircolo da pompa peristaltica per ottenere un’irradiazione omogenea onde evitare l’agglutinamento delle cellule,  l’effetto schermante delle stesse e dei globuli rossi presenti;

- Possibilità di utilizzare una sola procedura invece delle usuali due in giorni successivi (allegare bibliografia scientifica pubblicata su riviste del settore);

- Kit monouso composto da sacca di ricircolo e sacca di irradiazione composta da una serpentina con una larga superficie ed omogeneo spessore (4-6 mm) atta a garantire una efficace esposizione ai raggi UVA;

- Dichiarazione che tutte le cellule trattate subiscono l’apoptosi (allegare bibliografia inerente);

- Doppia sorgente di irradiazione con sistema di raffreddamento;

- Sistemi di allarme attivo per temperatura superiore a 37 °C;

- Tempo di irradiazione definito in automatico in relazione alle caratteristiche della sospensione cellulare ed all’energia emessa;

- Sistemi identificativi per le fasi di procedura: (presenza di 8 Mop, codice univoco set, codice paziente, codice colore;

- Set di lampade a lunga emivita con controllo attivo emivita a lunghezza d’onda predeterminata (365nm);

- Completa automazione del processo di foto irradiazione al fine di garantire la standardizzazione e la riproducibilità della metodica;

- Illuminatore di piccola dimensione e basso peso (< 30kg) per garantire la trasportabilità da parte degli operatori per procedure al letto del paziente;

La mancanza di uno dei requisiti sopraelencati comporterà l’esclusione della gara;

Quantità richiesta per anno:

N° 200 Circuiti monouso sterili completi di filtri antibatterici;

Il Prezzo di offerta dovrà essere omnicomprensivo della quota service in uso gratuito relativa alle seguenti apparecchiature:

N° 2 Illuminatori (n° 1 di back-up) composti da:

- Cassetto scorrevole con piatto di irradiazione;

- piatto d’irradiazione con sacca di irradiazione;

- Ventilatore;

- Pompa peristaltica;

- Pulsanti di inserimento dati;

- Display;

- Gancio per sacca di ricircolo;

- Albero;

- Gancio per sospensione;

- Gancio per soluzione salina;

N° 1 Sistema di gestione composto da:

- Computer con desktop o notebook assistiti da un sistema operativo Windows (XP o Vista) e software dedicato in grado di registrare e stampare tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati. Il sistema di gestione deve consentire una completa tracciabilità della procedura e la produzione di una documentazione GMP in tempo reale; deve assistere a tutte le fasi relative al trattamento di Foto chemio Terapia Extracorporea (ECP)  effettuate con il sistema; in fase di raccolta il software deve utilizzare i settaggi dei programmi di tutti i separatori presenti in grado di effettuare una Linfocitoaferesi per ECP e ne deve registrare le fasi; in fase di irradiazione il software deve considerare tutte le fasi del programma di Foto chemio Terapia Exstracorporea e ne deve registrare i risultati; al termine di ogni procedura dovrà essere possibile immagazzinare e stampare le schede del paziente ed esportarle salvandole in ambiente Microsoft (Excel, Word, Access..) al fine di utilizzare gli stessi dati per fini statistici o gestionali.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, quando possibile, l’interfacciamento al sistema gestionale EMONET.