ASPIRATORE AD ULTRASUONI

- Tecnologia di costruzione dei manipoli magnetostrittiva

- Sistema che garantisca al chirurgo massimo controllo e accuratezza in vicinanza di strutture particolarmente delicate pur mantenendo la massima selettività tessutale e capacità di frammentazione.

- Sistema che disattivi l’aspirazione per 2 secondi dopo la disattivazione della vibrazione al fine di evitare traumi ai tessuti delicati

- Irrigazione coassiale e continua  della punta per tutta la sua lunghezza al fine di evitare necrosi termiche e intasamenti

- Aspirazione regolabile con doppia pompa peristaltica a circuito chiuso ed esterna al manipolo per evitare contaminazioni interne e facilitare la pulizia del manipolo stesso

- Modalità laparoscopica

- Sistema che preveda la possibilità di potenziare l’aspiratore con l’assemblaggio di un elettrobisturi in maniera da ottenere l’emostasi con la punta stessa.

- possibilità di sostituire le punte in campo sterile per aumentare l’efficacia in qualsiasi situazione di procedura e tessuto

- Manipolo da 36 Khz  massima ampiezza 210 micron.

- Manipoli da 23 Khz, uno dritto e uno angolato, rispettivamente con ampiezza massima 183micron e 355micron.