Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662633

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org

Data 30/05/2013

Prot.

723/2013

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: Acquisizione in conto deposito di pacemaker ed in somministrazione di accessori  Holter impiantabili,  cavetti soglia, introduttori, placche monouso da defibrillazione , elettrodi temporanei, cuffie copritubo radiogeno  -  Indagine di mercato.

Quest’Azienda Ospedaliera, deve procedere, all’acquisizione in conto deposito di pacemaker ed in somministrazione di  accessori  “Holter impiantabili,  cavetti soglia, introduttori, placche monouso da defibrillazione , elettrodi temporanei, cuffie copritubo radiogeno” di seguito elencati e descritti.

Qualora una Ditta sia in grado di fornire i prodotti suddetti  è invitata a produrre , a mezzo fax n. 091 6662672 e/o mail provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. Salamone)  entro e non oltre il  17.06.2013 :

- le quotazioni di mercato (non di listino) ;

- e le schede tecniche  dei prodotti proposti.

Nell’ipotesi di prodotti equivalenti a quelli richiesti , oltre alla suddetta documentazione dovrà essere prodotta dichiarazione attestante l’equivalenza  con quanto richiesto.

Nel caso che si riscontrassero divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute , Codesta ditta è invitata a segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

=======================================================================================

LOTTO N. 1

Pacemaker monocamerale VVI fascia bassa

CND J01010101

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore ad 11 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 25 gr

c)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

d)	Funzione sonno

e)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30

=======================================================================================

LOTTO N. 2

Pacemaker monocamerale rate responsive SR fascia bassa

CND J01010102

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 25 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Funzione sonno

f)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

g)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz.  40

=======================================================================================

LOTTO N. 3

Pacemaker bicamerali DDD fascia bassa

CND J01010301

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 28 gr

c)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

d)	Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari

e)	Memorizzazione di EGM intracavitari o marker degli eventi

f)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

h)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30

=======================================================================================

LOTTO N. 4

Pacemaker bicamerale rate responsive DR fascia bassa

CND J0101030201

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 28 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Funzione sonno guidata da sensore, non vincolata alla programmazione di orari

f)	Memorizzazione di EGM intracavitari o marker degli eventi

g)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

h)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 70

=======================================================================================

LOTTO N. 5

Pacemaker monocamerale rate responsive SR fascia intermedia

CND J010101

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 10 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

f)	Memorizzazione di EGM intracavitari corredati da marker degli eventi

g)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

h)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10

=======================================================================================

LOTTO N. 6

Pacemaker bicamerale rate responsive DR fascia intermedia

CND J0101030202

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 13 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 28 gr

c)	Sensore accelerometrico e sensore ventilazione minuto per modulare la frequenza del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

f)	Algoritmo per la minimizzazione della stimolazione ventricolare

g)	Memorizzazione di EGM intracavitari corredati da marker degli eventi

h)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

i)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 25

=======================================================================================

LOTTO N. 7

Pacemaker monocatetere VDDR rate responsive corredato di elettrocatetere dedicato

CND J01010202

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura.

e)	Algoritmo per la minimizzazione della stimolazione ventricolare

f)	Memorizzazione di EGM intracavitari corredati da marker degli eventi

g)	Elettrocatetere a rilascio di steroide in diverse lunghezze e diverse spaziature interelettrodiche

h)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

i)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10

=======================================================================================

LOTTO N. 8

Pacemaker monocamerale rate responsive SR fascia alta

CND J010101

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 11 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Disponibile con connettore da 5/6 mm e con connettore da 3,2 mm L.P.

e)	Gestione automatica della cattura ventricolare, sia in ampiezza che in durata dell’impulso, con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

g)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

h)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

i)	Algoritmo per la regolarizzazione del ritmo ventricolare in caso di aritmia atriale

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

l)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10

=======================================================================================

LOTTO N. 9

Pacemaker bicamerale rate responsive DR fascia alta

CND J01010302

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 15 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 29 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Disponibile con connettore da 5/6 mm e con connettore da 3,2 mm L.P.

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare, sia in ampiezza che in durata dell’impulso, con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Algoritmo di autocommutazione della modalità AAI-DDD per la riduzione della stimolazione non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

i)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

l)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30

=======================================================================================

LOTTO N. 10

Pacemaker monocamerale rate responsive per uso pediatrico

CND J010101

Descrizione

a)	Dimensioni ridottissime: volume non superiore a 8 cc, spessore inferiore a 7 mm

b)	Peso non superiore a 20 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica della cattura ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10

=======================================================================================

LOTTO N. 11

Pacemaker monocamerale SR fascia intermedia MRI compatibile corredato del relativo elettrodo

CND J010199

CND J0190010104 (elettrodo)

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura ventricolare con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

g)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

h)	Elettrocatetere certificato per la compatibilità MRI Total Body

i)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

j)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30

=======================================================================================

LOTTO N. 12

Pacemaker bicamerale DR fascia intermedia MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J010199

CND J0190010104 (elettrodo)

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 14 cc, spessore non superiore a 8 mm

b)	Peso non superiore a 23 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Algoritmo per la minimizzazione della stimolazione ventricolare non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

i)	Memorizzazione di EGM intracavitari, corredati da marker degli eventi, per almeno 10 minuti

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI Total Body

l)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

m)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 40

=======================================================================================

LOTTO N. 13

Pacemaker bicamerale DR fascia intermedia MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J01010302

CND J0190010102 (elettrodo)

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 12 cc, spessore non superiore a 7 mm

b)	Peso non superiore a 25 gr

c)	Adeguamento  della frequenza battito-battito, in corso di attività fisica  o stress mentale, in base alla contrattilità miocardica

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare,

f)	Algoritmo di autocommutazione della modalità per la riduzione della stimolazione non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet

i)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI

o)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30

=======================================================================================

LOTTO N. 14

Pacemaker monocamerale SR fascia alta MRI compatibile corredato del relativo elettrodo

CND J010199

CND J0190010104 (elettrodo)

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura ventricolare con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

g)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

h)	Registrazione EGM da parte del paziente tramite magnete

i)	Funzione sonno guidata da sensore, non vincolata alla programmazione di orari

j)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

k)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

l)	Elettrocatetere certificato per la compatibilità MRI Total Body

m)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

n)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 15

=======================================================================================

LOTTO N. 15

Pacemaker bicamerale DR fascia alta MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J010199

CND J0190010104 (elettrodo)

CND J0190010102 (elettrodo)

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 14 cc, spessore non superiore a 8 mm

b)	Peso non superiore a 23 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare, sia in ampiezza che in durata dell’impulso, con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Algoritmo di autocommutazione della modalità AAI-DDD per la riduzione della stimolazione non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

i)	Memorizzazione di EGM intracavitari, corredati da marker degli eventi, per almeno 20 minuti

j)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

k)	Erogazione automatica di terapie ATP atriali in caso di tachicardia o flutter atriale

l)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

m)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI Total Body a fissazione passiva o attiva (vite estraibile)

n)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

o)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30

=======================================================================================

LOTTO N. 16

Pacemaker tricamerale MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J010104 (pacemaker)

CND J0190010102 (elettrodo atriale e ventricolare)

CND J0190010103 (elettrodo seno coronarico)

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 15 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 27 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura atriale, ventricolare destra e sinistra, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Almeno cinque configurazioni programmabili di stimolazione per il ventricolo sinistro

g)	Algoritmi per il mantenimento della terapia di resincronizzazione

h)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

i)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI Total Body

l)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

m)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz.  10

=======================================================================================

LOTTO N. 17

Pacemaker tricamerale fascia alta corredato dei relativi elettrodi

CND J010104 (pacemaker)

CND J0190010102 (elettrodo atriale e ventricolare)

CND J0190010103 (elettrodo seno coronarico)

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 15 cc, spessore inferiore a 7 mm

b)	Peso non superiore a 26 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica della cattura atriale, ventricolare destra e sinistra, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere e con uscite di stimolazione programmabili in tutti i canali fino a 8 Volt

e)	Almeno cinque configurazioni programmabili di stimolazione per il ventricolo sinistro

f)	Algoritmi per il mantenimento della terapia di resincronizzazione

g)	Algoritmi di prevenzione per la fibrillazione atriale

h)	Erogazione automatica di terapie ATP atriali in caso di tachicardia o flutter atriale

i)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

j)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

k)	Memorizzazione di EGM intracavitari, corredati da marker degli eventi, per almeno 20 minuti

l)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

m)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

n)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

o)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10

=======================================================================================

LOTTO N. 18

Registratore Holter impiantabile sottocute senza elettrodi MRI compatibile

CND non codificato

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 10 cc, spessore non superiore a 8 mm

b)	Peso non superiore a 15 gr

c)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

d)	Dispositivo con soglia di sensibilità dinamica battito-battito

e)	Memorizzazione episodi oltre 48 minuti

f)	Dispositivo con ECG programmabile fino a 15 minuti per episodi sintomatici attivati dal paziente

g)	Dispositivo dotato di criteri di discriminazione tra aritmie sopraventricolari e ventricolari

h)	Frequenza di campionamento del segnale ad almeno 256 Hz

i)	Mappaggio della sede di impianto in condizioni di sterilità

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Durata del dispositivo non inferiore a 3 anni

l)	Garanzia totale non inferiore a 18 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 15

=======================================================================================

LOTTO N. 19

Elettrocateteri a fissazione passiva certificati per la compatibilità MRI Total Body

CND J0190010102

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: diametro corpo dell’elettrocatetere inferiore a 5,5 Fr

b)	Superficie elettrodo punta non superiore a 2,5 mm2

c)	A rilascio di steroide

d)	Disponibili in diverse misure sia dritti che preformati a “J”

e)	Distanza interelettrodica per modello dritto non inferiore a 15 mm

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 150

=======================================================================================

LOTTO N. 20

Elettrocateteri a fissazione attiva certificati per la compatibilità MRI Total Body

CND J0190010102

Descrizione

a)	Fissazione attiva, a vite retraibile, in silicone, certificati per la compatibilità MRI total body

b)	Superficie elettrodo punta non superiore a 4.2 mm2

c)	A rilascio di steroide

d)	Disponibili in diverse lunghezze

e)	isolante esterno in silicone con trattamento superficiale specifico in siloxane

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 150

=======================================================================================

LOTTO N. 21

Elettrocateteri a fissazione attiva certificati per la compatibilità MRI Total Body

CND J0190010104

Descrizione

a)	Dimensioni contenute: diametro corpo dell’elettrocatetere non superiore a 6 Fr

b)	Disponibilità di modelli con isolante in silicone, poliuretano e materiale ibrido

c)	A rilascio di steroide

d)	Disponibili in diverse misure sia dritti che preformati a “J”

e)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 50

=======================================================================================

LOTTO   N. 22

Elettrocateteri a fissazione attiva e passiva  certificati per la compatibilità MRI

CND  J0190010102

a)  Dimensioni contenute, diametro corpo non superiore a  5,8 Fr

b)  Copertura di Iridio

c)  Struttura frattale e rilascio di steroide

d)	Corpo del catetere isodiametrico.

e)  Disponibili  in diverse misure

Fabbisogno annuale  pz. 50

=======================================================================================

LOTTO   N. 23

Elettrocateteri a fissazione attiva bipolare per atrio e ventricolo

CND J0190010102

a)  Dimensioni contenute, diametro corpo non superiore a  1.9 mm

b)  Materiale isolante esterno in 55D polyurethane

c)  Superficie area della  vite  massimo di 4.2 mm2

d)	A rilascio di steroidi.

e)  Disponibili  in diverse misure

Fabbisogno annuale  pz. 100

=======================================================================================

LOTTO   N.24

Cavetti

CND C0290

Cavetto sterile per misure elettriche durante l’impianto, di lunghezza di  2.5 metri, bipolari, con ad una delle estremità 2 connettori a spinotto e all’altra 2 connettori  a “coccodrillo”

Fabbisogno annuale  pz. 350

=======================================================================================

LOTTO N. 25

Introduttori Peel-Away

CND C0503

Introduttori peel-away sterili di lunghezza 14 cm con guida metallica  .038" ed ago metallico per vena succlavia di 6, 7, 8 e 9 French, con vassoio, in doppia busta

Fabbisogno annuale  pz.  500

=======================================================================================

LOTTO N. 26

Introduttori valvolati

CND C0502

Introduttori valvolati percutanei sterili, lunghezza 11 cm, con guida metallica  .038", con ago metallico, calibro di 6, 7 e 8 French, con vassoio ed in doppia busta

Fabbisogno annuale  pz. 150

=======================================================================================

LOTTO N. 27

Placche monouso da defibrillazione

CND C020401

Coppia di placche da defibrillazione/pacing/monitoraggio ECG monouso con attacco Medtronic

Fabbisogno annuale  paia  300  adulti

Fabbisogno annuale  paia    10  pediatriche

=======================================================================================

LOTTO N. 28

Elettrodi temporanei

CND C0202

Elettrodi per stimolazione temporanea cardiaca in Woven, bipolari con distanza interelettrodica di 1 cm, in platino, lunghezza 125 cm, 6 e 7 French

Fabbisogno annuale  pz. 60

=======================================================================================

LOTTO N. 29

Cuffie copri tubo radiogeno

CND

Cuffie sterili, in doppia busta, per tubo radiogeno delle dimensioni di  80 cm (diametro)

=======================================================================================

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

IL  DIRETTORE  SOC PROVVEDITORATO

Dott.ssa Nora Virga