BARELLA BARIATRICA

- Altezza di carico: min. 61 cm. max 82 cm.

- Capacità di carico. Fino a 300 Kg

- Lunghezza: min. 1940 mm.

- Lunghezza accorciata: max 1700 mm.

- Peso: max 45 Kg.

- Freni posteriori

- Spondine reclinabili: altezza min. 180 mm., lunghezza min. 630 mm.

- Materasso temosaldato sezionato e con feritorie per il passaggio delle cinture di sicurezza a 4 punti struttura in alluminio tubolare e fusioni priva di saldature

- Ruote maggiorate e prive di manutenzione

- Sistema automatico di bloccaggio delle gambe

- Braccioli completamente reclinabili in due posizioni

- Schienale regolabile a step da 0° a 85°

- Due ruote fisse e due piroettanti con sistema di blocco della rotazione a freno integrato

- Sistema di vincolo del paziente con 3 cinture

- Piani paziente in ABS rimovibili per facilitare la pulizia della barella

- Sistema di bloccaggio delle ruote piroettanti in posizione di carico

- Protezioni delle gambe maggiorate in nailon colorato

La barella dovrà essere:

- A norma EN 1865 e omologata con sistema SLAM (ENI 1789) con Crash Test

- Compatibile con le ambulanze presenti in Azienda e facilmente lavabile e disinfettabile.