DATA

S.O. C.  PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

20/06/2013

PROT.

2013/859

Alle Ditte interessate

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE IN USO GRATUITO (SERVICE FULL-RISK)  DI  APPARECCHI  ELETTROMEDICALI   A RADIOFREQUENZA TIPO FORCE TRIAD ED IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire in uso gratuito “service full risk”  il sistema a radiofrequenza tipo FORCE TRIAD ovvero sistemi  aventi caratteristiche collimanti con le sotto elencate peculiarità:

- Sistema di sicurezza che controlla la quantità e la qualità del contatto elettrodo di ritorno – paziente, che automaticamente varia la soglia di intervento a seconda di ogni singolo paziente. Se nell’area di contatto piastra-paziente l’impedenza varia del 40% in più rispetto al valore iniziale, il sistema deve riconoscere un potenziale rischio di bruciatura ed interrompe istantaneamente l’erogazione di potenza, avvertendo l’operatore con un allarme acustico ed interrompendo l’erogazione dell’energia.

- Sistema innovativo con interfaccia touch screen dotato di tre schermi frontali LCD indipendenti, consente di essere impostato sfiorando direttamente il display LCD con la possibilità di utilizzare fino a tre strumenti (monopolare, bipolare, LigaSure) durante lo stesso intervento.

- Tre modalità bipolari, Low (bassa tensione), Std (standard), Macro (macrobipolare). Potenza max 95W.

- Modalità Autobipolare

- Due modalità di taglio, Puro (potenza max 300W) e Miscelato (potenza max 200W)

- Due modalità di coagulazione con potenza max 120W:

  - coagulazione senza contatto per la maggior parte delle applicazioni;

  - coagulazione spray per interventi su vaste zone di tessuto con minima profondità di necrosi.

- Modalità per la dissezione ed in grado di garantire un emostasi superiore e controllata con la minima dispersione termica, rispetto alle modalità di taglio standard e miscelato. La regolazione di tale modalità può avvenire direttamente dal campo sterile grazie ad un dispositivo a scorrimento posizionato sullo strumento.

- Possibilità di controllare la potenza e le modalità direttamente dal campo sterile.

- Connettori illuminati per il riconoscimento automatico degli strumenti. Questi dispositivi consentono di attivare i display corrispondenti degli strumenti una volta collegati nelle modalità di monopolare, bipolare e LigaSure.

- Doppia presa di connessione strumenti LigaSure.

- Possibilità di regolare l’interfaccia LCD per le procedure laparoscopiche.

- Porte di connessione USB, Ethernet, RS 232 per l’aggiornamento dati e calibrazione del sistema.

- Compatibilità con sistema di aspirazione dei fumi chirurgici.

- Compatibilità con sistema a Gas Argon

- Compatibilita’ di con sale operatorie integrate.

- Possibilita’ di avere manipoli dedicati per ogni tipologia di intervento chirurgico sia in chirurgia open che in chirurgia laparoscopica.

Qualora una ditta disponga di tale sistema  dovrà  produrre la relative scheda tecnica e l’elenco del materiale di consumo dedicato al suo funzionamento, per il quale dovrà essere indicato il prezzo di mercato.

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche sia dell’apparecchiatura che del relativo materiale di consumo dedicato..

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 05-07-2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org. (c.a. Rag. Giuseppe Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato 							             			 (Dott.ssa Nora Virga)