SCHEDA TECNICA Lavastrumenti Endoscopici

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavadisinfettatrice per la pulizia e disinfezione ad alto livello degli endoscopi flessibili e rigidi progettata ed evoluta per assicurare una totale procedura automatica per il tasteggio, la detersione, la disinfezione, il risciacquo e l'asciugatura sia della parte esterna sia di tutti i canali interne degli endoscopi. |  |  |  |
| Deve garantire un’efficace disinfezione ad alto livello degli endoscopi mediante trattamento totalmente automatico con detergente e disinfettante attivato a base di acido peracetico |  |  |  |
| - Processo di disinfezione a bassa temperatura (35° C); questo fatto tutela la strumentazione da eventuali danneggiamenti che potrebbero invece essere provocati dall’acido peracetico utilizzato ad alte temperature di processo. - In queste condizioni, è quindi possibile garantire la massima efficienza della disinfezione, assicurando la salvaguardia degli endoscopi trattati |  |  |  |
| Funzionamento in modalità sincrona, trattando 1 o 2 endoscopi per ogni ciclo con un ciclo di durata nominale di circa 25 minuti comprensivi di test tenuta preliminare, lavaggio disinfezione, risciacquo e asciugatura sia delle superfici esterne che dei canali interni. |  |  |  |
| CARATTERISTICHE: |  |  |  |
| Manutenzione a distanza cioè per mezzo di una connessione telefonica il tecnico può accedere direttamente al microprocessore della macchina ed agire direttamente sulla stessa assicurando la massima efficacia e rapidità di intervento |  |  |  |
| Tester di tenuta per tutta la durata del ciclo per controllo impermeabilità degli strumenti |  |  |  |
| Sistema dosaggio volumetrico a ventola rotante che assicuri la corretta quantità dei prodotti chimici e dell’acqua utilizzati durante il processo |  |  |  |
| Deve poter utilizzare detergente composto da agenti tensioattivi,disinfettante la cui formula si basa sull’utilizzo dell’acido peracetico, attivatore per tamponare la soluzione e portarla al ph neutro, in associazione al disinfettante: prodotti chimici dedicati, le cui proprietà chimico fisiche siano state testate dalla casa in relazione alla progettazione delle fasi del processo di disinfezione, verificando la più completa compatibilità con la strumentazione endoscopica flessibile in dotazione presso il ns. reparto e garantendo il raggiungimento della disinfezione della strumentazione stessa |  |  |  |
| Verifica a mezzo sensore magnetico dei bracci irrigatori rotanti |  |  |  |
| I prodotti chimici non devono essere manipolati in alcun modo e devono essere prelevati e scaricati in maniera del tutto automatica dalla macchina stessa. |  |  |  |
| Deve garantire un effettivo ciclo chiuso di utilizzo in quanto la camera di lavaggio deve essere a tenuta stagna, senza alcuna emissione di eventuali vapori (tossici e non) nell’aria ambiente e circostante, e senza imporre l’utilizzo di cappe aspiranti esterne. I vapori eventualmente prodotti durante il ciclo all’interno della camera di lavaggio devono essere abbattuti da 2 condensatori e scaricati con l'acqua di risciacquo. |  |  |  |
| Il portello frontale di carico della macchina deve bloccarsi automaticamente mediante un interruttore elettromagnetico durante il funzionamento di essa, impedendo così aperture accidentali in presenza di prodotti chimici liberi. |  |  |  |
| - Deve essere dotata di connettori singoli per ogni canale e di un cestello modulare, composto da una base scorrevole e due cestelli, asportabili e sovrapponibili,ciascuno per un endoscopio flessibile |  |  |  |
| - I programmi selezionabili : - programma di disinfezione standard con asciugatura parziale - programma di disinfezione standard con asciugatura completa - programma di disinfezione standard con risciacquo preliminare e asciugatura completa - programma di asciugatura completa - programma di auto disinfezione - programma di controllo igienico che permette la campionatura dell’acqua dell’ultimo risciacquo - test tenuta |  |  |  |
| Completa di una stampante per stampa di protocollo di disinfezione su etichette adesive ; set di etichette per stampante; detergente,disinfettante, attivatore sufficiente per 200 cicli di disinfezione , addolcitore acqua |  |  |  |