SCHEDA TECNICA  PIATTAFORMA  per VIDEOENDOSCOPIA PEDIATRICA DIGITALE

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - n.1 videoprocessorelfonte di luce |  |  |
| VIDEOPROCESSORE risoluzione 4K Funzione di Upscaling del segnale video al massimo livello possibile quando connesso con endoscopi non nativi 4K Zoom elettronico In grado di memorizzare immagini statiche sia su supporto rimovibile sia su HD interno Funzioni di Cromoendoscopia virtuale ad illuminazione diretta Funzione di enfatizzazione della mucosa e miglioramento della visualizzazione della struttura Funzionalita di illuminazione cromo-endoscopiche a supporto delle procedure operative Interfaccia per configurazione e10 attivazione funzioni semplice ed immediata. Software di sistema per configurazione e gestione immagini registrate utilizzabile mantenendo costante la visualizzazione dell'immagine endoscopica. Possibilita di personalizzazione del pannello touch Possibilita di gestire I'interconnessione con le apparecchiature a completamento della colonna endoscopica quali : stampanti, insufflatori C02, Irrigatori, registratori esterni |  |  |
| -Funzioni minime richieste: \ Contrasto; ) Funzioni di enfatizzazione dell'immagine; \ Possibilita di registrazione delle immagini provenienti dagli endoscopi e10 fonte esterna sia su memoria interna (HD interno) sia su memoria esterna (Supporto USB); \ Funzione di pre-freeze; \ Regolazione della tonalita dei colori; \ Immissione e gestione dei dati paziente e relative immagini; ) Funzione di enfatizzazione dei tessuti digitale in grado di far risaltare la vascolarizzazione ed il pattern della mucosa -Due sistemi di enfatizzazione delle strutture visualizzate quali: \ Enfatizzazione della struttura \ Enfatizzazione dei contorni \ L'immagine deve essere rielaborata andando ad agire sullo spettro dei colori con particolare riferimento al rosso, per avere un maggior dettaglio dell'immagine |  |  |
| - MODALITA DI VISIONE DI IMMAGINI: Modalita ottica che consente una visione dello strato sottomucoso, grazie alle caratteristiche di approfondimento della luce verde-blu nella struttura cellulare della parete. |  |  |
| Riconoscimento automatico dell' endoscopio collegato |  |  |
| MODULO FONTE LUCE INTEGRATO Preferibilmente a LED che permetta, sia un'illuminazione in luce bianca omogenea e chiara sia con le opportune combinazioni di illuminazione di realizzare illuminazioni con lunghezze d'onda specifiche capaci di evidenziare differenti strutture anatomiche Controllo luminosita' : regolazione manuale : 17 passi1 esposizione automatica :l 7 Passi Luminosita' : automatica Transilluminazione Insufflazione su 4 livelli |  |  |
| n.1 MONITOR MEDICALE Risoluzione 4K schermo da 32 pollici (3840 x 21 60) Upscaling da HDISD a 4K Il monitor deve visualizzare immagini provenienti da molteplici sorgenti (singolarmente o in modo combinato) in modo semplice e rapido tramite il suo menu interno e combinandole in differenti composizioni : side-by-side, picture-in-picture (PIP) picture-out-picture (POP). Deve essere facilmente eseguibile la funzione di rotazione dell'immagine e le operazioni di tilt Schermo dotato di pannello completamente sanificabile |  |  |
| n.1 Carrello per videoendoscopia \ Trasformatore di isolamento da 1900 VA \ Interruttore generale luminoso \ 12 prese IEC-IEC \ Tre ripiani \ Ruote antistatiche e dotate di freno (almeno 2) \ Supporto snodato per monitor LCD '1 Asta portaendoscopi per due strumenti \ Supporto per tastiera a scorrimento frontale \ Basso consumo in stand-by mode \ Supporto porta bombola |  |  |
| n.1 Videogastroscopio HDTV Visione HDN (Standard nativo 1080 linee) Visione NBI per visualizzazione del pattern vascolare attraverso filtri ottici Connettore One-Touch per connessione senza necessita di alcun cavo Strumento Water Proof senza necessita di alcun tappo di tenuta Profondita di campo 2-1 00mm Angolo di visione 140" Diametro porzione distale 8,9 mm Diametro sonda 8.9 mm Canale operativo di 2.8mm Canale di lavaggio ausiliari Lunghezza operativa circa 1030mm Impugnatura comoda e stabile con facilita nel raggiungere le manopole di controllo dell'angolazione e gli interruttori dello strumento |  |  |
| n.1 videogastroscopio transnasale HDTV Visione HDTV (Standard nativo 1080 linee) Visione NBI per visualizzazione del pattern vascolare attraverso filtri ottici Connettore One-Touch per connessione senza necessita di alcun cavo Strumento Water Proof senza necessita di alcun tappo di tenuta Profondita di campo 23-1 00mm Angolo di visione 140" Diametro porzione distale 5,4 mm Diametro sonda 5,8 mm Canale operativo di 2.2 mm Lu lunghezza operativa circa 11 00mm |  |  |
| n. 1 Videocolonscopio Ultrasottile HDTV Visione HDN (Standard nativo 1080 linee) Visione NBI per pattern vascolare Connettore One-Touch per connessione senza necessita di alcun cavo Strumento Water Proof senza necessita di alcun tappo di tenuta Profondita di campo 2-1 00mm Angolo di visione 140" Tratto distale con funzione Passive Bending per agevolare il passaggio del sigma e delle flessure Sonda con specifica High Force Transmission per una migliore trasmissione delle manovre di torsione lungo la sonda Diametro porzione distale 9.8mm Diametro sonda 10.5mm Canale operativo di 3.2mm Lunghezza operativa 1330mm Canale di lavaggio ausiliario UID 21 0•‹11 80" RIL 1 6O011 60" |  |  |
| N.1 Pompa di infusione peristaltica per lavaggio delle mucose gastriche e coliche per rimuovere sangue, feci ed altro materiale organico, migliorando la visualizzazione, la diagnosi e la terapia durante le procedure endoscopiche. Irrigazione forzata attraverso il canale bioptico o specifico canale di lavaggio ausiliario. Pompa controllabile attraverso comando a pedale e da pulsante remoto per via endoscopica. Completa di: Contenitore acqua da 2 It. n.1 conf 10 pz. di raccordo per canale bioptico n.l conf. l 0 pz. tubo lavaggio per canale bioptico n.1 conf. l0 pz. tubo lavaggio per canale ausialiario |  |  |
| n.1 Regolatore di C02 per uso medicale , per utilizzo con strumenti endoscopici gastrointestinali. Utile durante esami di colonscopia, enteroscopia, ERCP, EMR e ESD, dotato di timer per interruzione automatica dell'erogazione. Possibilita di collegamento alla bombola di gas o all'impianto ospedaliero. Lunghezza tubo gas 1000 mm |  |  |