CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura e la relativa installazione a favore dell'Azienda Ospedaliera "Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli" di Palermo di " attrezzature sanitarie per varie    U.U. OO. del Dipartimento di Medicina Speciale" articolato in    tre    voci , come individuato nel bando di gara .

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono individuate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato .

Le attrezzature fornite devono essere conformi alla normativa CEI o alle altre norme riconosciute sulla sicurezza elettrica.

ART. 2)    DECORRENZA DEL    CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato secondo i criteri previsti dal combinato disposto dell'art. 65, comma 6, della L.R. 12.01.93 n. 10 e con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 61, punto 2, lett. a) della L.R. 18.04.81 n. 69 e cioè a favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso    per singola voce, rispetto alla base d'asta .

Art. 4)    DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del    prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.

Art.5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la relativa installazione della fornitura entro 30 giorni lavorativi a far tempo    dalla data di ricezione    dell'ordine.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata presso i locali del Dipartimento di Medicina Speciale dell'A.R.N.A.S. di Palermo, dettagliatamente indicati nelle lettere d'ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

All'atto della consegna    il fornitore deve presentare una bolla d'accompagnamento in duplice copia debitamente sottoscritta    dalla quale risultino la quantità, la natura ed il numero di matricola dei beni consegnati.

In caso di mancata puntuale consegna , totale o parziale , della fornitura l'amministrazione applicherà una penale    pari allo 0,05 %    dell'importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna. Qualora l'importo della penale ecceda il 10% del valore dei beni consegnati    con ritardo , all'amministrazione è data facoltà di risolvere il contratto , incamerare il deposito cauzionale , salvo il diritto al risarcimento del maggior danno , senza che la ditta possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Art.6) COLLAUDO - VERIFICA

Le apparecchiature    oggetto della fornitura    saranno sottoposte a collaudo - verifica    da parte dell'Amministrazione    che vi provvederà    mediante    proprio personale    tecnicamente idoneo    ovvero mediante personale all'uopo incaricato, in contraddittorio con l'impresa fornitrice    o persona da essa designata, al fine di accertare    che l'apparecchiatura consegnata corrisponda a quella offerta in sede di gara    e che sia perfettamente funzionante .

Nel caso le verifiche    dovessero dare esito negativo, le apparecchiature non verranno accettate e la      Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro il termine di giorni dieci, dalla contestazione.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione in danno, addebitando alla impresa inadempiente l'onere della maggiore spesa.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza della impresa fornitrice sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni    ed ai risultati cui perverrà la commissione in parola.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo

Art. 7) ONERI A CARICO DEL FORNITORE

a) rischio del perimento della cosa

sono a carico dell'impresa aggiudicataria    i rischi di perdita e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

b) garanzia:

l'impresa garantisce il perfetto funzionamento    delle apparecchiature di che trattasi per almeno un anno a decorrere dalla data del collaudo.

Durante il periodo di garanzia    l'impresa garantisce    a proprie spese il bene fornito da ogni tipo di inconveniente segnalato dall'amministrazione , salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all'ente.

Si precisa, a tal fine,    che l'incertezza sulla causa    che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto    a carico del quale dovranno gravare    i relativi oneri di spesa , non potrà in alcun modo incidere    sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa    che rimane comunque obbligata a porre rimedio all'inconveniente segnalato dall'Amministrazione.

L'impresa deve pertanto , ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente    ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire    entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica .

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

Durante il periodo di garanzia l'impresa deve assicurare il servizio di manutenzione programmata, con frequenza almeno trimestrale.

c) fornitura parti di ricambio

l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

Art.8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all'art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art. 9) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono altresì a carico del fornitore    le spese di qualsiasi genere    relative alla fornitura    come facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura .

Art.10) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Carmelo Piazza)

VOCE    N. 1: monitor

A) Monitor/Defibrillatore portatile

Defibrillatore portatile provvisto di monitor da almeno 5 pollici, alimentato a rete con batteria ricaricabile, con registratore e carica batterie integrati.

Capacità di erogare energia da 2 a 360 Joules in non più di 5 secondi, anche senza batteria.

Provvisto    di circuito chegarantisca il ripristino del tracciato dopo la scarica entro 30 secondi

L' autonomia delle batterie deve garantire l'erogazione di un minimo di 50 scariche a 360J.

Indicatore dello stato di carica di batteria e di fine carica del defibrillatore.

Il carica batterie deve essere    in grado di ricaricare integralmente la batteria in meno di 4 ore.

Appositi piattelli adulti/pediatrici integrati, alloggiati in posizione facile per una facile e rapida estrazione.

Memoria interna per almeno 10 rapporti di dfibrillazione e lista degli eventi.

Possibilità di memorizzare 5 minuti di tracciato ECG.

L'apparecchio deve essere dotato di un sistema di controllo della batteria, del condensatore, del registratore, e di un sistema di tests i cui risultati devono potere essere registrati.

Il registratore    deve prevedere la partenza    sia in modalità automatica o manuale, oltre che stampare rapporti    di defibrillazione , eventi,    trend grafici sulla frequenza cardiaca.

Modulo    SpO2 con visualizzazione e stampa della pletismografica, simultanea a quella dell'ECG (registratore a due tracce).

Display CRT da almeno 5 pollici    che consenta una chiara visualizzazione del tracciato ECG, della frequenza cardiaca e della percentuale di SpO2 e registratore a due tracce). Debbono potere    visualizzarsi il valore di energia caricata, l'indicazione di collegamento a rete o di funzionamento della batteria, oltre che lo stato di carica della batteria.

Allarmi regolabili su frequenza cardiaca e SpO2.

Test di funzionamento a 50 J. Carica a 360 J    in 5 sec.- anche senza o con batteria scarica.

Riconoscimento pace/maker. Cardioversione sincronizzata. Ripristino traccia ECG dopo 3 secondi dalla defibrillazione.

Infine il defibrillatore portatile deve essere provvisto di cavo ECG a cinque derivazioni, carrello e vassoio per carrello.

B) PACE MAKER non invasivo con possibilità vhe la regolazione della frequenza (40/180 impulsi/min) e dell'intensità della stimolazione sia visualizzata su video.

Il    P.M. deve potere essere programmato in modalità fissa    o in modalità demand.

VOCE    N. 2:    VENTILATORI POLMONARI

Ventilatori polmonari di tipo pressumetrico a due livelli di pressione positiva (IPAP, EPAP), regolabili separatamente sino ad    un livello di 40 cmH20, per ventilazione non invasiva e invasiva.

I ventilatori dovranno essere dotati di trigger di flusso e di volume con sistema di autoregolazione della sensibilità di ciclaggio, in base ai cambiamenti del pattern respiratorio del paziente.

Il ciclaggio dell'inspirazione all'espirazione, dovrà essere garantito anche in casi di perdite aeree dalla maschera o dal circuito, attraverso un sistema automatico di compensazione.

Possibilità di collegamento e impostazione della FiO2 da 21    a 100%. I ventilatori dovranno essere muniti di displays grafici, in grado di visualizzare chiaramente le curve di pressione e di flusso. Inoltre dovranno essere in grado di monitorizzare e regolare la frequenza respiratoria, il tempo d'inspirazione e la velocità di raggiungimento della pressione inspiratoria (rise time). Le    apparecchiature dovranno essere in grado di rilevare il valore del volume corrente, del volume minuto, della percentuale dei respiri triggerati dal paziente e delle perdite aeree. Allarmi di pressione massima, minima, apnea, volume minuto minimo, frequenza respiratoria massima e minima.

Modalità di ventilazione: Assistita, Assistita/Controllata, CPAP.

Sistemi di sicurezza in base alle norme CEE93/42.

I ventilatori dovranno essere forniti su carrelli mobili, ed essere predisposti all'inserimento di modalità "proportional assist ventilation"

VOCE    N. 3: apparecchiatura di biosmesi

Acquisizione di un'apparecchiatura (biosmesi) per il trattamento dell'acqua per emodialisi atta ad alimentare fino a venti posti letto. Impiego di due dissalatori con un modello    a doppio stadio di osmosi inversa (biosmesi): impiego di un sistema automatico di sanatizzazione dei dissalatori e del circuito di distribuzione dell'acqua ai reni con    quadro elettrico di controllo    con PLC in grado di gestire anche automaticamente le operazioni di disinfezioni periodiche dell'impianto ed acquisizione di un conducimetro da parete in sala dialisi.

Sia in conseguenza dell'adozione del nuovo quadro elettrico    che allo scopo di realizzare i necessari adeguamenti alla vigente legislazione (L.46/90) saranno necessarie alcune operazioni di modifica ai quadretti delle singole apparecchiature del pretrattamento.

In considerazione del trasferimento del reparto di emodialisi in nuovi locali in via di restaurazione è necessario, a completamento della richiesta di una apparecchiatura BI-OSMOSI per il trattamento dell'acqua per emodialisi, un nuovo circuito di distribuzione dell'acqua trattata con configurazione ad anello (loop).

Il suddetto anello di distribuzione dell'acqua fino ai posti rene, deve essere in acciaio inox con grado di finitura adeguato per permettere la sterilizzazione termica a vapore pulito (solo per circuiti inox); lo stesso andrà opportunamente proggettato e realizzato rispettando criteri di pendenza che ne consentano un buon drenaggio. Si precisa infine che l'impianto di trattamento acqua (pretrattamento+ biosmosi ) dovrà essere trasferito in nuovo locale.