DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

24.05.12

2012/940

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: indagine di mercato per l’attivazione centralizzata di un core-lab per l’esecuzione di esami di: biochimica, immunochimica, farmacologia, occorrente all’azienda Arnas Civico Benfratelli e Di Cristina e al laboratorio centralizzato dell’ AOUP ”P.Giaccone” di Palermo e per l’acquisizione di sistemi automatici per l’esecuzione di test di “immunometria speciale”  per il laboratorio di analisi P.O. Civico.

Questa Amministrazione intende acquisire, per 5 anni+ 3, in noleggio i sistemi per laboratori di analisi di cui all’allegato elenco. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito al numero delle strumentazioni ed al carico di lavoro, individuato per singolo lotto.

Relativamente al lotto n. 1 - attivazione centralizzata di un core-lab -  si precisa dovrà essere altresì fornita una descrizione sintetica dei lavori edili da eseguire in relazione all’automazione proposta anche con riferimento all’impianto elettrico, idrico, informatico, ad aria compressa ed all’impianto di climatizzazione dei locali. Pertanto, il prezzo indicato, su base annua, va riferita alla fornitura chiavi in mano nel suo complesso (lavori, fornitura in noleggio delle strumentazioni , fornitura dei reagenti).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 25.06.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

ATTIVAZIONE CENTRALIZZATA DI UN CORE-LAB PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI: BIOCHIMICA,IMMUNOCHIMICA, FARMACOLOGIA, OCCORRENTE ALL’AZIENDA ARNAS CIVICO BENFRATELLI E DI CRISTINA E AL LABORATORIO CENTRALIZZATO DELL’AOUP”GIACCONE” DI PALERMO

Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina la fornitura di una struttura incentrata su un Core-Lab ad alta automazione per l’esecuzione di esami di primo livello di routine e di urgenza eseguiti nei settori di: Biochimica, Immunochimica, Farmacologia dell’U.O. di Patologia clinica  delle aziende.

# Criticità

Nell’ambito dell’U.O. di patologia clinica le attuali criticità possono configurarsi come segue:

- ridondanza di strumentazioni: presenza di strumenti simili in diversi settori del laboratorio, con ampi margini di razionalizzazione;

- frammentazione delle attività produttive su molteplici linee analitiche, con conseguente dispendio di risorse umane (personale sia tecnico che dirigente dedicato ad ogni Settore);

- ridondanza del numero di provette/paziente;

- specifico Settore dedicato alle urgenze (con duplicazione delle strumentazioni);

- ridondanza delle richieste in regime di urgenza;

- chiusura delle attività in regime di routine a fine mattina (con passaggio al regime di urgenza);

- concentrazione del personale tecnico e dirigente nelle ore del mattino;

- elevato numero di tecnici impegnati nelle attività di pre-analitica

- dispersione delle attività in spazi discontinui.

# Obiettivi di Ristrutturazione

Il modello che si propone nel presente Capitolato si prefigge di sopperire alle criticità sopra esposte ed è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- centralizzazione e completa automazione di gran parte della attività di pre-analitica;

centralizzazione e completa automazione di tutte le attività diagnostiche di Biochimica  Clinica, Immunometria, sul minor numero possibile di strumentazioni;

- centralizzazione e completa automazione di tutte le attività di post-analitica (recupero del campione, diluizioni, ripetizioni, reflex test);

- integrazione delle attività di routine e delle attività in urgenza sulle medesime

strumentazioni, con rispetto dei TAT specifici definiti per le diverse tipologie di campioni

- razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impegnate nei settori in oggetto;

- miglior controllo della qualità analitica: uniformazione e standardizzazione dei metodi analitici che saranno identici per routine e urgenza;

- consolidamento del maggior numero di test sul minor numero possibile di provette e di analizzatori;

- concentrazione di tutte le attività tecniche relative al Core-Lab in un unico open space (salvaguardando gli aspetti di confort e sicurezza ambientale);

- standardizzazione e riduzione dei TAT globali (così favorendo un ridimensionamento delle richieste urgenti);

- semplificazione e razionalizzazione delle procedure di gestione delle scorte e             approvvigionamento dei diagnostici;

# Articolazione della fornitura

La fornitura, a lotto unico ed indivisibile, dovrà comprendere:

1. progettazione totale della architettura del sistema: riorganizzazione dei flussi operativi e layout del sistema definitivo;

2. automazione della fase pre-analitica e post-analitica;

3. sistemi diagnostici in service, comprensivi di tutte le apparecchiature di supporto, per l’esecuzione dei test  di chimica clinica, immunometria, farmaci e proteine

4. gruppo di continuità e sistema di produzione di acqua deionizzata, se necessaria;

5. sistema di refrigerazione per lo stoccaggio dei campioni;

6. realizzazione di opere edilizie ed impiantistiche necessarie all’adeguamento ed al completo allestimento dei locali messi a disposizione dalle Aziende Ospedaliere e necessarie per l’installazione e per l’attivazione delle apparecchiature, previa predisposizione di progetto a norma di legge;Climatizzazione ove necessaria e come di seguito specificato

7. manutenzione e assistenza tecnica;

8. gestione e fornitura degli approvvigionamenti dei reagenti e del materiale di consumo;

9. formazione del personale;

10. software e hardware adeguati a gestire l’integrazione dei vari sistemi analitici tra loro e il collegamento con il sistema informatico del Laboratorio;

La fornitura dovrà essere tale da garantire la produzione dei test indicati come obbligatori, da cui si ricava l’entità di riferimento per le singole forniture relativamente a reagenti, calibratori, controlli di qualità e tutti i materiali di consumo necessari.

L’offerta deve prevedere la fornitura di controlli in quantità minima di  due livelli per la chimica clinica,due per l’immunometria, per 365 giorni l’anno + abbonamento a VEQ secondo normative di controllo di qualità indicate dalla Regione Sicilia.

Tali controlli verranno effettuati con frequenza di 4 volte al giorno per la chimica clinica ed enzimi cardiaci e di 1 volta al giorno per l’immunometria. Il quantitativo di reagente offerto per singolo analita deve prevedere il numero di tests necessari per le calibrazioni (richieste dal metodo secondo scheda tecnica ma anche in base al confezionamento ed alla stabilità del reagente on board) e i quantitativi necessari per l’esecuzione dei vari parametri nell’arco di 365 giorni. Relativamente ai test indicati come aggiuntivi, non vanno quotati ma in offerta deve essere specificato che la loro quotazione è data dall’applicazione dello stesso sconto medio praticato sul lotto offerto  sul relativo prezzo di listino ed  inoltre la loro possibilità di esecuzione nel sistema offerto sarà oggetto di valutazione nella griglia qualitativa.

La Ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature e per lo svolgimento della attività prevista anche se non menzionato esplicitamente nell’offerta.

L’offerta tecnica dovrà  comprendere :

una descrizione dettagliata di quanto offerto

un lay-out della soluzione/architettura proposta che rappresenti anche graficamente:

1. l’architettura tecnologica proposta (numero e tipologia di macchine);

2. i processi operativi;

3. i flussi dei campioni urgenti e non, tenendo presente che il flusso deve prevedere un’ unica provetta per la biochimica clinica e immunometria con richiesta di una seconda provetta solo in caso di elevata numerosità degli esami richiesti o necessità di utilizzo di matrice diversa (procedura supportata tramite LIS e sistemi di order-entry);

4. la modalità di gestione della fase transitoria.

Sarà inoltre prevista un’analisi attenta della quota di disagio nella fase transitoria.

Fase transitoria

Le ditte partecipanti dovranno predisporre un idoneo e dettagliato piano di gestione della fase transitoria nella quale si rende necessario eseguire le opere di adeguamento edilizie ed impiantistiche dei locali messi a disposizione. In questa fase dovrà essere garantita la piena operatività delle attività laboratoristiche, senza soluzione di continuità di esercizio nel passaggio tra fase transitoria e fase definitiva.

Requisiti tecnici dei sistemi diagnostici, dei reagenti e del materiale di consumo

I sistemi diagnostici, tramite il loro utilizzo, dovranno consentire il pieno soddisfacimento degli obiettivi prefissati.

Le apparecchiature analitiche dovranno essere nuove di fabbrica e corrispondere all’ultima generazione e versione immessa sul mercato al momento della consegna.

Gli analizzatori e il sistema pre-analitico dovranno essere collegati con il sistema informatico dei Laboratori

L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le apparecchiature ed i sistemi con i relativi reagenti, dovranno rispondere a tutte le Direttive applicabili, fra cui la Direttiva CE 98/79, recepita con D.Lgs 332/2000 (diagnostici in vitro), le Direttive CE 2004/108/CE ( aggiornamento direttiva 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica) e CE 73/23 con le norme di riferimento (norma generale CEI 66.5 e norme particolari) e loro aggiornamenti.

Il materiale offerto deve essere conforme alle norme vigenti in materia di “dispositivi medicidiagnostici in vitro” (IVD) per quanto attiene la registrazione e le autorizzazioni alla produzione,all’importazione, all’immissione in commercio, all’etichettatura ed al confezionamento, ai sensi della Direttiva n.98/79 CE e del D.lgs. n.332 dell’ 08.07.00.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, sarà facoltà dell’azienda appaltante acquistare i nuovi prodotti, previa valutazione degli utilizzatori,corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di aggiudicazione ovvero rifiutarli, quando non siano perfettamente rispondenti alle esigenze dei laboratori utilizzatori.

Aree a disposizione dell’aggiudicataria, modalità di allestimento delle fasi di cantiere, destinazioni d’uso finali dei locali

Le opere necessarie per l’adeguamento dei locali, dell’impiantistica al loro servizio e delle apparecchiature saranno tutte a carico della ditta aggiudicataria; i locali che la ditta aggiudicataria dovrà allestire con modalità e tempistiche diverse (con fasi anche transitorie) sono quelli evidenziati nella piantina allegata con i due colori che seguono:

area gialla

area verde

Ospedale civico

L’area gialla rappresenta la zona dove attualmente viene svolta l’attività relativa alla chimica clinica ed emergenza cardiologica ed è climatizzata, l’area verde risulta attualmente utilizzata per l’esame chimico fisico delle urine e per le fasi di accettazione e preanalitica, non è adeguatamente climatizzata ed è suddivisa da pareti tratteggiate in piantina.

Tali aree possono, se necessario al progetto, essere unificate in un unico open space che dovrà essere reso idoneo per impiantistica ,climatizzazione e norme vigenti.Tutti i lavori relativi  saranno a carico della ditta aggiudicataria. Le ditte, nei propri progetti,dovranno tener conto che il flusso di lavoro, così come avviene oggi dovrà andare da destra verso sinistra ovvero dall’area verde all’area gialla.

La somma delle due aree è destinata al “Core-Lab” ed alle ulteriori funzioni al contorno che seguono:

- spazi dedicati alla struttura centralizzata ad accesso pre-analitico robotizzato (Core-Lab) comprese le postazioni di comando relativamente alle apparecchiature che costituiscono il Core-Lab e postazioni di validazione in numero adeguato;

- spazio per l’accettazione campioni;

- spazio per il posizionamento del gruppo di continuità elettrica al servizio delle apparecchiature oggetto della fornitura e per la dislocazione del sistema di produzione dell’acqua deionizzata, se necessaria;

Policlinico

Il flusso di campioni deve avvenire seguendo le frecce in piantina e per lo sviluppo dei progetti potrà essere utilizzata o la parte gialla o la parte verde della stessa piantina.Tali aree hanno in comune una parte che potrà essere utilizzata in entrambi i casi.

L’ unica area prescelta per lo sviluppo del progetto dovrà essere resa idonea per impiantistica, climatizzazione e norme vigenti.

Caratteristiche dei progetti di adeguamento dei locali messi a disposizione; ulteriori indicazioni sui contenuti del progetto

Le Ditte, nell’offerta tecnica, dovranno quindi fornire un progetto globale di adeguamento dei locali messi a disposizione.

Tale progetto dovrà essere adeguatamente dettagliato in modo da definire con sufficiente precisione l’intervento proposto e garantire che la soluzione proposta in forma di progetto  di massima non comporti ulteriori oneri per l’amministrazione.

Servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature

La ditta aggiudicataria e proprietaria dei beni necessari per l’espletamento del servizio ha la piena responsabilità della manutenzione preventiva e correttiva, del corretto funzionamento e della sicurezza (verso l’operatore ed il paziente) delle apparecchiature fornite all’Azienda Ospedaliera per tutta la durata del servizio.

L’attività di assistenza e manutenzione dovrà coprire anche i gruppi di continuità elettrica ed eventuali sistemi di produzione acqua deionizzata se oggetto di fornitura.

Le caratteristiche relative al servizio di assistenza tecnica dovranno valere tanto per il periodo transitorio quanto per quello a regime.

Manutenzione Preventiva

La manutenzione preventiva dovrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal costruttore e comunque devono essere assicurate almeno due visite per anno.

La manutenzione preventiva dovrà essere eseguita dalla ditta costruttrice (o da ditta autorizzata dal costruttore) secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs n. 46/97, D.Lgs n.332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...).

Tutti gli interventi di manutenzione preventiva sono a carico della ditta fornitrice, compresi i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi.

La ditta dovrà effettuare tutte le implementazioni tecniche indicate dal costruttore per migliorare sicurezza ed affidabilità del sistema offerto. Per limitare al minimo l’obsolescenza dei sistemi, la ditta dovrà garantire nel periodo di fornitura, l’aggiornamento del software, ferme restando le condizioni contrattuali; nel caso in cui nuove release di software necessitino anche di aggiornamenti hardware, la ditta dovrà procedere con gli aggiornamenti senza oneri aggiuntivi.

La ditta dovrà concordare l’attività di manutenzione preventiva con il Laboratorio al fine di minimizzare i disservizi.

Manutenzione Straordinaria su guasto

La manutenzione straordinaria dovrà essere eseguita dalla ditta costruttrice (o da ditta autorizzata dal costruttore) secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs n. 46/97, D.Lgs n.332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...).

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della ditta fornitrice, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi. La ditta dovrà garantire l’efficienza dei beni forniti e provvedere alla sostituzione immediata di quelli non correttamente funzionanti.

Dovrà essere possibile avere a disposizione un supporto on line che, da un lato limiti inutili uscite dei tecnici della ditta aggiudicataria, dall’altro limiti i tempi di fermo macchina dovuti ad anomalie non attribuibili a guasti di parti meccaniche.

La ditta, per ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito, dovrà rilasciare al Laboratorio l’apparecchiatura perfettamente funzionante, sicura e completa di esecuzione dei test di controllo di qualità ove necessario. Dovrà inoltre rilasciare il rapporto di intervento attestante l’attività eseguita, controfirmato dal referente del laboratorio.

Nella fornitura sono ricompresi tutti i pezzi di ricambio, accessori, materiali di consumo e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondente ai livelli di sicurezza e prestazione richiesti dalle norme.

Numero interventi: numero illimitato di interventi su chiamata dall’Azienda Ospedaliera per manutenzione su guasto; resteranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le parti necessarie al ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature, qualunque sia il tipo di malfunzionamento, comprese le parti soggette ad “usura naturale”.

Tempo di intervento in sito: nell’orario tra le ore 8 e le ore 18, entro 8 ore dalla chiamata (compresi pre-festivi).

Tempo di risoluzione guasto in caso di malfunzionamento del sistema: il guasto deve essere risolto entro un massimo di 48 ore solari dalla chiamata (compresi i pre-festivi).

Il fornitore dovrà concordare con l’Azienda Ospedaliera le modalità con cui effettuare la chiamata, individuando quelle con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l’informazione data/ora di segnalazione del guasto, facendone rimanere opportuna documentazione.La riparazione del guasto dovrà avvenire sempre e comunque con pezzi originali.

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria, periodica e giornaliera, sarà effettuata dall’utente secondo indicazione del manuale d’uso.

La ditta dovrà fornire un “Documento di manutenzione ordinaria” nel quale sia riportato, per ogni apparecchiatura offerta, l’elenco delle attività di manutenzione ordinaria a carico del personale tecnico dell’Azienda Ospedaliera, con la relativa periodicità di esecuzione scritta in lingua italiana.

Il programma di assistenza tecnica dovrà considerare con particolare attenzione il percorso di formazione degli operatori al fine di assicurare una assistenza locale di minima.

Verifiche di sicurezza

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, per ciascuna apparecchiatura fornita, le verifiche di sicurezza elettrica secondo quanto previsto dalle norme CEI 66.5 e norme particolari, con cadenza almeno biennale.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di sostituire immediatamente le macchine che non superino le suddette verifiche.

Formazione del personale dirigente e tecnico

Le ditte partecipanti dovranno proporre un piano di formazione che preveda i seguenti servizi:

- corso di formazione e addestramento specializzato per il personale dirigente e tecnico responsabile del settore

- corso di formazione ed addestramento specializzato per il personale dirigente e  tecnico che operi sul sistema saltuariamente

La durata ed il numero dei partecipanti ai corsi verranno concordati con il Direttore del Laboratorio in linea con le vigenti norme di accreditamento e con la pianificazione degli avvii.

Il materiale didattico dovrà essere commisurato alla figura professionale coinvolta.

Terminati tutti i corsi di formazione, a partire dal momento della attivazione del sistema Core-Lab si chiede l’affiancamento da parte di uno o più tecnici esperti fino al raggiungimento della completa autonomia di lavoro sia in regime di routine sia in regime di urgenza, da parte di tutto il personale coinvolto nella attività del Core-Lab.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione a tutto il personale indicato dalla direzione in occasione di qualsiasi aggiornamento/adeguamento tecnologico sia hardware che software.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad un aggiornamento continuo del personale fornendo periodicamente materiale didattico aggiornato.

Sopralluogo

Le ditte concorrenti dovranno prendere visione dei locali indicati nella piantina allegata nei quali il contratto dovrà essere eseguito previo contatto diretto con i Referenti degli uffici tecnici delle Aziende nelle persone dell'Ing. Basilico per l'Azienda Civico e dell'Ing. Di Giorgi per l'AOUP Policlinico.

Le ditte dovranno inserire nel plico offerta il modulo di presa visione dei locali,che certifica l’avvenuto sopralluogo nei locali stessi.

# STRUMENTAZIONI RICHIESTE

| Tipologia strumenti | OSP. CIVICO | OSP. DI CRISTINA | POLICLINICO P.GIACCONE PALERMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Automazione Integrata per Chim. Clin. E Immunometria | si | no | si |
| Sistema Integrato |  | Si(opzionale) |  |
| Automazione di presorting off line | si | no | si |
| Frigorifero/i | si | no | si |
| Centrifuga stand alone | 1 | 1 | 2 |
| Preanalitica online | si | no | si |
| N° TEST TOT | 1.989.600 | 452.900 | 1.749.300 |
| T/anno chimica clin. | 1.781.800 | 422.700 | 1.642.900 |
| T/anno immunometria | 207.800 | 30.200 | 106.400 |
| Back up | Contemplato all’interno del sistema stesso | Si (solo chimica clinica) | Contemplato all’interno del sistema stesso |

I controlli verranno effettuati con frequenza di 4 volte al giorno per la chimica clinica ed enzimi cardiaci e di 1 volta al giorno per l’immunometria

# TEST RICHIESTI

Il numero dei test richiesti è comprensivo dei test necessari i controlli di qualità come indicato al paragrafo “Articolazione della fornitura”

| OSP. CIVICO OBBLIGATORI | TOTALE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| analiti |  |  |  |
| PROTEINE TOTALI | 58000 | FT3 | 14000 |
| PROTEINE TOT URINARIE | 16000 | FT4 | 14000 |
| ALBUMINA | 23000 | TSH | 14000 |
| ALCOOLEMIA | 1500 | CEA | 9500 |
| AZOTO UREICO | 22000 | PSA TOT | 7500 |
| GLUCOSIO | 170000 | PSA FREE | 4000 |
| ACIDO URICO | 32000 | AFP | 5000 |
| CREATININA | 155000 | CA 19-9 | 5000 |
| COLESTEROLO TOTALE | 45000 | CA 125 | 4700 |
| COLESTEROLO HDL | 33000 | CA 15-3 | 4700 |
| COLESTEROLO LDL | 27000 | ANTI TG | 3400 |
| TRIGLICERIDI | 44000 | ANTI TPO | 3400 |
| BILIRUBINA TOTALE | 63500 | PROLATTINA | 2000 |
| BILIRUBINA DIRETTA | 33500 | FSH | 2000 |
| NA | 152300 | LH | 2000 |
| K | 152300 | PROGEST | 2000 |
| CL | 49000 | ESTRADIOLO | 2000 |
| FOSFORO | 28000 | HCG (COME MARCATORE TUMORALE E GRAVIDANZA)** | 2500 |
| MAGNESIO | 20300 | TESTOSTERONE | 1500 |
| CALCIO | 51200 | VIT B 12 | 2000 |
| FERRO | 45000 | FOLATI | 2000 |
| LDH | 43300 | TROPONINA | 31000 |
| CK TOTALE | 54500 | MIOGLOBINA | 30000 |
| CK MB | 7100 | CKMB MASSA | 22500 |
| GGT | 65500 | BNP/PRO BNP | 800 |
| COLINESTERASI | 41200 | INSULINA | 1600 |
| ALP | 61000 | CORTISOLO | 1600 |
| AMILASI | 33500 | PTH intatto | 3800 |
| AMILASI PANCREATICA | 16000 | hGH | 1000 |
| LIPASI | 30200 | TIREOGLOBULINA | 800 |
| AST | 104000 | G6PDH | 600 |
| ALT | 104000 | ALDOLASI | 500 |
| CRP | 1000 | RAME | 200 |
| CRP Hs | 1000 | OSTEOCALCINA** | 600 |
| DHEAS | 300 | PEPTIDE C ** | 1500 |
| ZINCO | 200 | S 100 ** | 200 |
| NSE ** | 1000 | ACTH ** | 300 |

| Test aggiuntivi osp civico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HE4 | 1000 | CYFRA 21-1 | 300 |
| P1 NP | 200 | NGAL | 500 |
| CROSS LAPS | 300 | CA 72-4 | 1300 |
| FREE BETA HCG | 700 | PAPP-A | 700 |

Relativamente ai test indicati come aggiuntivi per tutti i presidi, in offerta deve essere specificato che la loro quotazione è data dall’applicazione dello stesso sconto medio praticato sul lotto offerto  sul relativo prezzo di listino ed inoltre la loro possibilità di esecuzione nel sistema offerto sarà oggetto di valutazione nella griglia qualitativa.

I test per il calcolo del rischio gravidico PAPP-A E FREE BETA HCG devono essere accreditati  FMF (FETAL MEDICIN FOUNDATION)  ed  essere valutati secondo i programmi  di valutazione del rischio Down,  ASTRAIA O GE VIEW POINT)

OSP. DI CRISTINA  TEST OBBLIGATORI

| analita | TEST/ANNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROTEINE TOTALI | 13000 | FT3 | 4000 |
| ALBUMINA COLORIM. | 7000 | FT4 | 4000 |
| UREA | 27000 | TSH | 4000 |
| GLUCOSIO | 30000 | T3 | 1700 |
| ACIDO URICO | 8000 | T4 | 1700 |
| CREATININA | 30000 | AFP | 300 |
| COLESTEROLO TOTALE | 7000 | ANTI TG | 2000 |
| COLESTEROLO HDL | 4000 | ANTI TPO | 2000 |
| TRIGLICERIDI | 6000 | PROLATTINA | 400 |
| BILIRUBINA TOTALE | 7000 | FSH | 600 |
| BILIRUBINA DIRETTA | 7000 | LH | 600 |
| FOSFORO | 14000 | INSULINA | 1600 |
| MAGNESIO | 9500 | CORTISOLO | 400 |
| CALCIO | 16000 | PTH intatto | 900 |
| FERRO | 10000 | FERRITINA | 6000 |
| LDH | 9000 |  |  |
| CK | 7000 |  |  |
| GGT | 9000 |  |  |
| COLINESTERASI | 4000 |  |  |
| COLINESTERASI-DIB. | 1000 |  |  |
| FOSFATASI ALCALINA | 9000 |  |  |
| AMILASI TOTALE | 4000 |  |  |
| AMILASI PANCREATICA | 4000 |  |  |
| GOT/AST | 30000 |  |  |
| GPT/ALT | 30000 |  |  |
| LATTATO | 1200 |  |  |
| PROTEINA C-REATTIVA | 26000 |  |  |
| FATTORE REUMAT. | 1200 |  |  |
| ASLO | 3500 |  |  |
| LIPASI | 1000 |  |  |
| PROTEINE TOT. URINE/CSF | 5500 |  |  |
| SODIO | 27000 |  |  |
| POTASSIO | 27000 |  |  |
| CLORO | 27000 |  |  |
| RAME | 800 |  |  |

TEST AGGIUNTIVI OSP. DI CRISTINA

| VITAMINA D | 200 |
| --- | --- |
| TRAB | 200 |
| ANTI CCP | 200 |
| PEPTIDE C | 1500 |
| GH | 700 |

POLICLINICO "P.GIACCONE"  laboratorio centralizzato

| TEST OBBLIGATORI. TESTS/ANNUI | TOTALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTEINE TOTALI | 85000 | INSULINA | 2200 |  |
| PROTEINE TOT URINARIE | 2200 | PARATORMONE | 1600 |  |
| ALBUMINA | 35000 | PRO BNP/BNP | 500 |  |
| UREA | 110000 | IGE TOTALI | 500 |  |
| GLUCOSIO | 110000 | FOLATI | 300 |  |
| ACIDO URICO | 38000 | VIT B 12 | 400 |  |
| CREATININA | 100000 | PSA TOTALE | 3500 |  |
| COLESTEROLO TOTALE | 25000 | HCG (COME MARCATORE TUMORALE E GRAVIDANZA)** | 1400 |  |
| COLESTEROLO HDL | 16000 | PSA FREE | 1100 |  |
| COLESTEROLO LDL | 10000 | CK MB MASSA | 9000 |  |
| TRIGLICERIDI | 25000 | MIOGLOBINA | 9000 |  |
| BILIRUBINA TOTALE | 100000 | TROPONINA | 17000 |  |
| BILIRUBINA DIRETTA | 80000 | DIGOSSINA | 300 |  |
| NA | 110000 | TEOFILLINA | 300 |  |
| K | 110000 | LITIO | 300 |  |
| CL | 70000 | FENOBARBITALE | 300 |  |
| FOSFORO | 18000 | CARBAMAZEPINA | 300 |  |
| MAGNESIO | 12600 | FENITOINA | 300 |  |
| CALCIO | 40000 | BICARBONATI | 300 |  |
| FERRO | 18000 | CA 19-9 | 3400 |  |
| LDH | 50000 | CA 125 | 2200 |  |
| CK TOTALE | 35000 | CA 15-3 | 2200 |  |
| CK MB | 18000 | CEA | 4500 |  |
| GGT | 60000 | AFP | 3400 |  |
| COLINESTERASI | 10000 | FT3 | 8200 |  |
| ALP | 50000 | FT4 | 8200 |  |
| AMILASI | 28000 | TSH | 8200 |  |
| AMILASI PANCREATICA | 1500 | Ab TG | 3200 |  |
| LIPASI | 28000 | Ab TPO | 3500 |  |
| AST | 100000 | FSH | 1000 |  |
| ALT | 100000 | LH | 1000 |  |
| TRASFERRINA | 5000 | PROLATTINA | 1300 |  |
| FATTORE REUMATOIDE | 2200 | 17BETA ESTRADIOLO | 1000 |  |
| FERRITINA | 11000 | PROGESTERONE | 1000 |  |
| CRP | 11000 | TESTOSTERONE | 900 |  |
| CRP HS | 1500 | CORTISOLO | 900 |  |
| ASLO | 2200 | DHEAs | 500 |  |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | 500 | OMOCISTEINA | 1000 |  |
| ALFA 1 GLICOPROT. | 300 | C3 | 1000 |  |
| MICROALBUMINURIA | 500 | BARBITURICI | 300 |  |
| C4 | 1000 | BENZODIAZEPIN | 300 |  |
| IGA | 2000 | ACETAMINOFEN | 300 |  |
| IGG | 2000 | BETA 2 MICROGLOBUL. | 300 |  |
| IGM | 2000 | CERULOPLASMINA | 500 |  |
| LIPOPROTEINA A | 300 | CATENE K | 300 |  |
| C PEPTIDE ** | 500 | NSE ** | 1000 |  |
| TIREOGLOBULINA | 1000 | OSTEOCALCINA ** | 200 |  |
| ALFA 1 MICROGLOBULINA | 300 | CATENE LAMBDA | 300 |  |
| TOTALE |  |  | 1.747.800 |  |

| TESTS AGGIUNTIVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAPP-A | 500 | Free Beta HCG | 500 |
| VITAMINA D | 500 | CYFRA 21-1 | 500 |
| CA 72-4 | 500 | TRAB | 700 |
| S 100 | 200 | P1 NP | 200 |
| CROSS LAPS | 300 | N GAL | 200 |
| HE4 | 200 | ACTH | 400 |
|  |  | CISTATINA C | 200 |

# CARATTERISTICHE DEI SISTEMI  RICHIESTI

Si richiede la fornitura di :

- un sistema di chimica clinica ed immunochimica in automazione integrata, composto da più analizzatori o da elementi modulari di ultima generazione, integrati in un unico sistema ,fisicamente collegati da stazione di preanalitica e supportati da una stazione di presorting e frigorifero/i come da caratteristiche di seguito indicate.Tutti i collegamenti alla stazione di preanalitica devono essere muniti di certificazione (Ospedale Civico e Policlinico)

- un sistema analitico per chimica clinica ed immunometria dotato di back up, per la sola chimica clinica (Ospedale Di Cristina)

Requisiti Minimi laboratorio Ospedale Civico e Policlinico:

GENERALI

- Sensore di livello,o rilevazione indiretta dell’altezza del siero all’interno della provetta, e coagulo sui sistemi di pre-sorting, pre-analitico e su tutte le stazioni analitiche

- Deve essere prevista la gestione dei campioni urgenti secondo modalità operative dedicate e prioritarie rispetto alla routine

- Possibilità di operare in modalità di flusso continuo con caricamento in continuo delle provette

- Nel complesso il sistema deve prevedere nel suo interno la possibilità di back-up per ogni parametro ,con il medesimo reagente anche di taglio e confezionamento diverso

- Per il laboratorio dell’ospedale Civico il flusso di campioni ,per organizzazione ed armonizzazione del lavoro ,deve avvenire da destra a sinistra nella piantina allegata, ovvero partire dalla parte verde della stessa piantina dove va sistemato l’avvio dei campioni al sistema

- Per il laboratorio del centralizzato del Policlinico il flusso di campioni deve avvenire seguendo le frecce in piantina e per lo sviluppo dei progetti potrà essere utilizzata o la parte gialla o la parte verde della stessa piantina.Tali aree hanno in comune una parte che potrà essere utilizzata in entrambi i casi

- E’ richiesto interfacciamento al LIS di laboratorio per tutti i laboratori

APPARECCHIATURA DI PRE-SORTING (civico)

Caratteristiche di minima

- Off line

- In grado di operare chek-in e chek-out

- Gestione dei tubi relativi ai settori di coagulazione,ematologia, area siero, esami speciali,elettroforesi.

- Preparazione dei campioni e/o aliquote direttamente per singoli settori.

- Centrifuga integrata con possibilità di carico di almeno 40 provette per ciclo

- Stappatura selettiva

- Ali quotazione con produzione di aliquote in provette secondarie barcodate

- Preparazione delle provette per archivio alloggiabili direttamente in frigorifero

APPARECCHIATURA DI PRE-SORTING (Policlinico)

Caratteristiche di minima

- Off line

- In grado di operare chek-in e chek-out

- Gestione dei tubi relativi ai settori di coagulazione,ematologia,area siero,

- Stappatura selettiva

- Preparazione delle provette per archivio alloggiabili in frigorifero/i

FRIGORIFERO/I PER STOCCAGGIO DEI CAMPIONI (Civico)

- Capacità di  almeno 6000 tubi su una o più unità,

- Possibilità di alloggiare i campioni preparati dalla stazione di pre-sorting e/o preanalitica con posizionamento automatico o manuale

- Possibilità di messa a disposizione automatica del campione in caso di Re Run se on line

FRIGORIFERO/I PER STOCCAGGIO DEI CAMPIONI (Policlinico)

- Capacità di  almeno 6000 tubi

- Possibilità di alloggiare direttamente i campioni preparati dalla stazione di pre-sorting e/o pre-analitica  con posizionamento automatico o manuale

APPARECCHIATURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA FASE PREANALITICA

Caratteristiche di minima:

- Centrifugazione integrata ( almeno n. 2 centrifughe integrate)

- Stappatura

- Ritappatura automatica delle provette

- Aliquotazione

- Per il solo policlinico,deve provvedere alla gestione dei tubi relativi ai settori area siero,esami speciali,elettroforesi

- link fisico degli analizzatori di chimica clinica ed immunometria

- possibilità di caricare  i singoli campioni sugli strumenti linkati con  funzionamento degli analizzatori nel caso di fermo tecnico della catena di preanalitica

- processamento dei campioni secondo modalità programmabili

- caricamento iniziale della stazione di carico non inferiore a 200 provette e produttività , compresa centrifugazione ,non inferiore a 300 campioni /h

ANALIZZATORI

Caratteristiche di minima:

- dosaggi analitici su campioni di siero,plasma, e urine per determinazioni di chimica clinica, farmaci,proteine specifiche e dosaggi immunometrici

- disponibilità del risultato dei marcatori cardiaci entro 30 minuti dal caricamento campione sulla stazione analitica

- Re-run e reflex test in automazione gestito dall’analizzatore o da host, e senza intervento manuale da parte dell’operatore

- stabilità dei reagenti di chimica clinica dopo l’apertura mediamente superiore a 2 settimane

- Indici di interferenza del siero

- possibilità di alloggiamenti di più flaconi di reagenti per lo stesso test con riconoscimento positivo degli stessi e dei relativi lotti e scadenze tramite barcode in vano reagenti a temperatura controllata o refrigerata

- gestione automatica dell’inventario reagenti in tempo reale

- possibilità di memorizzazione delle calibrazioni relative a diversi lotti dello stesso reagente

- produttività potenziale complessiva per  gli analizzatori di chimica clinica, escluso il modulo  ISE, di almeno 4.000 tests/ora  fotometrici per il Civico e di oltre 3.000 tests/ora  fotometrici per il Policlinico. Tale potenzialità è  auspicabile che si  ottenga con il minor numero di stazioni analitiche per presidio (indicativamente 3 o 4 per garantire la fungibilità dei sisitemi analitici) . numero totale di tests in linea non inferiore a 150 (centocinquanta)per presidio, per gli analizzatori di chimico clinica a temperatura controllata o refrigerata

- Analizzatori di immunometria devono utilizzare la tecnologia chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza o fluorescenza

- produttività potenziale complessiva per gli analizzatori di immunometria non inferiore a 450 tests/ora, da ottenersi con  almeno 3 stazioni analitiche (Civico).

- numero totale di tests in linea non inferiore a 60  per gli analizzatori di immunochimica a temperatura controllata o refrigerata (Civico)

- produttività potenziale complessiva per gli analizzatori di immunometria non inferiore a 300 tests/ora, da ottenersi con 2 o 3 stazioni analitiche (Policlinico)

- numero totale di tests in linea non inferiore a 40 per gli analizzatori di immunochimica a temperatura controllata e/o refrigerata (Policlinico)

- Nell’ambito delle caratteristiche complessive richieste, deve essere prevista un’isola strumentale, collegata fisicamente al resto del sistema, ma da dedicare preferenzialmente alle urgenze e costituita da una stazione di chimica clinica ed una immunometrica (Policlinico)

- Al solo fine di completare i pannelli di immunometria,relativi ai test aggiuntivi ed obbligatori,individuati da “**”, è consentito l’offerta di UNA strumentazione accessoria( e del suo relativo identico back up) stand alone da allocare nella stessa area individuata per tutto il sistema.Tali strumentazioni, se non collegate alla catena,non entreranno nel conteggio delle condizioni richieste relativamente alla  potenzialità, numero di test in linea e numero strumentazioni. Tali richieste, quindi dovranno essere soddisfatte esclusivamente da quanto  offerto  on line

Caratteristiche di minima di ogni centrifuga stand alone:

- rotore a 4 bascule con adattatori 13x100/16x100/13x75

- capacità di carico per almeno 40 provette

- selezione della velocità programmabile

- trasmissione ad induzione

- rilevatore di sbilanciamento

- sistema di bloccaggio automatico dello sportello

Laboratorio ospedale Di Cristina:

Strumentazioni richieste nel sistema

- Sistema analitico per chimica clinica ed immunometria in automazione integrata o no,completo di back up per la sola chimica clinica . Nuovi di fabbrica, di ultima generazione.

- Le  2 stazioni per routine di chimica clinica identiche (di cui una di backup)  , con cadenza analitica totale(tra routine e backup) e non condizionata da profili fissi di esame, non inferiore a 800 test/ora fotometrici ed  escluso il modulo ISE

- La stazione  per routine di  immunometria con cadenza  analitica non inferiore a 150 test/ora

- I reagenti offerti per il laboratorio analisi dell’ospedale Di Cristina devono avere la stessa standardizzazione e i medesimi valori di riferimento di quelli  offerti per l’ospedale civico

- Interfacciamento al LIS del laboratorio.

Requisiti Minimi

- Dosaggi analitici su campioni di siero, plasma e urine per determinazioni di chimica clinica,proteine specifiche e dosaggi immunometrici

- Possibilità di alloggiamenti di più flaconi di reagenti per lo stesso test con riconoscimento positivo degli stessi e dei relativi lotti e scadenze tramite barcode in vano reagenti a temperatura controllata.

- Gestione automatica dell’inventario reagenti in tempo reale.

- Marcatura CE e Certificazione IVD   per tutti i reagenti forniti per l’utilizzo sulle strumentazioni offerte.

- Possibilità di memorizzazione delle calibrazioni relative a diversi lotti dello stesso reagente.

- Numero totale (routine + backup) di test in linea non inferiore a 110 (centodieci) per gli analizzatori di chimico clinica  e a 20 (venti) per l’ analizzatore di immunometria, a temperatura controllata o refrigerata

- Sensore di livello  su tutte le stazioni analitiche o rilevazione indiretta dell’altezza del siero all’interno della provetta.Sensore di coagulo.

- Deve comunque essere prevista la gestione dei campioni urgenti secondo modalità operative dedicate e prioritarie rispetto alla routine.

- Possibilità di operare in modalità a flusso continuo con caricamento in continuo delle provette.

La griglia qualitativa è unica per  tutti i presidi e deve essere soddisfatta dalle soluzioni proposte per il laboratorio dell’ospedale Civico,per il laboratorio centralizzato del Policlinico e  per il laboratorio dell’ospedale Di Cristina per ognuna delle strumentazioni richieste, ove non specificato diversamente.

Tale punteggio sarà attribuito dalla commissione e sarà insindacabile.Tale valutazione terrà conto della allocazione delle strumentazioni nelle aree indicate in considerazione della fruibilità degli spazi e dell’organizzazione dei flussi di lavoro risultante.

Sarà inoltre tenuto in considerazione il minor impatto organizzativo ed i minori disagi conseguenti alla realizzazione del progetto come da obiettivi individuati in premessa al presente capitolato.

Piantina ospedale civico

# Piantina lab centralizzato policlinico

Lotto n. 2

Service di Sistemi Automatici per l’esecuzione di test di “Immunometria Speciale” in Chemiluminescenza per il laboratorio analisi P.O. Civico

Lotto n. 3

Service di Sistemi Automatici per l’esecuzione di test di “Immunometria Speciale” in  ELISA per il laboratorio analisi P.O. Civico

Premesso che, nell’ottica della razionalizzazione delle attività diagnostiche del Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Civico, tutti i dosaggi immunometrici eseguibili nel contesto di un Core-Lab  Area Siero, centralizzato e ad alta automazione,  sono già oggetto di un apposito capitolato speciale, si richiede l’attivazione di Service per la fornitura, a doppio lotto,  di sistemi diagnostici per l’esecuzione di  test immunometrici di documentato interesse clinico, fra cui esami “di nicchia” da tempo eseguiti per pazienti interni ed esterni, già oggetto di fornitura in precedenti service ormai  in scadenza.

Lotto Immunometria Speciale in Chemiluminescenza

Si richiede un sistema in chemiluminescenza per l’esecuzione di immunodosaggi su unica piattaforma analitica  con gestione in totale automazione di tutte le fasi relative alla seduta analitica, dal caricamento delle cuvette di lettura,  dispensazione del campione da provetta primaria fino alla refertazione, con collegamento del software strumentale al LIS  in uso nel laboratorio ( Metafora)  a totale carico della ditta aggiudicataria.

Specifiche Tecniche, Analiti richiesti

CARATTERISTICHE MINIME STRUMENTALI OBBLIGATORIE

| N | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Strumento da banco nuovo di fabbrica, con marchio CE-IVD |
| 2 | Accesso “Random” e “walk away” |
| 3 | Area reagenti refrigerata e controllata |
| 4 | Programmazione simultanea di almeno 15 dosaggi, con caricamento in continuo dei reagenti |
| 5 | Riconoscimento dei reagenti e dei campioni , anche pediatrici, mediante barcodes |
| 6 | Diluizione automatica dei campioni fuori range |
| 7 | Stabilità a bordo di almeno giorni, con memorizzazione della curva master |
| 8 | Gruppo di continuità e stampante a corredo |
| 9 | Salvataggio e rintracciabilità dei risultati |
| 10 | Possibilità di gestione di un CQI |

CONDIZIONI E SERVIZI RICHIESTI

La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione di almeno 1 seduta analitica settimanale per gli analiti  richiesti con minore frequenza ( < o =  250 test/anno) e di almeno tre sedute analitiche settimanali per la determinazione di tutti gli altri analiti , qualunque sia il confezionamento e la scadenza dei reattivi inviati prima dell’uso a bordo.

Deve essere garantita la possibilità di esecuzione di ogni singolo analita nel corso dell’anno senza interruzioni nella erogazione delle prestazioni, per cui, in caso di guasti, devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino entro le 24 ore dalla chiamata.

E’ richiesta adeguata istruzione all’uso dello strumento , da parte della Ditta fornitrice, presso la sede del laboratorio e/o presso la sede dell’Azienda aggiudicataria.

Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema diagnostico fornito, con chiara indicazione delle competenze degli operatori e del personale  del Servizio di Assistenza.

ANALITI RICHIESTI

| Descrizione prodotto | N° test/anno |
| --- | --- |
| Vitamina D | 1300 |
| BAP | 900 |
| hGH | 500 |
| ACTH | 500 |
| Renina | 500 |
| Aldosterone | 500 |
| CTX | 400 |
| P1NP | 300 |
| IGF1 | 300 |
| IGF –BP3 | 200 |

TEST DESIDERABILI

| 1.25 OH vitamina D | 300 test /anno |
| --- | --- |

Lotto Immunometria Speciale in  ELISA

E’ richiesta la fornitura di service di un sistema automatico per l’esecuzione di test con metodiche immunoenzimatiche su piastra, con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Analizzatore automatico nuovo di fabbrica per  test  ELISA su micropiastra con marchio CE e con programma gestionale aperto e programmabile per la maggior parte delle metodiche presenti sul mercato.

- Software in lingua italiana, con calcolo automatico dei volumi di reagente necessari al dosaggio.

- Possibilità di processare almeno 4 micropiastre contemporaneamente, con gestione contemporanea di almeno 4 protocolli analitici diversi .

- Modulo di incubazione con celle separate per incubazioni a temperature diverse

- Agitazione delle piastre con durata e velocità programmabili.

- Identificazione dei campioni con codice a barre.

- Utilizzo di puntali monouso per campioni e reagenti.

- Rilevazione di coaguli ed  allarme sonoro per segnalazione errori durante la seduta analitica.

- Registrazione di tutte le operazioni eseguite dallo strumento

- Possibilità di memorizzare le curve di calibrazione e di interagire sulla valutazione dei risultati.

- Programma di Refertazione/Archivazione dati, con stampa dei risultati

- Verifica automatica del Controllo di Qualità  Interno

- Gruppo di continuità a corredo

- Interfacciamento  bidirezionale dello strumento con il LIS, modalità query-host,  a carico della ditta aggiudicataria

La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione di almeno 1 seduta analitica settimanale per gli analiti  richiesti con minore frequenza ( < o =  250 test/anno) e di almeno 2 sedute analitiche settimanali per la determinazione di tutti gli altri analiti , qualunque sia il confezionamento e la scadenza dei reattivi inviati prima dell’uso a bordo.

Deve essere garantita la possibilità di esecuzione di ogni singolo analita nel corso dell’anno senza interruzioni nella erogazione delle prestazioni, per cui, in caso di guasti, devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino entro le 24 ore dalla chiamata.

E’ richiesta adeguata istruzione all’uso dello strumento , da parte della Ditta fornitrice, presso la sede del laboratorio e/o presso la sede dell’Azienda aggiudicataria.

Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema diagnostico fornito, con chiara indicazione delle competenze degli operatori e del personale  del Servizio di Assistenza.

La ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire uno strumento di back-up qualora si verificasse, nel corso della durata del service, un significativo incremento del carico di lavoro per la strumentazione fornita.

ANALITI RICHIESTI

| Descrizione prodotto | n.test/anno |
| --- | --- |
| Cromogranina -A | 1200 |
| TPA | 1000 |
| Calcitonina | 800 |
| ACTH | 600 |
| Fetuina A | 300 |
| Gastrina | 250 |
| Eritropoietina | 250 |
| Somatomedina C | 150 |
| Neopterina | 150 |
| Adiponectina | 150 |
| Leptina | 150 |
| Adrenalina | 150 |
| Noradrenalina | 150 |
| 5-HIAA | 150 |
| Testosterone free | 100 |
| 17 OH Progesterone | 100 |
| D4-Androstenedione | 100 |
| Estriolo totale | 100 |
| Estrone | 100 |
| SHBG | 100 |
| Epicidina | 300 |
| Anti-IAA | 600 |
| TNF-alfa | 200 |
| Anti GAD | 200 |
| Anti IA2 | 200 |