SCHEDA TECNICA  apparecchio ECG

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - ECG computerizzato a 12 derivazioni ( I,II,III, a VR-L-F, V1-6) funzionante a rete e a batteria conforme alla normativa di riferimento che permetta di monitorare la salute ed il corretto funzionamento dell'apparato cardiovascolare, testare la funzionalità cardiaca sia in situazioni standard o di riposo che sotto sforzo, rilevare eventuali patologie cardiache silenti o nascoste per Es.( ipertensione, cardiopatie ischemiche, cardiomiopatie, scompenso cardiaco, aritmie, valvulopatie mitraliche e aortiche). |  |  |
| Autonomia minima a batteria completamente carica di 1h di registrazione tracciato; |  |  |
| - Dotazione di stampante termica per la stampa simultanea delle derivazioni misurate su carta formato A4; |  |  |
| Velocità scorrimento carta 5,10,25 e 50mm/s; |  |  |
| Dotato di tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente e funzioni; |  |  |
| Dotato di display LCD a colori di almeno 7” retro illuminato a LED per la visualizzazione di almeno 6 tracce oltre interfaccia utente e messaggi; |  |  |
| Dotato di presa Rj45 ethernet e funzione Wi-fi per connettività con Hospital- LAN, USB per esportazione dati; |  |  |
| Possibilità di esportazione esami in formato pdf da porta USB; |  |  |
| Connettività Protocollo DICOM integrato per archiviare su PACS gli esami svolti; |  |  |
| Protezione da scarica da defibrillatori, |  |  |
| Dotato di monitoraggio per distacco elettrodo; |  |  |
| Dotato di allarmi acustici e visivi su tutti i parametri monitorati; |  |  |
| Apparecchiatura leggera, compatta e facilmente trasportabile, peso massimo 5 kg batteria inclusa con tempo di accensione < = 8 secondi per approntare esami in rapidità. |  |  |
| Programma di interpretazione Glasgow adulti e bambini 12 derivazioni ; |  |  |
| Filtro passa basso e elevato rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) per rendere gli esami indipendenti il più possibile da rumori e disturbi ambientali; |  |  |
| Memorizzazione di almeno 100 tracciati con possibilità di espansione memoria; |  |  |
| Dotato di carrello con ripiano per trasporto, porta elettrodi e braccio reggi cavo; |  |  |
| Garanzia 24 mesi; |  |  |