# CAPITOLATO SPECIALE

# Della procedura aperta per la fornitura di attrezzature sanitarie per  l’U.O. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico- G. Di Cristina- Benfratelli”.

# CUP N. D71J09000020005

# CIG N. 0388564D24.

## Art. 1

## OGGETTO DELL’INCANTO

1.  La gara risulta articolata in un unico lotto, avente ad oggetto l’acquisto e posa in opera di n. 1 cella di manipolazione a tenuta per preparazioni di radiofarmaci gamma, n. 1 isolatore per marcature cellulari a flusso laminare, n. 1 radiocromatografo e lavori di adeguamento locali,  per la U.O. di Medicina Nucleare del P.O. Civico;

#### Articolazione unico lotto:

#### Lotto n.1 CUP n. D71J09000020005- CIG n. 0388564D24-

#### n. 1 cella di manipolazione a tenuta per preparazioni di radiofarmaci gamma, n. 1 isolatore per marcature cellulari a flusso laminare, n. 1 radiocromatografo e lavori di adeguamento locali;

Importo complessivo a base di gara  €. 200.000,00  oltre IVA;

- Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne delle attrezzature  entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature ed eseguiti i lavori di adeguamento locali.

2. La consegna dovrà essere effettuata presso l’Unità Operativa cui le attrezzature sono destinate previo accordo con il Responsabile; Dott. G .Arnone; gli specifici locali verranno compiutamente individuati nell’ordine di esecuzione della fornitura.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna ed il montaggio delle attrezzature dovranno avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione appaltante accerterà che le attrezzature siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. 1.Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal DUVRI a carico dell’ARNAS, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dell’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti dal DUVRI che derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura.

Art. 4

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutte i materiali oggetto dell’incanto sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine d’acquisto;

- verifica del corretto funzionamento dell’ apparecchiatura fornita;

- verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;

- verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature fornite;

I manuali d’uso in lingua italiana, il supporto informatico e/o cartaceo per ogni dispositivo medico dei manuali tecnici, con annessi schemi elettrici ed elettronici ecc.. dovranno essere forniti già in sede di presentazione delle offerte a pena d’esclusione per come previsto dal bando.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla  c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature.

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

2. Garanzia: l’impresa garantisce il perfetto funzionamento delle apparecchiature per almeno un anno a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;

Si precisa, che l’incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano, altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l’intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art. 6

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 5% del valore dei beni oggetto dell’ordine inevaso per tempo.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

- Art. 7

- FINANZIAMENTO, EFFICACIA E PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio corrente, riservandosi di incamerare le eventuali somme che la Regione vorrà mettere a disposizione.

###### Il pagamento della fornitura sarà  effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda, e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

- Art.  8

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.  9

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.  10

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n.2440;

- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

- il D.Lgvo n. 163/06.;

- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

## Il Direttore Generale

__________________

La ditta obbligata

________________________

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

- <<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

- La ditta obbligata

___________________

Scheda tecnica per acquisto di n. 1 cella di manipolazione a tenuta per preparazioni di radiofarmaci gamma e di n. 1 isolatore per marcature cellulari.

# 1) Scheda tecnica

# della CELLA DI MANIPOLAZIONE A TENUTA PER PREPARAZIONI DI RADIOFARMACI GAMMA

Cella schermata di manipolazione, in Classe A, a tenuta d’aria, con flusso laminare su tutta la superficie di lavoro adatta alla manipolazione sia manuale che automatica, in condizioni di sterilità, di dosi di isotopi gamma emittenti utilizzati nella Medicina Nucleare convenzionale.

Cella realizzata in conformità alla norma tecnica : UNI 10491:1995 e delle “Normative di Buona preparazione dei radiofarmaci in Medicina Nucleare” (Decreto Min. Salute del 30/03/2005 – pubblicato nella GU n°168 del 21/07/2005). La cella dovrà essere fornita in accordo a tutte le direttive CEE  applicabili.

- La cella deve avere dimensioni massime di 250 cm (L) x 250 cm (H) x 100 cm (P)

- La cella di manipolazione dovrà essere divisa in due zone distinte:

  - Zona Superiore contenente il piano di lavoro adibita alle operazioni di eluizione, preparazione, frazionamento dosi e calibrazione. Superficie interna in acciaio inossidabile, decontaminabile e sterilizzabile con bordi rialzati.

Parete frontale schermata ³ 20 mm di Pb  dotata di visore al Pb-anti-X  (³ 20 mm Pb-eq) di dimensioni tali da assicurare una visione ottimale di tutto il piano di lavoro. La parete frontale della cella dovrà essere incernierata in modo tale da essere apribile per garantire un accesso agevole e completo all’area di lavoro per l’effettuazione delle operazioni di pulizia e manutenzione. In condizioni di chiusura dovrà essere garantita la tenuta d’aria mediante apposito sistema di guarnizioni.

Sulla parete frontale dovranno essere presenti due fori per il passaggio delle mani dotati di sportelli di chiusura schermati con Pb ³ 20 mm per permettere l’accesso e l’impiego di due guanti di materiale resistente e decontaminabile fissabili su flange di diametro adeguato.

Schermatura ³ 20 mm di Pb per la parete posteriore laterale e il piano copertura soffitto.

Su una parete laterale deve essere presente uno sportello di accesso incernierato di dimensioni sufficienti da consentire una agevole introduzione di materiale di lavoro nella zona di manipolazione. Lo sportello deve garantire le stesse condizioni di tenuta d’aria e di schermatura previste per lo sportello frontale ed essere classificato in classe “B”.

La zona superiore deve essere mantenuta in condizioni di ventilazione a flusso laminare verticale su tutta l’area di lavoro. La classe di contaminazione particellare dell’area di lavoro deve essere classe “A” secondo direttiva EEC GMP III ED.

Il sistema di filtrazione dovrà prevedere:

    - in ingresso filtri assoluti HEPA, con efficienza non inferiore a 99,995 %

    - filtro laminare sull’area di lavoro (ULPA U15 Ei > 99,9999 %)

    - in uscita filtro di tipo assoluto HEPA, con efficienza non inferiore a 99,995 % e filtro a carboni attivi.

La cella dovrà essere in depressione rispetto al laboratorio.

Illuminazione dell’intera zona di lavoro. Illuminazione minima 800 lux. Interruttore esterno.

Frontalmente deve essere presente una precamera in classe “B” per consentire l’estrazione della siringa preparata.

  - Zona Inferiore, disposta sotto il piano di lavoro, dovrà essere strutturata in modo tale da contenere rispettivamente, in zone separate, i generatori di Tc 99m, la camera del calibratore di dose e i bidoni per rifiuti radioattivi. Sul piano di lavoro dovranno essere previsti dei fori a bordi rialzati per il passaggio alla zona inferiore per accedere:  1) al generatore di Tc 99m impiegato, 2) alla camera di misura del calibratore di dose mediante elevatore, 3) al bidone di rifiuti radioattivi.

La zona destinata a contenere i generatori di Tc99m deve avere spazio sufficiente a contenere almeno 2 generatori di qualsiasi tipo (sia a base cilindrica che quadrata) esistenti sul mercato e deve essere dotata di precamera a tenuta d’aria in classe “B”.

I generatori devono essere posizionati su di una piattaforma, dotata di elevatore, per la scelta di uno dei due generatori ed il suo sollevamento all’interno della zona di manipolazione. La piattaforma con i generatori di Tc99m deve essere montata su un carrello estraibile frontalmente per consentire un’agevole sostituzione dei generatori stessi.

La zona inferiore dovrà essere accessibile mediante sportelli per accedere alle tre zone (Generatori, calibratore e Bidoni dei rifiuti radioattivi), e di dimensioni sufficienti a inserire e rimuovere le colonne e i bidoni di rifiuti radioattivi. La schermatura complessiva di tutte le superfici nella zona inferiore deve essere ³ 40  mm Pb.

  - La cella deve essere dotata di pannello di controllo esterno per la gestione della cella, la visualizzazione dei parametri di funzionamento e dello stato della cella (con relativi allarmi) e la visualizzazione della pressione interna.

  - La cella deve potere alloggiare anche un dispensatore automatico per FDG (non compreso).

  - Sistema di interblocco collegato a sistema di rivelazione della radioattività presente con soglia di inserimento impostabile.

  - Schermature aggiuntive di Pb mm 20 e di Plexiglass mm 20 installate all’interno.

- La fornitura deve essere effettuata “chiavi in mano”, comprensiva di eventuali lavori necessari per rendere l’ambiente della camera calda adeguato a quanto previsto dalla Farmacopea Europea (locale di classe D) e dalla legislazione radioprotezionistica vigente (gradienti pressori, ricambi d’aria, etc.): di tali lavori dovrà essere presentato dettagliato progetto.

-  E’ richiesta, inoltre, particolareggiata relazione tecnico-descrittiva da cui possano evincersi tutti gli elementi tecnici richiesti, con indicata la precisa allocazione (pagina) nel corpo della documentazione tecnica della Casa produttrice.

# 2) Scheda tecnica

# dell’ ISOLATORE PER MARCATURE CELLULARI

# A FLUSSO LAMINARE

- Isolatore per marcature cellulari in condizioni di sterilità e di protezione per l’operatore e il prodotto manipolato in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di buona preparazione dei radiofarmaci. “Normativa di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare” (Decreto Min. Salute del 30/3/2005 – pubblicato nella G.U. n. 168 del 21/7/2005). L’isolatore dovrà essere fornito in accordo a tutte le Direttive CEE applicabili.

- Dimensioni massime di 250 cm (L) x 250 cm (H) x 100 cm (P)

- Le operazioni di manipolazione devono avvenire in una zona a tenuta d’aria sotto flusso laminare isolata dall’esterno. Elevato livello di purezza dell’aria nella zona Di manipolazione (Ambiente di Classe “A” secondo standard EEC GMP III ED). Il sistema di ventilazione a flusso laminare deve preVedere:

  - filtri a{soluti tipo HEPA in iþgresso (HEPA  H 13 – Ei >99,995 %)

  - filtro principale piano nell’area di lavoro (ULPA U15 Ei > 99,9999 %)

  - filtro assoluto tipo HEPA in uscita (HEPA  H 13 – Ei > 99,995 %) + filtro a carboni attivi in uscita.

L’introduzione e l’estrazione dei materiali deve essere effettuata attraverso una o più precamere (una per l’ingresso e l’altra per l’uscita, disposte ai lati della zona operativa). La/e precamere di classe “B” devono  consentire l’installazione dell’isolatore in un locale di classe “D” come previsto dalla Farmacopea Europea.

- Il rispetto delle norme di radioprotezione per gli operatori deve essere garantito mantenendo l’ambiente di manipolazione e le precamere in depressione rispetto all’ambiente esterno.

- Deve essere presente un pannello frontale, a protezione dell’operatore, in vetro equivalente a 2 mm di Pb tale da garantire ampia visuale della zona di  manipolazione e dotato di leggera inclinazione. Il pannello frontale in vetro Pb-eq deve essere incernierato per garantire l’accesso alla zona di manipolazione in fase di pulizia e/o decontaminazione. In condizioni di chiusura il pannello deve essere a tenuta d’aria mediante adeguato sistema di guarnizione posta  sul perimetro della cornice della zona di manipolazione.

- Il pannello frontale deve presentare n° 2 flange per guanti di diametro adeguato per permettere l’installazione di due manicotti in lattice o neoprene con guanto intercambiabile e a tenuta.

- L’illuminazione interna, attivabile con interruttori posti all’esterno, deve essere  garantita da lampade interne che consentano una illuminazione interna di almeno 800 lux su tutta l’area di lavoro.

- Le superfici dell’area di lavoro e delle precamere devono essere in acciaio inossidabile privo di porosità facilmente lavabile e decontaminabile.

- La/e precamere devono essere alla stessa altezza della zona di manipolazione e l’accesso alla/e precamere dall’esterno deve essere possibile tramite n° 2 guanti a tenuta d’aria. La comunicazione tra precamera/e e la camera di manipolazione dell’isolatore deve avvenire tramite aperture laterali con sportelli di chiusura a tenuta d’aria mediante adeguato sistema di guarnizioni.

- Nella/e precamere laterali deve essere presente un sistema di ventilazione dotato di filtro assoluto di ingresso (tipo HEPA H13) e filtro assoluto di uscita (tipo HEPA H13) in grado di mantenere la/e precamere in depressione rispetto al laboratorio. Nella/e precamere deve essere garantita una depressione maggiore rispetto all’area di lavoro in modo da preservare le condizioni di sterilità delle preparazioni.

La fornitura deve intendersi “chiavi in mano”, comprensiva degli adeguamenti ambientali eventualmente necessari per rendere l’ambiente in cui è allocato l’isolatore adeguato a quanto previsto dalla Farmacopea Europea (locale di classe “D”).

-  E’ richiesta, inoltre, particolareggiata relazione tecnico-descrittiva da cui possano evincersi tutti gli elementi tecnici richiesti, con indicata la precisa allocazione (pagina) nel corpo della documentazione tecnica della Casa produttrice.