DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT.

2013/1258

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di materiale specialistico e materiale protesico per neurochirurgia .

Questa Amministrazione deve acquistare materiale specialistico e materiale protesico per neurochirurgia. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 07/10/2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662630 e/o o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. G. Salamone).

Qualora inviato a mezzo fax , verificare l’avvenuta trasmissione, telefonando al n. 091 6662680 (Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa   Nora Virga

- Sensori sterilizzabili in autoclave e trasduttori deidicati

Sensori per monitoraggio SpO2 misura media autoclavabili : n. pz. 30 annui

Sensori per monitoraggio SpO2 monouso adulti : n. pz. 100 annui

Trasduttori per ventilatori dedicati : n. pz. annui 30

=======================================================================================

Kit specialistici monopaziente

- Kit cvc così composto :

telo tavolo madre 01

telo 50 x 50 con adesivo n. 2

telo 50x50 con foro n. 01

camice chirurgico mis. L n. 01

medicazione adesiva 8x15 n. 01

medicazione adesiva trasparente 7,5 x 10 n. 01

porta aghi in acciaio n. 01

forbice punte smusse in acciaio n. 01

sutura in seta n. 01

fiala di Pericaiona 5 ml. 01 fiala

iodio povidone flacone da 125 ml. n. 01

compresse di garaza 10x10 n. 06

siringa 10 ml. n. 01

citola da 250 ml. n. 01

spugna con manico per cute n. 01

vassoio n. 01

manicobisturi fig. 11 n. 01

Quantitativo presunto annuo n. 300 kit

==========================================================================================

- Kit rimozione suture

telo tavolo madre n. 01

cerotto di carta 5x200 n. 01

pinza klemmer in acciaio n. 01

pinza ad anelli in acciaio n. 01

pinza punte fini in acciaio n. 01

forbice Littauer in acciaio n. 01

iodio povidone 125 ml n. 01

tampon rotondi n. 06

compresse di garza 5x5 n. 04

fiala di Pericaina 5 ml. n. 01 fiala

medicazione tipo Attiva Plus 15x20 n. 01

Quantitativo presunto annuo n. 500 kit

=============================================================================================

- Kit sutura

telo tavolo madre n. 01

forbice punte smusse in acciaio n. 01

pinza porta aghi in acciao n. 01

pinza punte fini in acciaio n. 01

tamponi rotondi n. 06

compressa di graza 10x10 n. 04

telo 50x50 con foro n. 01

iodio povicone 125 ml. n. 01

ciotola reniforme n. 01

medicazione tipo Attiva Plus 15x20 n. 01

fiala Pericaiona da 5 ml. n. 01

guanti chirurgici 7,5 n. 01

fili di sutura n. 02

cerotto con tampone 15x20 n. 01

Quantitativo presunto annuo  n. 500 kit.

============================================================================================

- Kit cateterismo vesciale

telo tavolo madre n. 01

guanti chirurgici 7,5 n. 01

acqua apirogena in fiale 10 ml. n. 01

bustina d 25 ml clorexdina n. 01

catetere vewscicale 16 Fr. n. 01

tamponi rorondi n. 10

compresse di graza 10x10 n. 05

lubrificante in siringa pre riempita da 10 ml. n. 01

Quantitativo presunto annuo n. 500 kit

============================================================================================

- Pennarello dermografico monouso, sterile, per uso chirurgico,

fabbisogno annuale     pz.  300 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale    pz.  600 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Clip emostatiche per cuoio capelluto di Caspar, monouso in plastica, sterili, in caricatori da 10 unità da utilizzare con pistola

fabbisogno annuale  n. 1.000 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale n. 2.000 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- SET PER CRANIOTOMIA

Clamps in lega di titanio, MRI compatibili, per la fissazione postoperatoria del lembo osseo e nel trattamento delle  fratture craniche, dotato di innesto cromato nickel-acciaio all’estremità prossimale dello stelo; disponibili con diametro  11, 16 e 20 mm. in confezione sterile.

Clamps riassorbibili, per la fissazione postoperatoria del lembo osseo e nel trattamento delle  fratture craniche; disponibili con diametri mm.11 e 16

Clamps in PEEK, per la fissazione postoperatoria del lembo osseo e nel trattamento delle  fratture craniche; disponibili con diametro mm.11.

Clips per emostasi temporanea della cute in poliossimetilene, premontate su blister sterili da 10 pezzi ed applicabili tramite strumento in polimero o in alluminio con impugnatura “a pistola”.

Clips per emostasi nelle versioni mini / medium / medium-large / large

Quantità presunta annua 100

============================================================================================

- Gelatine e ORC monouso riassorbibili

Film di gelatina riassorbibile specifica per Neurochirurgia Cranica e Spinale con spessore 0,5 mm e 0,7 mm.

nelle seguenti misure :

Standard 0,7 mm 60x20

Film 0,5 mm 200x70

standard 10 mm 80x50

ORC fibrillare 51x102

ORC fibrillare 102x102

ORC standard 75x100

ORC standard 100x200

ORC alta densità 76x102

Quantità presunta annua 300 pz. per tipo

============================================================================================

- Sega di Gigli-Olivecrona, lunghezza 400 mm circa,

fabbisogno annuale pz.    500 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale pz. 1.000 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

Kit  monouso per aspiratore ultrasuoni in dotazione MISONIX *

- BoneScalpel

Kit completo composto da tubo in silicone e terminale manipolo e lama , accessori monouso dedicati.

Quantità presunta annua  misura standard : 50

Quantità presunta annua misura micro :  50

Quantità presunta annua kit per corpo calloso/osseo : 50

Quantità presunta annua kit resezione ossea : 50

Quantità presunta annua lama 10 e 20  mm. : 30

Quantità presunta annua lama seghettata e osso : 30

============================================================================================

- Valvole neonatali per la derivazione ventricolo-peritoneali tipo Omnishunt one-piece, per evitare incisioni cutanee intermedie tra addome e capo, a media pressione a basso profilo.

fabbisogno annuale pz. 15 Cervello

fabbisogno biennale pz. 30 Cervello

Tale materiale deve avere caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia.

============================================================================================

- Valvola di derivazione lomboperitoneale, con autoregolazione di flusso,  con catetere peritoneale  integrato a punta aperta di 110 cm. Catetere lombare a punta chiusa di 80 cm. , guida con custodia, ago di Tuohy 14 G, connettori.

fabbisogno annuale pz. 10 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale pz 20 V. Sofia/Cervello

Tale materiale deve avere caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia.

============================================================================================

- collare cervicale con appoggio occipito-mentoniero

rigido, con attacco veltro, per immobilizzazione provvisoria o definitiva in pazienti con frattura cervicale,

misura small

misura medium

misura large

misura x-large

misura pediatrica piccola

misura pediatrica grande

Si precisa che la misura del collare varia in base alle misure dei pazienti.

Pertanto, si richiede che l’intera gamma di misure sia fornita in conto deposito.

fabbisogno annuale pz.  20 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale pz. 40 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Sistema di osteosintesi per il trattamento delle fratture del dente dell’epistrofeo, che consenta l’impianto di una o due viti nel dente fratturato con un  approccio anteriore. Il sistema deve prevedere la possibilità di scelta di viti di diversa lunghezza, forate, da inserire sotto la guida di un filo di Kischner.

fabbisogno annuale  circa  3 pz V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa  6 pz V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Protesi endodiscali in titanio cilindriche con eliche autofilettanti nelle seguenti misure: 8,9 e 10 mm di diametro

Fabbisogno annuale circa 40 protesi/Cervello

fabbisogno biennale circa 80 protesi/Cervello

============================================================================================

- Protesi cervicale senza chiglia costituita da corpo inferiore e superiore pre-assemblati e senza parti staccabili ( blocco unico ) completamente costruita in titanio e cromo cobalto con parte rivolta verso i piatti discali rivestita in calcio fosfato e ricoperta da dentature di sicurezza per blocco vertebrale, assenza di  alette/chiglie inserimento , guida e blocco autocentrante con centro di rotazione variabile, misure 15x13 , 17x13 , 17x15 , 19x15 nelle taglie 5, 6 , 7  e 8mm.

Lo strumentario dedicato verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria.

Il materiale verrà fornito in conto deposito.

L’impianto medio è costituito da  un dispositivo.

Fabbisogno annuale circa    20 pz V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa   40 pz V. Sofia/Cervello

============================================================================================

Kit per discectomia percutanea cervicale e toraco dorso lombare

Il kit  percutaneo dovrà consentire di eseguire la procedura utilizzando il principio della vite di Archimede in grado di rimuovere il nucleo polposo del disco. Il sistema , nella versione cervicale o TDS , sarà utilizzato per il trattamento delle ernie del disco non espulse attraverso tecnica mini invasiva e in anestesia locale. Il manipolo motorizzato monouso consentirà anche  il controllo della quantità di nucleo polposo rimosso e aspirato .Gli impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua  30

============================================================================================

- Cage -Gabbia cervicale

Il dispositivo dovrà assicurare la fusione del tratto cervicale.

Sarà in PAEK e fornito di reperi radiologici in titanio, e la forma anatomica dovrà risultare con almeno 6° di lordosi. Misure richieste 4,5,6,7,mm x 14 mm x 12 mm.

Il set completo di strumentario e i relativi impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua : 20

============================================================================================

- Protesi cervicale intersomatica, per il trattamento della patologia discoartrosiche, costruita in titanio/carbonio, risonanza magnetica compatibile, che abbia un altezza di 5 mm., 6mm., 7mm.  e 8mm

Lo strumentario dedicato al suo impianto verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria.

Il materiale verrà fornito in conto deposito.

L’impianto medio è costituito da  un dispositivo.

fabbisogno annuale circa   50 impianti  V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa  100 impianti V. Sofia/Cervello

Tale materiale deve avere caratteristiche di qualità adeguate alle esigenze tecniche e all’esperienza acquisita dall’U.O. di Neurochirurgia.

============================================================================================

- Protesi cervicale senza chiglia .

Protesi cervicale costituita da corpo inferiore e superiore  pre-assemblati e priva di parti staccabili. Completamente costruita in Titanio e cromo cobalto e i piatti a contatto dovranno essere rivestiti di calcio fosfato o materiale similare. I piatti superiori e inferiori saranno ricoperti da dentature di sicurezza per blocco vertebrale e prive di alette o chiglie. La protesi dovrà risultare autocentrante e con centro di rotazione variabile. Le misure richieste sono 15x13, 17x13, 17x15, 19x15,nelle taglie 5, 6, 7, 8mm.

Il set completo di strumentario e i relativi impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua : 30

============================================================================================

- Protesi discali mobili cervicali in titanio. La protesi deve essere costituita in monoblocco senza dover assemblare e scegliere in fase chirurgica-operatoria, i piatti vertebrali e i relativi spaziatori. I piatti e le misure utilizzabili devono essere costruiti in Titanio Medicale. Il rivestimento dei piatti deve essere in Calcio Fosfato per una migliore osteo-integrazione

fabbisogno annuale  20 protesi V.Sofia/Cervello

fabbisogno biennale 40 protesi V.Sofia/Cervello

============================================================================================

Sistema di Stabilizzazione Interspinosa Dinamica

L'Impianto sarà sterile e in busta chiusa , in PAEK e sistema di blocco in Dacron e Titanio

L'impianto interspinoso dovrà consentire il movimento in compressione e in flessione laterale

con effetto shock absorber grazie alla sua forma elicoidale.

Misure richieste 8 , 10 , 12 , 14 , 16.

Il set completo di strumentario e i relativi impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua :  20

============================================================================================

- Sistema  per il trattamento dei crolli vertebrali, di natura osteoporotica e tumorale

che deve permettere un accesso mini-invasivo  percutaneo per la riduzione  e stabilizzazione di fratture vertebrali osteoporotiche e neoplastiche; la riduzione viene ottenuta tramite due stant di CRCO che, inseriti all’interno della vertebra, si espandono, opportunamente seguiti sotto scopia; a questo punto la vertebra ridotta viene stabilizzata mediante iniezione a bassa pressione di cemento ad alta vischiosità.

Per l’esecuzione della kifoplastica è necessario disporre dei seguenti dispositivi

- sistema di gonfiaggio idraulico con/senza mezzo di contrasto dotato di misuratore di pressione

- sistema di inserimento percutaneo all’interno del corpo vertebrale  di palloncino a bassa complianza per gonfiaggio uniforme,

- sistema di inserimento percutaneo e di espansione all’interno del corpo vertebrale di maglie metalliche di sostegno, che fungano da armatura interna al corpo vertebrale e che possano essere riempite con cemento, disponibili con lunghezza 15 e 20mm

- sistema di inserimento per cutaneo di cannule per iniezione di cemento PMMA ad apertura laterale

- dispositivo di preparazione miscelazione del cemento PMMA di tipo chiuso

Il materiale verrà fornito in conto deposito.

Lo strumentario necessario all'impianto verrà dato in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria.

fabbisogno annuale  circa 50 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 100 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

Sistema per somatoplastica vertebrale

Il sistema dovra’ consentire il trattamento mini-invasivo delle fratture dei corpi vertebrali facilitando notevolmente la riduzione degli stessi attraverso un espansore in Nitinol in grado di consentire uno spazio a più raggi (almeno 5 ) all'interno dei corpi da trattare , facilitando così l'introduzione del cemento . L'accesso sarà sia transpeduncolare che extrapeduncolare con  kit dedicati  forniti , rendendo possibile il trattamento di tumori osteogenetici , emoangiomi o fratture semplici e complesse. Il sistema non dovrà utilizzare palloni da espansione e dovrà essere atraumatico.

Il kit sarà completo di cemento in PMMA e miscelatore a circuito chiuso alimentato a batteria monosuo

dedicato.  Misure richieste :  espansore da 20 e 25 mm. completo di kit d'accesso dedicati

Gli impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua  30

============================================================================================

-  Sistema per il trattamento delle fratture dei corpi vertebrali, con accesso trans peduncolare, che utilizzi  un espansore 20-25 mm.  in grado di creare uno spazio nel corpo della vertebra attraverso dei raggi, almeno 5. Il sistema non dovrà utilizzare palloncini da espansione e dovrà essere atraumatico. Il kit dovrà essere completo di strumenti per l’accesso peduncolare e di cemento in PMMA.

fabbisogno annuale  circa  50 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 100 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Sistema per vertebroplastica con cemento ad alta viscosità e Kit di miscelazione ed introduzione per vertebroplasica. Cemento spinale ad alta viscosità (Densità tipo “pongo”) che minimizza il rischio di “leakage”, ossia la dispersione del cemento al di fuori del corpo vertebrale. Non richieda tempi di attesa e può essere iniettato immediatamente dopo la miscelazione. Tempo di lavoro di almeno a 12 minuti.

Il Kit procedurale completo  deve essere comprensivo di: kit di miscelazione, pompa idraulica per l’iniezione del cemento, ago da biopsia 15G, 2 aghi 13G da iniezione, un porta-aghi e un martelletto radiolucenti. Kit di miscelazione in ambiente chiuso per minimizzare l’esposizione ai vapori di metilmetacrilato. Pompa idraulica adatta all’estrusione di un cemento ad altissima viscosità. Cemento visibile ai Raggi X grazie alla presenza del Solfato di Bario.

fabbisogno annuale  circa  50 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 100 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Kit per discectomia percutanea cervicale e toracolombare. Il kit dovrà consentire di eseguire la procedura di rimozione del nucleo polposo del disco utilizzando il principio della vite di  Archimede.  Il sistema sarà utilizzato per il trattamento delle ernie discali non espulse con tecnica mininvasiva. Il manipolo motorizzato dovrà consentire anche il controllo della quantità di nucleo polposo rimosso.

fabbisogno annuale  circa  10 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 20 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

Sostituto osseo sintetico microporoso Ceramico Bifasico *

Il sostituto osseo  sarà pronto all’uso e utilizzabile per la ricostruzione di difetti ossei e il riempimento di

dispositivi cervicali o lombo-sacrali . Sarà biodegradabile . biocompatibile e dovrà essere riassorbibile .

Non dovrà indurire , consentendo così una facile e semplificata applicazione anche in siti difficili.

Sarà composto al 60% di HA e 40% da B-TCP in  grado di garantire una ottimale osteogenesi.

Confezioni in siringhe preriempite pronto all’uso , sterili  da 1 ml, 2 ml , 5 ml.

Gli impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua  50

============================================================================================

- Cera per osso  in bustine da  g. 2,5

cera d'api, monouso sterile, per il controllo meccanico delle emorragie nelle lesioni ossee .

Il prodotto deve presentarsi uniforme, malleabile, non irritante per i tessuti; durante la manipolazione non deve aderire ai guanti.

fabbisogno annuale    pz.   500 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale   pz.   700 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Dispositivo per trazione e immobilizzazione cervicale tipo HALO

Composto da:

- corona a forma di ferro di cavallo aperto posteriormente e rinforzo trasversale, in titano, completo di perni di posizionamento, alette autolimitanti la torsione, cacciavite dinamometrico, chiave  e adattatore per soprastruttura, dispositivo staccabile per trazione, nelle misure  small  e large

- vest (tipo airflo con forma a T del pettorale che appoggia per una superficie limitata sulla regione pettorale, regolabile in larghezza, con parti metalliche in titanio, nelle misure  short e tall

Si precisa che le misure variano in base alle misure dei pazienti.

Pertanto si richiede l’intera gamma di misure sia messa in conto deposito nella quantità di almeno 2 per misura, fatturando soltanto quando effettivamente consumato dal reparto.

fabbisogno annuale  circa  5 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 10 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

-  sistema di clip per aneurismi cerebrali di Sugita, a basso profilo in titanio o lega risonanza magnetica compatibile, nelle  tipologie: clip temporanee e permanenti, miniclip, clip standard, clip fenestrate. In ogni tipologia le clip devono essere di lunghezza, curvatura  e forme diverse, in modo da potere essere applicate in base alle varie forme e dimensioni dell’aneurisma.  Pertanto si richiede che una gamma completa di misure sia messa in conto deposito nella quantità di almeno 2 per misura, fatturando soltanto quando effettivamente consumato dal reparto. La ditta deve assicurare la fornitura dei relativi applicatori.

fabbisogno annuale  circa  35 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 70 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

SPATOLE CEREBRALI

Spatole cerebrali malleabili in silicone con anima in acciaio, monouso in confezione sterile, lunghezza mm.200, disponibili nelle seguenti larghezze: mm. 6/ 7,5 / 10 / 12,5/ 15.

Spatole flessibili di forma conica rastremata e superficie levigata rivestita in materiale antiriflesso nero; lunghezza mm. 200,  nelle figure: mm.8x4 / 13x6 / 17x9 / 21x11.

Quantità presunta annua 20

============================================================================================

CLIPS PER ANEURISMI CEREBRALI

Clips di Yasargil per aneurismi cerebrali, in titanio alloy biocompatibile, in confezione sterile, RMN   compatibili, nelle sotto indicate figure contraddistinte da codice colore; complete di relativi applicatori:

STANDARD RETTE MM. 7/9/11/15/15,5/20

STANDARD LEGGERMENTE CURVE MM. 6,5/8,3/10,2/13,7/15,3

STANDARD CURVE MM. 5,4/6,4/8/10,3

STANDARD AD UNCINO MM. 7,4/8,4/10,5

STANDARD A BAIONETTA MM.5 (ALTEZZA STEP MM.2,5)/5(ALTEZZA MM.3,5)/5(ALTEZZA MM.4,5)/7/9/12

STANDARD ANGOLATE  MM.6,1/8/9/10,6/11,8

STANDARD A 90° MM.5/7/10/6,7/9

STANDARD A GANCIO MM.7/9,3/11,3

STANDARD ANGOLATE SUL FIANCO MM.7/7,8/11,4/8,6

FENESTRATE DIAMETRO MM.3,5 RETTE MM.3/4/5/6/9/12

FENESTRATE DIAMETRO MM.3,5	ANGOLATE MM.5/7,5/10

FENESTRATE DIAMETRO MM.3,5	ANGOLATE 90° MM.5/7,5

FENESTRATE DIAMETRO MM.3,5	ANGOLATE /CURVE ATTACCO MINI MM.3/3

FENESTRATE DIAMETRO MM.4,5 RETTE MM.3/4/5/6/9

FENESTRATE DIAMETRO MM.4,5	ANGOLATE MM.5/7,5/10

FENESTRATE DIAMETRO MM.4,5	ANGOLATE 90° MM.5/7,5

T-BAR ANGOLATE ANGOLATE SUL PIANO 45°,  MM.5/9

T-BAR ANGOLATE SUL PIANO 90°,  MM.5/9/13

CLIP DI RINFORZO  PER CLIPS STANDARD

MINI RETTE PUNTA FINE MM.3/5

MINI RETTE MM.3/5/7

MINI CURVE PUNTA FINE MM.2,8/4/4,7

MINI LEGGERMENTE CURVE MM.4/4,7/4(più curva)/5,2/6,6/3,9/5

MINI ANGOLATE SUL FIANCO MM.5/4,7/6,3

MINI A BAIONETTA MM. 4/7

MINI ANGOLATE MM.7

APPLICATORI PER CLIPS STANDARD E MINI, A BRANCHE MOBILI CON MORSO ORIENTABILE

APPLICATORI PER CLIPS STANDARD E MINI, BRANCHE FISSE RETTE, LUNGHEZZA MM.180/220/250

APPLICATORI PER CLIPS STANDARD E MINI, BRANCHE FISSE ANGOLATE 15°, LUNGHEZZA MM.220/250

APPLICATORI PER CLIPS STANDARD E MINI, A BAIONETTA CON STELO GIREVOLE, LUNGH. MM.220/240

PINZE PER RIMOZIONE CLIPS STANDARD E MINI, LUNGH. MM.220/250

CLIPS CEREBROVASCOLARI MICRO  KOPITNIK AVM, forza di chiusura tra 50g. e 70g.  nelle seguenti figure:

RETTEmm.2/3/4/5; CURVE mm.2/3/4/5

APPLICATORI PER CLIPS KOPITNIK CON STELO GIREVOLE, NELLE LUNGHEZZE MM.40/70/90/110

APPLICATORI PER CLIPS KOPITNIK  A BAIONETTA, NELLE LUNGHEZZE MM.70/90

N.B.:Tutte le clips richieste, ad eccezione delle T-BAR e delle Kopitnik , devono essere disponibili anche nella versione temporanea.

QUANTITA’ ANNUALE PRESUNTA: 30

============================================================================================

- Sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, che possa effettuare contemporaneamente potenziali evocati motori e somatosensitivi, elettromiografia, mappatura corticale dell’area motoria con le seguenti caratteristiche:.

16ch – 24 Ingressi:

- Sistema completamente certificato in accordo con le attuali direttive in materia.

- L’apparecchiatura deve utilizzare un computer Desktop di ultima generazione, hard-disk e memoria ram adatti all’utilizzo in continuo anche per più ore, monitor TFT ad almeno 21” regolabile in altezza, possibilità di rotazione di almeno ±160°, tastiera e mouse.

- Il sistema deve essere integrato su un carrello dedicato, adeguato all’utilizzo in sala operatoria.

- Il sistema deve essere modulabile e deve avere almeno 16 canali, i moduli devono utilizzare un cavo di almeno 4 metri per tenere lontano dal tavolo operatorio il carrello. Gli amplificatori devono essere dotati di un sistema di fissaggio al tavolo operatorio.

- Dagli amplificatori e dallo stimolatore deve essere  possibile collegare delle micro testine con cavo di lunghezza di almeno 3mt, specializzate ai diversi distretti sui quali si effettua la stimolazione e registrazione.

- Il sistema modulare deve consentire una rapida sostituzione dei componenti eventualmente guasti o consentire di implementare il numero dei canali aggiungendo dei moduli amplificatori.

- Masterizzatore Dvd e connessioni Usb per un rapido Back-up dei dati.

- Il software deve consentire il passaggio tra un tipo di misurazione e l’altra o la misurazione in contemporanea di diversi tests, il tutto avviene senza dover collegare o scollegare ripetutamente i connettori degli elettrodi e dei cavi.

- I montaggi degli elettrodi devono essere modificabili in qualsiasi momento senza dover disconnettere gli elettrodi.

- Lo stimolatore deve avere almeno 12 uscite con regolazioni in corrente costante almeno da 0.5 fino a 250mA.

- Lo stimolatore deve avere un uscita a bassa intensità in corrente costante, regolabile da 0,01mA a 25mA.

- I canali ad alta intensità devono garantire morfologia d’impulso monofasica (positiva o negativa a scelta) e Bifasica. La larghezza dello stimolo deve essere selezionabile da 0,05ms fino a 2ms. Deve essere possibile effettuare la stimolazione a treni, fino a 9 impulsi per treno.

- Lo stimolatore deve consentire una frequenza di stimolo almeno fino a 1KHz

- Il Software a corredo del sistema deve consentire lo svolgimento dei seguenti tests: Sep, Mep, Emg, Eeg, Aep, Vep.

- Possibilità durante la registrazione di visualizzare i dati in diverse modalità come il free-run, l’avereging o la cascata, oppure combinazioni di queste.

- Possibilità di visualizzare EMG free-running e accanto CMAP da stimolo elettrico.

- Stimolazione automatica alternata tra MEP e SEP.

- Possibilità di impostare allarmi acustici e visivi durante l’acquisizione che intervengano al superamento di valori prestabiliti di latenza e di ampiezza.

- Interfaccia per microscopio con la possibilità per il chirurgo di seguire il monitoraggio nell’oculare e di controllare la visualizzazione.

============================================================================================

- kit per aspiratore ad ultrasuoni, monouso, composto da tubo in silicone, terminale manipolo e lama e accessori specifici. L’aspiratore, di potenza idonea da permettere l’asportazione sia di tessuto molle che osseo deve essere dato in comodato d’uso.

Misura standard      fabbisogno annuale  circa  80 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 160 V. Sofia/Cervello

Misura micro              fabbisogno annuale  circa  50 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 100 V. Sofia/Cervello

lame 10 mm.               fabbisogno annuale  circa  30 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 60 V. Sofia/Cervello

lame seghettate          fabbisogno annuale  circa  30 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 60 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Rongeurs di Caspar, per  discectomia. Lo strumento deve essere sterilizzabile in autoclave, di buona lega, con morso fenestrato e dentato, delle dimensioni di 3 x 12 x 185 e nei seguenti formati:

retto                              fabbisogno annuale 3 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale 6 V. Sofia/Cervello

150° in sù                    fabbisogno annuale  3 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale 6 V. Sofia/Cervello

150° in giù                    fabbisogno annuale  3 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale  6 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

-  Sistema di Kairison di Caspar ad aria compressa, per laminectomia. Lo strumento deve essere sterilizzabile in autoclave, di buona lega, con  morso obliquo, della lunghezza di 190 mm. e nei seguenti formati del morso della lama: 2 mm., 3 mm. e 4 mm. Il sistema deve prevedere un set monouso di tubi d’aria da collegare alla kairison per il suo funzionamento. Pertanto il sistema deve prevedere :

lame 2 mm.                 fabbisogno annuale  circa  1 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 2 V. Sofia/Cervello

lame 3 mm.                 fabbisogno annuale  circa  1 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 2 V. Sofia/Cervello

lame 4 mm.                 fabbisogno annuale  circa  1 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 2 V. Sofia/Cervello

set tubi aria                 fabbisogno annuale  circa  100 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale circa 200 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Cavi per connessione elettrica per pinze bipolari tipo YASARGIL e tipo CODMAN, completi di adattatore speciale plurisistema per uso  con apparecchi Codman, Aesculap e Soring.

fabbisogno annuale pz.  10 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale pz. 20 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Frese, punte e lame per trapano XS e Hilan Aesculap, in possesso della U.O. di Neurochirurgia.

punte per fori da 2 mm. per manipoli XS a una tacca

fabbisogno annuale pz.  20 V. Sofia/Cervello                                                                 fabbisogno biennale pz. 40 V. Sofia/Cervello

punte per fori da 2 mm. per manipoli XS a due tacche

fabbisogno annuale pz.  20 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale pz. 40 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Pinze bipolari antistick, monouso, dalle punte di diverse misure, soprattutto indicate per la dissezione tumorale, fornite di cavo di collegamento per elettrobisturi Malis.

fabbisogno annuale pz.  50 V. Sofia/Cervello

fabbisogno biennale pz. 100 V. Sofia/Cervello

============================================================================================

- Pinze bipolari di Yasargil e Caspar  per sistema GN300 Aesculap

Yasargil Rette punte da mm. 0,4 a mm. 1,3 lunghezza da mm. 140 a mm. 235

Yasargil curve da mm. 0,4 a mm. 0,7 lunghezza  mm. 215

Caspar rette da mm 0,2 a mm. 2,0 lunghezza da mm. 165 a mm 220

Cavi pluriuso dedicati completi di adattatore speciale pluri sistema

Quantità presunta n 10 pz

============================================================================================

Kit per aspirato midollare e impianto autologo mesenchimali  così composto

Aghi per prelievo midollare , siringhe con blocco da 30 ml, sacca raccolta , siringhe campionamento  kit processamento dedicato al sistema.  Kit monopaziente produzione e applicazione completo di kit sistema aspirato midollare per separatore  cellulare tipo SEPAX 2 , set applicazione sistema Vivostat.

quantità presunta annuale : 20 Kit

============================================================================================

Dispositivo atto alla raccolta e separazione dai fluidi di osso autologo.

Il dispositivo deve potersi collegare al circuito di aspirazione e filtrare l’aspirato in modo da trattenere l’osso autologo che viene aspirato con i fluidi. Deve essere provvisto di un sistema di separazione e compressione che permetta all’operatore di dare la fluidità desiderata al composto ottenuto.

Deve essere monouso in confezione singola e sterile

Quantità presunta 30.

============================================================================================

Sistema per il consolidamento percutaneo vertebrale composto da pompa rotativa avente funzioni di miscelatore, trocar 11G disponibile a becco di flauto e diamantata, iniettore low pressure, kit biopsia 13G PMMA alta viscosità 375 p/s all’ossido di zirconio specifico per il sistema.

Quantità presunta 30.