SCHEDA TECNICA

N.1 GENERATORE ELETTROCHIRURGICO

- contenitore per la sterilizzazione, elemento operativo attivo, otturatore standard;

- N. 2pz. Evacuatore di Ellik completo di tubo e adattatore per resettore;

N. 1 confezione da 12 pz. Elettrodo bipolare  per vaporizzazione al plasma per ottica 12° - 30°; Predisposizione per l’integrazione con la sala operatoria, completo di doppio pedale

(taglio/coagulo) e pedale singolo, con display touchscreen e con possibilità di lavorare in modalità monopolare, bipolare e con programma dedicato per la resezione endoscopica  in soluzione salina e Vaporizzazione al plasma.

Deve permettere il collegamento contemporaneo di almeno quattro strumenti ( due prese monopolari, una presa bipolare, e una presa dedicata per la resezione endoscopica in soluzione salina) attivabili singolarmente attraverso i pedali compatibili o l’attivatore manuale, ove presente.

Possibilità di utilizzare in modalità bipolare funzioni AUTOSTART e AUTOSTOP

Che attivano l’erogazione automatica, quando il generatore rileva del tessuto tra i morsi dello strumento, e la disattivazione automaticamente quando il generatore rileva il temine della coagulazione.

Ognuna delle quattro uscite deve essere impostata indipendentemente attraverso il

Touchscreen. Possibilità di scelta tra almeno 8 differenti modalità monopolari  (4 per il taglio e 4 per la coagulazione) e almeno 8 differenti modalità bipolari (2 per il taglio e 6 per la coagulazione) potendo così offrire una maggiore flessibilità ed adattabilità all’accessorio elettrochirurgico collegato. Possibilità di poter selezionare

Minimo tra diversi effetti per personalizzare maggiormente l’effetto del taglio o del coagulo.

Controllo dell’impedenza del tessuto circa 4000 volte al secondo e regolarizzazione

Automatica dell’uscita al fine di ottenere l’effetto chirurgico desiderato e diminuire il danno termico laterale.

Completo di:

- Modulo per Ultrasioni;

- N. 4 Cavi pluriuso bipolare dedicati per la resezione in soluzione salina;

- Kit aspirazione automatica dei fumi compatibile con il ns. insufflatore presente in sala operatoria;

- N. 1  Resettore bipolare 27Fr. rotante a flusso continuo completo di ottica 12° con contenitore per la sterilizzazione, elemento operativo attivo, otturatore standard;

- N. 1 Resettore bipolare 26Fr. rotante a flusso continuo completo di ottica 12° con

- N. 1 confezione da 12° pz. A scelta nei seguenti modelli:

Elettrodo da resezione per enucleazione transuretrale bipolare per ottica 12° e 30°;

Elettrodo da resezione ad ago angolato per ottica 12° 30°;

Elettrodo da resezione ad ansa medio per  ottica 12°

Elettrodo da resezione a fascia medio per ottica 12°.

Indicare se l’apparecchio necessita di materiale di consumo dedicato e relativo costo.