U.O.C. Cardiologia e UTIC
Direttore U.O. : Prof. Amerigo Stabile

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo
Telefono
091 6665026
FAX
091 6665o18
EMAIL
cardiologia@ospedalecivicopa.org
WEB
www.ospedalecivicopa.org

CAPITOLATO TECNICO DELLA GARA DI BACINO DELLA SICILIA OCCIDENTALE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODINAMICA
AZIENDA CAPOFILA ARNAS CIVICO, DI CRISTINA E BENFRATELLI DI PALERMO

INDICE
- Materiale per procedure diagnostiche
- Materiale per procedure interventistiche coronariche
- Materiale per procedure interventistiche del circolo periferico
- Materiale per il trattamento delle cardiopatie strutturali
- Materiale vario

PROCEDURE DIAGNOSTICHE

Lotto n. 1
Aghi per puntura arteriosa iniziale (N.12.500) 1/2
Ago angiografico ad elemento singolo in acciaio inox, con alette estraibili. Lunghezza 5-7 cm, 18G/0.038”, 19G/0.035", 20G/0.025”. (Campionatura)

Lotto n. 2
Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso femorale 3
Introduttore per l’inserimento percutaneo in arteria di dispositivi vascolari dotato di valvola-in-silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati interamente. Lunghezze 5,5-7,5-11-23cm-diam.da 4 a 11F. Le componenti dell’introduttore dovranno essere così-fatte:cannula-in-doppio-strato-di-polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno,edesterno, munita di collare di sutura. Si richiedono i seguenti accessori : dilatatore rastremato,astrema tura e nylon per i diam. 4 e 5F, con siliconatura interna ed esterna, lunghezza 14,5-15,8-17,8-19 cm ; miniguida con punta preformata a J e dritta lunga 45cm, diam. .021, .035, .038 inch;rubinetto a tre vie, via laterale lunga 22cm; otturatori da 13 e 27,5 cm, diam. da 4 a 9F

Lotto n. 3
Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso femorale 4
Introduttore In ETFE fluororesinoso (Teflon) a parete sottile (0,20 mm) e radiopaca. Dilatatore in polipropilene con punta rastremata flessibile e radioopaca. Valvola emostatica quadri cuspide, in puro silicone, taglio a croce. Transizione dilatatore introduttore lunga a bassissima scanlatura. Dotato di anello di sutura orientabile girevole. Miniguida metallica. Tappo/manico con blocco a scatto. Codice di colore.
Kit introduttore lungo cm10, dilatatore, con miniguida in nitinol e poliuretano lunga 45 cm. Misure da 4 Fr a 11 Fr.
Kit introduttore lungo 25 cm dilatatore, con miniguida angolata in nitinol, poliuretano e rivestimento idrofilo lunga 80 cm. Misure da 5 Fr a 11 Fr.

Lotto n. 4
Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso femorale nuovo lotto
Introduttore arterioso con rivestimento esterno idrofilico con guaina in FEP, dilatatore in TEFLON con rastrematura, valvola emostatica in silicone, sistema di bloccaggio, via laterale con rubinetto a 3 vie. Misura French stampata sulle camere di connessione della guaina, del dilatatore e dell’otturatore e codice colore per rendere più immediata l’identificazione.
Misure richieste da 4 a 11 F. La confezione sterile deve essere completa di introduttore, dilatatore, ago cannula 18G e guida bidistale. Lunghezze 11 e 23 cm.

Lottoto n. 5
Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso radiale 5
Introduttore per l’inserimento per cutaneo in arteria radiale di dispositivi endovascolari dotato di valvola in silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati internamente e ago di 21G (lungh. 3,8cm). Lunghezza 11 e 23 cm, diametri 4-5-6-7F. I componenti dell’introduttore dovranno essere così fatte: cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno munita di collare di sutura; dilatatore rastremato in polietilene con siliconatura interna ed esterna; miniguida idrofilica lungh 45 e 70 cm, diam. 0,021”.

Lotto N.6
Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso radiale/omerale nuovo lotto
Kit introduttore vascolare, sterile, apirogeno, monouso, da 4 a 6 Fr, con valvola emostatica in silicone ad alta tenuta, anello di ancoraggio rotante, compatibile con guide 0,018”, lunghezza 7 – 11- 23
cm, differenti tipologie, completo di:
- ago angiografico con repere tattile ore 12, da 21G, cm 4 – 7
- guida in acciaio/nitinol+platino 0,018”
- dilatatore atraumatico

Lotto n. 7
Introduttori vascolari con valvola emostatica. Accesso radiale 6
Introduttore ricoperto di polimero idrofilo “M” dedicato all’ accesso radiale.
Si richiede nelle misura 6 F; lunghezza 10, 16 o 25 cm nella seguenti due versioni:
introduttore, dilatatore, mini-guida in plastica da 0.025” e ago da 20 G
introduttore, dilatatore, miniguida metallica da 0.021” o 0.025” e ago metallico da 20G.
Braccio laterale con rubinetto a tre vie; sistema di blocco Snap-Lock del dilatatore nella guaina durante l’inserimento. Doppia valvola in silicone, autolubrificata. Dilatatore e guaina entrambi in Polietilene.
Codice colore riportato rispettivamente su: colletto introduttore, tubo di raccordo al rubinetto a tre vie e sul dilatatore

Lotto n. 8
Introduttore idrofilico radiale a lume maggiorato nuovo lotto
Introduttore per accesso radiale con rivestimento idrofilico in M Coat da 5 F. Compatibilità introduttore 5 F. Lume maggiorato con catetere guida 6 F. Disponibilità di kit di accesso con ago cannula o kit con ago in metallo. 20Gx51mm con minigiguida in plastica 0.025”x45/80cm o metallica 0.025”x45/80cm. 22Gx32mm con miniguida in plastica 0.025”x45

Lotto n. 9
Introduttore Radiale 5/6F nuovo lotto
- Introduttori disponibili nella lunghezza di 12,19,24 cm (1 pz.)
- Dilatatore rastremato. (1 pz.)
- Ago da 21g lungo 4cm che permette l’ introduzione di guide max 0.018”. Impugnatura quadrata che facilita la manipolazione e freccia indicante la corretta direzione per effettuare la puntura. (1 pz.)
- Guida da 0.018 in NITINOL con punta in PLATINO lunghezza 50 cm per introduttori da 12 cm e lunghezza 80 cm per introduttori da 19-24 cm (1 pz.)

Lotto n. 10
Introduttori – guida per angioplastiche periferiche, flessibile
Introduttore per interventi su arterie periferiche con camicia in nylon, spirale metallica a filo piatto in acciaio e strato interno in PTFE. Marker radiopaco all’estremità distale costituito da anello in oro. Valvola emostatica quadricuspide in silicone. Dilatatore in nylon compatibile con guida da 0,038”.
Punta atraumatica nelle seguenti configurazioni:
5 Fr - 6 Fr - 7 Fr lungh. 45cm: HOCKEY STICK – MULTIPURPOSE – DRITTA – LIMA - RDC.
6 Fr - 7 Fr lungh. 65 cm: DRITTA
5 Fr - 6 Fr – 7 Fr lungh. 90 cm: DRITTA – MULTIPURPOSE
8 Fr lungh. 45 – 65 – 90 cm: DRITTA
Rivestimento idrofilo distale: 5/15/35/60 cm

Lotto n. 11
Introduttori vascolari valvolati antipiegamento 8
Introduttori vascolari antipiegamento, con parete in poliuretano che ingloba una spirale in acciaio. Rivestimento esterno idrofilico. Valvola emostatica integrata. Banda altamente radiopaca posizionata sulla punta. Calibro da 6F a 9 F. Lunghezza da 11 cm a 100 cm.

Lotto n. 12
Introduttori vascolari armati resistenti a kinking nuovo lotto
Introduttori armati resistenti al kinking, rivestiti interiormente ed esteriormente da un polimero idrofilico dotati di marker radiopaco in oro e stelo con anima in acciaio inox e ricoperto in pebax e lubrificata al silicone – diam. da 5 a 12 Fr. e lunghezze da 5-11-24-45-65-90 cm.

Lotto n. 13
Guide metalliche diagnostiche per angiografia coronarica e periferica 9
Guide teflonate angiografiche con le seguenti caratteristiche: configurazioni Newton, heavy, duty, Rosean, Benson e standard; misure: 0.18, 0.25, 0.032, 0.035, 0.038 inch; punta dritta e a J da 1.5, 3, 6, 12, 15 mm. Rastrematura 3, 7, 15 cm, punta flessibile 3.5, 10, 15 cm. Il filo coil in acciaio della guida deve essere stato rivestito in PTFE prima dell’avvolgimento della spirale per consentire una patina scorrevole senza vuoti.

Lotto n. 14
Guide metalliche angiografiche nuovo lotto
Guide teflonate angiografiche lunghe cm 125,150,220,260 con punta dritta flessibile da 7,10,15cm e diam. 0.018-0,021-0,025-0,032-0,035-0,038 inch. Si richiede punta Betson graduale) per i diam. 0,035 e 0,038 inch. Lunghezze da 80,125,150,175,260 cm e diam. 0,018-0,025-0,028-0,030-0,032-0,035-0,038 inch con punta preformata a J lunga 7 e 10 cm, raggio 1,5-2-3-6-15 mm. Per lunghezze di cm 125-150 cm punta doppia : ad una estremità dritta lungh. 3 cm e all’altra estremità preformata a J raggio 2 mm, lungh. 7 cm, diam. 032” e .035”

Lotto n. 15
Guide angiografiche idrofiliche a flessibilità standard 10
Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:
Lunghezza 120 – 150 – 180 cm. Punta flessibile 1 – 3 – 5 cm – dritta ed angolata a 45°
Diametro: 0,18” – 0,25” – 0,032” – 0,035” – 0,038”.

Lotto n. 16
Guide a flessibilità standard da cambio 10
Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie: Diametro: 0,18” – 0,25” – 0,032” – 0,035” – 0,038”. Lunghezza cm 260 cm

Lotto n. 17
Guide rigide STIFF 10
Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:
Diametro 0,035” (lunghezza 80 cm – punta angolata)
Diametro 0,025” (lunghezza 150 cm – punta angolata)
Diametro 0,035” (lunghezza 150 – 180– punta angolata e dritta)
Diametro 0,038” (lunghezza 80 – 150 – 180 cm – punta angolata e dritta)

Lotto n. 18
Guide rigide STIFF 10
Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:
Lunghezza cm 260

Lotto n. 19
Guide rigide SUPER-STIFF nuovo lotto
Guida angiografica ibrida superstiff in lega di nitinol, con rivestimento esterno prossimale irrigidente spiralato in PTFE e parte distale (25 cm) standard idrofila M Coat. Diametro 0.035” e lunghezze 180 e 260 cm.

Lotto N.20
Guide angiografiche teflonate nuovo lotto
Guide con punta dritta e a J, diverse misure, diametri delle guide 0,038" - 0,035"
(guida di sicurezza ad anima fissa)

Lotto n. 21
Guide angiografiche idrofile. nuovo lotto
Guide idrofile ad alto controllo di torsione con anima in nitinol e rivestimento in poliuretano speciale, rivestimento idrofilico al di sopra dello strato in poliuretano, diametri .035” e .038” , lunghezze 80/150/180/260 cm , punta dritta e angolata , deve avere eccellente controllo di torsione 1:1 e ottima scorrevolezza

Lotto n. 22
Cateteri per angiografia coronarica, angiografia cardiaca e dei grossi vasi. 12
Catetere angiografico in poliuretano pelletano con all’interno una maglia metallica costituita da 16 fili di acciaio inox intrecciati. Punta soft atraumatica. Calibro 4-5-6-7F. I-7F-si-richiedono-nellaversione ad ampio lume 0.057”. Si richiedono oltre alle normali configurazioni per coronaria sinistra, destra, mammaria e pigtail anche le configurazioni per brachiale Sones, Castillo, Multipurpose e 3Dwilliams.
Lunghezze 100 e 125 cm.

Lotto n. 23
Cateteri diagnostici per coronarografia ed angiografia. 13
Cateteri angiografici composti in mescola di poliuretano e poliammide con armatura in fili di acciaio. Dotato di manovrabilità e controllo 1:1.
Cono luer trasparente – per visibilità bolle aria.
Curve JL/JR/PIG retto angolato/Amplatz L ed R/Mammaria/Multipurpose/Amplatz modificato/ e
curve dedicate TIGER 3.5/4.0/5.0 per approccio radiale con unica curva per coronaria Dx e SX .
Vari calibri e lunghezze.

Lotto n. 24
Cateteri diagnostici nuovo lotto
catetere per angiografia cardiovascolare compatibile con filo guida 0.0038' per accesso radiale e femorale. Ampio lume interno, in acciaio braidato 316LVM. Punta atraumatica in Pebax di 2mm.
Lunghezza dello shaft di 100cm, lunghezza totale incluso il pigtail 110cm.
Misure disponibili 4F, 5F, 6F, 7. Punta atraumatica morbida con torque force trasferita a 1:1
Lume interno del catetere 4F – 0,042’, 5F – 0,047’, 6F – 0,057, 6F pig – 0,057, 7F – 0,070’, 7F pig – 0,066’

Lotto n. 25
Cateteri diagnostici 15
Tecnologia innovativa del corpo del catetere Flextrusion che fornisce un diverso grado di rigidità dalla porzione prossimale del catetere fino alla punta. configurazione differenziata per coronaria destra e sinistra per catetere 5F. Diametri: esterno 5 f  interno: 0.047” per i cateteri di sinistra, 0.045” per i cateteri di destra; esterno 6 f  interno: 0.059”.
Materiale esterno Trilontm (miscela di nylon e poliuretano). Controllo di torsione 1:1.
Maglia in acciaio inossidabile ad alta resistenza alla trazione per fornire un ottimo sostegno e resistenza contro attorcigliamenti accidentali.
Il modello Pigtail: è stato progettato e costruito in due parti separate:
- corpo in maglia d’acciaio rivestito in trilon consente una migliore torsione e facilità di introduzione.
- punta radiopaca in trilon più morbida, più elastica, attraversa più facilmente la valvola cardiaca diminuendo i rischi di traumi durante la rimozione

Lotto n. 26
Cateteri angiografici di piccolo calibro nuovo lotto
Catetere angiografico diagnostico con rivestimento idrofilico in “ legato” . Connettore in policarbonato , corpo del catetere in pebax con besnio e bario , con fascetta di raccordo del connettore in poliuretano morbido bianco a fisarmonica che minimizza l’attorcigliamento . Disponibile nei diametri 4 Fr con lume interno da .040” e da 5 Fr con lume interno da .046” ; nelle lunghezze da 40 e 60 cm rivestimento idrofilico nei 25 cm distali, nelle lunghezze da 100 e 125 cm rivestimento idrofilico nei 40 cm distali, compatibile con guide da .038”.

Lotto n. 27
Cateteri angiografici con markers radiopachi 16
Cateteri in Nylon, Poliuretano o materiale similare, da 6 fori, flusso oltre 20 ml/sec, per misurazione durante le procedure di impianto di endoprotesi vascolari, dotati di 10 e 20 markers a distanza di 1 cm, radiopachi e con pressione massima 1200 PSI.
Misure 5-6 Fr lunghezze varie da 90 cm a 120 cm che accettano guide da 0.32 a 0.38”. Configurazione Pigtail o straight, con markers radiopachi estesi da cm 10 fino a cm 20.

Lotto n. 28
Cateteri di Swan-Ganz 17
Cateteri Swan-Ganz per esplorazione delle cavità destre e calcolo della portata cardiaca per termo diluizione o in continuo. Varie misure. Tipologia per portata cardiaca in continuo. Tipologia per termo diluizione

Lotto n. 29
Cateteri angiografici per cateterismo Dx 18
a) Catetere angiografico a palloncino tipo Berman, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare.
Possibilità di iniettare attraverso il catetere liquido di contrasto. Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a monte del palloncino. Misure: 4 Fr. 50 cm. 5 Fr. 60 e 80 cm. 6 Fr. 60 e 90 cm. 7 Fr. 90 e 110 cm.
b)Catetere angiografico a palloncino tipo Berman reverse, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare e per la valutazione delle stenosi dell’arteria polmonare. Possibilità di iniettare attraverso il catetere liquido di contrasto. Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a valle del palloncino.
Misure: 5 Fr. 80 cm. 7 Fr. 110 cm.
c) Catetere angiografico a palloncino per la misurazione della pressione di incuneamento in arteria polmonare e dei valori di saturazione. Misure: 4 Fr. e 5 Fr 60 e 110cm., 6Fr. 60, 90 e 110 cm., 7 Fr. e 8 Fr. 110 cm.

Lotto n. 30
Kit per sistema angiografico di iniezione automatica 19
costituito da:
28A N. 26.000 Comando manuale pneumatico.
28B N.11.500 Linea di lavaggio ad alta pressione, rubinetto a tre vie, mainfold automatico.
28C N. 11.500 Siringa per iniezione di contrasto con deflussore

Lotto n. 31
KIT per sistema angiografico di iniezione automatica 20
 Materiale di consumo compatibili con l’iniettore Medrad Avanta, confezionati sterilmente
 in involucri separati così suddivisi:
 Connettore Singolo paziente ( per approccio radiale e femorale )
 Connettore multi paziente
 Controllo manuale elettronico multi paziente
 Copertura sterile Display
 Copertura sterile controllo manuale

Lotto n. 32
Sistemi di compressione dell’arteria radiale 21
Sistema di compressione dell’arteria radiale costituito da un bracciale in materiale plastico totalmente trasparente per garantire il continuo controllo visivo del sito di puntura.
Il device è caratterizzato da due palloni disegnati in particolare per la compressione selettiva dell’arteria radiale garantendo la pervietà dell’arteria ulnare e il ritorno venoso.
Volume nominale di aria iniettabile: 13 mL
Volume massimo di aria iniettabile: 18 mLMonouso –

Lotto n. 33
Sistema di Emostasi radiale nuovo lotto
- Sistema atraumatico mediante pad/cuscinetto trasparente per massima visibilità del punto di posizionamento.
- Scala graduate per compressione e decompressione.
- Unico bracciale a 20 fori per massima adattabilità.
- Chiusura di sicurezza del Bracciale.
- Clip di sicurezza montata sulla ghiera rigida per evitare la rimozione involontaria
- Indicatore ora inizio emostasi.

Lotto n. 34
Dispositivi per emostasi radiale nuovo lotto
Dispositivo di emostasi per radiale con circonferenza del polso tra 140 e 240mm, progettato per ottenere l’emostasi regolando la pressione attraverso la rotazione della manopola con markers presenti nell’apposito cilindro che, indicano la pressione applicata, 1° indicatore pressione tra 100mmhg e 150mmhg, 2° indicatore tra 150 mmhg e 200mmhg e 3° indicatore tra 200mmhg e 250mmhg.

Lotto n. 35
Sistemi per emostasi dell’arteria femorale a componenti assorbibili 23
Dispositivo per emostasi composto da 3 differenti elementi completamente assorbibili: ancora intraarteriale costituita da una miscela polimerica di acido lattico e glicolico; spugna di collagene extraarteriale; filo di sutura per l’autoserraggio dei componenti. Il kit deve comprendere: introduttore, dilatatore con dispositivo di localizzazione dell’arteria, guida, caricatore di elementi emostatici. Misure da 6F e 8F. Per la misura 6 F disponibilità anche della versione a doppio disco in acido polilattico, senza collagene.

Lotto n.36
Dispositivi di chiusura dell’arteria femorale 24
Dispositivo di chiusura siti-puntura arteria femorale mediante sutura monofilamento in prolene e due aghi 0.17”, con particolare manipolo di impugnatura lungh. 20cm., dotato di due alette laterali per ottimale presa, e di una leva per orientamento del dispositivo ad ancora con tubicino laterale trasparente per controllo visivo del reflusso di sangue e sulla parte superiore un meccanismo di tagli per la sutura. Ipotubo in acciaio inox diametro 6Fr. e lungh. 7cm

Lotto n. 37
Dispositivi di chiusura dell’arteria femorale mediante quattro aghi 25
Dispositivo di chiusura vascolare percutaneo, monorail tramite applicazione di 2 suture in poliestere mis. 3.0, 4 aghi in nitinol e cilindro di ampio diametro per bloccaggio sull’arteria e guida degli aghi sopra vasali

Lotto n. 38
Dispositivo di chiusura dell’arteria femorale 270
Dispositivo per emostasi istantanea della puntura arteriosa femorale tramite clip extravascolare in NITINOL per chiusure di accessi sino a 6 french. Provvisto di introduttore di scambio, dilatatore e filo guida.

Lotto n. 39
Sistemi per chiusura pseudo-aneurismi nuovo lotto
Kit per la chiusura percutanea di pseudo-aneurismi, composta da trombina, diluente e collagene con ago a punta chiusa e fenestrato lateralmente e con markers sul connettore

Lotto n. 40
Sistema di chiusura per accessi femorali. 26
Sistema di chiusura per accessi femorali con sistema di controllo per un corretto posizionamento, rilascio di un tappo in PGA (acido Poliglicolico) con riassorbimento per via idrolitica entro 60gg e possibilita’ di ripuntura dopo 14gg.

PROCEDURE INTERVENTISTICHE CORONARICHE

Lotto n. 41
Cateteri guida per PTCA 32
Cateteri guida per PTCA rivestiti in nylon e ricoperti internamente in PTFE. L’armatura interna deve avere un doppio intreccio di fili in acciaio a sezione tonda e piatta. Gamma di calibro da 5 a 9 Fr. Per il 5 e 6 FR si richiede la disponibilità della punta soft 15 mm, rivestita di poliuretano pelletano, armata per 13 mm, per un approccio minimamente traumatica. Il 6 Fr. deve avere un lume interno reale di 0.070” e disponibilità di curve 3 dimensionali per le coronarie destre e per i vasi tortuosi e di curve per l’approccio radiale Fajadet

Lotto n. 42
Cateteri guida per PTCA da 6Fr ad ampio lume nuovo lotto
Catetere guida per PTCA da 6F, dotato di ampio lume non inferiore a 0.72, in duralin, con tecnologia multi segmento e armatura ibrida. Punta radiopaca non armata e lume interno ricoperto di teflon PTFE. Armatura con doppio intreccio a sezione piatta di differente larghezza e spessore che garantisce ampio lume con un supporto e torque adeguato. Ampia disponibilita’ di curve.

Lotto n. 43
Cateteri guida per PTCA con approccio radiale 33
Cateteri guida per angioplastica coronarica da approccio radiale in poliammide e PTFE. Armatura interna a fili di metallo piatti. Armatura a zone variabili. Punta in poliuretano morbido. Disponibilità curve dedicate alla PTCA radiale /Curva tipo IKARI SX e DX

Lotto n. 44
Catetere guida idrofilico nuovo lotto
Catetere guida per PTCA da 5 a 8 F , lungo 100 cm, con rivestimento idrofilico nella parte centrale del catetere (25 cm prossimali e 7 cm distali dello shaft non hanno il rivestimento idrofilico); ad ampio lume interno (5F 0.058”; 6F 0.071”; 7F 0.082”; 8F 0.091”) Shaft con armatura interna in acciaio a treccia piatta. Materiale shaft: strato esterno in polliamide e strato interno in polliamide e polietilene modificato. Punta soffice e atraumatica in poliestere. Disponibile con Side-holes.

Lotto n. 45
Catetere guida non armato per tecnica 5F in 6F
Catetere 5 F di diametro interno 0.059 “ da 120 cm, per incannulamento coassiale dentro l’ostio con catetere 6 F.

Lotto n. 46
Cateteri guida per PTCA 34
Cateteri guida con maglia in acciaio inossidabile in cui ci sia un filamento radiopaco per una radiopacità ottimale; lume interno rivestito in PTFE. La punta “softip”, deve essere perfettamente radio-opaca. Curve richieste:
per approccio femorale: ALLRIGHT, Q-Curve, Voda Left, CLS, KIESZ Left, IMC e Voda
per approccio radiale: Muta, KIMNY, MANN IM e Radial
Diametri: esterno 6F, interno: 0.070”; esterno 7 f, interno: 0.081”; esterno	8 f. interno: 0.091”
Lotto n. 47
Cateteri guida per PTCA 35
Cateteri guida con miscela polimerica e coating a base siliconica per PTCA, Disponibilità di misure da 5F a 8F con lume interno da 0,058” a 0,091”. La maglia metallica doppia, intrecciata, a sezione rettangolare. Catetere con punta morbida, atraumatica e radiopaca. Disponibilità di curve coronariche standard e per accesso radiale.

Lotto n. 48
Cateteri guida per PTCA nuovo lotto
Cateteri guida con miscela polimerica e coating in polietilene per PTCA 6F con lume interno pari a 0,070”. Maglia metallica doppia, intrecciata, a sezione rettangolare. Catetere con punta morbida, atraumatica e radiopaca. Disponibile nelle curve coronariche standard e per accesso radiale.
Lotto n. 49
Catetere guida per angiografia cardiovascolare. nuovo lotto
Catetere guida per angiografia cardiovascolare. lunghezza dello shaft 100cm. Materiale del catetere in lega di Pebax e Nylon con filamento radiopaco in bario solfato. 16 fili piatti in acciaio di alta qualità. Differente rigidita della superficie, parte prossimale rigida e distale morbida.
Diametro interno – 0.056’ diametro del catetere 5F, 0.070’ diametro catetere 6F, 0.078’ diametro catetere 7F, 0,090’ per il catetere 8F.

Lotto n. 50
Cateteri guida per accesso radiale, senza utilizzo di introduttore vascolare. nuovo lotto
Con dilatatore interno estraibile, maglia interna incrociata a 8 guide larghe e piatte e 8 guide strette e piatte, superficie ad altissima idrofilicità. Diametri esterno 6.5 F, interno 0.070 i. esterno 7.5 F, interno 0.081”. Curve JL (punta lunga o corta), JL (punta lunga o corta), AL (punta lunga o corta), Special Curve, Hockey stick, Power backup, Super power back up.

Lotto n. 51
Guide per angioplastica coronarica. 37
Filo guida coronarico da 0.014” di tipo “shaping ribbon”, con punta ad elevata flessibilità, atraumatica, preformabile, flessibile, risposta torsione 1:1 e memoria di punta garantita da anima piatta. Anima distale in lega nitinolo con rastremazioni graduali, ricopertura distale con spirale in acciaio da 4,5 a 40cm. Lubrificante idrofilo “HYDROCOAT” o idrofobo “MICROGLIDE” su 40cm distali. Disponibilità misure da 190 e 300 cm, con supporto base – medio – elevato, disponibilità di estensione, punta dritta e preformata a “J”. Radiopacità della punta: 3 / 4,5 / 40cm. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale.

Lotto n. 52
Guide per angioplastica coronarica da estensione. 39
Filo guida in acciaio a tecnologia Hi-Torque Balance (mix con Elastina) di varie misure e lunghezze.

Lotto n. 53
Guide ifrofiliche per angioplastica coronarica. 38
Filo guida coronarico da 0.014”, tipo “core to tip”a rastrematura parabolica con anima ad elemento unico in DURASTEEL, ricopertura polimerica 30cm distali senza giunzioni per trattamento lesioni complesse e tortuose, risposta torsione 1:1 ed ottima memoria di punta, spirale in acciaio radiopaca in punta di 3cm, lubrificante idrofilo 35cm distali “TURBOCOAT”. Disponibilità in misure da 190 e 300 cm, punta dritta e preformata a “J”, grado supporto guida disponibile in 3 livelli incrementali. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale.

Lotto n. 54
Guide per angioplastica coronarica. nuovo lotto
Filo guida 0,014” in acciaio, punta tipo shaping ribbon spiralata, porzione ad onde sinusoidali preformate tratto distale tra 12 e 18cm, disponibile con radiopacità su 2 o 30cm, lung 190 o 300cm, disponibile estensione. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale.

Lotto n. 55
Guide per angioplastica coronarica. nuovo lotto
Filo guida coronarico da 0.014”, con anima d’acciaio ad elemento unico, tipo “core to tip”, risposta torsione 1:1 e memoria di punta, ricopertura distale con spirale in acciaio radiopaco di 3cm, lubrificante idrofobo su 40cm distali. Disponibilità in misure da 190 e 300 cm, punta dritta e preformata a “J”, disponibile estensione. Doppio marker prossimale per accesso brachiale o femorale. Supporto elevatissimo.

Lotto n. 56
Guide coronariche a corpo unico nuovo lotto
Guide coronariche senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil. Guide di nuova generazione a doppio coil, “3D” con torque elevatissimo grazie alla particolare struttura interna con doppio coil unito al tip attraverso un intreccio di fili guida, con coil esterno con rivestimento idrofilo compreso il TIP e non idrofilo di 1,5 cm distali, secondo Coil interno al primo a 3 cm dalla punta, 18,5 e 28 cm con rivestimento idrofilo, di cui 3cm distali radiopachi in platino. Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Tip idrofilo. Grammatura del tip: 0,5 - 0,7 gr .

Lotto n. 57
Guide per angioplastica coronarica. 43
Filo guida coronarico da 0.014”, con anima unica in lega speciale DURASTEEL, tipo “core to tip”a rastrematura parabolica, rivestimento polimerico da 5mm a 30cm distali senza giunzioni per trattamento lesioni complesse e occlusioni croniche, risposta torsione 1:1 ed ottima memoria di punta, ricopertura 3cm distali con spirale in acciaio, radipoacità 3cm, lubrificante idrofilo 30cm distali. Disponibilità in misure da 190 e 300 cm, punta dritta e preformata a “J” con rastrematura da 0,0012” a 0,009”, rigidità punta e grado supporto da 4,8gr a 13,3gr. Marker doppio prossimale per accesso brachiale o femorale.

Lotto n. 58
Guide idrofiliche per PTCA 40
Guida 0.014 per PTCA con parte distale ricoperta con idrofilo polimerico M 25 cm. Dotata di anima distale in nitinol e parte prossimale con anima in acciaio. Rivestimento esterno ed interno in PTFE. Disponibile nella versione Hyper rivestita in M coat e standard 1 g ed intermedia 3.1 g floppy.

Lotto n. 59
Guide per angioplastica coronarica 41
Diametro: 0.014” (0,356 mm). Anima interna: 25 cm di segmento in nitinol. Tratto distale: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: 2 cm di manicotto in polimero con parte interna modellabile in acciaio inox. Rivestimento: rivestimento idrofilico ICETM che potenzia la tracciabilitá e l’attraversamento. Radiopacità: 2cm grazie al tungsteno caricato nella parte distale
Lunghezze: 185 cm (provviste nella parte prossimale di segmento magnetico per l’estensione) e 300 cm. Compatibilitá con l’ estensione: ADDWire. Configurazioni: Punta diritta e J.
Versioni: PT2 TM Light Support (LS): guida a supporto leggero che offre un’ottima flessibilità
PT2 TM Moderate Support (MS): guida a supporto moderato che offre un maggiore supporto per la spinta e il rilascio del dispositivo.

Lotto n. 60
Guide coronariche con attacco magnetico 42
Anima interna: corpo unico in acciaio di diametro 0.014” (0,356 mm). Tratto distale di 35 cm: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: appiattita, ricoperta solo dal polimero
Rivestimento: idrofilico per aumentare la scorrevolezza. Radiopacità: l’intero tratto distale di 35 cm. Lunghezze:182 cm e 300 cm.
Versioni: con punta polimero ed Extra-Support, modelli provvisti nella parte prossimale di un segmento magnetico per

Lotto n. 61
Guide coronariche.	nuovo lotto
Filo Guida calibro 0,014”, punta retta o a J, disponibile con almeno 5 gradi di rigidità in punta e due tipi di supporto. Anima a elemento unico, con sezione distale piatta e sistema di trasmissione CTP; punta radiopaca in platino e oro. Possibilità di rivestimento idrofilico nella parte distale. Lunghezza circa 175 cm. Disponibilità di estensione.

Lotto n.62
Guide coronariche 43
Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, diametro 0,014" per vasi stretti e tortuosi. Coil: 11 e 16 cm, di cui i 3 cm distali radiopachi in platino. I 20 cm distali con rivestimento polimerico ed idrofilo garantiscono grande manovrabilità; tip non idrofilo. La guida deve avere una versione rastremata (da 0,014” prossimale a 0,009” distale Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 0,8 - 1 gr

Lotton. 63
Guide coronariche 43
Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, 0,014" ad alto supporto per il posizionamento in loco dei devices per angioplastica coronarica. Questa guida consente di “raddrizzare” i vasi molto tortuosi grazie alla struttura a tutto corpo, riducendo le criticità nel posizionamento dei devices. Coil: 4 cm interamente radiopachi. Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 0.7 gr

Lotto n. 64
Guide per CTO 43
Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, Guida 0,014” per il trattamento delle Cto attraverso l’uso della drilling tecnique, cioè continui movimenti di 90° della guida. Coil: 11 cm con rivestimento non idrofilo e versione totalmente idrofilica, totalmente radiopaco. Tip non idrofilo e versione idrofila. Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza.
Grammatura del tip: 3-4,5-6-12gr

Lotto n. 65
Guide per CTO 43
Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, Guida 0,014” per il trattamento delle Cto attraverso l’uso della penetration tecnique, cioè per
sfondamento. Coil: 20 cm con rivestimento idrofilo, totalmente radiopaco. Tip non idrofilo.Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza.La guida è rastremata da 0,014” prossimale a 0,009” distale, facilitando l’accesso al microcanale che sicrea nella lesione totale cronica.
Grammatura del tip: 9-12 gr.

Lotto n. 66 43
Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, guida da 330cm, totalmente 0,010” utile per il trattamento delle Cto con approccio retrogrado. Coil: 8
cm con rivestimento idrofilo di cui i 3cm distali radiopachi in platino. La porzione distale di 170cm con rivestimento idrofilo(compreso il coil) garantisce grande manovrabilità. Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 3gr

lotto n. 67
Guide per CTO nuovo lotto
Fili guida di tipo orientabile con parte distale in versione idrofilia Hydro-Tack e in versione siliconata secondo il modello. Lunghezza di 180 cm e 300 cm con rubinetto in PTFE. Markers a 90 cm e a 100 cm dalla punta distale. Punta radiopaca da 3 cm. Tecnologia di costruzione del core mediante nuova tecnologia realizzata attraverso unica estruzione Accu-Core.
Diametro da 0.014” con punta non rastremata. Diametro da 0.009” con punta rastremata

Lotto n. 68
Cateteri a palloncino monorail per angioplastica coronarica 44
Materiale pallone: Soft LEAP resistente alle alte pressioni utilizzato nei palloncini con diametro 1.5 e 2.0, LEAP resistente alle alte pressioni utilizzato nei palloncini con diametro 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0. Pressione nominale: 6 ATM. Rated Burst Pressure (RPB): 12ATM: 1.5 – 2.0 mm e 3.5 – 4.0 mm, 14 ATM: 2.25 – 3.25 mm, ¼ - Size Pressure: 11ATM: (3.0 mm diametro).
Sistema di scoppio: Longitudinale. Punta in materiale morbido, profilo d’ingresso di 0,017, lunghezza della punta 3,5 mm per tutte le misure. Doppio marker in oro: pressati sul corpo del catetere e non incollati.
Palloncino a triplice piegatura. Rivestimento: non idrofilo per le lunghezze da 15 a 30 mm. Lunghezze: 9/ 12/ 15/ 20/ 25/ 30 mm. Corpo del catetere prossimale deve essere <1.8 F e <3.1 F per i diametri inferiori a 4 mm e superiori a 4 mm, rispettivamente. Tutte le misure devono essere compatibili con il catetere guida 6 F. Possibilità di effettuare il kissing balloon in cateteri guida 6F. Diametri richiesti: 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 mm.

Lotto n. 69
Catetere a palloncino per PTCA versione OTW - nuovo lotto
Catetere a palloncino Over the wire in due versioni, una push da 1.50mm ed una versione flex da 1.50mm. Shaft interno bi-segment. Rivestimento dell’ipotubo in polimero TruFeel. Shaft esterno Slope. Palloncino composto da materiale optiLEAP. Lunghezze: 8-12-15-20-30-40. Diametri: 1.50-2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-3.75-4.00-4.50-5.00

Lotto n. 69 bis
# Cateteri a palloncino monorail a complianza ridotta, per la predilatazione in lesioni
# resistenti e per la post-dilatazione di stent. 45
Pressione nominale 12 ATM. RPB: 20 ATM per 2.0-4.0 mm, 18 ATM per 4.5-5.0 mm
# Sistema di scoppio: longitudinale. Profilo d’ingresso di 0,017”; marker in Platino-Iridio pressati sul
# corpo del catetere e non incollati. Palloncino a triplice piegatura. Materiale pallone: non
# compliante (Opti Q balloon material). Rivestimento: idrofilo (BioslideTM) e idrofobo (XtraTM)
Lunghezze: 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm
Diametri: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00
La lunghezza del catetere è di 143 cm

Lotto n. 70
Catetere a palloncino per PTCA nuovo lotto
Materiale del pallone OptiLEAP. Profilo di ingresso 0.017’’. Versione monorail e overt-the-wire
Diametri da 1,2mm fino a 4mm (1.2 1.5 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0).
I diametri 1.2 e 1.5 sono disponibili nella versione standard e nella versione Push. Lunghezze 8mm 12mm 15mm 20mm 30mm. Rivestimento idrofilico Zglide. Shaft BiSegment. Compatibilità del Kissing Balloon nel 6F

Lotto n. 71
## Catetere a palloncino per PTCA. nuovo lotto
Catetere a palloncino da PTCA Rapid Exchange caratterizzato da stelo distale, palloncino e lume filo guida con rivestimento antifrizione idrofilico; palloncino in copolimero COMAX II di ridotto spessore; profilo di attraversamento non superiore a 0.021” (0,53mm) per la misura 3,0x20mm; punta conica bi-componente diametro max 0.016”. Semicompliante per i diametri da 2,0mm a 4,0mm, non-compliante per i diametri 1,25mm e 1,5mm. Misure: lunghezza compresa fra 10mm e 30mm, diametro compreso fra 1,25mm e 4,0mm

Lotto n. 72
Catetere a palloncino per PTCA 47
Costruito in pelletano. Catetere dilatatore a palloncino S.O.E. (tipo monorail), lunghezza del catetere 142 cm, compatibilità del filo guida: 0.014", compatibilità del catetere guida: 5F e lume interno minimo 0.056”. Lunghezze disponibili: 6-10-12-15-20-25-30 mm. Diametri disponibili: 1.25-1.5-2.0-2.25-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0mm. Markers realizzati in Platino Iridio. Profilo del palloncino: 0.020” per il modello di diametro 1.25 mm, 0.021” per il modello di diametro 1.5 mm, 0.022” per i modelli di diametro da 2.0 a 2. 5 mm , 0.023” per i modelli di diametro da 2.75 a 3.75 mm, 0.024” per il modello di diametro 4.0 mm. Numero di folds (“alette del pallone”) variabili in funzione del diametro: Diametro 1.25mm: 0 folds; Diametro 1.5mm: 2 folds, Diametro 2.0 - 3.75mm: 3 folds, Diametro 4.0mm: 5 folds.

Lotto n. 73
Catetere a palloncino con rivestimento idrofilo a basso profilo 48
Catetere a palloncino per PTCA disponibile in versione: Monorail, OTW e ad alta pressione non compliante. Rivestimento idrofilo in M Coat, solo di punta nelle misure di 10 mm. Shaft prossimale ipotubo 2 F.- Shaft distale 2.5 Fr. flessibile spiralato. Basso profilo del pallone – 0.015” per diametro 1.25 mm. Diametri disponibili 1.25/1.5/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm.
Base d’asta 143,00

Lotto n. 74
Catetere a palloncino a scambio rapido basso profilo per procedure complesse. nuovo lotto
Profilo di ingresso pari a 0,015” con punta atraumatica dotata di transizione uniforme. Elevata capacità di attraversamento delle lesioni grazie al crossing profile di 0,026” e all’applicazione di polimero idrofilo MCoat sui 25 cm distali dello shaft. Compatibilità con tecnica del kissing balloon in catetere guida 6 F. Diametri da 1,25 a 3.0mm e lunghezze da 10 a 20 mm.

Lotto n. 75
Cateteri a palloncino per PTCA. 49
Catetere per dilatazione coronarica a scambio rapido (Rx), profilo di attraversamento  0,021”(rif. Diam. 3.0mm), profilo punta 0,017”, pressione nominale 8 atm, quarto di misura ed RBP a 14 atm su tutte le misure, shaft con ipotubo d’acciaio con camicia polimerica, lunghezza min. 143 cm, doppio strato di rivestimento idrofilo esterno, rivestimento idrofobo lume guida, markers in polimero di tungsteno flessibili senza rilievo, diametri 1,2 mm a 5,0 mm, disponibità quarti di misura, lunghezze da 6 mm a 30mm, tecnica “kissing balloon” 6Fr compatibile. Disponibilità di versione OTW.

Lotto n. 76
Cateteri a palloncino per PTCA N.C. 49
Catetere per dilatazione coronaria ad alta pressione tipo Rx, profilo di attraversamento  0,027”(rif. Diam. 3.0mm), profilo punta 0,018”, pressione nominale 12 atm, RBP a 18 atm, shaft con ipotubo d’acciaio, con camicia polimerica a doppio strato, lunghezza min. 143 cm, dotato di doppio rivestimento idrofilo, markers in polimero di tungsteno flessibili senza rilievo, singolo marker su lunghezza 6mm, rastrematura pallone < 3,0mm, diametri 1,5 mm a 5,0 mm, lunghezze da 8 mm a 25mm.

Lotto n. 77
Catetere a palloncino per PTCA. 50
Compatibilità con catetere guida da 5F (diametro interno 0,058”). Compatibilità con filo guida da 0,014” Materiale corpo distale: poliammide e pebax. Diametro punta: 0,017”. Materiale: poliammide (semicompliante).
Diametri disponibili: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm. Lunghezze disponibili: 10 – 15 – 20 – 30 mm
Due markers in platino (un marker per il pallone di diametro nominale 1.5 mm). Pressioni: Pressione nominale (NP) 6 ATM. Pressione stimata di scoppio (RBP) 14 ATM (16 ATM Ø 1,5 e 2,0 mm). Crossing Profile: 0,024 inch per Ø = 1,5 mm fino a 0,031 inch per Ø = 4 mm.

LOTTO 78
Catetere a palloncino per PTCA di lesione occlusiva 54
Palloncino a bassa complianza con bassissimo profilo per l’attraversamento delle occlusioni e delle lesioni più serrate e dotato di uno speciale rinforzo allo shaft interno per evitare l’effetto ‘kinking’. Punta, lunga 4 mm e particolarmente rastremata, permette di attraversare le lesioni più calcifiche; profilo punta di 0.015” e crossing profile di 0.021”; elevata resistenza alle alte pressioni con RBP di 17 atm per il pallone di diametro 1.1 e 25 atm per i diametri 1.5 e 2.0 mm. La versione OTW è disponibile in 2 tipologie: shaft prossimale metallico in modo da avere maggior supporto e spinta, shaft prossimale in miscela polimerica se è necessaria maggiore flessibilità per raggiungere e attraversare la lesione.
Misure disponibili: Ø: 1.1, 1.5 e 2.0 mm L:10, 15, 20mm
Versione OTW : Ø: 1.1mm L:10, 15, 20mm

LOTTO 79
Catetere a palloncino ad alte pressioni 56
Catetere a palloncino di tipo Rapid Exchange (monorail). Compatibilità con catetere guida da 5F (diametro interno 0,056”) e filo guida da 0,014” Profilo punta: 0,017”. Pressione stimata di scoppio (RBP) 18-20 ATM. Pressione media di scoppio (ABP) 24 ATM. Complianza costante in tutto il range pressorio. Rapidissimi tempi di sgonfiaggio. Diametri disponibili: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm. Lunghezze disponibili: 10 – 15 – 20 – 30 mm. Due markers in platino (un marker per il pallone di diametro nominale 1.5 mm).

Lotto n. 80
Cateteri a palloncino per PTCA 52
Catetere a palloncino rx per PTCA in duralyn flex a bassa pressione e basso profilo,con rivestimento Idrofilico del pallone e del corpo distale, particolarmente adatto per l’attraversamento dei vasi tortuosi e distali. Punta corta, rastremata e flessibile. Doppio marker radiopaco.
Transizione tra corpo ipotubo e parte distale che permette la trasmissione della spinta dallo stelo alla punta.Profilo d’ingresso 0,017” Lungh.del pallone 6-10-12-15-20-30 mm diametri 1,5-2,0-2,25-2,50-2,75-3,0-3,25-3,50-4,0

Lotto n. 81
Cateteri a palloncino per PTCA 58
Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido semicompliante a basso profilo 0.78 mm (0.65 mm nelle misure di diametro 1.25 e 1.5 mm) con punta flessibile da 0.5 mm, shaft prossimale 2.01 F in acciaio. Due marker radiopachi sul corpo del catetere posti a 90 cm e 100 cm. per l’approccio radiale e femorale.
Tecnologia ipotubo spiroidale rivestita in PTFE. Rivestimento idrofilico Hypergliss che ricopre i 42 cm distali del pallone inclusa la punta. Materiale del pallone in poliammide con piegatura trilobata per tutte le misure che migliora il profilo secondario. Misure del pallone con lunghezze da 10, 15, 20, 30 mm, diametro da 1.25,1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm, lunghezza utile del catetere 140 cm.

Lotto n. 82
Catetere a palloncino per PTCA non compliante ad alte pressioni 58
Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido Non Compliante ad alta pressione e altissima resistenza con MBP da 28 ATM a basso profilo 0.9 mm con punta flessibile da 0.5 mm, shaft prossimale 2.01 F in acciaio. Due marker radiopachi sul corpo del catetere posti a 90 cm e 100 cm. per l’approccio radiale e femorale. Kissing Balloon compatibile con catetere guida 6F. Tecnologia ipotubo spiroidale rivestita in PTFE. Rivestimento idrofilico Hypergliss che ricopre i 42 cm distali del pallone inclusa la punta. Materiale del pallone in poliammide con piegatura trilobata per tutte le misure che migliora il profilo secondario. Misure del pallone con lunghezze da 8, 11, 15, 20 mm, diametro da 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm, lunghezza utile del catetere 140 cm.

Lotto n. 83
Catetere a palloncino per occlusioni croniche coronariche. nuovo lotto
Catetere disponibile in versione RX e OTW con palloncino a bassa complianza, bassissimo profilo ed elevata resistenza per angioplastica coronarica particolarmente indicato nelle occlusioni croniche totali o subocclusive, nel recrossing delle maglie dello stent e apertura nei rami collaterali e nelle biforcazioni. Con ricopertura tipo “Peel-away” per agevolare l’inserzione, profilo d’ingresso non superiore a .016” e profilo di attraversamento pari a .0195” per il 0.85 mm. Presenza di un unico marker radiopaco prossimale e punta allungata rastremata. Misure 0,85 mm e 1.1 mm lunghezze 10/12/15/17/20/22 mm.

Lotto n. 84
Catetere a palloncino doppio strato ad altissima pressione. nuovo lotto
Catetere a scambio rapido con palloncino non compliante con doppia parete in nylon con ricopertura patchwork, doppio marker, ad elevata resistenza, altissima sicurezza, per angioplastica coronarica, particolarmente indicato per lesioni estremamente calcifiche e postdilatazione di stent. Il palloncino presenta un RBP pari a 35 bar. Dotato di manometro dedicato che raggiunge la pressione di 40 bar. Catetere lungo 140 cm compatibile 5F, con due markers radiopachi in platino iridio. Lunghezze da 10 a 20 mm, diametro da 1.5 mm a 4 mm.

Lotto n. 85
Catetere a palloncino per CTO 55
Disponibile nella versione OTW che RX. Compatibilità con filo guida 0,014”. Lunghezza catetere 145/160 mm. Profilo ultrasottile non superiore a 0,016” e 0,0215. Punta allungata, doppio coating idrofilico in LFC e PTFE. Diametri: 1.00 – 1.25 – 1.50. Lunghezze: 10 – 14 – 20 mm

Lotto n. 86
Catetere a palloncino per CTO. 60
Materiale del pallone: Poliammide + PVP coating. Coating: corpo distale (23 cm.) e palloncino: PVP coating. Corpo prossimale: PTFE. Tip profile: 0.0157" (0.40mm). Crossimg profile: 0.021" (ø1.00mm), 0.022"(ø1.25mm), 0.025" (ø 1.50mm).
Lunghezza del pallone: mm 10-15. Diametro: mm 1.00 - 1.25 - 1.50. Considerare la versione del catetere a doppio lume con un palloncino localizzato all'estremità distale. Un lume permette il gonfiaggio del palloncino, l'altro permette il passaggio del filo guida (0.014" max) che facilita la progressione del catetere fino ed attraverso la stenosi che deve essere dilatata. Marker radiopachi prossimale e distale, che permettano un posizionamento corretto dello stesso.

Lotto n. 87
Pallone non compliante. 57
Catetere a palloncino non compliante ad alta pressione, monorail, per angioplastica coronarica; pressione nominale non inferiore a 14 atm; rivestimento differenziato sul catetere - idrofilico distale, idrofobico prossimale ed idrofobico a patchwork sul pallone. Diametri almeno fino a 5.0 mm, lunghezze tra 8 e 30 mm.
Lotto n. 88
Pallone incisore per angioplastica di lesioni calcifiche 61
Costituito da un catetere a palloncino realizzato con miscela di nylon, semicompliante, con due
markers radiopachi in platino-iridio, ed un elemento incisore in nitinol costituito da 3 filamenti di
rinforzo avvolti a spirale intorno al palloncino. Diametri da 2.0-2.5-3.0 e 3.5 mm. Lunghezze da 10-15 e 20 mm. Indicato per la PTCA delle lesioni calcifiche e per ridurre al minimo lo slittamento del palloncino in corso di gonfiaggio. Compatibile con filo guida 0.014” e catetere guida 6 Fr.

Lotto n. 89
### Pallone da dilatazione microchirurgica - 62
Dotato di 3 (sui palloni con diametro da 2.0 a 3.25 mm) o 4 (nei diametri da 3.5 a 4.0) aterotomi con punti di flessione montati longitudinalmente sulla superficie esterna per il trattamento di lesioni resistenti alla dilatazione con tecniche angioplastiche a palloncino tradizionali. Particolarmente indicato per piccoli vasi, biforcazioni, lesioni fibrotiche/calcifiche, lesioni ostiali.
Pallone non compliante, diametri da 2.0 a 4.0 mm con incrementi di 0.25 mm, due marker radiopachi, lunghezze utili di lavoro 6 / 10 / 15 mm.
Catetere con rivestimento idrofilo, corpo distale da 2.7F, corpo prossimale da 2.0F.

Lotto n. 90
Pallone coronarico a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere a palloncino a scambio rapido a rilascio di farmaco (Paclitaxel) indicato per il trattamento di arterie coronariche stenotiche o ri-stenotiche compresi i vasi di piccolo diametro e le lesioni alla biforcazione di arterie coronarie o di bypass coronarici, al fine di migliorare la perfusione miocardica. Il Paclitaxel è applicato direttamente sulla superficie del palloncino combinato con un agente di formazione strutturale Butril-tri-esil-citrato (BTHC; C28H50O8), con un rapporto 90/10 al fine di mantenere il farmaco in una struttura micro-cristallina, garantendo cosi la stabilità del farmaco sul pallone, la distribuzione omogenea e un rilascio  ottimale dopo 30 secondi dal gonfiaggio del palloncino. Tale tecnologia, assicura che il farmaco venga eluito in modo quantificabile e sicuro proprio a livello della lesione trattata e della quale si intende prevenire l’eventuale processo di ristenosi, senza che parte del farmaco entri in contatto con il flusso sanguigno. La quantità di Paclitaxel caricata sul catetere è omogenea in tutta la gamma di riferimento a 2.5 μg/mm². E’ disponibile nei diametri  da 1,5 a 4.0 mm (inclusi i ¼ di misura), e nelle lunghezze da 10 a 40 mm.

Lotto n. 91
Pallone coronarico a rilascio di farmaco nuovo lotto
Palloncino OTW coronarico a rilascio di farmaco paclitaxel. Il farmaco ridotto in forma di astrema tura e fissato nella matrice eccipiente con tecnica di ricopertura a gradiente ( sotto la matrice dell’eccipiente, acidio scellolico). Shaft in poliammide pallone in poliammide lunghezza device cm 150 rbp 14 bar rivestimento paclitaxel 3.0µg/mm² Misure 0,14
diametro 2-2,5-2,75-3-3,5 e 4 lunghezze 15-20-25 e 30mm

Lotto n. 92
Pallone a rilascio di farmaco 67
Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido a rilascio di Paclitaxel; pallone a complianza controllata abbinato ad un sistema di doppia saldatura sullo shaft in modo da consentire un aumento della pushability. Indicazione al trattamento della restenosi intrastent. Farmaco e matrice di rilascio applicati con tecnica di micropipettaggio, per favorire la copertura omogenea e totale (comprese le spalle) del palloncino e il rilascio uniforme del Paclitaxel. Profilo d’ingresso 0.017”. Disponibile nei diametri da 2.0 a 4.0 mm e nelle lunghezze da 10, 15, 20, 25 e 30 mm.
Lotto n. 93
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco 64
Palloncino a scambio rapido in Flexitec. Rivestimento in FreePac a rilascio di Paclitaxel. Corpo catetere 2.0 Fr. Diametri: 2.00 – 2.25 – 2.50 – 2.75 – 3.00 – 3.25 – 3.50 – 3.75 – 4.00 mm. Lunghezze: 14 – 20 – 30 – 40 mm.

Lotto n. 94
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco 66
Catetere a palloncino per PTCA “Rapid Exchange”, a rilascio di farmaco Paclitaxel; lunghezze comprese fra 10mm e 30mm, diametri compresi 2,0mm e 4,0mm; compatibile con cateteri guida da F5; per kissing balloon F7; rivestimento per rilascio farmaco costituito da miscela 2:1 di Paclitaxel e Iopromide; 3μg/mm2 di Paclitaxel sulla superficie del palloncino.

Lotto n. 95
Catetere a palloncino coronarico a rilascio di farmaco. nuovo lotto
Catetere a palloncino a rilascio di Paclitaxel. Il farmaco dovrà essere steso sulla superficie del pallone senza ausilio di vettori diversi dal farmaco stesso, tecnica polymer free. La quantità eluita dovrà essere pari a 2.5 µg/mm² di arteria per tutte le misure e i diametri del pallone con misure comprese da 1.5 a 4.0 mm di diametro e lunghezze 10-15-20-25-30-35 mm. Profilo di superamento della punta inferiore a .016” per consentire un più agevole attraversamento delle lesioni.

Lotto n. 96
Cateteri da scambio 104
Microcatetere per scambio guida ed infusione di soluzione salina o mezzi di contrasto diagnostici. Con tre markers distali radiopachi per facilitare la corretta valutazione di entità e lunghezza della lesione; corpo catetere radiotrasparente per migliorare la visualizzazione di sangue, aria o fluidi; con basso profilo (<2.0Fr) e rivestimento idrofilico in spectraglide per aumentare la capacità di attraversamento del catetere; punta rastremata e deformabile per una migliore direzionalità in distretti tortuosi o in presenza di CTOs. In vari diametri e lunghezze, per PTA coronarica (0.014”;135cm) e periferica (0.018”-0.035”;90-135-150cm).

Lotto n. 97
Catetere di supporto per catetere guida. nuovo lotto
Catetere di supporto al catetere guida a scambio rapido con un segmento distale di 20cm. in pebax flessibile ed atraumatico per un facile inserimento nel vaso coronarico sx e dx fino a 10cm. Markers in platino. Compatibile con catetere guida da 6-7-8 Fr. Diametro interno 0.056”-0.062”-0.071”. Lunghezza 135cm.

Lotto n. 98
Microcatetere coronarico nuovo lotto
Struttura a vite realizzata con 10 guide intrecciate (due grosse e 8 sottili). facilita la crossability nei vasi tortuosi, come i canali collaterali così come le lesioni particolarmente serrate. Offre un elevato supporto ai fili guida nei vasi coronarici e periferici e può essere utilizzato per lo scambio dei fili guida. Materiali: 5 mm distali: tungsteno. Guide intrecciate: acciaio inossidabile. Rivestimento interno: PTFE. Rivestimento 60 cm distali: rivestimento idrofilico.

Lotto n.99
Microcatetere dilatatore a penetrazione di CTO nuovo lotto
Struttura composta da 8 fili guida di acciaio intrecciate all’interno di una struttura a spirale che permette un alto potere di penetrazione mediante avvitamento nella lesione, marker distale radiopaco 1 mm, 2.1 e 2.6 Fr, parte flessibile rispettivamente 15-13 cm, lunghezza 135 cm, guida compatibile .014”

Lotto n. 100
Microcatetere idrofilico per CTO a punta rastremata 113
Struttura della pare a maglia di acciaio inossidabile intrecciata per tutta la lunghezza. Diametro distale di 1.8F. Diametro prossimale 2.6F. Rivestimento esterno idofilico. Rivestimento interno in PTFE. Lunghezza cm 130 (rivestimento idrofilico distale per cm 70) e cm 150 (rivestimentto idrofilico distale per cm 90).

Lotto n. 101
# Microcatetere coronarico. nuovo lotto
# Microcatetere con doppio marker distale, costituito da 12 zone di differente consistenza con
# parte distale 50 volte più soffice della prossimale Rivestimento idrofilo Hydak, armato in nitinol,
# esterno in Nylon e Pebax, interno in PTFE, dotata di adattatore luer standard. Pressione di
# rottura 600 PSI. Punta distale preformabile, disponibile diritta, a 45° ed a 90°.
# Diametro esterno 1,7-2,1 e 1,9-2,4Fr guida compatibile 0.014 lunghezza cm 155

Lotto n. 102
Microcatetere. nuovo lotto
Microcatetere per infusione in materiale nyoln 64 d/poliuretano armatura in acciaio intrecciato e filo in platino a spirale con sezione piatta rivestimento esterno idrofilico interno in ptfe diametro esterno prox f 2,3 diametro esterno dist. F 1,7 e f 1,9 diametro interno 0,015 e 0,165. Guida compatibile 0,012 e 0,014. Volume interno cc 0,032 e 0,035, connettore luer lock in nyoln, ½ markers spaziati a cm 3. Segmento flessibile dist. Cm 20/45 lunghezze cm 150 e 170, curve punta malleabile a vapore 0°, pre-shaped mp 45°, pre-shaped mp 90°, pre-shaped mp 180°.

Lotto n. 103
Cateteri per angioplastica Laser assistita coronarica e periferica e per estrazione di elettrocateteri. 90
Voce a:
cateteri per angioplastica Laser assistita coronarica e periferica, compatibili con sistema Laser generante luce fredda con lunghezza d’onda di 308 nanometri, con diametri da 0,9 a 2,5mm e lunghezze da 110 a 150cm.
Voce b:
sonde Laser per estrazione di elettrocateteri.
Sonde Laser per estrazione di elettrocateteri (di pacemakers e defibrillatori) compatibili con sistema Laser generante luce fredda con lunghezza d’onda di 308 nanometri. Misure varie.
Voce c:
stent estrattore autoespandibile per la rimozione degli elettrodi.
Stent estrattore autoespandibile per la rimozione degli elettrodi per l’utilizzo con sistema Laser generante luce fredda suddetto. Misure varie.

STENT CORONARICI NUDI (BMS)

Lotto n. 104
Stent coronarici in acciaio 69
Marker radiopachi in oro alle estremità dello stent, punta idrofilica in M Coat. Spessore di maglia a diamante 0.0031”con connessioni elastiche a doppio link. Diametri disponibili 2.0/2.25/2.5/3.0/3.5/4.0 mm. Lunghezze disponibili 8/10/13/15/18/20/23/25/30 mm.
Premontato su catetere a palloncino semicompliante, ipotubo, rapid exchange, con rivestimento in polimero idrofilo nella parte distale dello shaft. Due marker in oro radiopachi sullo parte distale e prossimale dello stent (1 mm da marker a fine stent) per garantire la massima visibilità dello stent. Profilo di ingresso del pallone 0.017”, profilo dello stent 3.0 mm 0.038

Lotto n. 105
Stent coronarici in acciaio. nuovo lotto
STENT di tipo “slotted tube” in acciaio, per applicazioni in by pass e grandi vasi, maglia disegno ad anelli corrugati uniti da giunzioni multiple senza saldature, premontato su pallone dedicato, compatibilità minima con cateteri guida di 6 Fr per tutte le misure, misure da 3,5 a 5,0 mm e lunghezze fino a 38 mm. lunghezza di lavoro non inferiore a 143 cm

Lotto n. 106
Stent coronari in nitinol autoespandibili. nuovo lotto
Stent coronarico auto espandibile in nitinol, per trattamento infarto acuto, graft venosi, biforcazioni e anatomie complesse. Maglie disconnettibili ogni 1.2 mm, per apertura stent su side branch.
Misure da 2.5 a 3.00 mm da 3.00 a 3.5 mm da 3.5 a 4.5 mm. Lunghezze 17-22-27 mm.

Lotto n. 107
Stent coronarici in lega Platino-Cromo nuovo lotto
Stent realizzato in una lega di platino-cromo (PtCr) ed è montato su un Monorail.
Lunghezze disponibili da 8 a 32 mm
Lo Stent è disponibile in 4 modelli, ciascuno indicato per diametri specifici, come indicato di seguito:
-Per vasi di piccolo diametro (SV): 2,25 mm
-Workhorse piccolo (SWH): 2,50 e 2,75 mm
-Workhorse (WH):  3,00 e 3,50 mm
-Per vasi di grande diametro (LV): 4,00 e 4.50 mm
Spessore di maglia in acciaio pari a 0.0032”, profilo d’ingresso di 0.0185”
Materiale del pallone DuoLEAP (Pebax)

Lotto n. 108
# Stent coronarico in Co-Cr 73
Stent coronarico tipo slotted tube in lega amagnetica Co-Cr L 605, contenuto nichel non superiore 10%, maglia disegno ad anelli corrugati con creste assimetriche, 3 giunzioni flessibili, privo di saldature, spessore della maglia 0.0032”, diametri da 2,25 a 4.0 mm, lunghezze da 8 a 38 mm, compatibilità minima catetere guida 5 Fr, 6 Fr in kissing balloon, lunghezza di lavoro 143 cm, RBP 18atm, accorciamento <1%, compatibile con RMN post impianto, certificazione per utilizzo in IMA.

Lotto n. 109
Stent coronarico in cobalto-cromo slotted tube. 70
Rivestimeto ultrasottile con caratteristiche di emo- e bio-compatibilità, in grado di ridurre il rilascio di ioni metallici, premontato su catetere monorail con crossing profile non superiore a 0,037” (per diametro 3 mm). Disegno dello stent differenziato per piccoli e grandi vasi per consentire copertura omogenea del vaso; struttura ultrasottile (non superiore a 60 µm per stent da 3 mm); possibilità di effettuare “kissing stenting” con catetere guida da 6F. Lunghezze da 9 mm fino a 40 mm; diametri da 2,0 a 5,0 mm (con quarti di misura).

Lotto n. 110
Stent coronarici rivestiti con coating idrofilico altamente lubrificante 71
Stent coronarico con ricopertura biocompatibile ed emocompatibile passiva con marchio CE per utilizzo in infarto acuto e con possibilità di doppio trattamento farmacologico post-impianto a discrezione. Alle due estremità dello stent si trovano due marker in platino-iridio, che permettono di aumentare la visibilità in scopia per consentire un preciso posizionamento, fondamentale soprattutto per effettuare il serial stenting, per il trattamento di lesioni ossiali e per il posizionamento dello stent nel caso di sindromi acute.
Diametri richiesti: 2,25 - 2,50 – 2,75 mm (4 celle) 3,00 – 3.50 mm (5 celle) 4,00 – 4,50 mm (6 celle)
Lunghezze richieste: 8 (7 per Ø 2.25 mm), 12, 16, 20, 25 (24 per Ø 2.25 mm), 31 mm. – Base d’asta € 590,00 –

Lotto n. 111
Stent coronarici in cobalto-cromo. 72
Realizzato in lega di cobalto da un unico filo a disegno sinusoidale continuo e fuso via laser.
Spessore della maglia metallica non superiore a 0,0036” + 0,0037”
Montato su pallone con tecnologia “DISCRETE”. 2 markers radiopachi
Misure 2.25 – 2.50 – 2.75 – 3.00 – 3.50 – 4.00 mm
Lunghezze: 8 – 12 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 mm

Lotto n. 112
Stent coronarici in Co/Cr nuovo lotto
Stent Coronarico premontato in Cobalto Cromo. Contenuto di Nickel inferiore all’acciaio, non contiene Molibdeno. Spessore della maglia: 0,0032”.
Diametri da: 2,50 a 4,00 mm. Lunghezze: da 9, 13, 15, 18, 23, 28, 33 mm.
Accesso al side branch: fino a 4,5 mm di diametro.

Lotto n. 113
Stent coronarici in cromo-cobalto nuovo lotto
Stent coronarico in Cromo Cobalto con struts da 80 micron. Punta del delivery system in idrofilico M Coat. Pressione nominale 9 ATM. Misure disponibili 9/12/15/18/24/28.

Lotto n. 114
Stent coronarico in cobalto-cromo per vasi molto tortuosi 76
Stent coronarico in lega cobalto-cromo L-605, premontato su catetere a palloncino a scambio rapido, a celle aperte, intagliato al laser, con spessore maglia uguale a 73 µm. Costituito da un numero di celle variabile a seconda del diametro (6 per 2,25-2,50 mm, 8 per 2,75-3,00-3,50 mm, 10 per 4,00 mm) per ottimale bilancio metallo/arteria. Adatto al trattamento di stenosi coronariche situate in vasi molto tortuosi. Premontato su catetere a palloncino privo di “spalla”. Disponibile in lunghezze da 8 a 40 mm. e diametri compresi tra 2.25 e 5.0 mm, compresi i quarti di misura. Compatibilità con catetere guida 5 Fr. Pressione nominale 8 atm. Disponibilità di versione di stent premontato su pallone rastremato prossimalmente per trattamento di stenosi su side branch. – Base d’asta € 300,00

Lotto n. 115
Stent coronarico in Cr/Co. nuovo lotto
Stent coronarico “slotted tube” in Cromo-Cobalto lega 605L, premontato su pallone ipotubo a scambio rapido da PTCA, idoneo allo stenting diretto, di eccellenti flessibilità, forza radiale e trackability. Elementi sinusoidali a 9 corone collegati da 3 ponticelli a 6 articolazioni deformabili ciascuno;Ogni stent deve adattarsi a vasi del diametro da 2,75mm fino a 4,5mm : "one size fits all"; Stent strut dello spessore di 50 µm per diametri da: 2,0-2,25-2,5 e dello spessore di 60 µm per diametri da: 2,75-3,0-3,5-4,0. Lunghezze Stent 8-13-16-19-24-27-32

Lotto n. 116
Stent coronarico rivestito in titanio e ossido nitrico. 77
Stent coronarico bioattivo rivestito in TITANOX (Titanio ed ossido nitrico) con disegno elicoidale a doppia elica con dinamica Self Steering che facilita la deliverability e la crossability. Struttura composta da anelli sinusoidali collegati in H, tagliati al laser in un tubo privo di saldature, premontato su palloncino semicompliante. Basso profilo di attraversamento 0.034'' con navigabilità "balloon-like". Diametro shaft prossimale: ipotubo 2.01 F (0.67mm), shaft distale 2.66 F (0.88mm) Min. a 3.3 F (1.09mm) max. Misure da 7 a 28 mm, diametro da 2.5 a 5 mm, lunghezza utile 140cm, diametro massimo della guida 0.014’’, markers radiopachi: 1 prossimale e uno distale sullo stent.

Lotto n. 117
Stent coronarico premontato per protezione embolica. 81
Stent coronarico premontato in acciaio, rivestito esternamente con una rete di 20 micron di PET, per trattamento e protezione embolica dell’infarto acuto, aneurismi coronarici, coronaria destra ectasica, graft venosi. Misure: 2.00-2.25-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 x 12-15-19-24-29-34-39 mm.

Lotto n. 118
Side-Branch Stent protesi endovascolare -
Progettato per il trattamento della lesione della biforcazione coronarica. Dispositivo con apposito catetere a palloncino a basso profilo di tipo monorail con pallone semicompliante in nylon, dotato di 4 markers radiopachi in platino-iridio, catetere guida da 5F e filo guida da 0,014”. Stent lungo 19mm è realizzato con una lega di cromo cobalto. Stent di due tipologie: Straight o Tapered. Straight costituito da un catetere a palloncino con pallone e stent a diametro costante. Tapered costituito da un catetere a palloncino con pallone e stent a due differenti nella sua porzione prossimale e distale. L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali, e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura.

Lotto n. 119
Stent coronarico ricoperto. 82
Stent endocoronarico composto da doppio stent in acciaio con interposta membrana in PTFE espandibile, premontato su catetere a palloncino, indicato per trattare dissezioni – rotture – perforazioni – aneurismi - graft venosi, diametri da 2,8 a 4,8mm, lunghezze da 16 a 26mm, lunghezza di lavoro min 143cm.

Lotto n. 120
Stent coronarico ricoperto. nuovo lotto
Sistema a catetere a palloncino a scambio rapido, pre-montato con stent multi-layers in acciao a disegno a celle aperte brevettato con gli struts dello stesso allineati longitudinalmente (e non radialmente) con spessore .08mm e l'ampiezza degli stessi variabile tra .04 - .12 mm. Ricoperto di polimero e PTFE biostabile e biocompatibile indicato nell’uso per il trattamento delle perforazioni delle arterie coronariche e vascolari principali o negli impianti di by-pass coronarici in vasi di diametro ≥ a 2.25 mm, nelle rotture coronariche o negli aneurismi vascolari. Misure disponibili: diametri che vanno da 2.25 a 6.0 mm e lunghezze che vanno da 10 a 40 mm.

Lotto n. 121
Stent ricoperto per urgenze coronariche. nuovo lotto
PTFE incapsulante stent singolo in Cromo Cobalto molto flessibile. Basso profilo di entrata , 5 Fr compatibile per tutte le misure.
Misure di gamma disponibili in calibri 2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm.
Lunghezze disponibili 8/12/16/18/21/24/28 mm.

STENT CORONARICI A RILASCIO DI FARMACO DES

Lotto n. 122
Stent coronarico a rilascio di farmaco Zotarolimus. 84
Realizzato in lega di cobalto da un unico filo a disegno sinusoidale continuo e fuso via laser
Ricopertura in Biolinx. Farmaco rilasciato Zotarolimus. Diametri 2.25 – 2.50 – 2.75 – 3.00 – 3.50 – 4.00 mm. Lunghezze: 8 – 12 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34 – 38 mm

Lotto n. 123
Stent coronarico a rilascio di farmaco Biolimus con polimero riassorbibile. 85
Stent in acciaio medicato con accesso di punta idrofilico in M Coat. Saldature quadratur Link a rilascio di Biolimus A 9. Delivery system del farmaco: acido polilattico riassorbibile PLA.
Disposizione asimmetrica di polimero e farmaco, solo su esterno stent. Shatf catetere distale 2.5 fr e prossimale 2.0 fr. Profilo di entrata 0.017”. Rivestimento punta del del palloncino Idrofilico in M COAT. Misure di lunghezze disponibili: 8/14/18/24/28, Pressione nominale 8 ATM.

Lotto n. 124
Stent coronarico a rilascio di Sirolimus con polimero riassorbibile. nuovo lotto
Stent in Cobalto-Cromo a rilascio di farmaco Sirolimus con polimero riassorbibile (Poly,DLCA-CL), matrice farmaco/polimero applicata in modo abluminale e con tecnologia gradiente; diametri da 2.5mm a 4mm, lunghezze fino a 28 mm, spessore di maglia 80 micron, disegno a celle aperte e geometria omogenea, delivery system con rivestimento idrofilico M Coat distale, pallone a bassa complicanza .e entry profile 0.017.

Lotto n. 125
Stent coronarico a rilascio di Biolimus A9 con polimero riassorbibile. 84
Stent premontato in acciaio inossidabile 316L, a rilascio di farmaco Biolimus A9 con polimero biodegradabile PLA. Stent con celle aperte per consentire ottimo accesso al side branch e connettori curvi per una maggiore flessibilità. Il rivestimento di farmaco e polimero è a diretto contatto con la superficie metallica dello stent e solo sulla parte a diretto contatto con la parete del vaso e non con il flusso sanguigno (rivestimento abluminale) con indicazione per il trattamento di: Sindromi coronariche acute, infarto miocardico acuto e diabetici. Misure: Diametri da 2.25 mm a 4.0 mm con quarti di misura; Lunghezze: 8-11-14-18-24-28-33-36 mm.

Lotto n. 126
Stent coronarico a rilascio di Biolimus A9, senza polimero. nuovo lotto
Stent a rilascio di farmaco Biolimus A9 polymer-free premontato su piattaforma in acciaio inossidabile 316L con superficie abluminale microporosa. Stent con celle aperte a connettori curvi che consentono elevata adattabilità e flessibilità. Il farmaco è applicato in maniera automatizzata solo sulla superficie dello stent a diretto contatto con la sola parete arteriosa e non con il flusso sanguigno (rivestimento abluminale). Lunghezze da 8 a 36 mm e diametri da 2.25 a 4.00 mm.

Lotto n. 127
Stent coronarico a rilascio di Everolimus.
Stent coronarico tipo slotted tube a rilascio di farmaco Everolimus con dose di 100 µg/cm², lega amagnetica Co-Cr L607, contenuto nichel non superiore 10%, disegno a 6 o 9 creste assimetriche, 3 giunzioni flessibiliper anello, privo di saldature, spessore della maglia 0.0032”, polimero durevole acrilico e fluorinato di tipo matrice, senza top coat, ad alta biocompatibilità, spessore 7.8 µm, capacità di elongazione fino al 600%, resistente a fratture ed incisioni, mediatore del rilascio di farmaco entro 120gg, profilo della punta 0,0171”, diametri da 2,25 a 4.0 mm, lunghezze da 8 a 38 mm, compatibilità minima catetere guida 5 Fr, 6 Fr in kissing balloon, lunghezza di lavoro 143 cm, RBP 18atm, accorciamento < 1%, compatibile con RMN subito dopo impianto, certificazione per utilizzo in IMA, DAPT almeno 3 mesi.

Lotto n. 128
Stent coronarico a rilascio di Everolimus 89
Piattaforma customizzata, realizzata in una lega di nuova generazione in Platino-Cromo (PtCr) a rilascio di farmaco everolimus; il polimero costituito da due strati, il primer: pbma (poli n-butil metacrilato) e la matrice: miscela di everolimus e pvdf-hfp (poli-vinilidene-fluoruro-esafluoro propilene). Avente struttura a maglie ibride di spessore 0.0032” e profilo di ingresso 0.018”, include connettori aggiuntivi tra il primo ed il secondo e tra il secondo ed il terzo segmento prossimale nei modelli Small Workhorse, Workhorse e Large Vessel. Il pallone a doppio strato in Pebax (esterno piu’ resistente ed interno maggiormente flessibile).
Diametri disponibili: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 mm
Lunghezze disponibili: 8-12-16-20-24-28-32-38 mm.

Lotto n. 129
Stent coronarico a rilascio di Everolimus con polimero riassorbibile. Nuovo lotto
Stent coronarico, realizzato in Platino-Cromo (PtCr) a rilascio di farmaco everolimus caratterizzato da un sincronismo tra eluizione del farmaco e riassorbimento completo del polimero idrofilico (PLGA; spessore 4µm) in 3-4 mesi.
Profilo di ingresso 0.018”; lo spessore delle maglie è di 0.0029” nei 2.25-3.5mm di diametro e 0.0032” nei 4.00mm. Il pallone a doppio strato in Pebax (esterno piu’ resistente ed interno maggiormente flessibile).

Lotto n. 130
Stent coronarico a rilacio di Tacrolimus senza polimero 91
Stent coronarico medicato in lega di cromo-cobalto, spessore 80micron, rivestito in Carbofilm (film sottile di carbonio con struttura turbostratica) altamente biocompatibile, senza polimero e a rilascio di farmaco citostatico precaricato in apposite nicchie abluminali.
Diametri disponibili: 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 mm
Lunghezze disponibili: 8, 12, 16, 20, 25, 31, 38 mm

Lotto n. 131
Stent coronarico a rilascio di Sirolimus senza polimero. nuovo lotto
Stent a rilascio abluminale di Sirolimus privo di polimero; quantità di Sirolimus 120 µg/cm2 a completo rilascio; stent in cobalto-cromo, disponibile nelle versioni per vasi standard e small vessels; spessore strut 65µm/55µm (vasi standard/small vessels, compreso rivestimento farmaco); misure diametro da 2,0mm a 4,0mm, lunghezza da 8mm a 32mm; profilo dello stent premontato sul delivery system: <0,90mm/0.35”; rapporto medio stent/arteria: 12-17%; forza radiale 1125mm Hg/1,5 bar; accorciamento -1,1%; recoil: 4,3%.

Lotto n. 132
Stent coronarico a rilascio di Sirolimus con polimero riassorbibile. nuovo lotto
Stent coronarico in lega Co-Cr, rivestito con carburo di silicio amorfo, ad eluizione di Sirolimus e presenza di polimero bioassorbibile, per un rilascio controllato del farmaco. Stenr dilatabile mediante palloncino premontato su un sistema di inserimento a scambio rapido. Presenza di doppia saldatura sullo shaft in modo da consentire un aumento della pushability.
Disegno dello stent differenziato per piccoli e grandi vasi per consentire copertura omogenea del vaso; struttura ultrasottile (non superiore a 71 µm per stent da 3 mm, comprensivo di farmaco e matrice).
Disponibile nei diametri 2.25-2.50-2.75-3.0-3.5-4.0mm e nelle lunghezze da 9-13-15-18-22-26-30mm

Lotto n. 133
Stent coronarico a rilascio di Sirolimus con polimero riassorbibile. nuovo lotto
Design della cella: uniforme e aperta. Sistema di rilascio: Turquoise PTCA Ballon Dilatation Catheter. Materiale dello stent: acciaio inossidabile 316 LVM. Spessore maglia: 88 μm (0.0035”). Accorciamento: < 2%. Farmaco: Rapamycin 1.7 μg per mm2 di superficie.
Polimero: PLGA (polilactide-co-glycolide). Due marker d’oro radiopachi. Diametro shaft prossimale 2,4 F, shaft distale 2,7 F.
Pressione nominale: 8 atm, pressione di rottura: 16 atm. Punta ovale, profilo di punta 0.017", lunghezza 2.0 mm.
Diametro: 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm
Lunghezza: 9 mm, 13 mm, 17 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm

Lotto n. 134
DES a rilascio abluminale di Sirolimus.	nuovo lotto
DES privo di polimero; quantità di Sirolimus 120 µg/cm2 a completo rilascio; stent in cobalto-cromo, disponibile nelle versioni per vasi standard e small vessels; spessore strut 65µm/55µm (vasi standard/small vessels, compreso rivestimento farmaco); misure diametro da 2,0mm a 4,0mm, lunghezza da 8mm a 32mm; profilo dello stent premontato sul delivery system: <0,90mm/0.35”; rapporto medio stent/arteria: 12-17%; forza radiale 1125mm Hg/1,5 bar; accorciamento -1,1%; recoil: 4,3%

Lotton. 135
Stent coronarico per il trattamento delle biforcazioni.	nuovo lotto
Stent coronarico autoespandibile in Nitinolo, indicato per il trattamento delle biforcazioni coronariche, a rilascio di farmaco Biolimus A9 con polimero biodegradabile PLA. Il rivestimento di farmaco e polimero è applicato solo sulla superficie dello stent a contatto con la parete del vaso e non con il flusso sanguigno (rivestimento abluminale). Diametri: 3.0, 3.5 e 4.0 mm; Lunghezze: 9, 11 e 14 mm.

Lotto n. 136
Stent coronarico per il trattamento delle biforcazioni nuovo lotto
Stent coronarico in Cr/Co, tubo fenestrato a celle aperte, a rilascio di Paclitaxel, applicato direttamente attraverso una tecnica spray sulla superficie abluminale dello stent, senza polimero. Lo stent è disegnato per il trattamento delle lesioni situate in corrispondenza delle biforcazioni coronariche, premontato su un sistema a doppio catetere a scambio rapido, composto da due cateteri a palloncino monorail paralleli portanti uno stent DES in Cromo Cobalto L-605 premontato sul pallone del catetere del ramo principale (MBC Main Branch Catheter) e sulla punta del catetere del ramo laterale (SBC Side Brunch Catheter).
Spessore struttura 0.073 mm. Crossing profile 0.064”
Lunghezza stent da 18 a 24 mm. Diametri 2.50/2.00 - 2.50/2.50 - 3.00/2.00 - 3.00/2.50 - 3.00/3.00 - 3.50/2.50 - 3.50/3.00 mm.

Lotto n. 137
Stent coronarico per il trattamento del ramo secondario nuovo lotto
Stent coronarico in Cr/Co, tubo fenestrato a celle aperte, a rilascio di Paclitaxel, applicato direttamente attraverso una tecnica spray sulla superficie abluminale dello stent, senza polimero. Numero celle: 6 per ø 2.50 mm 8 per ø 3.00 mm. Lunghezza stent: mm 8. Diametro: mm 2.5 – 3.0. (Unica offerta col lotto 128).

Lotto n. 138
Stent coronarico auto espandibile medicato - nuovo lotto
Stent coronarico auto espandibile in nitinol medicato al paclitaxel, per trattamento infarto acuto, graft venosi, biforcazioni e anatomie complesse. Maglie disconnettibili ogni 1.2 mm, per apertura stent su side branch.
Misure da 2.5 a 3.00 mm da 3.00 a 3.5 mm da 3.5 a 4.5 mm. Lunghezze 17-22-27 mm.

Lotto n. 139
Bioresorbable vascular scaffold nuovo lotto
Protesi in acido polilattico bioassorbibile ad eluizione di farmaco antiproliferativo Everolimus, disegno slotted tube ad anelli con creste assimetriche, 3 giunzioni flessibili per anello, markers radiopachi presenti su primo ed ultimo anello, dose farmaco 100µg/cm², diametri da 2,5 a 3,5mm, lunghezze da 12 a 28mm. Sistema di rilascio a palloncino tipo Rx.

Lotto n. 140
Kit accessori per PTCA 93
Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico che registra pressioni fino a 30 ATM e speciale leva a sgancio rapido. Rubinetto con rotore a tre vie. Connettore a Y per PTCA con apertura a pressione “valvola Copilot” con diametro interno 0.096” con particolare guarnizione di bloccaggio con maglia metallica integrata a molla per una perfetta tenuta ai fluidi e guarnizione di ritenzione
Introduttore per filo guida, speciale dispositivo per agevolare l’introduzione del filo guida da 0.09” a 0.018”. Dispositivo di torsione per agevolare le manovre del filo guida. –

Lotto n. 141
Dispositivo di gonfiaggio. nuovo lotto
Monouso, da 20 ml con indicatore di pressione analogico e digitale retroilluminato da 30 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, tubo flessibile di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie. Il dispositivo deve essere dotato di una clip sull’impugnatura per consentire lo spurgo di aria/liquido

Lotto n. 142
Dispositivo di gonfiaggio. nuovo lotto
Monouso da 30 ml con indicatore di pressione analogico da 35 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, filettatura a passo ampio per raggiungere più rapidamente le alte pressioni, tubo flessibile di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie ad alta pressione. Deve potersi preparare con l’uso di una sola mano.

Lotto n. 143
Dispositivo di gonfiaggio. 95
Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico che registra pressioni fino a 30 ATM e speciale leva a sgancio rapido.

Lotto n. 144
Connettore a Y 96
Connettore a Y in policarbonato trasparente, con via coassiale e via laterale: la via coassiale è chiusa da una valvola in silicone il cui movimento è azionato da un movimento “su-giù, che garantisce una perfetta emostasi, cono distale luer-lock rotante, via laterale lunga 30/50 cm. Con diverse configurazioni (con torquer, con introduttore guida, connettore “peel-away”).

Lotto n. 145
Valvola emostatica AV
Valvola emostatica in policarbonato trasparente, doppie guarnizioni indipendenti per un elevato controllo di riflusso ematico, tenuta garantita fino a 400 PSI, con dispositivo di apertura/chiusura automatica a molla, sistema di fissaggio device a vite, ampio lume interno 0.096”.

Lotto n. 146
Cateteri per aspirazione dei trombi. 98
Catetere di aspirazione trombo di tipo rapid exchange realizzato con Full-Wall Technology – doppia maglia intrecciata a sezione piatta incapsulata in materiale plastico per tutta la lunghezza del catatere fino a 5 mm dall’imbocco del lume di aspirazione. Maglia a densità variabile più supportante nella parte prossimale e più flessibile nella parte distale.
Dotato di rivestimento lubrificante idrofilico sulla parte distale (30 cm) del catetere. Il sistema deve presentare un foro di aspirazione unico, tagliato trasversalmente per aumentare la sezione aspirante. Tip morbido e smussato con tecnica heat-polishing. Alette sull’hub per una miglior manovrabilità. Sistema strain relief prossimale ad effetto anti-kinking. Compatibilità con guida 0.014” e catetere guida 6F

Lotto n. 147
Cateteri per aspirazione di trombi. 99
Aspiratrombi premontato con stiletto a punta spiralata floppy. Shaft da 4.2 Fr. Parte monorail idrofilica da 23 cm. Punta da 6 mm. Disponibile in due versioni di lume interno : 1 mm e da 1.96 mm.
Disponibile di diametri 6 e 7 F.

Lotto n. 148
Cateteri per aspirazione di trombi 100
Sistema di aspirazione trombi monorail compatibile con guida 0.014” e catetere da 5.5-6-7 Fr. – catetere armato con rivestimento idrofilico e teflon, punta fornita di ogiva rastremata con marker interno che mantiene il catetere centrato nel vaso e crea una forza di aspirazione elevata, corpo del catetere con particolare scanalatura per alloggio guida per basso profilo; lungo 140cm. connettore e siringa di aspirazione graduata autobloccante e filtro da 74u.

Lotto n. 149
Cateteri per aspirazione di trombi. nuovo lotto
Catetere di aspirazione a scambio rapido (RX) con tipologia costruttiva a doppio lume, uno per il passaggio del filo guida (0.014”) e l’altro per l’aspirazione. Un marker radiopaco situato ad una distanza di 3mm dalla punta distale del catetere. Accesso prossimale di tipo luer-lock, per il collegamento alla linea di aspirazione e alla siringa di aspirazione. La parte distale del catetere è rivestita superficialmente, per una lunghezza di 25 cm ad esclusione della punta, da un rivestimento idrofilico che consente di ridurre l’attrito e migliorare la navigabilità del sistema. Stiletto in acciaio precaricato in grado di fornire maggior supporto al catetere in fase di posizionamento.
Lunghezza utile del catatere 145 cm, lunghezza della tip 5 mm, compatibile con cateteri 6 French (Area di estrazione distale 0.93mm² e prossimale 0.95 mm²), e 7 French (Area di estrazione distale 1.43mm² e prossimale 1.54 mm²).
##### Lotto n. 150
Cateteri per trombectomia meccanica . 101
Funzionamento ad aspirazione e frammentazione reolitica del trombo per mezzo di un flusso di fluido ad alta velocità.
Disponibilità di cateteri dedicati con CE per coronaria, vasi sotto il ginocchio, By Pass, asse iliaco femorale, fistole venose, embolia polmonare.
Cateteri da sia RX che OTW da 3 Fr.
Disponibilità anche di cateteri a rotazione di lame .

Lotto n. 151
Dispositivo per aterectomia rotazionale R 107
Kit preassemblato costituito da:
145 A:
Turbine alimentate ad aria compressa o azoto medicale che consentono la rotazione della fresa ad una velocità di 160,000 – 180,000 RPM, con frese di calibro 1.25 – 1.5 – 1.75 – 2.00 – 2.15 – 2.25 – 2.38 – 2.50
145 B:
Frese di ricambio
Cateteri fresa di ricambio dei calibri 1.25 – 1.50 – 1.75 - 2.00 – 2.15 – 2.25 – 2.38 – 2.50 107 C:
Guide
Filo guida lunghezza cm. 325, modelli Floppy e ExtraSupport.

Lotto n. 152
## Cateteri ad ultrasuoni coronarico per immagini intraluminali compatibile con
## apparecchiatura I 108
Catetere per immagini ad ultrasuoni con frequenza di lavoro di 40 MHz, compatibile con catetere guida da 6F e con fili guida 0.14”. Profilo di entrata 1.7F, lunghezza 135 cm, lunghezza rail 1.5 cm, profilo del catetere in corrispondenza del transduttore 3.2F, profilo corpo prossimale del catetere 3.6F, profilo al marker distale 2.5F, marker a 1.9 cm dal transduttore, distanza dalla punta al marker femorale 100 cm, distanza del transduttore dalla punta 2.5cm, distanza dalla punta al marker 5mm.

Lotto n. 153
## Dispositivi per retrazione del catetere ad ultrasuoni 109
Sistema automatico di ritiro per catetere ad ultrasuoni coronarico

Lotto n. 154
Cateteri ad ultrasuoni coronarici per immagini intraluminali compatibili con la piattaforma multimodale I 110
Il catetere è indicato per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema coronarico in ausilio alle normali procedure angiografiche. Permette di valutare il lume, il vaso e la struttura della parete.
Disponibile nella versione:
Elettronico: Tecnologia elettromeccanica che utilizza una frequenza 20 MHz con l’impiego di 64 elementi disposti in maniera circonferenziale all’asse del catetere. I cristalli sono attivati in maniera sequenziale ed in grado di emettere e ricevere ultrasuoni. Markers radiopachi di Platino-Iridio, distanti 10 mm l’uno dall’altro; ciò consente di effettuare misure o di eliminare errori dovuti a stime di lunghezza basate solo sull’angiografia.
        Lunghezza 150 cm
        Monorail per 24 cm

Meccanico: Frequenza 45 MHz, include due elementi principali, il nucleo di imaging e il corpo del catetere. Quest’ultimo è composto da tre sezioni. Sezione distale con una porta F/X compatibile da 0,014”, sezione prossimale e sezione telescopica.
Possibilità di effettuare un ritiro automatico con una velocità di 0,5-1mm/s con una lunghezza massima per ogni singolo ritiro di 150 mm
Lunghezza 135 cm
Monorail per 23 mm

Lotto n. 155
Sistema di ritiro automatico compatibile con la piattaforma multimodale
E’ un sistema monouso di pullback automatico che assicura misurazioni longitudinali accurate.
Velocità di ritiro: 0,5-1 mm/s

Lotto n. 156
Guide da angioplastica 0.014” per la valutazione del gradiente pressorio (FFR e iFR) compatibile con la piattaforma multimodale 111
E’ una guida direzionale metallica provvista di un trasduttore elettronico di pressione posizionato a 3 cm dalla punta. Essa può essere utilizzata con gli strumenti di misurazione SmartMap, ComboMap, s5x e S5ix. Misura il gradiente di pressione transtenotica durante le procedure diagnostiche e/o interventistiche all’interno delle coronarie e dei vasi periferici. Le guide sono fornite con un cavo di connessione rotante.
Disponibili nella versione: idrofobica e idrofilica; dritta e curva.

Lotto n. 157
Cateteri per effettuare la tomografia a coerenza ottica compatibili con la piattaforma multimodale nuovo lotto
I cateteri in questione hanno un diametro di 2,4 French, possibilità di effettuare un ritiro automatico a velocità di 50 mm/s, con una lunghezza massima per ogni singolo ritiro di 100 mm.
La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una tecnica di imaging invasiva basata sull’utilizzo di un fascio di luce e sulla riflessione della stessa da parte delle strutture che vengono incontrate. La tecnologia è in grado di fornire una definizione di circa 10-20 µm e permette di identificare e misurare con grande precisione l’integrità del cappuccio fibroso della placca e la presenza eventuale di trombi anche di piccolissime dimensioni.

Lotto n. 158
Catetere per indagine OCT. nuovo lotto
Sistema Rx a fibra ottica lunghezza 135 cm idrofilico compatibile con catetere guida 6 F.
Pull back da 2.5mm/secondo a 20 mm/secondo regolabile.
Catetere con tre markers.
Shaft distale 2.7 /Shaft prossimale 3.2 Fr.

Lotto n. 159
Catetere per indagine OCT di profilo da 2.6 Fr. nuovo lotto
Catetere intracoronarico per Tomografia Ottica Computerizzata (FD-OCT), compatibile con catetere guida 6F e guida 0.014”, profilo distale 2.6F, profilo prossimale 3.2F, lunghezza del catetere 137 cm. Rivestimento idrofilico distale 100cm. Shaft corrugato e coil rinforzato antikinking lungo i 100 cm distali. Possibilità di Pul Back in unica soluzione da 15 cm.

Lotto n. 160
Guide da pressione nuovo lotto
Guida coronarica di ultima generazione dotata di sensore in punta che consente la misurazione della pressione intracoronarica per il calcolo della Fractional Flow Riserve (FFR) e la misurazione del flusso intracoronarico (con il sistema della termodiluizione), per il calcolo della Coronary Flow Riserve (CFR), al fine di valutare accuratamente la significatività funzionale di una stenosi coronarica. Con la guida è anche possibile misurare la temperatura intracoronarica.

Lotto n. 160 bis
Sistema per FFR nuovo lotto
Sistema FFR costituito da:
Microcatetere intravascolare di tipo Rx dotato di sensore di pressione di tipo ottico nella sua porzione distale che permette all’operatore di utilizzare il filo guida da 0,014” di procedura.
Fornito con Monitor di tipo “touch screen” che permette di visualizzare, memorizzare ed esportare le varie onde di pressione di riferimento, nonché i risultati del rilevamento stesso e del calcolo del valore FFR.

Lotto n. 161
Particelle occlusive per perforazioni distali - 118
Idrosfere nelle diverse misure per embolizzazioni coronariche adatte in situazioni di emergenza, quali perforazioni vasi distali. Confezionate con siringhe pre riempite, codice colore pronte per l’uso, di micron 100-300, 300-500, 500-700.

Lotto n. 162
Kit per la chiusura percutanea di pseudo aneurismi nuovo lotto
Kit per la chiusura percutanea di pseudo-aneurismi, composta da trombina, diluente e collagene con ago a punta chiusa e fenestrato lateralmente e con markers sul connettore

MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE PERIFERICHE

Lotto n. 163
Sistema di micropuntura 271
Sistema d’introduzione percutanea, costituito da un ago per accesso da 21g lungo 7cm, una guida in nitinol con punta in platino da .018inch lunga 40cm e catetere coassiale da 4, 5fr. lungo 10cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 164
Kit introduttore valvolato nuovo lotto
Kit Introduttore vascolare , sterile, apirogeno, monouso, da 4 a 8 Fr.,con valvola emostatica ad alta tenuta in silicone, anello di ancoraggio rotante, compatibili con guide 0,035”-0,038”, lunghezze guaina 4-7-11-23 cm, con possibilità delle mezze misure nella lunghezza di 11 cm, con o senza marker tip, attacco tra dilatatore e camicia con scatto udibile , con possibilità di disporre all’interno della confezione sterile :
- ago angiografico ecoriflettente con repere tattile ore 12, da 18 a 21 G, lungh.cm 4-7
- guida in acciaio/platino+nitinol
- dilatatore atraumatico

Lotto n. 165
Introduttore flessibile per cross-over 4F 119
Introduttore 4F preformato per crossover e dritto, con spiralatura antikinking di tipo piatto in acciaio per tutta la sua lunghezza. Rivestimento interno ed esterno in PTFE. Diametro interno elevato, non inferiore a 0,064”. Compatibilità con guida 0.035”.Marker in punta

Lotto n. 166
Introduttore armato preformabile con valvola separabile nuovo lotto
Voce a:
Introduttore armato caratterizzato da elevata resistenza al kinking ed elevata preformabilità della punta: il coil che costituisce l’armatura dell’introduttore garantisce una parete sottilissima ad elevata resistenza al kinking; l’acciaio impiegato per la realizzazione dell’armatura monofilamento favorisce la modellabilità e la rimodellabilità della punta da parte dell’operatore in modo da ottenere sempre il migliore approccio dell’introduttore in ogni condizione anatomo-patologica. Dotato di dilatatore radiopaco per ottimizzare la visibilità della punta del sistema assemblato e garantire la massima sicurezza ed il miglior controllo in fase di posizionamento/avanzamento. La valvola tipo “Arydo-valve”è separabile dall’introduttore per offrire la massima versatilità d’impiego. Disponibile con calibri da 4 a 8F e lunghezze da 45 a 90cm.
Voce b:
Valvola emostatica “corta” (non a “Y”) tipo “Arydo-valve” compatibile con cateteri e introduttori con connettore luer-lock; la linea laterale è dotata rubinetto a tre vie separabile. Disponibile in due misure per fili guida da 0,018” a 0,038” e cateteri da 4 a 9 F.

Lotto n. 167
Introduttore vascolare. nuovo lotto
Set introduzione con valvola in silicone, sistema blocco dilatatore, basso gradino camicia esterna in fep e dilatatore in polietilene, lunghezza introduttore 13cm, dilatatore 20cm, diametro 5, 6, 7, 8 e 9fr, completi di guida da .038”, ago a parete sottile 18g lungo 7cm Sterile e monouso.

Lotto n. 168
Introduttore vascolare. nuovo lotto
Introduttore con dilatatore in HDPE/LDPE, pebax, acciaio inox, tantalio. Dimensioni da 12 Fr a 26 Fr. Lunghezza 28 cm.
Tripla valvola per una resistenza superiore al sanguinamento. Coating idrofilico. Guaina armata rinforzata con spirali di acciaio inox. Marker radiopaco distale. Dilatatore radio-opaco con punta conica flessibile. Estremità prossimale filettata per consentire il fissaggio del dilatatore all’alloggiamento a tenuta. Varie misure.

Lotto n. 169
Introduttore valvolato di grosso calibro. nuovo lotto
Lunghezze disponibili 25/30/35 cm
Calibri disponibili 12/14/16/18/20/22 Fr.
Marker di punta in Platino.

Lotto n. 170
Introduttore valvolato 127
Set introduzione armato, idrofilico e radiopaco Shuttle, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 80, 90 e 110cm, diametro 4, 5, 6, 7 e 8fr., valvola tuoy borst. Accetta guida da .018/.035inch., .018/.038inch. Punta radiopaca e banda radiopaca, per carotide. Sterile e monouso

Lotto n. 171
Introduttore valvolato armato 272
Set introduzione, armato, idrofilico e radiopaco di Ansel, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 45, 55, 90 e 110cm, diametro 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12fr., valvola tuoy borst, accetta guida da .018/.035inch, .018/38inch. e .035inch, banda radiopaca in punta per selettiva renale, possibilità di avere anche per il 7, 8, 10 ed il 12fr il dilatatore ad elevata flessibilità giallo. Sterile monouso.

Lotto n. 172
Introduttore transfemorale balloon-expandible nuovo lotto
Introduttore di grosso calibro idrofilo con basso profilo di ingresso. Pallone interno per espansione della guaina fino al diametro nominale. Guaina con valvola antireflusso in silicone. Via laterale con rubinetto a tre vie. Diametri interni: da 14 a 21 Fr. Lunghezze: 25 e 35 cm
Profili di ingresso: da 11 a 14 Fr

Lotto n. 173
Introduttore valvolato armato. nuovo lotto
Set introduzione valvolato, armato e radiopaco di Balkin, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 40cm, diametro 5.5, 6, 7, 8, 10 e 12fr., accetta guida da .038inch. banda radiopaca in punta per cross-over. Sterile e monouso

Lotto n. 173 bis
Introdittore valvolato armato. 167
Set introduzione valvolato, armato, radiopaco di Raabe, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo guaina da 55, 70 e 90cm, diametro 4, 5, 6, 7, 8 e 9fr, accetta guida da .038inch., e banda radiopaca. Sterile e monouso

Lotto n. 174
Introduttore di grosso calibro con rivestimento idrofilo 210
Introduttori valvolati utilizzati per l’introduzione di device endoprotesici di grande calibro, diametri disponibili da 14F a 24F, lunghezza da 30 a 55 cm

Lotto n. 175
Guida angiografica idrofilica da 0.35” 128
Guida per interventistica periferica con rivestimento idrofilico 0,035”, anima in nitinolo rastremato e rivestimento interno in multistrato. Radiopaca con rivestimento di polimero in poymer racket , lubricita’ esterna in materiale idrofilico Surmodics photolink . Punta di 3 cm flessibile angolata e dritta , shaft regular e stiff , lunghezza shaft 150, 180 e 260 cm, lunghezza rastrematura Stiff 8.0” e 5.9” regular , angolatura stiff e regular 60°.

Lotto n, 176
Guide angiografiche idrofiliche. nuovo lotto
Guida in nitinol, rivestimento esterno in poliuretano con punta distale spiralata in platino inclinata o dritta da .035 e .038inch lunghezza 145, 180 e 260cm. con sezione rastremata corta/corpo flessibile, rastremata standard/corpo flessibile, rastremata standard/corpo rigido, rastremata lunga/corpo rigido

Lotto n. 177AMPLATZ EXTRA STIFF COOK 212
Guide extrarigide completamente teflonate, con punta J raggio 3 mm, da .035 e .038inch lunghe180 e 260cm, 7cm di punta flessibile e 14cm di punta spiralata. Sterili e monouso

Lotto n. 177 bis
Guide per interventistica cardiovascolare tipo Amplayz super stiff 211
Guida da cambio, ricoperta in teflon, con anima interna larga piatta in acciaio senza saldatura ,
gradualmente rastremata. Rivestimento esterno in PTFE a punta floppy 1cm e da 6 cm, a punta retta o a punta J. Diametro da 0,035 e 0,038, lunghezza da 145 e 260 cm.

Lotto n. 178
Filo guida angiografico in acciaio nuovo lotto
Filo guida angiografico con punta distale dritta e preformabile ed estremità prossimale collegabile all’estensione del filo guida DOC. Provvisto di Marker prossimali. Estremità distale a spirale con copertura polimerica fino a 5 mm dalla punta.
Rastrematura della punta da 0.012” a 0.009”
Anima interna in acciaio con unico filamento che si estende dal tratto prossimale fino a quello distale
Il tratto distale del filo guida è provvisto di una combinazione di rastremature standard e di rastrema tura parabolica. Disegno della punta core-to-tip. Disponibili con diverse grammature della punta (da 4.8 a 13,3 grammi). La punta è ricoperta da 3 cm di spirale.
Rivestimento idrofilico Turbocoat e rivestimento in poliuretano. Tratto prossimale del filo guida rivestito di PTFE con un secondo rivestimento idrofobico. Spirale distale radiopaca lunga 3cm.

Lotto n. 179
Filo guida angiografico in acciaio e nitinol nuovo lotto
Filo guida angiografico di diametro 0,014” con due anime interne in acciaio e nitinol saldate. Disegno core to tip. Segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm. Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Possibilità di usare extensions. Disponibile nelle lunghezze da 190 a 300 cm. Peso di punta disponibile da 2,8 a 3,5 grammi.

Lotto n. 180
Filo guida in acciaio nuovo lotto
Filo guida angiografico di diametro 0,018” con l’anima interna in acciaio e disegno core to tip.
Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Disponibile nelle lunghezze da 145 a 300 cm. Punta radiopaca in platino non ricoperta con profilo rastremato disponibile da 0.018 a 0.0125”, grammatura della punta disponibile da 4 a 30 grammi.

Lotto n. 181
Guida superselettiva per procedure distali 286
Guida super selettiva per procedure distali 0.18/0.14.x130/180/300 cm., anima in acciaio unico pezzo con rapporto di torsione 1/ 2.1 , rivestimento in PTFE nella parte distale, con spirale distale in platino.
Punta rastremata retta e preformabile 8 e 3 cm , punta a J 2.5 cm., 2 markers radiopachi a 90 e 100 cm.

Lotto n. 182
Guide a corpo unico nuovo lotto
Guide periferiche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, pur in presenza di cambio di materiale, calibri .018” e .014”, varie lunghezze (180-190-300 mm), configurazioni (idrofobica, idrofilica, polimerica) e carichi di punta (1-4-12-20-30 g).

Lotto n. 183
Microguide. nuovo lotto
Microguida superselettiva in lega superelastica di nitinol, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento idrofilo esterno M Coat, in struttura monopezzo di calibro 0,012” con punta flessibile 25 cm, e 0,016” con punta flessibile 35 cm, con spirale radiopaca in oro. Lunghezza totale della guida 200 cm, angolo della punta 45°, 90°, 90°+150°

Lotto n. 184
Guide angiografiche idrofiliche. nuovo lotto
Guide idrofiliche in nitinol. Rivestimento esterno in poliuretano con punta distale spiralata in platino inclinata a supporto rinforzato da .018inch. lunga 180 e 300cm. Sterili e monouso

Lotto n. 185
Guide angiografiche. nuovo lotto
Guida 0.14 a tecnologia micro- cut nitinol sleeve, controllo di torsione 1 a 1 punta preformabile 3 cm, radiopaca 2 cm, con punta dritta a J . Rastrematura 8 cm e carico distale 1.3 grammi anima interna due parti in acciaio e nitinol uniti da uno strato di lega NI-CR. Porzione distale in inocotel in platino tugsteno.
Rivestimento idrofilo negli ultimi 24 cm. Punti di repere femorali e radiali, possibilità di prolungamento della guida, misure lunghezza 185 e 300 cm con punta dritta o angolata.

Lotto n. 186BS 129
Guida in acciaio ad anima interna a sezione rettangolare con punta 4 cm. preformabile. Rivestimento in PTFE . Lunghezza 185/300 cm. punta a J e C con floppy 10 e 15 cm.

Lotto n. 187 Lunderquist COOK 212
Guida in acciaio inox e PTFE dritta curva ed a doppia curva da .035inch lunghezza 260 e 300 con punta flessibile da 4cm e punta radius dritta, 7.5mm, 75 e 15mm. Sterile e monoso.

Lotto n. 188
Guide angiografiche metalliche 289
Guida varie configurazioni : Newton, heavy,duty , Rosean, Benson e Standard, fissa e anima morbida . Misure 0.18,0.25,0.32, 0.35, 0.38 x 40/80/100/120/125/150/180/260 cm; con punta dritta e a J 1.5/3/6/12/15 mm. Rastrematura 3/7/15 cm punta flessibile 3.5/10/15 cm.
Il filo coil in acciaio della guida deve essere stato rivestito in PTFE prima dell’avvolgimento della spirale per consentire una patina scorrevole senza vuoti.

Lotto n. 189
Guida idrofilica ad alto controllo di torsione nuovo lotto
Guide idrofile ad alto controllo di torsione con anima in nitinol e rivestimento in poliuretano speciale, rivestimento idrofilico al di sopra dello strato in poliuretano, diametri .035” e .038” , lunghezze 80/150/180/260 cm , punta dritta e angolata , deve avere eccellente controllo di torsione 1:1 e ottima scorrevolezza.

Lotto n. 190
Microguida CTO nuovo lotto
Microguida a supporto per interventistica, in acciaio inox con rivestimento in PTFE con 3cm di punta in platino e 13.5 cm di punta distale con rivestimento idrofilico, da .014inch, lunghezza 135, 190 e 300cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 191
Microguida con peso CTO nuovo
Microguida in acciaio inox con rivestimento in PTFE da .014 inch lunga 135, 190 o 300 cm, con 3 cm di punta in platino, con 4 diverse opzioni di carico della punta: 6, 12, 18 o 25gr., rastrematura corta della punta di 10 cm, punta facilmente preformabile, per stenosi serrate, con o senza peso in punta. Sterile e monouso.

Lotto n. 192
Dilatatori idrofilici 275
Set di dilatazione coassiale composta da dilatatori idrofilici con diametro 16 e 18fr, 20 e 22fr, 24 e 26fr lunghi 45cm rastrematiin punta. Sterili e monouso.

Lotto n. 193 120
Cateteri armati in nylon 75D piu solfato di bario, armato con 16 fili in acciaio intrecciato, idrofilici nella porzione distale (50% della lunghezza) che ne determina una elevata scorrevolezza distale e un elevato controllo di torsione prossimale .Punta radiopaca in tungsteno. Lume interno costante e mai inferiore a 0.42”. Compatibili con guida da .038” e micro cateteri .Diametro 4 e 5FR. Lunghezze da 65 a 125. Ampia gamma di configurazioni della punta con rastrematura. Possibilità di conformazioni “custom Made”.

Lotto n. 194
Cateteri diagnostici vascolari idrofili 4/5F corti 121
Cateteri in poliuretano e poliammide da 65 e 80 cm con armatura interna al corpo catetere ad esclusione della punta, 32 fili per il 4 Fr e 16 fili per il 5Fr. Rivestimento con polimero idrofilo “M Coat” nella parte distale. Marcatura interna in tungsteno per il 5 Fr e in solfato di bario per il 4 Fr. Compatibile con guida da 0,038”. Fino a 1000 psi di pressione.
Cateteri dei seguenti tipi e curve:
     COBRA curva I
     CURVA J
     DRITTO rastremato
     DRITTO non rastremato
     SIMMONS SIDEWINDER
     HEADHUNTER
     BENTSON HANAFEE WILSON
     VERTEBRALE

Lotto 194 bis
Cateteri diagnostici vascolari idrofili 4/5F lunghi 121
Cateteri in poliuretano e poliammide da 100 e 110 cm cm con armatura interna al corpo catetere ad esclusione della punta, 32 fili per il 4 Fr e 16 fili per il 5Fr. Rivestimento con polimero idrofilo “M Coat” nella parte distale. Marcatura interna in tungsteno per il 5 Fr e in solfato di bario per il 4 Fr. Compatibile con guida da 0,038”. Fino a 1000 psi di pressione.
Cateteri dei seguenti tipi e curve:
     COBRA curva I
     CURVA J
     DRITTO rastremato
     DRITTO non rastremato
     SIMMONS SIDEWINDER
     HEADHUNTER
     BENTSON HANAFEE WILSON
     VERTEBRALE

Lotto n. 195
Catetere angiografico nuovo lotto
Cateteri angiografici con corpo in Pebax, besno e solfato di bario, connettore in policarbonato punta in Pebax con carburo di tungsteno. Cateteri diametro 4 Fr ( ID 0.040”) e 5 Fr ( ID 0.046”/0.052”), lunghezza da 30 a 125 cm, sopporta pressioni superiori ai 1200 PSI. Nelle conformazioni di punta: Headhunter, Newton, benton, Mani, spinale, spinali modificati, Berenstein, MW2, Simmons, cobra, Hook, Shepherd Hook, renali doppia curva, amir motarjeme, reuter, mikaelsson, KA2, Hockey stick, Hook selettivi modificati, selettivi dritti, RBI, RIM, Osborn, Multifunzione A1, 30 cm (pediatrici), Shepherd flush, bolo flush ultra, bolo flush modificati, flush dritti, Hook flush modificati.
Compatibili con guida 0.035” e 0.038” con 2-4-6-10 fori laterali oppure senza fori

Lotto n. 196
Cateteri idrofili per shuttle 273
Catetere in nylon totalmente idrofilico con punta distale morbida, atraumatica ad elevata radiopacità, diametro 4, 4,5 5, 5.5 e 6.5fr, per guida da .035inch e .038inch, lunghezza 65, 75, 90, 100, 125 e 135cm., attacco in plastica senza fori laterali, configurazione di punta ANG, KMP, 0, C2, DAV, H1, JB1, JB2, KMP, MAN, , MPA, MPB , RVC, RUC, SIM1, SIM2, SIM3, VERT, VTK, TC, TC-BNK. Sterile e monouso.

Lotto n. 197
Cateteri angiografici nuovo lotto
Cateteri Angiografici selettivi e super selettivi realizzati in Pebax con punta rastremata soffice atraumatica in Pebax e tugsteno, con rivestimento con sostanza idrofila armatura, in acciaio inox a 30 fili intrecciati, connettore in policarbonato con alette. Compatibile con farmaci citotossici.
Misure 4F/035-5 F 035 e 038 pressione 1050 PSI, lunghezze 40/65 e 100 cm, con formazione delle cure superselettive e panoramiche.

Lotto n. 198
Cateteri guida per PTA 122
Catetere guida in arnitel con armatura a fili intrecciati in acciaio 316L da 0.002 e  0.003. Rivestimento interno in PTFE. Calibro 6/7/8 fr., lume interno 0.070/0.081/0.091. Varie conformazioni tra cui MP1/MP2 e 40.

Lotto n. 199
Cateteri guida per arterie renali 123
Catetere guida per le arterie renali composto da un introduttore, disponibile nelle misure di 6/7/8 Fr., e da un dilatatore rastremato da 4Fr. Le curve disponibili sono multiporpose, hockey stick, Renal double curve e Mammaria interna sinistra; diametri interni rispettivamente da 068”, 078” e da 088”; lunghezze usabili di 50 cm

Lotto n. 200
Sheathless periferico nuovo lotto
Sistema catetere-dilatatore periferico idrofilico che consente di effettuare procedure interventistiche riducendo l'invasività di circa 2 French grazie al mancato utilizzo dell'introduttore 8 French (invasività pari ad introduttore da 6Fr) e con curve dritte e a 45° e lunghezze 90cm e 120cm

Lotto n. 201
Dispositivi di ricanalizzazione con sistema di rientro nuovo lotto
Dispositivo periferico di ricanalizzazione costituito da un catetere, idrofilico nella parte distale, a palloncino su cui sono posizionati due markers radiopachi. Presenza sul lume centrale del catetere di 2 uscite poste a 180° per facilitare l’orientamento del filo guida verso il lume vero.
Pallone da 3.75 e 2.75.
Filo guida dedicato da 0.014 con punta conica angolata di 28° con disponibilità e flessibilità differenti (morbida - standard - rigida) e di lunghezza da 300cm.
Compatibile con catetere di supporto da 1.68mm

Lotto n. 202
Dispositivi di ricanalizzazione con sistema di rientro. 258
Catetere sterile ,monouso, destinato a facilitare il pilotaggio e il posizionamento di guide da 0.014
nel sistema vascolare periferico mediante introduzione percutanea. Ago presente all’interno e per
tutta la lunghezza del catetere per trasportare il dispositivo. L’ago deve essere attivato dall’operatore tramite un meccanismo prossimale .Misure ago 22 gauge. Lunghezza 14 mm. Lunghezza shaft 120cm, compatibile con introduttore da 6fr.

Lotto n. 203
Sistema motorizzato per il crossing delle occlusioni croniche totali nuovo lotto
Sistema composto da: catetere a palloncino per ancoraggio nel vaso ad 1.5atm, non da dilatazione, invaginato su se stesso a doppio lume (OTW) compatibile con introduttore da 6Fr; una guida da .035”; una unità PCU di controllo della pressione motorizzata (motore esterno), una rampa per lo switch e una siringa da 10ml, studiato per consentire alla guida di attraversare le lesioni croniche totali.

Lotto n. 204
Sistema per il trattamento delle CTO nuovo lotto
Sistema del trattamento delle occlusioni totali, composto da un filo guida assemblato 0.18 x 165 cm, con rivestimento idrofilo, punta distale preformabile, collegata a un motore. Porzione distale radiopaca per la ricanalizzazione di occlusioni totali croniche periferiche. Possibilità di prolunga assemblabile al filo guida, unità motore deve essere alimentata a batterie a litio, e provvista di sistema di allarme sonoro e visivo.

Lotto 205
Cateteri idrofili da ricanalizzazione 4 Fr. nuovo lotto
Cateteri 4 Fr in elastomero di poliestere con doppia armatura interna in sottile rete metallica
(acciaio inox). Rivestimento idrofilo “M COAT II” nella parte distale. Minimo profilo di crossing e
punta rastremata (angolata o dritta). Tre marker radiopachi in Pt/Ir per effettuare misure
intraluminali accurate. Compatibili con guide 0,035”. Lunghezze 135 e 150 cm.

Lotto n. 206
Microcateri per disostruzione delle CTO 132
Microcatetere accessorio inserito nel sistema vascolare periferico mediante introduzione
percutanea per fornire supporto a cateteri per disostruzione occlusioni croniche totali. Corpo in
acciaio ricoprrto in PEBAX. Profilo 4,5 fr lungh.82 – 132cm

Lotto n. 207
Microcateri per CTO. nuovo lotto
Microcatetere utilizzato nelle coronarie e vasi distali periferici, altamente supportivo, facilita e consente il posizionamento e lo scambio di un filo guida in posizione distale, mantenendo l'accesso ai vasi distali grazie alla particolare punta angolata da: ° lunghezza catetere 130/150cm. 90° lunghezza catetere 130/150cm. 120°lunghezza catetere 130/150cm. Altamente idrofilico all'estremità 40cm che ne garantisce la massima scorrevolezza. Rivestimento idrofilico all'estremità distale di 40cm che consente un'ottima scorrevolezza, un solo marker radiopaco posizionato a 0,89mm -0,035”dalla punta distale nel catetere a punta dritta, a 0,76mm-0,00” per i modelli a punta angolata

Lotto n. 208
Cateteri per CTO nuovo lotto
Catetere per CTO periferiche compatibile con guida da 014 ed introduttore da 4F. Punta del catetere da .037 atraumatica, crossing profile da .038, lunghezza 150cm, shaft idrofilico sui 125cm distali. Il catetere è costituito da 10 fili in acciaio intrecciati, rivestiti in pebax, con risposta alla torsione del catetere 1:1.

Lotto n. 209
Dispositivo per occlusioni croniche coronariche nuovo lotto
Sistema per l’attraversamento delle occlusioni totali tramite percorso sub intimale costituito da tre componenti: un dispositivo di attraversamento della lesione dotato di un torquer bidirezionale, con punta atraumatica da 3Fr compatibile con guida da 0,014” ed introduttore 6Fr, un dispositivo di rientro in lume costituito da pallone di forma piatta auto-orientabile sulla parete interna dell’arteria compatibile con filo guida da 0,014” ed introduttore 6Fr, e una speciale guida angolata dedicata per il rientro in vero lume. Possibilità di estensione della guida. Guida da 185cm e da 300cm.

Lotto n. 210
Microcateteri. nuovo lotto
# Microcatetere con doppio marker distale, costituito da 4 zone di differente consistenza,
# rivestimento idrofilo, armato in acciaio, esterno in Pebax, interno in PTFE, dotata di adattatore
# luer standard. Pressione di rottura 300 PSI. Punta distale preformabile. Compatibile con DMSO e
# Onyx.
# Diametro esterno 1,7-2,3 1,9-2,4 e 2,3-2,8 Fr guida compatibile 0.012”, 0.014” e 0.018”
# lunghezze cm 135 e 158
# lotto n. 211
Microcatetere per applicazioni cardiologiche (supporto guida, scambio guide) e
radiologiche (infusione, iniezione materiale embolico) nuovo lotto
Catetere rastremato con 3 diametri: 2.0 2.2 e 2.6 Fr
Struttura a guide intrecciate, idrofilico. Lunghezze 105,125,130,150 cm, dritto e angolato, massima pressione sostenuta: 800 psi.

Lotto n. 212
Microcateteri. nuovo lotto
Microcatetere con armatura in acciaio su tutta la lunghezza del catetere con 5 zone di variazione, con diametro esterno 2.5 Fr (0.032”), e diametro interno .021inch. per accesso ai piccoli vasi, che permette di essere introdotto attraverso cateteri di 0.035” , copertura idrofilica posizionata sulla parte distale per 60cm , la parete prossimale non idrofilica riduce il rischio di movimenti dopo il posizionamento, catetere lungo100, 110, 135 e 150cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 213
Catetere di supporto 274
Catetere selettivo di supporto per facilitare l’attraversamento delle lesioni più difficili; catetere a tre strati di polimero con armatura in acciaio inox, con i 40 cm distali della punta idrofilici , 4 markers radiopachi nei 15 cm distali della punta, con punta dritta o curva. Catetere da 2.6 fr che accetta guida da .014 inch lungo 90 e 150cm , da 4 fr che accetta guida da .035 inch lungo 90, 135 e 150 cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 214
Catetere di supporto nuovo lotto
Catetere di supporto con punta a bassissimo profilo, rivestimento degli ultimi 40 cm in bioslide, 3 reperi radiopachi a distanze regolari in oro, posti distalmente, raccordo luer lock femmina, corpo catetere nylon a diametro e rigidità progressiva, misure 0.14/3.4 fr/ 2.1 distale, 0.18 4.0Fr x 2 / 4Fr . Profilo di punta rispettivamente 0.018 e 0.022 possibilità di catetere calibro 0.35 con lunghezze 65/90/135 e 150 cm.

Lotto n. 215
Guide per angioplastica periferica 0.014” 124
Guida per inserire e posizionare cateteri e dispositivi interventistici, dotata di supporto intermedio. Anima a transizione lunga ad un pezzo unico diametro 0.076 inch con tre gradi di rastrematura, parte prossimale in acciaio teflonato, parte distale rivestita di PTFE per 25 cm. Lunghezza 195 cm oppure 300 cm (per scambio cateteri). Diametro 0.014 inch, radiopacità per 3 cm distali. Punta con avvolgimento spirale in lega platino lunga 3 cm, supporto medio, retta modellabile e aJ preformato. Versione con e senza 4 marker radiopachi nella sezione distale a 45 mm dalla punta. Ogni marker deve avere una larghezza di 1 mm ed avere una distanza gli uni dagli altri di 10 mm.

Lotto n. 216
Guida per il posizionamento e lo scambio di dispositivi interventistici 126
Diametro 0.035”, anima in acciaio ad elemento unico, rastrema tura di 17 cm con un diametro di .025”, la punta shaping gibbo, 10cm dritta. Rivestimento in MICROGLIDE a doppio strato nei 30 cm distali. Misure da 145 a 300cm

Lotto n. 217
Guida per ricanalizzazione	nuovo lotto
Filo Guida calibro 0,014” per ricanalizzazione autraumatica delle lesioni croniche occlusive grazie alla punta ad oliva, retta o J, in platino, che minimizza il rischio di dissezione e perforazione. Anima monostruttura in acciaio con coil distale a rivestimento idrofilico. Lunghezza massima richiesta 175 cm. Disponibilità di estensione.

Lotto n. 218
Guide coassiali per angioplastica periferica 130
Filo guida per angioplastica transluminale periferica con struttura coassiale che preveda una guida di diametro 0,014”nella sezione più interna, una guida di diametro 0,035” floppy con punta rastremata nella sezione intermedia e una guida Extra Stiff di diametro 0,035” nella sezione più esterna. Lunghezza 180 e 300 mm. Tale guida deve garantire la possibilità di interscambio e di utilizzo indipendente delle tre sezioni.

###### Lotto n. 219
Cateteri OTW per angioplastica delle arterie periferiche. 133
Catetere a palloncino per PTA, OTW, in nylon doppio strato e rivestito in silicone, semicompliante, compatibile con guida 0.035”, con markers radiopachi in platino/iridio. Diametri da 3 a14 mm e lunghezze da 20 a 250mm. Compatibilità introduttori fino a 6F per le misure fino a 12mm di diametro. RBP da 7 a 28 atm. Catetere con disegno coassiale da 80 e 135 cm per tutte le misure.

Lotto n. 220
Cateteri per angioplastica periferica 136
Catetere a palloncino per PTA di vasi periferici, stelo a doppio lume, rivestito internamente ed esternamente con polimero MDX idrofobico. Sistema over the wire, compatibili con guide 0.035”. Profilo 5Fr. Diametri da 3 a 12mm. Lunghezze da due a 22 cm. Stelo da 80 e 135 cm. RBP fino a 18atm. Compliance inferiore al 10%. Spalla corta. Materiale in duralyn con 5 pieghe per minimizzare il profilo primario e secondario. Punta rastremata di 7,5

Lotto n. 221
Palloni per angioplastica periferica dei grossi vasi. 138
Palloncino in duralyn dotato d 2 marker radiopachi lunghezze del catetere richieste da 65 a 110 cm circa diametri del palloncino comprese tra 10 e 25 mm lunghezze tra 2 e 8 cm. Guida da 035”.

Lotto n. 222
Cateteri per PTA a doppio lume 141
Cateteri per PTA a doppio lume in nylon con punta morbida accettanti la guida 0.035”; diametro shaft 5F. Lunghezze tra 50 e 135 cm. Diametri dei palloni tra 3 e 14mm; lunghezze tra 20 e 120mm; IVA massimo richiesto 7F.

Lotto n. 223
Catetere per PTA compatibile con filo guida 0,035” nuovo lotto
Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 6F. Pallone semicompliante e disponibile con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza da 20 a 300 mm. Compatibilità con filo guida fino a 0,035”. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e prossimale ad esclusione del pallone (Bikini coating). Compatibilità con introduttore da 5F nei palloni di diametro fino a 7 mm. Lunghezza utile almeno fino a 130 cm.

Lotto n. 224
Catetere per PTA compatibile con filo guida 0,035” nuovo lotto
Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 6F e compatibile con filo guida da 0,035”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 4 a 7 mm e lunghezza da 200 a 300 mm. Compatibilità con introduttore di 5 F per palloni di diametro fino a 5 x 250mm. Lunghezza utile del catetere di 80 e 130 cm.

Lotto n. 225
Catetere a palloncino per PTA non compliante. nuovo lotto
Catetere per PTA a palloncino non compliante su filo guida 0,035”; pallone in PET ad alta pressione (fino a 18bar). Diametri disponibili da 3 a 10mm; lunghezze del pallone da 2 a 10 cm; catetere in due varianti di lunghezza - 75 e 120 cm. Catetere a basso profilo: compatibilità introduttore 5F fino al diametro 6mm e 6F per i diametri superiori. Visualizzazione ottimale grazie alla punta radiopaca ed ai marker che individuano la lunghezza utile del pallone. Sistema “Dog-bone” per il recupero del profilo alettato dopo ripetuti gonfiaggi.

Lotto n. 226
Catetere per PTA con palloncino ad alta pressione. nuovo lotto
Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 5F, compatibile con filo guida 0,035”. Palloncino ad alta pressione di scoppio (fino a 22 bar) disponibile con diametro da 4 a 8 mm e lunghezza da 20 a 80 mm. Compatibilità con filo guida fino a 0,035”. Nessun rivestimento idrofilo sul palloncino. Lunghezza utile del catetere di 50, 80 e 120 mm.

Lotto n. 227
Palloni per angioplastica periferica 0.035” nuovo lotto
Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .035” ed introduttore 5F-6F, shaft a doppio lume, semicomplianti in nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico da cm 40-80-135, RBP max 20 atm, punta rastremata con profilo 0.041”, crossing profile da 0.061” a 0.092”, diametri 3-4-5-6-7-8-9-10-12 lunghezze 15-20-30-40-60-80-100-120-150-200

Lotto n. 228
Palloni per angioplastica periferica 0.035” 137
Catetere a palloncino per PTA dei vasi periferici, OTW, in polimero semicristallino a compliance controllata e rivestimento idrofobico a ”Patchwork”, per ridurre lo slittamento in sede di gonfiaggio. Compatibile con guida 0.035”. Diametri: da 2.0 a 7.0 mm, lunghezze da 20 a 100 mm.

Lotto n. 229
Catetere per angioplastica periferica Rx 0,035”. nuovo lotto
Shaft con struttura ibrida, rinforzato nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox. Rivestimento SiLX2® nei 45 cm distali. Ingresso guida a 33 cm dal capo distale. Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone.
Lunghezza shaft: 135 cm. Lunghezze pallone: da 20 a 100 mm (in particolare: 20 - 40 – 60 – 80 - 100 mm). Diametri pallone: da 4 a 10 mm
(Profilo di ingresso: 0,047”)

Lotto n.230
Catetere per angioplastica periferica 0.035” 210
Catetere in nylon per PTA con palloncino a basso profilo, non compliante e semi compliante. Pressione nominale 5 atm. Pressione massima di rottura 14/15atm. Guida 0.035”. Due markers in oro radiopachi posti all’estremità prossimale e distale del palloncino. Via laterale per il gonfiaggio. Lunghezza catetere da 80, 120 e 135cm. Diametro palloncino da 3 a 12 mm. Lunghezza da 2 a 14 cm, completo di Siringa per insufflazione con manometro e display fino a 30 Atm, siringa 20cc, stantuffo a vite e sistema di rilascio rapido. Sterile e monouso.

Lotto n. 231
Catetere per angioplastica periferica 0.035” nuovo lotto
Catetere a palloncino OTW per PTA a doppio lume con costruzione Checker-Flex Points, compatibile con filo guida da 0.035". Corpo del catetere in pebax, palloncino in nylon ; Lunghezze pallone da 2 a 15 cm, diametri da 4 a 10 mm. Compatibile con introduttore 5 F nel diametro 7 mm, lunghezza 4 cm. Lunghezze corpo catetere nelle versioni da 80 cm e 135 cm.

Lotto n. 232
Catetere per angioplastica periferica nuovo lotto
Catetere per angioplastica a palloncino OTW. Pallone realizzato in Nibax (Nylon e Pebax), profilo 0.39” con punta a tecnologia laser. Catetere compatibile con guida 0.35 a doppio lume con connettore a J con canali contrassegnati: filo guida e palloncino per una immediata identificazion. Markers in platino-iridio. Rivestimento distale idrofilo prossimale al palloncino. Misure lunghezze catetere 40/75/ e 135 cm.
Diametri del pallone da 3 a 12 mm x 20/30/40/60/80/100/120/150/180/ e 200 mm di lunghezza.
Compatibile con introduttore da 5/6 e 7 mm . Pressione di rottura da 18 a 24 ATM secondo le misure.

Lotto n. 233
Catetere per angioplastica periferica nuovo lotto
Catetere per angioplastica a doppio lume con catetere e palloncino in poliammide rivestimento in Soft Glide misura da 3 a 8 mm per 20/40/ e 80mm, compatibile con introduttore da 5 fr, pressione ATM 15/16.

Lotto n. 234
Cateteri a palloncino per PTA RX 0.018”. nuovo lotto
Shaft con struttura ibrida, rinforzato nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox. rivestimento idrofilo M Coat nei 45 cm distali. Ingresso guida a 30 cm dal capo distale. Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone.
Lunghezza shaft: 150 cm
Lunghezze pallone: da 40 a 150 mm (in particolare: 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 mm)
Diametri pallone: da 2 a 8 mm
(Profilo di ingresso: 0,026”)

Lotto n. 235
Cateteri a palloncino a basso profilo per angioplastica periferica 139
Catetere a palloncino OTW semicompliante a doppio lume , doppio rivestimento idrofilico in Hydrocoat , punta con lunghezza minore di 3mm e profilo di ingresso 0.017”, compatibile con filo guida 0.014”, diametro del pallone da 1 a 5mm, lunghezza da 6 a 30mm. RBP fino a 14 atm

Lotto n. 236
Cateteri a palloncino per PTA, OTW, compatibili con guida 0.014” 139
Cateteri a palloncino in nylon, provvisti di markers radiopachi. Diametri da 1,5 a 4mm e lunghezze da 20 a 200cm. Compatibilità introduttori da 4F per tutte le misure. Pressione nominale di 8atm e RBP di 14 ATM per tutte le misure. Catetere con disegno coassiale da 90 e 150cm per tutte le misure. Punta a parte interna a struttura unificata. Profilo della punta < 0.5mm e lunghezza della punta di 4.5mm

Lotto n. 237
Cateteri per PTA dei vasi periferici distali UTK 134
Catetere con costruzione OTW/RX compatibile con filo guida da 0,014”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 1,5 a 4 mm e lunghezza da 20 fino a 210 mm. Palloncino lungo 210 mm conico BP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibilità introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile del catetere 120 e 150 cm (versione OTW) e 150 cm (versione RX).

Lotto n. 238
Cateteri a palloncino per piccoli vasi. nuovo lotto
Catetere a palloncino semicomplaiante in pebax in versione Monoreil e OTW, a configurazione del corpo coassiale compatibile con guida 0.014”. palloncino a profilo basso a tecnologia laser, con bordi flessibili e smussati. Shaft del catetere a tecnologia BI SEGMENT.
Palloncino semicomplaiante rivestito con sostanza idrofila.
Nella versione a scambio rapido la sezione prossimale deve essere formata da un ipotubo in acciaio inossidabile dotato di guaina a lame singolo. Con il raccordo luer singolo per il gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino. Misure monoreil da 1,5/2/2.5/3/3.5/4 mm x 20x30x40x60x80x100x120x150x200 cm, lunghezza shat 90 e 150cm circa, compatibile con cateteri guida 5 fr e RBP12/14 ATM Punta 0.017”.

Lotto n. 239
Palloni per angioplastica periferici 0.014” 146
Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .014” ed introduttore 4F, shaft coassiale, semicomplianti in nylon idrofilici, shaft idrofilico da cm 90-150, RBP max 18 atm, punta rastremata con profilo 0.017”, crossing profile da 0.027” a 0.042”, versione da mm 210 con diametro distale ridotto di mm 0,5 - misure disponibili: diametri mm 1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 lunghezze mm 20-40-80-120-150-210

Lotto n. 240
Palloni per angioplastica periferici 0.014” nuovo lotto
Palloni RX per angioplastica compatibili con guida .014” ed introduttore 4F, shaft coassiale, pallone semicompliante, shaft e pallone in nylon, con coating idrofobico, lunghezze del catetere da cm 90-170, RBP max 14 atm, punta rastremata con profilo 0.0168”, crossing profile da 0.029” a 0.036”, versione da mm 210 con diametro distale ridotto di mm 0,5 - misure disponibili: diametri mm 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 lunghezze mm 20-40-80-100-120-150-210

Lotto n. 241
Catetere OTW per angioplastica dei vasi periferici distali con palloncino lungo 146
Catetere con costruzione OTW compatibile con filo guida da 0,014”. Pallone conico semicompliante e disponibile nei diametri da 2,0 a 4,0 mm e lunghezza > 200 mm. RBP ≥ 14 bar per tutte le misure.
Compatibilità con introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile del catetere 120 e 150 cm.

Lotto n. 242
Catetere RX per angioplastica dei vasi periferici distali con palloncino lungo
Catetere con costruzione a scambio Rapido compatibile con filo guida da 0,014”. Pallone conico semicompliante e disponibile nei diametri da 2,0 a 4,0 mm e lunghezza > 200 mm. RBP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibilità con introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile del catetere 150 cm.

Lotto n. 243
Cateteri per PTA compatibile con filo-guida 0.018” 135
Catetere con costruzione OTW con calibri massimi da 3,9F o 4.2F, compatibile con filo guida da 0,018”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 2 a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza da 20 a 150 mm. Compatibilità con introduttore di 4F per palloni di diametro fino a 7.0 x 60 mm. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e prossimale del pallone (Bikini coating). Lunghezza utile del catetere di 90, 130 e 180 cm.

Lotto n. 244
Palloni per angioplastica periferici 0.018” nuovo lotto
Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .018” ed introduttore 4F-5F, shaft a doppio lume, semicomplianti in nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico da cm 90-150, RBP max 14 atm, punta rastremata con profilo 0.024”, crossing profile da 0.038” a 0.065”, 4 markers per lunghezze 150 e 210, diametri 2-2,5-3-4-5-6 lunghezze 20-40-60-80-100-120-150-200

Lotto. N. 245
Cateteri a palloncino per piccoli vasi 147
Catetere a palloncino per piccoli vasi. corpo del catetere in duralyn nylon. Costruzione coassiale. Disegno pallone sgonfio a 4 ali. Diametro catetere 3.0 fr distale – 3.5 fr prox. Cat lungo 80-120-150 punta distale 0.26 lunghezza 0.25. Lunghezza del pallone cm 2-4-6-10. Diametri da 2 a 6 mm, comprese le mezze misure. Guida 0.18”.

Lotto n. 246
Cateter a palloncino OTW 0.014” nuovo lotto
Catetere a palloncino 0.014” per dilatazione periferica a complianza controllata con configurazione Over the Wire (OTW) dalle prestazioni ottimali in termini di pushability, trackability e crossability, in grado di facilitare l’attraversamento di lesioni particolarmente difficili ed anatomie dei vasi tortuose. Pressione nominale non superiore a 7 atm. Rivestimento differenziato sul catetere - idrofilico distale, idrofobico prossimale ed idrofilico a patchwork sul pallone. Lunghezze del catetere: 90 cm, 120 cm, 150 cm. Lunghezze del pallone fino a 220 mm.

Lotto n. 247
Cattetere a palloncino per piccoli vasi. 147
Catetere realizzato in duralyn con un’asta a doppio lume con rivestimento idrofobico palloncino compreso. Profilo da 3F. lunghezza pallone da 2,4,6,10,12,15, 20 e 22cm, diametri da 2 a 6 mm comprese le mezze misure. Pressione nominale a 6 At. Lunghezza catetere da 80 e 120 cm, compatibile con guide da .018”

Lotto n. 248
Catetere a palloncino per piccoli vasi. nuovo lotto
Cateteri per PTA di piccoli vasi OTW compatibili con guida 0.014" e 0.018" con palloncino a bassa complianza in Nylon con costruzione Checker-Flex Points ; corpo del catetere in copolimero a lume coassiale, punta rastremata e traumatica, rivestimento idrofilico in Ultra-Cross sui 25 cm distali, richiede introduttori da 4 a 6 Fr completo di dispositivo per il riavvolgimento situato sul corpo del catetere e di uno stiletto per facilitare il riavvolgimento e ripiegamento del palloncino. Per catetere con guida da 0.014" lunghezze pallone 2-4-8-12-15-22, diametri pallone da 1.5 a 5 mm con mezze misure, corpo catetere da 150 cm; per catetere con guida 0.018" lunghezze pallone 2-4-6-8-10-12-15-22, diametri pallone da 2 a 9 mm, corpo catetere da 75 e 130 cm.

Lotto n. 249
Cateteri per PTA di piccoli vasi. nuovo lotto
Catetere per PTA per angioplastica da 4fr. monorail e over the wire con palloncino a basso profilo semi compliante pressione nominale 5atm. pressione massima di rottura rispettivamente da 12 e 14atm. diametro guida .014 e .018 inch. 2 markers in oro radiopachi posti all’estremità prossimale e distale del palloncino, via laterale per il gonfiaggio, catetere da 170, 80 e 135cm diametro palloncino rispettivamente da 2, 2.5, 3 e 4mm e da 3 a 8mm lunghezza rispettivamente 2, 4, 6, 8, 12, 16 e 20cm e da 2 a 10cm, completo di Siringa per insufflazione con manometro e display fino a 30Atm, siringa 20cc, stantuffo a vite e sistema di rilascio rapido, possibilità anche di palloni Micro. Sterile e monouso.

Lotto n. 250
Catetere dilatativo a basso profilo per PTA periferica di piccoli vasi OTW, compatibile con guida 0.014. nuovo lotto
Pallone semicompliante (diametri 1,25 e 1,50 mm) o non compliante (diametri da 2 a 4 mm) con shaft in poliimmide e rivestimento idrofilo distale con polimero M coat per una lunghezza massima di 86 cm. Lunghezze shaft: 100 - 148 cm. Lunghezze pallone: da 20 a 200 mm.Diametri pallone: da 1,25 a 4 mm. Compatibilità introduttore: 4 Fr

Lotto n. 251
Catetere a palloncino per vasi UTK 0.018” nuovo lotto
Catetere a palloncino periferico medicato PTA dei vasi sottogenicolari e femorali, OTW, in polimero semicristallino a compliance controllata e rivestimento idrofobico a ”Patchwork”, per ridurre lo slittamento in sede di gonfiaggio. Compatibile con guida 0.018” e introduttore 4F (almeno per le misure più piccole). Diametri da 2.0 a 7.0 mm, lunghezze da 20 a 200 mm.

Lotto n. 252
Pallone periferico UTK 0.018 nuovo lotto
Pallone OTW per periferico. Basso profilo, Pallone semicompliante (3 Fold), resistente a lesioni molto calcifiche e studiato per gonfiaggi multipli, due marker, pressione nominale 8 atm e pressione di rottura fino a 16 atm. Compatibilità con introduttore 4 e 5F e filo guida 0.018’’. Punta soffice e rastremata per una facile navigabilità. Diametri da 1,5 a 9 mm e lunghezze da 20 a 300 mm. Lunghezze catetere 90, 130 e 150 cm. Coating idrofilico sul corpo del catetere.

Lotto n. 253
Pallone periferico UTK 0.018” 139
Cateteri a palloncino per PTA, OTW compatibili con guida 0.018”, shaft diametro distale di 3.4 F prossimale di 3.6F Rivestimento in Jet coating, materiale pallone in BM1 e diametri da 2 a 6mm. Alta resistenza al Kinking ed eccellente pushability e trackability.RBP a 22 at.

Lotto n. 254
Cateteri per PTA monorail ed OTW 140
Cateteri per PTA monorail ed otw compatibili con introduttore 4/5/6 fr. e guide 0.14 e 0.18. Rastrematura distale 0.022. Palloncino in pebax rivestito in softglide; diam. 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10 mm. X 10/15/20/30/40/60/80/100 mm. ; lunghezza catetere 80 e 135 cm.

Lotto n. 255
Cateteri per PTA 142
Cateteri a palloncino per PTA, monorail, compatibili con guida 0.014”, con palloncino XCELON, ipotubo d’acciaio rivestito in NYLON e rivestimento in MICROGLIDE. Diametri da 4 a 7mm lunghi da 15 a 40. RBP fino a 14 atm.

Lotto n. 256
Catetere a palloncino per PTA dei vasi distali. nuovo lotto
Catetere per PTA dei vasi periferici distali over the wire semicomplianti compatibili con guida da 0,14”e coating idrofobico in silicone del pallone e dello shaft. Eccellente profilo e spinta del catetere per i vasi dell’arcata plantare.Diametro del pallone da 1.25 a 5mm,lunghezza da 1,5 a 28 cm e shaft di almeno 150 cmed RBP fino a 16ATM.Compatibilita’ introduttore max 4FR.Crossing profile non superione a 0.94mm per i piu’ piccoli che li rendono compatibili con l’inserimento all’interno dei cateteri diagnostici.

Lotto n. 257
Catetere a palloncino periferico nuovo lotto
Catetere a palloncino per interventistica periferica Over the Wire (OTW). Catetere per dilatazione a basso profilo, composto da stelo con doppio lume interno. Palloncino semi-compliante in PolynP (lunghezze da 20 a 200 mm e diametro da 3 a 12 mm), dotato di doppio marker per tutte le misure , con pressione nominale fino a 8 atm, e RBP fino a 14 atm. Da utilizzarsi con guida 0.035”. Lunghezze del catetere disponibili cm 80; 130; 150. Utilizzabile con introduttori a partire da 5 Fr. Rivestimento idrofilico sul corpo del catetere. Punta del catetere morbida per favorire l’attraversamento della lesione.

Lotto n. 258
Catetere a palloncino a scambio rapido per angiopalstica periferica distale nuovo lotto
Catetere Rapid Exchange con palloncino semi-compliante in poliestere Quadflex compatibile con fili guida da 0.014” e con i più diffusi sistemi di protezione distale coassiali.
Ipotubo sottile da 2.16 Fr, utilizzabile con cateteri guida da 4Fr per palloncini fino a 5mm di diametro e da 5Fr per palloncini fino a 7mm di diametro. Palloncino con piegatura doppia per il diametro da 2.0mm, triplice per diametri fino a 6mm e a sei pieghe per diametri maggiori.
Disponibile con cateteri di lunghezza 150 e 155cm, palloncini di diametro da 2 a 9mm e lunghezza da 15 a 120mm con possibilità di richiedere palloncini e cateteri di dimensioni diverse.
Punta da 0.018” e spalle a basso profilo, pressione nominale 6 atm, RBP da 12 a 16 atm secondo i diametri. Markers in platino-iridio da 1 mm e rivestimento in SiLX2 ad alta scivolosità.

Lotto n. 259
Cateteri a palloncino Rx per PTA carotidea 143
Catetere a palloncino monoreil per pre e post dilatazione carotidea. Materiale del pallone DYNALEAP semicomplaiante. Con due markers pressati e non incollati. Diametri da 1.5 a 7 mm con pregressioni da 05 x lunghezze da 1.5 , 2 e 3 cm. Profilo d’ ingresso 0.022, con punta track tip da 5.5 mm. Compatibilità con filo guida 014/018 ed introduttori 4 e 5 Fr secondo misure.

Lotto n. 260
Palloncini per PTA della carotide 145
Catetere a palloncino in duralyn monorail con shaft da 3,3 Fr a doppio lume siliconato, punta flessibile rastremata, marker radiopachi per tutti i diametri e lunghezze , guida accettata da 014” diametri del pallone da 4-4,5-5-5,5-6-7, lunghezze da 15,20,30,40mm, lunghezza del catetere 140

Lotto n. 261
Catetere a scambio rapido per PTA dei vasi periferici, carotidi, renali. nuovo lotto
Catetere a scambio rapido (RX) con pallone semicompliante ad alta RBP (fino a 17 bar) e disponibile nei diametri da 2 mm a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza fino a 80 mm. Compatibile con filo guida fino a 0,018”. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile almeno fino a 135 mm.

Lotto n. 262
Catetere per post dilatazione di stenosi carotidee. nuovo lotto
Catetere per ptca di grossi vasi con palloncino in flexitec con rivestimento idrofilico in LFC sul cono prossimale e distale. Punta rastremata da 6 mm. Diametri da 4.5 a 7.0 mm. Lungezze da 14-20-30-40 mm. Markers in platino iridio.

Lotto n. 263
Catetere a palloncino multifunzione "2 in 1". nuovo lotto
Catetere a poalloncino OTW, per angioplastica dei vasi periferici e contestuale iniezione di mezzi
di contrasto e/o farmaci tramite apposita valvola tipo "Visiovalve" o similare integrata nel catetere.
Palloncino semi-compliante ad elevate pressioni di rottura (fino a 24 ATM) .Lunghezza catetere fino a 80 cm, disponibili in molteplici versioni con lunghezza palloncino fino a 100 mm e diametri da 2 a 12 mm.

Lotto n. 264
Catetere a palloncino semicompliante nuovo lotto
Catetere a basso profilo per PTA a palloncino semicompliante caratterizzato da pallone in Nylon con pressione nominale di 6 atm per tutte le misure; ideale per impiego ordinario nella POBA ed anche per pre/post-dilatazione accurata dello stent.
Voce a:
Catetere compatibile con filo guida 0,035” ed introduttore 5F fino al diametro 8mm incluso. RBP fino a 16atm;. lunghezza utile del catetere disponibile in due varianti: 75 e 120cm. Pallone disponibile con lunghezze da 20 a 150 mm e diametri da 3 a 10mm.
Voce b:
Catetere compatibile con filo guida 0,018 ed introduttore 4F per tutte le misure. RBP fino a 18atm. Pallone disponibile nei diametri da 2 a 7mm e lunghezze da 20 a 220 mm; catetere in tre lunghezze: 90, 135 e 150 cm.
Lotto n. 265
Catetere per PTA a rilascio di farmaco. 173
Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 3.9F e compatibile con filo guida da 0,018”. Palloncino semicompliante e disponibile con diametro da 4 a 7 mm e lunghezza da 40 a 120 mm, rivestito con matrice di natura organica a base di Urea e di farmaco antiproliferativo (Paclitaxel) con rilascio al gonfiaggio (30-60 sec.). Compatibilità con introduttore da 5F per i diametri fino a 6 mm. Lunghezza utile di 90 e 130 cm.

Lotto n. 266
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco Rx nuovo lotto
Palloncino a scambio rapido in Flexitec. Rivestimento in FreePac a rilascio di Paclitaxel
Corpo catetere 2.0 Fr. Diametri: 2.00 – 2.25 – 2.50 – 2.75 – 3.00 – 3.25 – 3.50 – 3.75 – 4.00 mm
Lunghezze: 14 – 20 – 30 – 40 mm

Lotto n. 267
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco OTW nuovo lotto
Catetere a palloncino medicato OTW 0.035”. Catetere per PTA con costruzione OTW, 6 fold balloon con corpo da 2.8 Fr. Palloncino semicompliante in Flexitec Xtreme a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia Free Pac. Lunghezza corpo catetere 80-130 cm.
Diametri da 4.0 a 7.0 mm e lunghezze da 40 a 120 mm. Compatibile con filo guida da 0,035” e introduttore 5/6 Fr. Diametro corpo catetere 5 Fr.

Lotto n. 268
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco 173
Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 5F. Palloncino semicompliante e disponibile con diametro da 4 a 7 mm e lunghezza da 40 a 120 mm rivestito con matrice di natura organica a base di Urea e di farmaco antiproliferativo (Paclitaxel) con rilascio al gonfiaggio (30-60 sec.). Compatibilità con filo guida fino a 0,035”. Compatibilità con introduttore da 5 a 7F. Lunghezza utile di 80 e 130 cm.

Lotto n. 269
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco 173
Catetere con costruzione OTW e compatibile con filo guida da 0,014”. Palloncino semicompliante e disponibile con diametro da 2 a 4 mm e lunghezza da 40 a 120 mm, rivestito con matrice di natura organica a base di Urea e di farmaco antiproliferativo (Paclitaxel) con rilascio al gonfiaggio (30-60 sec.). Compatibilità con introduttore da 4F per tutte le misure. Lunghezza utile del catetere di 120 e 150 cm.

Lotto n. 270
Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Palloni OTW a dosaggio controllato di paclitaxel per angioplastica compatibili con guida .035” ed introduttore 5F-6F, shaft a doppio lume, semicomplianti in nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico da cm 40-80-135, RBP max 20 atm, punta rastremata con profilo 0.041”, crossing profile da 0.061” a 0.092”, diametri 3-4-5-6-7-8-9-10-12 lunghezze 15-20-30-40-60-80-100-120-150-200

Lotto n. 271
Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Palloncino medicato al Taxolo per PTA periferica. Disponibile su guida da 0.14 e 0.35 inc.
Sistema di fissaggio ed eluizione del farmaco con metodo Shellac coating. Palloni di lunghezze disponibili 20/40/80/100/120/150 mm. Diametri disponibili da 20/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 mm.

Lotto n. 272
Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Palloncino OTW periferico a rilascio di farmaco paclitaxel. Il farmaco ridotto in forma di astrema tura e fissato nella matrice eccipiente con tecnica di ricopertura a gradiente (sotto la matrice dell’eccipiente, acidio scellolico). Shaft in poliammide pallone in poliammide lunghezza device cm 135 rbp 14 tip lenght 5.0 mm bar rivestimento paclitaxel 3.0µg/mm²
Misure 0,14: diametro 2-2,5-3-3,5 e 4 lunghezze 20-40-60-80-100-120-150 e 200 mm
Misure 0,35: diametro 4-5-6-7-8-9 e 10 lunghezze 20-40-60-80-100-120-150 mm

Lotto n. 273
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere a palloncino per PTA a rilascio di paclitaxel, per il trattamento di stenosi delle arterie femorali e dei piccoli vasi. Il farmaco deve essere applicato su tutta la superficie del palloncino con un processo di copertura a due strati che garantisca una concentrazione di paclitaxel non inferiore a 2µg/mm2. Possibilità di gonfiaggi multipli. Diametro del palloncino: 2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50-6.00mm. Lunghezza del palloncino: 10-13-16-18-21-24-27-30-33-36-39mm. Catetere a scambio rapido compatibile con guida da 0.014”, lunghezza utile del catetere almeno135cm.

Lotto n. 274
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere a palloncino periferico medicato PTA dei vasi sottogenicolari e femorali, OTW, in polimero semicristallino a compliance controllata e rivestimento idrofobico a ”Patchwork”, per ridurre lo slittamento in sede di gonfiaggio. Compatibile con guida 0.018” e introduttore 4F (almeno per le misure più piccole). Diametri da 2.0 a 7.0 mm, lunghezze da 20 a 200 mm.

Lotto n. 274 bis
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere a palloncino 0.014” per dilatazione periferica a complianza controllata con configurazione Over the Wire (OTW) dalle prestazioni ottimali in termini di pushability, trackability e crossability, in grado di facilitare l’attraversamento di lesioni particolarmente difficili ed anatomie dei vasi tortuose. Pressione nominale non superiore a 7 atm. Rivestimento differenziato sul catetere - idrofilico distale, idrofobico prossimale ed idrofilico a patchwork sul pallone. Lunghezze del catetere: 90 cm, 120 cm, 150 cm. Lunghezze del pallone non inferiori a 220 mm.

Lotto n. 275
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco. nuovo lotto
Catetere a palloncino a rilascio di paclitaxel cristallino, shaft con 3 zone con diversa flessibilità, 90-20-20 cm, marker in polimero di tungsteno, tempo di sgonfiaggio breve, lunghezza operativa 100 e 150 mm, guida .014”.
Misure: 2-2.5-3.0-3.5-4.0 x 40-60-120-150 mm.

Lotto n. 276
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere OTW a doppio lume a eluizione di Paclitaxel mediante tecnologia FreePac compatibile con introduttore 5/6 Fr. Compatibile con filo guida da 0.018”.
Palloncino in Flexitec. Diametri da 4 a 7 mm. Lunghezze da 40 a 120 mm

Lotto n. 277
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere a palloncino medicato per PTA con costruzione OTW con corpo da 2.8 Fr: Palloncino semicompliante in Flexitec Ultra a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia Free Pac.
Diametri da 2.0 a 4.0 mm e lunghezze da 40 a 120 mm. Compatibile con filo guida da 0,014” e introduttore 4 Fr. Profilo di ingresso 0,017”. Catetere da 120 a 150 cm.

Lotto n. 278
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere a palloncino medicato per PTA con costruzione OTW, 6 fold balloon con corpo da 2.8 Fr. Palloncino semicompliante in Flexitec Xtreme a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia Free Pac. Lunghezza corpo catetere 80-130 cm. Diametri da 4.0 a 7.0 mm e lunghezze da 40 a 120 mm. Compatibile con filo guida da 0,035” e introduttore 5/6 Fr. Diametro corpo catetere 5 Fr.

Lotto n. 279
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco. nuovo lotto
Catetere a palloncino per PTA, a rilascio di farmaco; disponibile nelle lunghezze 75cm, 110cm e 130cm; lunghezze palloncino comprese fra 20mm e 220mm, diametri compresi fra 3,0mm e 12,0mm; versioni compatibili con filo guida da 0,018” e/o 0,035”; palloncino in Poliammide semicompliante; rivestimento per rilascio farmaco costituito da miscela di Paclitaxel e Resveratrolo; 3μg/mm2 di Paclitaxel sulla superficie del palloncino.

Lotto n. 280
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere a palloncino doppio lume in nylon semi-compliante, medicato rivestito di paclitaxel 3µg/mm2 prima dell’avvolgimento e senza l’utilizzo di additive o eccipienti, compatibile con guida da .018inch shaft da 135cm pallone con diametro da 3 a 8mm e lunghezza 40, 80 e 100mm. Pressione nominale 8atm pressione di rottura 12atm. Sterile e monouso.

Lotto n. 281
Catetere a palloncino a rilascio di farmaco nuovo lotto
Catetere OTW periferico con palloncino semicompliante a rilascio di farmaco antiproliferativo Paclitaxel con concentrazione uniforme di 2 ng/mm2 in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo. Palloncini nelle misure: diam. 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 lunghezze 40/80/100/120 nei cateteri che accettano guida 0.014" diametro corpo 150 cm e palloncini diametri 4.0/5.0/6,0, lunghezze 40/60/80/100/120/150 nei cateteri che accettano guida da 0.035" lunghezza corpo 130 cm.

Lotto n. 282
Dispositivo a palloncino x PTA dotato di aterotomi 148
Dispositivo a palloncino  x PTA dotato di 3/4 aterotomi posti longitudinalmente, monorail ed otw. Diam. 2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8 mm, varie lunghezze e stelo da 50/90/135/140 cm.

Lotto n. 283
Set per angioplastica della femorale superficiale con approccio radiale. nuovo lotto
Set composto da:
voce a:
pallone con coating idrofobico non compliante in PET compatibile con filo guida 0,018” e lunghezza del catetere 180cm ideale per approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee; profilo 5F compatibile per tutta la gamma di misure: diametri da 5 a 8mm e lunghezze 40 e 60 mm. Pressione nominale di 8atm e RBP minima di 12atm per tutte le misure; ideale sia per impiego POBA che per post-dilatazione accurata dello stent.
voce b:
introduttore armato con lunghezza di 120cm e calibro 5F per patologie estremamente distali o per l’approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee; caratterizzato da elevata resistenza al kinking ed elevata preformabilità della punta: il coil che costituisce l’armatura dell’introduttore garantisce una parete sottilissima ad elevata resistenza al kinking; l’acciaio impiegato per la realizzazione dell’armatura monofilamento favorisce la modellabilità e la rimodellabilità della punta da parte dell’operatore in modo da ottenere sempre il migliore approccio dell’introduttore in ogni condizione anatomo-patologica. Dotato di dilatatore radiopaco per ottimizzare la visibilità della punta del sistema assemblato e garantire la massima sicurezza ed il miglior controllo in fase di posizionamento/avanzamento. La valvola tipo “Arydo-valve”è separabile dall’introduttore per offrire la massima versatilità d’impiego.
voce c:
filo guida 0,018” in nitinol con coating in PTFE con lunghezza di 400cm per consentire lo scambio dei cateteri over-the-wire da 180cm per angioplastica con approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee. Punta atraumatica ad elevata radiopacità grazie alla combinazione di platino e tungsteno. Disponibile anche con lunghezze inferiori a 400 cm e fino a 200cm.

Lotto n. 284
Stent periferico premontato in Cobalto-Cromo. 150
Stent in lega Co-Cr modulare monofilamento fuso su se stesso al laser a elementi sinusoidali costituiti da filo continuo con disegno a 9 corone, interconnessi tramite fusione laser a pattern montato su catetere a palloncino rapid exchange 6F compatibile con filo guida 0,035”. Disponibile con diametro nominale da 6 a 10 mm e lunghezza da 20 a 60 mm. Minimo accorciamento ed alta forza radiale.

Lotto n. 285
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. 151
Stent endovascolare auto espandibile in Nitilon sottoposto ad elettropulitura. Disegno slotted tube, tagliato con il laser, a struttura segmentata costituente una serie di “V” collegate da ponti senza saldatura. Sei markers in tantalio su ognuna delle estremità dello stent. Sistema da 6fr costituito da catetere di protezione in nylon per il trasporto dello stent e cannulla interna per il posizionamento. Presenza di 3 markers: distale in platino, prossimale in acciaio, esterno in nylon. Sezione interna del delivery rinforzata con una spirale in acciaio per un preciso rilascio dello stent. Stent rilasciabile con 3 differenti posizioni del sistema di controllo. Spessore della parete 0,0080”. Lunghezza nominale dello stent 20/30/40/60/80/100/120/140/150 mm, diametro dello stent 6/7/8/9/10/12/14mm. Lunghezza del catetere 80/120 cm che accetta guida 0,35”

Lotto n. 286
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. nuovo lotto
Stent periferico autoespandibile in Nitinol su sistema compatibile con guida 0,035”. Stent a celle chiuse riposizionabile fino all’80% della lunghezza scoperta; accorciamento trascurabile grazie al design slotted tube. Misure dello stent con diametri da 6 a 14mm e lunghezze da 30 a 100mm; compatibilità con introduttore 6F per tutta la gamma di diametri. Sistema di rilascio coassiale con lunghezza utile disponibile in due varianti: 75 e 120cm. Sistema di rilascio con camicia armata da una rete metallica incorporata nella mescola. Presenza di marker asimmetrici in Tantalio sullo stent per la massima biocompatibilità e radiopacità con possibilità di verifica nel follow-up del tipo di impianto (anterogrado o retrogrado). Sistema di controllo del rilascio dello stent dal catetere ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique”.

Lotto n. 287
Stent periferico autoespandibile in Nitinol 152
Stent auto espandibile in Nitinol con sistema di rilascio OTW e disegno multilink. Diametri fino a 10mm. Lunghezze fino a 150m. 12 marker radiopachi: 6 per estremo; sono montati sulle estremità dello stent e composti di una lega di nichel titanio radiopaca. Stelo da 80 e 135 cm. Sistema di rilascio di tipo tri-assiale, con ipotubo in acciaio tagliato al laser con tecnica I- BEAM; Diametro esterno dello stelo 6.2F prossimale 5.5F mediale 6.4F diatale 3.7F in punta. Stent ad elevata flessibilità , alta forza radiale, minimo accorciamento, bassa percentuale di frattura e alta superficie di copertura.

Lotto n. 288
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. 153
Stent autoespandibile in nitinol, premontato su sistema di rilascio OTW; compatibile con guida 0.035” e introduttore 6F. Sistema di rilascio con manipolo. Possibilità di rivestimento in PROBIO per minimizzare il rilascio di ioni metallici. Diametri dello stent da 5 a 7 mm; lunghezze da 30 a 200 mm. Presenza di marker radiopachi alle estremità dello stent. Lunghezza utile del catetere compresa tra 90 e 135 cm.

Lotto n. 289
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. 154
Stent autoespandibile in nitinol tagliato a laser a corone interconnesse costituite da micro e macro elementi. Superfice liscia a microscopio, 4/5 markers in tantalio. Sistema di rilascio 6 fr. con manopola micrometrica e pull back. Due markers di rilascio. Compatibile con introd. 6 fr. e RMN 3 tesla. Diametro dello stent da 5 a10 mm.x lungh. da 20 a 100mm.,guida 0.35 catetere

Lotto n. 290
Stent periferico autoespandibile in Nitinol nuovo lotto
Stent periferico autoespandibile in Nitinol su sistema di rilascio “pull-back” 4F compatibile con guida 0,018”. Stent disponibile in due versioni: a celle chiuse riposizionabile fino all’80% della lunghezza scoperta (ideale per stenting tibiale in bail-out) e a celle multiple per anatomie tortuose (ideale per il trattamento della SFA). Diametri stent da 3 a 8 mm; cateteri d’impianto coassiali con lunghezza utile 85 e 135cm. Sistema di rilascio con camicia armata da una rete metallica incorporata nella mescola; compatibilità con introduttore 4F per tutta la gamma di diametri. Sistema di controllo del rilascio dello stent dal catetere ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique”.
Voce a:
Stent con lunghezze comprese tra 30 e 100 mm inclusi.
Voce b:
Stent con lunghezze comprese tra 130 e 200mm inclusi.

Lotto n. 291
Stent periferico premontato in acciaio. 156
Stent vascolare in acciaio, “balloon espandable” a celle chiuse collegate fra loro da un sistema di ponteggi flessibili che conferiscono allo stent ottima flessibilità premontato su sistemi over the wire da .018” e da .035” e su sistema monorail da .014” diametri da 3 a 10 mm, lunghezze da 12 a 79 mm. Compatibilità con introduttori da 4 e 5F. Lunghezze da 80 a 140 cm.

Lotto n. 292
Stent periferico autoespandibile in Nitinol nuovo lotto
Stent periferico autoespandibile in Nitinol su sistema compatibile con guida 0,035”. Stent caratterizzato da disegno a micro-mesh a celle multiple per anatomie tortuose e copertura ottimale della placca. Misure dello stent con diametri da 6 a 12mm; compatibilità con introduttore 6F per tutta la gamma di diametri. Sistema di rilascio coassiale con lunghezza utile disponibile in due varianti: 75 e 120cm. Sistema di rilascio con camicia armata da una rete metallica incorporata nella mescola ideale per approccio in cross-over. Presenza di marker in Tantalio incorporati nello stent per la massima biocompatibilità e radiopacità. Sistema di controllo del rilascio dello stent dal catetere ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique”.
Voce a:
Stent con lunghezze comprese tra 30 e 100 mm inclusi
Voce b:
Stent con lunghezze comprese tra 120 e 200mm inclusi.
Lotto n. 293
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. 158
Stent in Nitinol tagliato a laser con disegno zig-zag multisegmentato. Marker in tantalio distale e
prossimale. Disponibile con diametro nominale (espanso) da 3 a 6 mm e lunghezza da 20 a 80 mm. Minimo accorciamento, buona flessibilità ed ottima forza radiale. Sistema di rilascio da 3.7F a struttura rinforzata. Compatibilità con introduttore 4F per tutte le misure e compatibilità con guida 0.018.

Lotto n. 294
Stent periferico autoespandibile in nitinol. nuovo lotto
Stent autoespandibile in nitinol per vasi periferici superflessibile con struttura a tripla elica interconnessa da elementi sinusoidali per tutta la lunghezza dello stent con zone di transizione che raccordano le estremità e che conferiscono allo stent una elevatissima flessibilità e conformabilità ; sei markers radiopachi per lato per favorire il posizionamento. Utilizzabile con guida da 0.035". Diametri da 6, 7, 8, 9, 10 mm; lunghezze da 20 a 90 mm.
Come sopra diametri 6 e 7 mm e lunghezze 100, 120, 150, 170 e 200 mm.

Lotto n. 295
Stent periferico autoespandibile in nitinol 159
Dispositivo di rilascio tipo Rapid Exchange per guida di diametro massimo 0,035”. Marker radiopachi in oro, tre per ogni estremità dello stent. Lunghezza shaft: 135 cm. Lunghezze stent comprese tra 40 e 150 mm. Diametri stent compresi tra 6 e 10 mm.

Lotto n. 296
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. nuovo lotto
Stent in Nitinolo auto espandibile tagliato a laser con disegno multi segmentato, rivestito in carbonio turbostratico di seconda generazione che ne aumenta le caratteristiche di bio ed emo compatibilità.Markers in tantalio sia in posizione distale che prossimale.Disponibile con diametro nominale (espanso) da 6 a 8 mm, lunghezze da 20 a 150 mm, diametro da 9 a 12 mm con lunghezze da 20 a 100 mm e catetere disponibile nelle lunghezze 85 cm e 135 cm composto da un anima in acciaio intrecciato rivestito di poliammide. Accorciamento nullo ed elevata forza radiale. Nuovo sistema di rilascio ergonomico per l’uso ad una sola mano e doppia funzionalità di rilascio: rotella per il rilascio micrometrico, grazie al sistema di riduzione 3:1, e sistema di pull back per rilascio rapido 1:2. Compatibilità con introduttore 6Fr per tutte le misure.

Lotto n. 297
Stent periferico premontato in Cromo-Cobalto. nuovo lotto
Stent in lega Co-Cr tagliato a laser con celle chiuse monotipo montato su catetere con palloncino 2.8 F per PTA e compatibile con filo guida da 0,014” e introduttore 4F. Disponibile con diametro nominale da 2 a 4 mm (con le mezze misure) e lunghezza da 10 a 76 mm. Minimo accorciamento ed alta forza radiale. Profilo d’ingresso di 0.017”.

Lotto. N. 298
Stent periferico premontato in acciaio. nuovo lotto
Stent periferico vascolare in acciaio 316L ad anelli corrugati con collegamenti 4-4-4 ad 8 celle, espandibile con palloncino, con disegno multilink, premontate su sistema di rilascio; catetere otw; filo guida 0.018”, diametri fino a 10mm, lunghezza stent fino a 58mm; basso profilo. Il rivestimento del catetere in MICROGLIDE sulla parete distale; palloncino in XCELON

Lotto n. 299
Stent periferico autoespandibile. 157
Stent periferico autoespandibile in nitinol, ultraflessibile, senza accorciamento, con sistema di
ritenzione (anti-jumping), marker radiopachi in tantalio, porzioni distali e prossimali arrotondate,
sezione interna a stella, impugnature di rilascio ergonomiche sistema pull-back. Catetere con diverse zone di transizione, punta flessibile e atraumatica, 6 Fr e guida .035” compatibile, shaft da 80 e 120 cm. Misure: per i diametri da 6 a 8 mm, lunghezze da 20 a 200 mm; per i diametri da 9 e 10 mm, lunghezze da 20 a 150 mm; per i diametri da 12 e 14 mm, lunghezze da 20 a 80 mm.

Lotto n. 300
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. nuovo lotto
Stent periferico autoespandibile in nitinol, ultraflessibile, senza accorciamento, con sistema di ritenzione (anti-jumping), marker radiopachi in tantalio, porzioni distali e prossimali arrotondate, sezione interna a stella, impugnature di rilascio ergonomiche sistema pull-back;
catetere con diverse zone di transizione, punta flessibile e atraumatica, 6 Fr e guida .035”
compatibile, shaft da 80 e 120 cm. Misure: per i diametri da 6 a 8 mm, lunghezze da 20 a 200 mm; per i diametri da 9 e 10 mm, lunghezze da 20 a 150 mm; per i diametri da 12 e 14 mm, lunghezze da 20 a 80 mm.

Lotto n. 301
Stent periferico premontato in Cromo-Cobalto. nuovo lotto
Stent periferico in Co-Cr, con disegno a celle chiuse, montato su catetere a palloncino semicompliante OTW a basso profilo, rivestito in carbonio turbostratico di seconda generazione per una superficie biocompatibile e per una veloce endotelializzazione dello stent. Marker radiopachi in platino alle estremità. Diametri da 6 a 10 mm, lunghezza stent da
20 a 60 mm circa. Compatibile con introduttore 6Fr e guida 0.035”. Lunghezza catetere 75 e 135 cm.

Lotto n. 302
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. nuovo lotto
Stent in Nitinol tubolare tagliato a laser in nitinol multisegmento con meccanismo a doppio rilascio tramite manopola a vite o rilascio rapido con pull back per un preciso posizionamento dello stent. Presenza di 4 markers radiopachi prossimali e 4 distali in Tantalio. Disponibile con diametro nominale (espanso) da 4 a 10 mm e lunghezza da 20 a 150 mm. Minimo accorciamento ed buona forza radiale. Compatibilità con introduttore 6F e con guida 0.035” per tutte le misure. Lo stent deve avere come indicazione d’uso il ditretto iliaco e femoropopliteo.

Lotto n. 303
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. 267
Stent OTW auto espandibile in nitinol per applicazioni vascolari periferiche, per piccoli vasi; guida 0,018” basso profilo;compatibilità con introduttore 4/5 F; diametri da 3mm a 8mm; lunghezza dello stent fino a 100mm alta forza radiale; alta flessibilità; iunghezza stelo 80, 120cm per 5-6-8mm di diametro e 90.

Lotto n. 304
Stent periferico premontato in Cromo-Cobalto. nuovo lotto
Stent in CR-CO a celle chiuse montato su catetere OTW 5 Fr con pallone semicompliante in Flexitec con 2 markers a profilo zero. Diametro da 5 a 10 mm e lunghezze da 18 a 55 mm. Compatibilità 6-7 Fr sulle misure fino a 10 mm. Lunghezza catetere 80-130 cm.

Lotto n. 305
Stent periferico premontato in Cromo-Cobalto. nuovo lotto
Stent infrapopliteo in Co-Cr con dimensioni dedicate per vasi piccoli e medio / grandi montato su catetere a palloncino monorail semicompliante e a bassissimo profilo, rivestito in carbonio turbostratico di seconda generazione per una superficie biocompatibile e per una veloce endotelializzazione dello stent. Marker radiopachi in platino alle estremità. Diametri da 2.25 a 4.5 mm, lunghezza stent da 7 a 31mm. Compatibile con introduttore 4 Fr e guida 0.014”. Lunghezza
catetere 142 cm con sistema dedicato per vasi piccoli e medio / grandi. Rivestimento idrofilico sul corpo del catetere

Lotto n. 306
Stent periferico autoespandibile in Nitinol 290
Stent autoespandibile in nitinol, premontato su sistema di rilascio OTW; compatibile con guida 0.018” e introduttore 4F. Sistema di rilascio con manipolo. Possibilità di rivestimento in PROBIO per minimizzare il rilascio di ioni metallici. Diametri dello stent da 4 a 7 mm; lunghezze da 30 a 200 mm. Presenza di marker radiopachi alle estremità dello stent. Lunghezza utile del catetere compresa tra 90 e 135 cm.

Lotto n. 307
Stent periferico premontato in Cromo-Cobalto. nuovo lotto
Stent in CR-CO con celle chiuse montato su catetere OTW per applicazioni UTK. Profilo d'ingresso di 0,017". Diametri da 2 a 4 mm e lunghezze da 10a 76 mm con numero di celle differenziato. Palloncino in Flexitec. Compatibilità filo guida da 0,014" ed introduttore 4 fr.
Lunghezza catetere 120 – 150 cm.

Lotto n. 308
Stent periferico premontato in Cromo-Cobalto 266
Stent periferico vascolare in Cromo Cobalto Sistema di rilascio OTW premontato espandibile con palloncino in L25/Pebax 72D doppio strato. Diametri da 4 a 10mm, lunghezza stent 12-16-19-29-39-59mm; shaft da 80 e 135 rivestito in Jet Fluid. Compatibile in tutte le misure con introduttore 6F compatibile con filo guida 0.035”.

Lotto n. 309
Stent periferico premontato in Acciaio. nuovo lotto
Stent in acciaio montato su catetere a palloncino monorail a basso profilo, rivestito in carbonio turbostratico, ad elevata flessibilità e alta forza radiale con disegno di cella progressivo. Marker radiopachi alle estremità in platino. Diametri 5, 6 e 7 mm, lunghezza stent 12 e 17 mm. Compatibile con introduttore 5Fr e guida 0.018”. Lunghezza catetere 75 e 150 cm.

Lotto n. 310
Stent periferico autoespandibile in Nitinol nuovo lotto
Stent auto espandibile in nitinolo a celle chiuse, tagliato a laser con elevata forza radiale. Stabilità longitudinale ,elevata astrematura. Diametri da 5 a 10mm, lunghezze da 20 a 200mm. Shaft da 80 e 120cm .Compatibile con introduttore da 6Fr. Ponti da 13 a 16 a seconda delle misure. Struttura elicoidale con design specifico. 5 Marker distali e 4 prossimali. Indicazione per iliaca, femorale, poplitea e biliare. Sistema di rilascio (eventualmente ricatturabile) pull-back con tre marker di posizionamento.

Lotto n. 311
Stent periferico premontato. 162
Stent premontato a celle aperte ad architettura Tandem micro e macro elementi. Fissaggio dello stent con tecnologia Crimp 360. Catetere in pebax 5.8 fr.x 75 e 135 cm. Compatibile con introduttore 5/6 fr.. Diam. stent da 6 a 10 mm. X 20/30/40/60 cm. Recoil ed accorciamento inferioni al 5%, sovradilatabile.

Lotto n. 312
Stent periferico autoespandibile in Nitinol e Titanio. nuovo lotto
Stent autoespandibile in nitinol e titanio over de wire calibro catetere 6fr x 75 e 130cm, compatibile con guida 0.35, e introduttore 6 Fr. Diametro 5/6/7/8 mm x 20x40x60x80x100x 120x150x180 e 200 mm.
Stent tagliato a laser e trattato per elettropulizia, con 4° markers in tantalio, resistente alla frattura, con alta forza radiale e resistenza alla compressione, struttura a doppia corone a celle chiuse distali e prossimali con celle aperte nella parte centrale.
Corona posizionante in “ FASE” l’ una rispetto all’ altra con inter connessione, apice base.
Sistema di rilascio triassiale over the wire, rilascio attraverso rotella mocrometriva o a pull- grip.

Lotto n. 313
Stent periferico autoespandibile ultraflessibile 155
Sistema periferico costituito da stent autoespandibile in nitinol, costituito da 6 filamenti intrecciati e ad estremità chiusa e saldati in un solo punto per ciascun filamento.
Massima flessibilità e resistenza agli sforzi di torsione e flessione. Con introduttore multilume da 7 Fr, un introduttore esterno collegato ad un’impugnatura, un cursore per far fuoriuscire lo stent, un rubinetto per il lavaggio. Lume interno da 0.018”. Diametri da 4.0 a 8.0 mm. Lunghezze 40-60-80-100-120-150.

Lotto n. 314
Stent periferico autoespandibile in Nitinol. nuovo lotto
Stent periferico autoespandibile in Nitinol su sistema di rilascio “pull-back” 5F compatibile per tutta la gamma di misure per ridurre l’invasività della procedura. Sistema di rilascio con camicia armata da una rete metallica incorporata nella mescola; compatibilità con introduttore 5F per tutta la gamma di diametri. Design dello stent a celle multiple ad alta forza radiale per la massima conformabilità ed elevato scaffolding. Sistema di controllo del rilascio dello stent dal catetere ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique”.
Voce a:
Catetere di rilascio 5F compatibile guida 0,018” con lunghezza utile di 180cm ideale per approccio brachiale/radiale delle lesioni femoro-poplitee. Diametri stent da 6 a 10 mm e lunghezze stent da 40 a 80 mm.
Voce b:
Catetere di rilascio 5F compatibile guida 0,035” con lunghezza utile di 75 e 120. Gamma di misure con diametri dello stent tra 4 e 10mm e lunghezze stent tra 30 e 80mm. Presenza di marker asimmetrici in Tantalio sullo stent per la massima biocompatibilità e radiopacità con possibilità di verifica nel follow-up del tipo di impianto (anterogrado o retrogrado).

Lotto n. 315
Stent periferico autoespandibile a maglie chiuse. 165
Materiale in elgiloy radiopaco, premontato su catetere portante monorail da 5/6F lungo circa 135cm.Possibilità di recupero totale e riposizionamento dello stent parzialmente aperto.Misure nominali : da 5 a 9mm di diametro; da 30 a 50mm di lunghezza.Compatibile con guida 0.014” e catetere guida 7/8F

Lotto n. 316
Stent Bioattivo autoespandibile in Nitinol nuovo lotto
Stent autoespandibile in Nitinol con rivestimento in TITANOX (titanio ed ossido nitrico) per il
trattamento delle arterie periferiche. Disegno elicoidale a spessore variabile per adattarsi al vaso e per garantire il supporto adeguato. Lunghezze di stent disponibili da 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150e 200 mm e diametri da 4,5,6,7, 8, 9,10, mm compatibili con guida 0.018’’ e 0.035’’, markers radiopachi integrati nello shaft per il corretto posizionamento, 3 markers in tantallio su ciascuna estremità dello stent per le misure 4 e 5 mm di diametro, 5 markers da 6 a 10 mm di diametro. Catetere disponibile con lunghezze utili da 140 cm e da 80 cm, compatibili 5F per Diametro 4 e 5 mm e 6F per diametro da 6 a 10 mm con soft tip distale da 3mm.

Lotto n. 317
Stent periferico autoespandibile a rilascio di farmaco. 276
Stent vascolare in nitinol ad eluzione di Paclitaxel senza polimero, autoespandibile a celle aperte in connessione lineare con lucidatura elettrolitica per l’arteria femorale superficiale, diametro 7fr e shaft da 120cm accetta guida da .035inch, diametro stent 6, 7 e 8mm lunghezza stent 4, 6 e 8cm. Sterile e monouso.

Lotto n. 318
Stent periferico a rilascio di farmaco nuovo lotto Stent per distretto infrapopliteo in cromo-cobalto a rilascio di Sirolimus con carrier per veicolare e modulare il rilascio del farmaco solo verso la parete del vaso grazie alla tecnologia dei reservoirs, privo di polimero e con rivestimento ingegnerizzato bio ed emocompatibile in modo da garantire una rapida endotelizzazione. Indicato per pazienti diabetici. Marker radiopachi all’estremità dello stent e profilo di maglia totale di 80 µm. Misure varie

Lotto n. 319
Stent periferico premontato a rilascio di farmaco nuovo lotto
Stent premontato a rilascio di Everolimus nel trattamento degli arti inferiori.
Deve essere realizzato in platino cromo, e a doppio sistema di rilascio monoreil e over de wire. Diametri 2.25 / 2.5 /3 /3.5/ e 4 mm x 12/20/28/38 mm compatibile con guida 0.14, introduttore 4 fr e 5 fr e catetere guida 5/6 fr, lungh. utile catetere 144 cm.

Lotto n. 320
Stent periferico premontato a rilascio di farmaco 87
Stent per uso periferico a rilascio di farmaco everolimus, espandibili con pallone, in lega cromo cobalto a disegno multilink, con pallone in pebax a RBP di 18 atmosfere, diametri da 2.5mm a 4mm lunghezze da 28 a 38mm, compatibili con filo guida 0.014 e sistemi 5 french, shaft da 143cm.

Lotto n. 321
Stent periferico completamente biodegradabile. nuovo lotto
Stent periferico completamente riassorbibile in acido polilattico costituito da un monofilamento con spessore di maglia 0.009”, a celle aperte, premontato su catetere a palloncino, dotato di due markers radiopachi in oro posizionati ad 1,5 mm dalle estremità dello stent per garantirne la corretta visualizzazione durante il posizionamento.
Disponibile nelle lunghezze di 36 e 78 mm. ed in diametri di 5-6-7-8 mm.
Lotto n. 322
Stent premontatato per PTA renali e periferiche nuovo lotto
Stent vascolare premontato monoreil per lesioni perifiche delle arterie renali e dei piccoli vasi. Calibro catetere 3.5 fr x 90 e 150 cm, compatibile con guida0.18, introduttore 5 e 6 fr., portante 6 e 7 fr., diametro stent 4/5/6/7 mm x 14/15 mm e 18/19 mm. Stent sovradilatabile di 1 mm rispetto al diametro nominale accorciamento e recail inferiore al 5%. Lo stent deve essere costruito con tecnologia tandem a micro e macro elementi, in acciaio, inox 316L. Lo stent deve essere premontato su palloncino tipo DYNALEAP semicomplaiante, con corpo in pebax.

Lotto n. 323
Stent renale. 149
Endoprotesi vascolari renali in Cromo Cobalto con disegno multilink, montate su palloncinoRapid Exchange, con elevata forza radiale e radiopacità; diametri da 4mm a 7mm e lunghezza da 12mm a 18mm; compatibili con filo guida 0.014”.

Lotto n. 324
Stent renale. nuovo lotto
Stent in acciaio con celle chiuse montato su catetere a scambio rapido compatibile con filo guida da 0,014". Disegno dello stent differenziato nella parte prossimale. Corpo catetere con lunghezze da 80 e 145 cm. Pallone in Flexitec.
Tratto di transizione tra ipotubo e pozione distale rinforzata con filo in nitinol. Profilo 0,017". Diametri da 4 a 7 mm e lunghezze da 10 a 24 mm.

Lotto n. 325
Stent renale nuovo lotto
Stent Bioattivo in cromo cobalto rivestito in TITANOX (titanio ed ossido nitrico) per il trattamento delle arterie renali e periferiche con disegno trielicoidale che conferiscono un’alte forza radiale. Lo stent è premontato su catetere, con pallone semicompliante, a scambio rapido compatibile con filo guida 0.014” e 0.018’’.
Il catetere è disponibile con lunghezza da 80 cm per l’accesso femorale e 150 cm per l’accesso brachiale o radiale. Lunghezze dello stent 13,16 e 19mm; e diametri 5, 6 e 7 mm.
Basso profilo di attraversamento, compatibilità con introduttore 5F e catetere guida 6F.

Lotto n. 326
Stent renale nuovo lotto
Stent in acciaio inox premontato su pallone per stenosi renali. Stent con disegno a celle-ibrido, nessun fenomeno di accorciamento ed ottima visibilità, catetere 3.9fr di shaft del tipo monorail, lungo 80 e 135cm, diametro dello stent da 5 a 7 mm lunghezza 12-30 mm, accetta guida da .014inch, pressione nominale 8atm, pressione di rottura 12atm. Sterile e monouso.

Lotto n. 327
Stent renale
Stent per dilatazione arterie renali in cobalto cromo ricavato da un singolo cilindro, con struttura ad anelli corrugati congiunti montato su un palloncino multicompliante in xcelon monorail è compatibile con un filo guida 014” e con cateteri guida di diametro interno 064” (6F), 78” (7F) e 088” (8F). E’ disponibile nelle lunghezze di 12-15 e 18 mm, e nei diametri da 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.

Lotto n. 328
Stent renale nuovo lotto
Stent endovascolare premontato su pallone a scambio rapido monorail sottoposto ad elettropulitura. Disegno a celle chiuse con maglie raccordate da segmenti ad “S”. Lunghezza del catetere 80-135 cm ampiezza parete reticolo 0.0072” lunghezza nominale dello stent 15-17-20-25 mm. Premontato su palloni da 4/5/6/7 mm. Pressione nominale 10 ATM. Guida 0.14” e 0.18”

Lotto n. 329
Stent renale nuovo lotto
Stent Renale su catetere RX compatibile con filo guida 0,014”, in acciaio tagliato a laser con celle chiuse montato su catetere a scambio rapido a basso profilo. Disegno dello stent differenziato nella parte prossimale per un migliore copertura dell’ostio. Corpo catetere con lunghezza di almeno 145 cm per permettere l’approccio radiale, con il tratto di transizione tra ipotubo e porzione distale rinforzata con filo in nitinol per una migliore capacità di spinta. Profilo d’ingresso di 0.017”. Disponibile nelle misure da 4.0 mm a 7.0 mm di diametro e da 10 mm a 24 mm di lunghezza.

Lotto n. 330
Stent renale. nuovo lotto
Stent renale in cromo cobalto, premontato su catetere a palloncino a scambio rapido compatibile con guida 0.014”e 0.035”. Copertura in carburo di silicio amorfo per minimizzare il rilascio di ioni metallici. Anello radiopaco prossimale per il posizionamento ostiale.
Diametri da 4.5 – 5.0 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm.
Lunghezze stent da 12 a 56mm. – Lunghezze stelo da 80-130cm.
Compatibile con introduttori 4Fr almeno per le misure inferiori

Lotto n. 331
Stent carotideo. 164
Stent autoespandibile di nitinol con struttura a multi segmento (peak to valley) costituita da una serie di “V” collegate da ponti senza saldature per garantire una ottimale apposizione alla parete del vaso. Profilo da 5,5F, lunghezze utili del catetere 135 cm, compatibili con guide .014”, lunghezze dello stent di 20-30-40 mm, diametri da 5,6,7,8,9,10 mm. Presenza di 3 markers radiopachi, distale, prossimale ed esterno

Lotto n. 332
Stent Carotideo. nuovo lotto
Stent in nitinol autoespandibile in versione conico/rastremata e cilindrica con markers radiopachi prossimali e distali. Stent rastremato con ulteriore marker sul catetere di rilascio per corretto posizionamento. Catetere monorail compatibile con introduttore 6 Fr e guida 0.014”. Misure: rastremato diametro 8-6 e 10-7, lunghezze 30 e 40 mm; cilindrico diametro da 6 a 10, lunghezze da 20 a 60 mm.

Lotto n. 333
Stent carotideo. 165
Stent autoespandibile a maglie chiuse. Materiale in elgiloy radiopaco, premontato su catetere portante monorail da 5/6F lungo circa 135cm.Possibilità di recupero totale e riposizionamento dello stent parzialmente aperto.Misure nominali : da 5 a 9mm di diametro; da 30 a 50mm di lunghezza.Compatibile con guida 0.014” e catetere guida 7/8F

Lotto n. 334 166
Stent con celle aperte nel segmento distale e prossimale e celle chiuse nella porzione centrale funzionale al contenimento della placca. Markers in tantalio radiopaco.
Compatibile con introduttore 5Fr e catetere guida 7Fr per tutte le misure. Disponibile sia nella versione conica che cilindrica con misure tra 5.0 e 10 mm di diametro e lunghezze tra 20 e 40 mm.

Lotto n. 335
Stent carotideo. 167
Stent vascolari carotidei auto espandibili in Nitinol, sia conici 6-8 e 7-10mm che cilindrici da 5 a 10mm lunghi da 20 a 40mm con disegno multilink ad anelli corrugato interconnessi da 3 ponti longitudinali, diametro esterno dello stelo mediale 5,7F distale 5,9F punta 3F. Catetere di rilascio a scambio rapido stelo 132cm; elevata flessibilità e buona forza radiale. Introduttore 6F cat. Guida 8F.

Lotto n. 336
Stent carotideo. nuovo lotto
Stent carotideo autoespandibile in Nitinol con design differenziato (celle chiuse – celle aperte – celle chiuse) per ottenere il massimo ancoraggio alla parete del vaso e una conformabilità ottimale all’anatomia delle carotidi. Design a micromesh nel segmento medio per evitare il prolasso di placca. Disponibile in versione cilindrica e troncoconica per la migliore adattabilità alle variazioni di calibro. Gamma di misure completa: diametri stent da 6 a 9 mm e lunghezze stent da 20 a 40 mm. Sistema di rilascio compatibile con introduttore 5F per tutte le misure; tipologia a scambio rapido per filo guida/protezione da 0,014”, con camicia armata da una rete metallica incorporata nella mescola e shaft prossimale in Nitinol che combina la migliore pushability alla resistenza al kinking. Sistema di controllo del rilascio dello stent dal catetere ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique”.

Lotto n. 337
Stent carotideo 248
Stent vascolari carotidei auto espandibili in Nitinol con disegno a celle chiuse , interconnessioni a U e ad S determina una differenziazione nella forza radiale maggiore nella zona centrale; sistema di rilascio freestyle technology micrometrico stelo 136cm, disponibile forma cilindrica da 7 a 10mm e conica da 6-8;7-9;8-10mm lungo da 20 a 40, lunghezze e configurazioni; catetere di rilascio a scambio rapido; introduttore 6F cat. Guida 8F.

Lotto n. 338
Stent carotideo. nuovo lotto
Stent in nitinol autoespandibile in versione conico/rastremata e cilincrica con markers radiopachi prossimali e distali. Stent rastremato con ulteriore marker sul catetere di rilascio per corretto posizionamento. Catetere monorail conpatibile con introduttore 6 Fr e guida 0.014”. Misure: rastremato diametro 8-6 e 10-7, lunghezze 30 e 40 mm; cilindrico diametro da 6 a 10, lunghezze da 20 a 60 mm.

Lotto n. 339
Filtro per la protezione embolica distale. 168
Dispositivo a scambio rapido, costituito da filtro con loop in nitinol radiopaco montato su guida .014”. Per ottimizzare l’allineamento alla parete del vaso la guida è mantenuta al centro del filtro da una struttura orizzontale. La membrana del filtro è in poliuretano. Disponibilità in unica misura che si adatta a vasi tra 3.5 e 5.5 mm.

Lotto n. 340
Filtro per la protezione embolica distale. 169
Sistema di protezione distale da embolizzazione con filtro interamente in nitinol eparinato, su guida 0.014” lunga cm 190 e 320 riducibile a 190. Movimento longitudinale e rotativo del filtro sulla sua guida. Filtro con 2 marker radiopachi alle estremità, 1 anello prossimale in oro. Capacità di attraversare la lesione con guida a scelta. Catetere monorail unico per rilascio e recupero.
Disponibile nei diametri 3, 4, 5, 6, 7 mm.

Lotto n. 341
Filtro per la protezione embolica distale 170
Sistema di protezione cerebrale a scambio rapido (RAPID EXCHANGE) con membrana in nylon e struttura interna in nitinol radiopaca con pori di 120 micron, con adattabilità che consenta adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di differenti diametri, Filo guida dedicati a movimento indipendente dal filtro 0.014” con fermo distale di 0,19”.

Lotto n. 342
Filtro per la protezione embolica distale nuovo lotto
Sistema di protezione cerebrale in poliuretano con struttura autocentrante in Nitinol, pori del diametro di 115 micron. Catetere di rilascio con sistema peel away, sistema di tipo rapid Exchange; 2 tipi di catetere di recupero monorail , con punta preformabile . Diametri da 4.5mm a 7.5mm.

Lotto n. 343
Sistema per la protezione cerebrale. 172
Dispositivo di protezione cerebrale durante stenting carotideo con blocco di flusso prossimale dotato di corpo unico con lume interno maggiore di 2,0 mm e doppio palloncino per occlusione carotide esterna e comune. Compatibile con introduttore da 8-9 Fr.

Lotto n. 344
Set per PTA/Stenting aorta e vena cava nuovo lotto
Voce a:
Pallone non compliante realizzato in PET con rivestimento idrofobo compatibile con filo guida 0,035”; dedicato per vasi di grosso calibro come l’aorta e la vena cava grazie alla disponibilità di diametri fino a 28mm e alla certificazione CE in classe III. Catetere con lunghezza utile di 100cm per introduttore compatibile al massimo di 12F per minimizzare l’invasività della procedura. Disponibile in due lunghezze 20 e 40mm ideali sia per la pre-dilatazione che per la post-dilatazione intrastent.
Voce b:
Stent autoespandibile in Nitinol con design a celle chiuse dedicato ai vasi di grosso calibro come l’aorta e la vena cava ed al trattamento dell’Endoleak di tipo I. Disponibile con diametri dello stent da 16mm a 34mm e lunghezze da 30 a 100 mm. Sistema di rilascio coassiale per filo guida 0,035” con lunghezza utile di 100 cm caratterizzato da una camicia armata da rete metallica (incorporata nella mescola) che riduce l’attrito durante l’apertura dello stent anche con i diametri maggiori; la compatibilità con introduttore è di 10F per minimizzare l’invasività della procedura. Marker sullo stent in Tantalio per la migliore biocompatibilità e radiopacità. Sistema di controllo del rilascio dello stent ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique” per impedire la dislocazione in posizione scorretta dello stent durante l’apertura.

Lotto n. 345
Stent vascolare di grosso calibro. nuovo lotto
Stent in Cromo cobalto nudo, per trattamento delle stenosi polmonari, coartazioni aortiche, stent venosi e possibile utilizzo biliare ed altri distretti non vascolari. Lo stent deve poter essere montato su palloni con diametro variabile, da un minimo di 8 mm ad un massimo di 32 mm. Le lunghezze devo essere comprese tra un minimo di 21 ad un massimo di 57 mm.

Lotto n, 346
Stent autoespandibile per vena cava. 277
Stent autoespandibile in acciaio inox di Gianturco per vena cava, con diametro di 20, 30 o 40mm, lungo 25, 50 o 75cm, sterile e monouso. Il set deve essere fornito completo di sistema d’introduzione con banda radiopaca, introduttore da 10, 11, 12 14fr. lungo 60cm, che accetta guida da .038inch. Sterile e monouso.

Lotto n. 347
Stent autoespandibile per vena iliaca e femorale nuovo lotto
Stent vascolare autoespandibile in Nitinol con design ibrido specificatamente progettato e certificato per impianto su vena Iliaca e Femorale. Il design ibrido è caratterizzato da elevata forza radiale ottenuta mediante anelli di celle chiuse combinati con interconnessioni longitudinali flessibili per un’adeguata conformabilità su anatomie tortuose. Sistema di rilascio coassiale per filo guida 0,035” con lunghezza utile di 100 cm caratterizzato da una camicia armata da rete metallica (incorporata nella mescola) che riduce l’attrito durante l’apertura dello stent anche con i diametri maggiori; la compatibilità con introduttore è di 10F per minimizzare l’invasività della procedura. Marker sullo stent in Tantalio per la migliore biocompatibilità e radiopacità. Sistema di controllo del rilascio dello stent ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique” per impedire la dislocazione in posizione scorretta dello stent durante l’apertura. Ampia disponibilità di misure dello stent con diametri da 12mm a 18mm e lunghezze da 60 a 150mm

Lotto n. 348
Catetere per trombectomia meccanica 296
Catetere rotante a 50.000 e 60.000 rpm meccanico per trombectomia per la
ricanalizzazione dei vasi periferici, con distacco, aspirazione da 0.66 ml/sec a 1.5 ml/sec,
frantumazione ed eliminazione del materiale d´ostruzione.
Innesto elettromagnetico al motore e dispositivo di sicurezza del momento
torcente a 18 mNm e 25 mNm. Completo di filo guida da 0.018" in Nitinol lunga 260 e 300 cm. e copertura Sterile per l´unità motore e pedale. Corpo del catetere in Poliuretano con punta in acciaio inossidabile. Compatibile con introduttore armato da 45 cm. Cateteri da 6F da 110 – 135 cm e 8F da 85 – 110 cm, 10F da 95 cm.

Lotto n. 349
Aterotomo direzionale 175
Aterotomo per il trattamento di lesioni delle arterie periferiche con la rimozione di placche aterosclerotiche e calcifiche, costituito da un catetere flessibile (lunghezza utile da 101 a132 cm) compatibile con guida da 0,014” ed introduttore da 6, 7 e 8 Fr. secondo misura. L’estremità distale del catetere presenta lateralmente una lama (in acciaio al cobalto per il calcio) circolare concava rotante ed a seguire il serbatoio di raccolta. L’estremità prossimale del catetere presenta un connettore e una leva di posizionamento da inserire in un azionatore monouso alimentato a batteria. Crossing profile del catetere mm 1,57 - 1,9 - 2,3 - 2,4 - 2,7. Area di lavoro/compatibilità vaso mm 1.5-2.0 2.0-2.5 3.0-3.5 3.5-5.0 4.5-6.5 4.5-7.0

Lotto n. 350
Dispositivo per la rimozione di trombi. 253
Sistema di aspirazione trombi, monorail, compatibile con guida 0.014” e catetere da 6Fr - catetere armato con rivestimento idrofilico e teflon, punta fornita di ogiva rastremata con marker interno che mantiene il catetere centrato nel vaso e crea una forza di aspirazione elevata, corpo del catetere con particolare scanalatura per alloggio guida per basso profilo; lungo 140cm connettore e siringa di aspirazione graduata autobloccante e filtro da 74u.

Lotto n. 351
Microcatetere idrofilo per embolizzazioni periferiche. nuovo lotto
Voce a:
microcatetere coassiale superselettivo da 2,9 Fr e rastremato in punta a 2,7 Fr, semidrofilo, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile, con guida idrofila rivestita in M COAT da 0,021” con punta spiralata in oro e unita al catetere da un sistema monoblocco esclusivo, per il distretto epatico o altre ramificazioni del tronco aortico. Disponibile con marker radiopaco singolo e punta da 2,8 Fr
Voce b:
microcatetere coassiale superselettivo rastremato in punta a 2,4 Fr semidrofilo, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile, compatibile con guida da 0,018”, per il distretto periferico in generale, dall’extracranico agli arti inferiori.

Lotto 352 118
Idrosfere per embolizzazioni in POLIMERO N-FIL colorato di blu, superelastico, non riassorbibile ed in siringhe precaricate da 2 ml, dei seguenti calibri:
100 – 300 Micron
300 – 500 Micron
500 – 700 Micron
700 – 900 Micron
900 – 1.200 Micron

Lotto n. 353
Microsfere per embolizzazioni a rilascio di farmaco. nuovo lotto
Idrosfere per embolizzazioni in N-FIL sulfonato, non riassorbibili, idrofile, precalibrate, in flacone preriempito da 10 ml, con marchio CE per il caricamento con DOXORUBICINA e IRINOTECAN ed in grado di rilasciare lo stesso con farmacocinetica controllata in 14 gg (Doxo) e di restringersi in diametro del 20% circa una volta caricate di farmaco.;
misure: 70-150 micron (DC Bead M1); 100-300 micron; 300-500 micron; 500-700 micron.

Lotto n. 354
Spirali embolizzanti 0.018” nuovo lotto
Spirali embolizzanti per il trattamento di aneurismi e patologie vascolari in Platino di diametro 0.018”
1) Spirale in platino (92%) e tungsteno (8%), con spingitore ipotubo in acciaio rivestito nella parte
prossimale da armatura e dotato di marker a zebra a 148 cm dal punto di saldatura con la spirale.
Svolgimento a spirali opposte e continue al fine di conseguire framing dell’aneurisma.
2) Sistema di controllo del distacco di tipo termo-meccanico delle spirali : non richiede fonte di
alimentazione esterna (batteria interna 12V), in confezione sterile (monopaziente).
Lunghezza dai 20 ai 50 cm, con vari diametri di spiralatura.

Lotto n. 355
Spirali embolizzanti. nuovo lotto
Spirali embolizzanti per il trattamento di aneurismi e patologie vascolari periferiche in platino
rivestite in hydrogel di polimero acrili ammidico attivo, in grado di espandersi a contatto con il sangue, di diametri 0.018”- 0.035”.
Voce a:
A DISTACCO CONTROLLATO (tipo termo meccanico) con sistema di controllo del distacco di tipo termomeccanico che non richiede fonte di alimentazione esterna (batteria interna 12V), in confezione sterile (monopaziente). Lunghezza 5-30 cm.
Voce b:
A DISTACCO A SPINTA: pushable con polimero espandibile come sopra di lunghezze da 2 a 14 cm.

Lotto n, 356
Spirali periferiche nuovo lotto
Spirali per embolizzazione periferica in tungsteno e titanio con doppio filamento interno in polipropilene, completamente ricatturabili e riposizionabili, con sistema di rilascio istantaneo e meccanico. Vasta gamma di misure da 2mm a 20mm di diametro della coil e da 4cm a 50cm di lunghezza. Due diametri del filo della spirale da 0.0165 e 0.021.
Il distacco della spirale è istantaneo mediante dispositivo lineare monopaziente (distaccatore).

Lotto n. 357
Microcatetere per embolizzazioni periferiche nuovo lotto
Microcatetere super selettivo con doppio markers a basso profilo, con struttura rinforzata da spirale in acciaio e da maglia metallica lunghezza 156 e 167 cm circa, punta arrotondata preformabile dritta e rivestimento idrofilo sugli ultimi 100 cm distale.
Diametro interno 0.0165”, diametro esterno 2.1 Fr, rastremato 1.6 fr.

Lotto n. 358
Spirali embolizzanti. nuovo lotto
Spirali in platino e tugsteno con spingitore in acciaio rivestito nella parte prossimale da armatura con markers a Zebra spirali calibro 10 e 18 lunghezze varie, ampiezza e forma, tipologia complessa a diametri variabili, morbide, elicoidali/soft e regular.
Sistema di controllo del distacco tipo termo meccanico.

Lotto n. 359
Spirali embolizzanti nuovo lotto
Spirali in platino e tugsteno da riempimento a forma complessa, ad alternanza di loops concentrici segmenti ad onda libera, sistema di distacco termomeccanico.

Lotto n. 360
Microspirali embolizzanti nuovo lotto
Micro Spirali in platino- tugsteno a distacco controllato, ricoperta di fibre sintetiche per una migliore trombogenicità possibilità di recupero della spirale prima del definitivo posizionamento, misure 3, 4.5 , 5, 6, 8, 10,12,14 mm in versione 2D – 2/3- 2/4 -2/5- 2/6- in versione tronco conica, lunghezza dello spingitore 175 cm. Spirale 0.18 per catetere,0.021”.

Lotto n. 361
Microspirali embolizzanti nuovo lotto
Microspirale in platino in platino tugsteno ricoperti con fibra in dacron a distacco controllato calibro 0.035.
Possibilità di rilascio controllato e recupero della spirale configurazione a cubo 2D elical, e a doppio tronco cono spingitore in acciaio e misure cubo da 4 mm x 6 cm; 6 x10 cm e 20 cm / 8 x 20 cm / 10 mm x 25 e 40 cm/ 15 mm x 25 e 40 cm / e 20 mm x 40 cm.
2D 3 mm x 4 cm /4 mmx 10 cm /6mmx 10 e 20 cm /8x10 -20e 40 cm / 10-12-15-18 x20e 40 cm, forma doppio cono, 4 x4.5 cm / 6 mm x 9 cm, 8 mm x 14 cm, 10x21 cm.

Lotto n. 362
Spirali coil embolizzanti BS nuovo lotto
Spirali Coil per embolizzazione in lega di platino collegate ad uno spingitore dotato di markers di posizionamento, ad un impugnatura per distacco. Diametro 0.020”.
Modalità di costruzione tretch resistent, in nitinol .La spirale deve avere un repere radiopaco nella parte distale, configurazione complex a J con morbidezza standard / soft e extrasoft.
Misure da 3 a 32 mm x lungh. da 6 a 60 cm.

Lotto n. 363
Spirali embolizzanti. nuovo lotto
Spirale per embolizzazione in inconel, materiale amagnetico con barbs in fibre sintetiche, compatibili con dispositivi MRI, diametro interno .025, .035 e .038inch, lunghezza embolo 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 15 e 20cm e diametro embolo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 20mm. Sterile e monouso.

Lotto n. 364
Spirali embolizzanti nuovo lotto
Spirale per embolizzazione in platino con barbs in dacron da .035 e .018inch diametri 4, 6, 8, 10 e 12mm con lunghezza embolo 14cm completo di sistema d’introduzione. Sterile e monouso.

Lotto n. 365
Microspiali nuovo lotto
Microspirali per embolizzazione in platino tenero. Microcoils con barbs in fibre sintetiche da .018inch., compatibili con dispositivi MRI, configurazioni Tornado e Hilal. Sterile e monouso.

Lotto n. 366
Spirali embolizzanti. nuovo lotto
Spirale per embolizzazione a distacco controllato in platino per embolizzazione arteriosa e venosa. Il sistema di avvitamento meccanico è abilitato ad un distacco sicuro e rapido con possibilità di riposizionare, rimuovere o cambiare la spirale. Configurazione dell’embolo a J e spirale, diametro dell’embolo da 2 a 20mm, lunghezza embolo da 2 a 50cm, fornita premontata su un guida da rilascio da .011 o .018inch., idrofilica con punta rastremata compatibile con microcateteri da 2.6 o 3fr. E sistema di bloccaggio, completo di sistema d’introduzione. Sterile e monouso.

Lotto n. 367
Collagene microfibrillare attivo al 100% secco di origine bovina, sterile, fibroso ed
insolubile, nelle seguenti tipologie e misure:
1010020 Fiocco da 1gr. in vasetto contenitore (cfx6pz)
1010590 Fiocco da 5gr. in vasetto contenitore (cfx6pz)
1010080 Falda da 35x35x1mm. (cfx6pz)
1010090 Falda da 70x35x1mm. (cfx6pz)
1010110 Falda da 70x70x1mm. (cfx6pz)
1010340 Siringa precaricata con fiocco da 1gr. (cfx6pz)
1050040 Tampone 8x12.5x1cm. (cfx6pz)
1050030 Tampone 8x6.25cm. (cfx6pz)
1050020 Tampone 2x6.25x7mm. (cfx12pz)

Lotto n. 368
Microcatetere per embolizzazuioni nuovo lotto
Microcatetere, con doppia armatura incrociata a morbidezza progressiva, trattamento idrofilo, semitrasparente per consentire l’ispezione visiva e, con due marcher distali a 3 cm di distanza. Il catetere nella sua lunghezza di 155 cm, deve essere suddiviso in sezioni: prossimale, rigido, di 2.4 F / 2.8F x 110 cm; mediale, flessibile, di 1.8 F / 2.1F x 10 cm; distale, super morbido, di 1.8 / 2.1F x 35 cm.

lotto n. 369
Spirali per embolizzazioni periferiche. nuovo lotto
Spirali per embolizzazione periferiche in platino con e senza dacron, disponibili in diametri variabili da minimo 2mm a massimo 16 mm, con lunghezze variabili da 30mm a 450mm, con colil disponibile da 15",18",32",37". Compatibili con cateteri diagnostici o micro cateteri.

Lotto n. 370
Particelle occlusive. nuovo lotto
Particelle di polivinilalcool per occlusione dei vasi, dimensioni omogenee da 50 a 2800 micron in flaconi da 100mg, sterile e monouso.

Lotto n. 371
Cateteri per occlusioni periferiche. 279
Cateteri OTW per occlusioni delle arterie periferiche compatibili con guida .014”, .018” e .035”. Costituiti da nylon rivestito in PVP, rivestimento idrofilico del lume interno, rispettivamente crossing profile mm 0.51 – 0.58 – 1.04 e sezione distale mm 0.69 – 0.79 – 1. rispettivamente 30, lunghezze cm 65-90-135-150.

Lotto n. 372
Catere con palloncino da occlusione. nuovo lotto
Pallone da occlusione compliante tipo OTW. Compatibilità filo guida 0.038”. Profilo dello shaft 8 French. Compatibilità con introduttore 12 French. Range di utilizzo del pallone vasi da 8 mm a 46 mm di diametro. N° 2 markers radiopachi.

Lotto n. 373 288 BS
Catetere a palloncino per occlusione temporanea in latex doppia via, catetere in polietilene con palloncino da 11.5mm. massimo volume di insufflazione 07cc..
Compatibile con guida 0.38, corpo catetere 7fr

Lotto n. 374
Catetere per occlusione aortica nuovo lotto
Catetere a palloncino per modellazione ed occlusione aortica con tecnologia
costruttiva bilume, catetere da 10fr. Lunghezza stelo 120cm compatibile con guida da ,035inch, palloncino con diametro di espansione 32 o 40mm, bande radiopache all'estremità distali e prossimali del pallone in platino e de iridio. Sterile e monouso.

Lotto n. 375
Palloni da occlusione temporanea nuovo lotto
Pallone da occusione temporanea a due lumi coassiali, diametri del pallone da 20,25,30,40 mm - lunghezza del pallone da 30,40 e 50 mm. Calibro del catetere di 8f necessita di un introduttore dello stesso calibro, lattice assente.

Lotto n. 376
Tampone vascolare autoespandibile nuovo lotto
Tampone Vascolare autoespandibile, indicato per l’embolizzazionie di arterie e vene nella vascolarizzazione periferica. Il dispositivo si presenta in forma cilindrica ed è costituito da 72 fili di nitinol tra loro intrecciati. Il diametro delle protesi va da un minimo di 3 mm ad un max di 22 mm. Catetere compatibile per il rilascio in gamma da 4Fr diagnostico a 9Fr portante.

Lotto 376 bis
Tampone vascolare autoespandibile per piccoli vasi. nuovo lotto
Tampone Vascolare autoespandibile a distacco elettrolitico, indicato per l’embolizzazionie di arterie e vene nella vascolarizzazione periferica distale vasi da 1,5 a 3 mmm. Il dispositivo si presenta in forma cilindrica ed è costituito in Nitinolo e PTFE. Microcatetere compatibile per il rilascio del device '021.

Lotto n. 377
Stent ad espansione con pallone ricoperto per urgenze periferiche. nuovo lotto
Stent ricoperto per urgenze periferiche composto da stent in acciaio totalmente ricoperto in PTFE, premontato su pallone di shaft disponibile da 80 e 120 cm. Compatibile con introduttore 7 F. Lunghezze disponibili 16/22/38/59/ mm. Calibri disponibili 5/6/7/8/9/10 12 mm

Lotto n. 378
Stent ad espansione con pallone ricoperto per urgenze periferiche nuovo lotto
Stent in acciaio totalmente ricoperto in PTFE, per urgenze periferiche interventistiche, aneurismi, o protesi fenestrate, disponibile sia in versione OTW che scambio rapido. Compatibilità introduttore 6 e 7 Fr per diametri da 5 a 10mm. Lunghezze disponibili 16/22/38/59/ mm.
Disponibilità anche di versione large Compatibilità introduttore 9 e 11 Fr per diametri da 12 a 16 mm. Lunghezze disponibili 29/41/61 mm. Lunghezze di catetere disponibili 80 e 120 cm.

Lotto n. 379
Stent ricoperto in PTFE con piattaforma in Cromo Cobalto montato su pallone. Nuovo lotto
Sistema RX per diametri piccoli da 2.5 a 4 mm di lunghezze da 8mm a 24 mm e sistema OTW per i calibri da 5 a 10 mm di lunghezze tra 18 e 58 mm, per trattamento di cotture vasali, aneurismi fistole.

Lotto n. 380
Stent ricoperto nuovo lotto
Sistema a catetere a palloncino over the wire, pre-montato con stent multi-layers in acciao a disegno a celle aperte brevettato con gli struts dello stesso allineati longitudinalmente (e non radialmente) con spessore .08mm e l'ampiezza degli stessi variabile tra .04 - .12 mm. Ricoperto di polimero ePTFE biostabile e biocompatibile indicato nell’uso per il trattamento delle perforazioni delle arterie vascolari principali o negli impianti di by-pass vascolari in vasi di diametro ≥ a 6 mm, nelle rotture o negli aneurismi vascolari. Misure disponibili: diametri che vanno da 6.0 a 10.0 mm e lunghezze che vanno da 17 a 78 mm.

Lotto n. 381
Stent ricoperto. nuovo lotto
Stent vascolare autoespandibile in nitinol con 4 markers radiopachi in tantalio distali e prossimali, ricoperto con due strati di ePTFE mediante tecnica a sandwich ; lo strato di ePTFE interno impreganto al carbonio ; lo stent non è ricoperto nei 2 mm distali e prossimali.
Sistema di rilascio SAFE, diametro 8, 9 e 10 Fr, lunghezza 80 e 117 cm, accetta guida da 0.035i, diametro stent da 5 a 13.5 mm, lunghezze stent 20,30, 40,60,80,100,120 mm.

Lotto n. 382
## Endoprotesi periferica multistrato 163/291
Endoprotesi periferica multistrato, radiopaca ed autoespandibile che consiste in fili metallici intrecciati multistrato in una lega di cobalto per il trattamento degli aneurismi delle arterie iliache, femorali, poplitea e renali. Sistema di rilascio compatibile con fili-guida da 0,018”/0.025”. Struttura 3D radio-opaca a flessibilità longitudinale. Diametri da 5 a 12 mm. Lunghezze da 30 a 120 mm. –

Lotto n. 383
Endoprotesi periferica. 295
Endoprotesi periferica per iliaca femorale superficiale e poplitea composta da una protesi a parete sottile in PTFE e supporto esterno auto espandibile in Nitinol, integrato nella parete della protesi, composto da uno stent in Nitinol auto espandibile, con molecola di eparina legata al lume della protesi mediante legame terminale covalente (CBAS) disponibile nella seguenti misure:
1. diam. da 5-6-7-8mm lungh. 2,5cm
2. diam. da 5-6-7-8-9-10-11-13mm lungh. 5cm
3. diam. da 5-6-7-8-9-10-11-13mm lungh. 10cm
4. diam. da 5-6-7-8-9-10mm lungh. 15cm
5. diam. da 5-6-7-8mm lungh 25cm

Lotto n. 384
Cateteri centimetrati 273
Catetere in nylon non armati radiopaco per la misurazione dei vasi da 5fr per guida da .035inch lungo 100cm, con 10 fori laterali configurazione a Pigtail, Dritto e CFP, nella porzione distale del catetere sono posti 20 markers in iridio/platino distanziati a 1cm. sterile e monouso.

Lotto n. 385
Cateteri centimetrati 16
Catetere angiografico centimetrato in poliuretano armato con maglia metallica per la misurazione delle lesioni vascolari,punta dritta o pigiai da 5FR possibilita’ di 6 e 8 fori laterali,flusso oltre 20ml/sec marker in oro a distanza di 1 cm. Possibilita’ di 10 o 20 marker

Lotto 386
Catetere endovascolare per immagini IVUS. nuovo lotto
Catetere diagnostico monouso per rilevazione di immagini ad ultrasuoni con frequenza di lavoro 20 MHz, compatibile con cateteri guida da 5 F e con fili guida da 0.014”. Indicato per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema vascolare coronarico e periferico (Carotide, Iliaca, Femorale) in ausilio alle normali procedure angiografiche. Permette di visualizzare il lume, il vaso e la struttura della parete. In grado di effettuare una valutazione anche qualitativa della placca, tramite caratterizzazione istologica virtuale con codice colore e di effettuare valutazioni sulla presenza di eventuali dissezioni o sul corretto posizionamento degli stent grazie alla tecnologia ChromaFlo.

Lotto n. 387
Cateteri ad ultrasuoni per immagini intraluminali nei distretti periferici, compatibili con la piattaforma multimodale nuovo lotto
Il catetere è indicato per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema vascolare periferico, iliaca, femorale e aortica in ausilio alle normali procedure angiografiche. Permette di valutare il lume, il vaso e la struttura della parete.
Imaging diameter da 24 a 60 mm. Disponibili in due lunghezze: 90 cm per 0.035” e 135 cm per 0.018”.

Lotto n. 388
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE IN ACCIAIO nuovo lotto
Voce a:
stent aortico corpo principale biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox autoespandibile e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale. Diametro endoprotesi pari a 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 36mm, lunghezza lato controlaterale 82, 96, 111, 125 e 140mm, ad eccezione della 36 le cui lunghezze sono 95, 113, 131 e 149mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico del diametro di 18, 20 e 22fr. Sterile e monouso.
Voce b:
stent aortico componente iliaco; realizzata con struttura Spiral-Z in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in prolene. Diametro distale pari a 9, 11 e 13mm lunghezza utile 39, 56, 74, 90, 107 e 122mm, e diametro 16, 20 e 24mm, lunghezza utile 39, 56, 74, e 90mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione Z-TrakTM Plus Introducer armato con rivestimento idrofilico del diametro di 14 e 16fr. Sterile e monouso.
Voce c:
estensione aortica corpo prossimale. realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm, lunghezza 39 e 58mm diametro 36mm lunghezza 50 e 73mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione. Sterile e monouso.
Voce d:
estensione iliaca, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24mm, lunghezza totale 55mm. Sterile e monouso. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione.
Sterile e monouso.
Voce e:
convertitore, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene. Diametro prossimale 24, 28, 32 e 34mm, diametro distale 12mm, lunghezza 80mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione . Sterile e monouso.

Lotto n. 389
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE BASSO PROFILO nuovo lotto
Voce a:
stent aortico corpo principale biforcato a basso profilo, realizzato con struttura Z-Stent in nitinol autoespandibile e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale. Diametro endoprotesi da 22 a 32mm, lunghezza da 70 a 128mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo One –Shote ™ Introducer del diametro di 16fr. Sterile e monouso.
Voce b:
Stent aortico componente iliaco realizzata con struttura Z-Stent in nitinol e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in prolene. Diametro da 10 a 24, lunghezza da 36 a 120mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione del diametro di 14fr. Sterile e monouso.
Voce c:
estensione aortica corpo biforcato realizzato con struttura Z-Stent in nitinol e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro da 22 a 32mm, lunghezza 45 a 58mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione del diametro di 14fr. Sterile e monouso.
Voce d:
convertitore, realizzato con struttura Z-Stent in nitinol e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro da 24 a 32mm, diametro distale 12mm, lunghezza 66mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione del diametro di 14fr. Sterile e monouso

lotto n. 390
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE AORTOUNILIACO nuovo lotto
Voce a:
stent aortico modello AUI, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro prossimale pari a 22, 24, 28, 30, 32 e 36mm, diametro distale 12mm, lunghezza totale 130, 147 e 161mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione armato con rivestimento idrofilico (40cm di lunghezza).
Voce b:
Stent aortico modello AUI, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro prossimale pari a 22, 24, 28, 30, 32 e 36mm, diametro distale 12mm, lunghezza totale 130, 147 e 161mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione armato con rivestimento idrofilico (40cm di lunghezza).
Voce c:
stent aortico , realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene e parte free flow con uncini per aggancio sopra renale. Diametro da 22 a 36mm, lunghezza da 43 e 62mm. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione armato con rivestimento idrofilico (40cm di lunghezza).Sterile e monouso.
Voce d:
stent aortico, occlusore iliaco, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro pari a 14, 16, 20, 22 e 24mm, lunghezza 30mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione. Sterile e monouso.

Lotto n. 391
BRANCH IPOGASTRICA nuovo lotto
Voce a:
Stent aortico, componente iliaco biforcato per branch ipogastrico , realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti di sutura in polene, marker radiopachi in oro nella parte prossimale e nella biforcazione ipogastrica, diametro distale 10 e 12mm, prossimale 12mm, biforcazione 8mm, lunghezza dalla parte prossimale alla biforcazione esterna ipogastrica 45 o 61mm. il componente viene fornito precaricato su dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico .Sterile e monouso.
Voce b:
stent aortico estensione per componente iliaco biforcato ad elica, con diametro 12mm e lunghezza 59 o 76mm; il componente viene fornito precaricato su dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico .Sterile e monouso.

Lotto n. 392
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE MODELLO FENESTRATO nuovo lotto
Voce a:
Stent aortico Fenestrato ad uno stent, parte prossimale realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale, Dotato inoltre di orifizi/aperture (piccole/grandi fenestrazioni o Scallop) nel tessuto (Polyester) contornate da rinforzi in nitinolo avvolto da sutura di prolene hai margini di tali aperture. Diametro prossimale 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza totale 76, 91, 106 e 121mm.diametro 34 e 36 lunghezza totale 84, 99, 114, e 129. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione con valvola, con regolazione di calibro del diametro di passaggio in PTFE lunghezza 50cm, diametro 20fr. Sterile e monouso.
Voce b:
stent aortico Fenestrato a due stent, parte prossimale realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; dotato di una parte free flow prossimale con uncini, per aggancio sopra renale, Dotato inoltre di orifizi/aperture (piccole/grandi fenestrazioni o Scallop) nel tessuto (Polyester) contornate da rinforzi in nitinolo avvolto da sutura di prolene hai margini di tali aperture. Diametro prossimale 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza totale 94, 109 e 124mm.diametro 34 e 36 lunghezza totale 107, 122 e 137. Endoprotesi precaricata con dispositivo di introduzione con valvola con regolazione di calibro del diametro di passaggio in PTFE , lunghezza 50cm, diametro 20fr. Sterile e monouso.
Voce c:
stent aortico corpo biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; Diametro distale omolaterale 12, 16, 20 e 24mm, lunghezza lato controlaterale 76, 94, 109 e 124mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione con valvola con regolazione di calibro del diametro di passaggio in PTFE, lunghezza 40cm, diametro 20fr. Sterile e monouso.

Lotto n. 393
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA TORACICA nuovo lotto
Voce a:
stent aortico toracica prossimale, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene, parte prossimale endoprotesi fornita con e senza barbs per ancoraggio. Diametro da 22 a 42mm. lunghezza da 79 a 218mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.
Voce b:
stent aortico toracica prossimale conica, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in prolene, parte prossimale endoprotesi fornita con e senza barbs per ancoraggio; Diametro da 26 a 42mm, il calibro distale rastremato è inferiore di 4, 6, 8 o 10mm rispetto al calibro prossimale, lunghezza da 154 a 214mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.
Voce c:
stent aortico toracica distale, realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestita in Woven Polyester, punti sutura in polene, dotato di una parte free flow distale con uncini per ancoraggio. Diametro da 28 a 42mm lunghezza da 127 a 207mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.
Voce d:
Stent aortico nudo per dissezione toracica autoespandibile in acciaio inox con diametro 36 e 46mm e lunghezza 82, 123 e 164mm, precaricato su sistema d’introduzione da 16fr. Sterile e monouso.
Voce e:
estensione toracica distale realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestite in Woven Polyester , punti di sutura in prolene. Diametro 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza 80mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 77mm, diametro 40 e 42mm lunghezzaq 81mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.
Voce f:
estensione toracica prossimale realizzata con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestite in Woven Polyester , punti di sutura in polene, parte prossimale endoprotesi fornita di barbs per ancoraggio. Diametro 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm lunghezza 80mm, diametro 34, 36 e 38mm lunghezza 77mm, diametro 40 e 42mm lunghezza 81mm. Il componente viene fornito precaricato su dispositivo introduttore armato con rivestimento idrofilico. Sterile e monouso.

Lotto n. 394
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA TORACO-ADDOMINALE nuovo lotto
Voce a:
protesi endovascolare tubolare con quattro rami realizzata in tessuto poliestere Dacron fissato a stent autoespandibili in acciaio inossidabile Cook-Z con suture in poliestere intrecciato e monofilamento in polipropilene. la protesi ha uno stent rivestito in corrispondenza dell’estremità prossimale, dotato di uncini di ancoraggio per un migliore fissaggio del dispositivo.Per agevolare la visualizzazione fluoroscopica, la protesi è dotata di marker radiopachi d’oro. La protesi è fornita precaricata su introduttore idrofilico armato.
Voce b:
stent aortico corpo biforcato, realizzato con struttura Z-Stent in acciaio inox e rivestito in Woven Polyester, punti di sutura in prolene e polipropilene, marker radiopachi in oro; Diametro di 22 mm, lunghezza da 81 a 132mm. Il componente viene fornito precaricato sul dispositivo di introduzione con valvola emostatica. Sterile e monouso.

Lotto n. 395
KIT ACCESSORI PER PROCEDURA DI AAA, FAA, TAA E BRANCH nuovo lotto
Voce a:
Kit accessori per procedura di endoprotesi addominale composto da: 2 aghi, 2 introduttori 7fr, guida standard 35inch. lunga 145cm, due guide extra stiff lunderquist 260mm, catetere Dritto, catetere PIG, catetere PIG centimetrato, catetere VANSCHIE2, catetere BELL 1.5, catetere C2 e pallone da 32mm di diametro. Sterile e monouso.
Voce b:
Kit accessori per procedura di endoprotesi addominale composto da: 2 aghi, 2 introduttori 7fr, guida standard 35inch. lunga 145cm, due guide extra stiff lunderquist 260mm, catetere Dritto, catetere PIG, catetere PIG centimetrato, catetere VANSCHIE2, catetere BELL 1.5, catetere C2 e pallone da 32mm di diametro. Sterile e monouso.
Voce c:
Kit accessori per procedura branch ipogastrica composto da: 1 introduttore 6fr, guida roadrunner 180mm, guida extra stiff lunderquist 300mm, catetere PIG centimetrato e pallone da 40mm. di diametro. Sterile e monouso.
Voce d:
Kit accessori per procedura endoprotesi toracica composto da: 1 introduttore 5fr, guida roadrunner 180mm, guida extra stiff lunderquist 260mm, catetere PIG centimetrato e pallone da 40mm. di diametro. Sterile e monouso.

Lotto n. 396
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE nuovo lotto
Endoprotesi addominale formata da:
Un corpo principale biforcato, senza gamba controlaterale separata, costituito da un graft esterno in ePTFE multiplayer “Strata” completamente supportato all’interno (endo-stent) da uno stent in lega di Cr-Co autoespandibile a basso profilo. Lo stent è costituito da un singolo filo continuo in Cr-Co ed è suturato al graft con polipropilene solo a livello prossimale e distale. separata, in ePTFE multistrato e stent interno in CoCr. Le misure del corpo principale vanno da 22 a 28 mm.
Estensioni Aortiche sia infrarenali che soprarenali con misure fino a 34 mm;
Estensioni iliache con misure di diametri fino a 20mm;
L’introduttore AFX a basso profilo 19F (OD) completamente idrofilico e flessibile caratterizzato da elevata scorrevolezza e navigabilità. Rivestimento idrofilico anche sul dilatatore che rende l’inserimento atraumatico.

Lotto n. 397
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE nuovo lotto
Sistema a basso profilo 17F (OD) flessibile ed idrofilico, utilizzabile tramite accesso femorale,per il sealing aortico da adoperarsi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale, sottorenale o aneurismi aorto–iliaci. Costituito da:coppia di stent in CoCr ricoperti indipendenti muniti di sacca in poliuretano insufflabile tramite polimero e sistema di espansione e filling dedicato, con capacità di trattare aneurismi con colletti particolarmente corti, a partire da 10 mm. Il diametro degli stent sarà da 10mm e le lunghezze da 100 a 180 mm. Polimero Nellix 40 ml. Dispenser polimero Nellix.
Lotto n. 398
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE nuovo lotto
Endoprotesi addominale aortica trimodulare in poliestere woven e anelli in nitinolo. La protesi deve essere totalmente riposizionabile anche dopo la completa apertura e prima del rilascio definitivo. Il sistema deve essere dotato di meccanismo con magnete integrato per l'introduzione della branca controlaterale:
   - Corpo biforcato da 19 a 34 mm.
   - Gambe iliache rette da 10 a 18 mm.
   - Gambe iliache svasate da 12 - 14 mm. a 17-23 mm.
   - Filo guida non magnetico ultra stiff
   - Catetere guida controlaterale
   - Fili magnetici da 180 e 260 cm.

Lotto n. 399
ENDOPROTESI PER ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE nuovo lotto
Endoprotesi addominale con fenestrature trimodulare in poliestere woven e anelli in nitinolo. La protesi deve essere totalmente riposizionabile anche dopo la completa apertura e prima del rilascio definitivo. Il sistema deve essere di meccanismo con magnete integrato per l'introduzione della branca controlaterale, calibri da 23 a 34 mm:
   -Sistema a due fenestrazioni.
   - Sistema a tre fenestrazioni.
   - Sistema a quattro fenestrazioni.

Lotto n. 400
INTRODUTTORE PER ENDOPROTESi ANACONDA nuovo lotto
kit introduttore di ampio diametro completo di dilatatore, guida e accessori. Introduttore dotato di impugnatura per inserimento facilitato, via laterale LLF e valvola emostatica. La valvola emostatica deve essere costituita da un diaframma che si chiude in maniera pracisa attorno al dispositivo, consentendo la tenuna ermetica ed evitando perdite di sangue.Il meccanismo di apertura e chiusura della valvola deve poter essere regolato manualmente mediante una leva che viene fatta scorrere lungo un binario situato a lato dell'impugnatura dell'introduttore. il Kit dovrà contenere, oltre all'introduttore, un dilatatore con tappino, una guida .035'', un dispositivo per introduzione e centraggio della guida, una prolunga con rubinetto a tre vie. Compatibilità con dispositivo per introduzione simultanea di più sistemi.
Misure:
kit introduttore c/valvola HQS 14 F L 140 mm. Guida .035
kit introduttore c/valvola HQS 16 F L 140 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 18 F L 140 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 20 F L 140 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 22 F L 140 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 24 F L 140 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 26 F L 140 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 14 F L 300 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 16 F L 300 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 18 F L 300 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 20 F L 300 mm. Guida .035
kit introduttore c/valvola HQS 22 F L 300 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 24 F L 300 mm. Guida .035
Kit introduttore c/valvola HQS 26 F L 300 mm. Guida .035

Lotto n. 401
Sistema di occlusione arteriosa permanente nuovo lotto
Endoprotesi addominale in poliestere LPS a basso profilo supportata esternamente da stent in nitinol autoespandibile. Fornito di introduttore a rilascio pull-back per accesso e posizionamento.
N° 1 marker radiopaco distale. Compatibile con RMN.

Lotto n. 402
Doppio pallone per dilatazione degli stent aortici nuovo lotto
Catetere a palloncino a tre lumi coassiali per la dilatazione controllate, composto da due palloni l'uno all’interno dell'altro. Il pallone interno deve essere di 1 cm più corto del pallone esterno, il suo diametro deve essere inferiore del 50% di quello esterno. Lunghezza del catetere di 110 cm, con lume centrale della guida da 035'' e calibro del catetere da 8f, 9f.

Lotto n. 403
Pallone per dilatazione degli stent aortici nuovo lotto
Palloni elastomerici non complianti di grande diametro per la dilatazione valvolari aortiche, diametri compresi da 16mm a 40mm, lunghezze disponibili da 30mm, 40mm, 50mm, 60mm.Disponibile con shaft armato per una migliore resistenza al kinking, inoltre questa caratteristica permette una migliore stabilità sulla valvola.

Lotto n. 404
Endoprotesi per aneurisma dell’aorta addominale nuovo lotto
Caratteristiche:
Endoprotesi Trimodulare
Materiali: Stent in NiTiNol, copertura in Dacron
Fissaggio: Attivo con doppia serie di uncini posizionati sia a livello Sopra che sotto-renale.
Branche iliache telescopiche con sistema di aggancio attivo (Leg-Lock). Diametri prossimali da 20 a 36mm. Lunghezza del corpo biforcato di 50, 70 e 90mm. Diametri delle estensioni distali da 8 a 24mm. Lunghezza delle estensioni distali da 80 a 180mm. Sistema d’introduzione da 18 o 19 Fr (O.D.)
Il sistema d’introduzione può essere utilizzato come introduttore vascolare valvolato.
I sistemi d’introduzione delle estensioni possono venire posizionati attraverso l’introduttore del corpo biforcato.

Lotto n. 405
Endoprotesi per aneurismi dell’aorta toracica nuovo lotto
Endoprotesi toracica autoespandibile in configurazione retta e conica per la risoluzione di patologie di tutta l’aorta toracica, costituita da stent in NiTiNOL Duralloy rivestiti da Dacron ultrasottile.

Lotto n. 406
Endoprotesi per aneurismi dell’aorta toracica uovo lotto
Endoprotesi toracica autoespandibile in configurazione retta o conica per la risoluzione di patologie dell’aorta toracica nel tratto compreso tra l’arco aortico e l’aorta discendente, costituita da stent in NiTiNOL rivestiti in Dacron ultrasottile.

Lotto n. 407
Kit per il trattamento d’emergenza degli aneurismi rotti dell’aorta addominale. nuovo lotto
Kit composto da endoprotesi aorto-uniliache modulari costituite da stent in nitinolo ricoperto da tessuto in dacron multi filamento. Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a M per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti di 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica con sistema Capture Tip.
Le conformazioni necessarie per poter trattare tutte le varianti anatomiche che si dovessero presentare sono le seguenti:
N° 5 Endoprotesi aorto-monoiliaca diametri da 23/25/28/32/36 mm.
N° 5 Estensione iliaca diametri 10/13/20/24/28 mm.
N° 5 Estensione aortica diametri 23/25/28/32/36 mm.
N° 6 Endoprotesi contro-laterale iliaca 16/16 da 80 cm. – 16/16 da 95 cm. – 16/13 da 95 cm. – 16/20 da 95 cm. – 16/10 da 95 cm. – 16/24 da 95 cm.
N° 4 Occluder
N° 4 Palloni

Lotto n. 408
Kit per il trattamento d’emergenza degli aneurismi dell’aorta toracica nuovo lotto
Kit composto da endoprotesi toraciche in dacron LPS e nitinol con o senza stent scoperto prossimale e con stent scoperto o coperto distale, retta e conica senza barra di connessione con stent in configurazione picco-valle e premontata su sistema di rilascio meccanico a vite di precisione con sistema di sgancio rapido idrofilico e con sistema tip capture autocentrante.
Le conformazioni necessarie per potere trattare tutte le varianti anatomiche che si dovessero presentare sono le seguenti:
N° 1 Endoprotesi toracica lunghezza 100 mm. diametro 22 mm.
N° 3 Endoprotesi toracica lunghezza 150 mm. diametro 24 mm./26 mm./28 mm.
N° 1 Endoprotesi toracica lunghezza 200 mm. diametro 38 mm./40 mm./44 mm.

Lotto n. 409
ENDOPROTESI PER ANEURISMI DELL’AORTA ADDOMINALE ADDOMINALE nuovo lotto
Voce a (corpo principale):
Endoprotesi biforcata per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito. Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sotorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema “capture tip” e guaina idrofilica. Diametri prossimali da 23 a 36 mm; diametri distali da 13 a 20 mm; lunghezze 120, 145, 170 mm.
Voce b (gamba controlaterale):
Gamba controlaterale in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito, configurazione Open Web prossimale. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con guaina idrofilica.
Diametri distali da 10 a 28 mm, lunghezze: 80 – 90 – 120 – 156 – 199 mm
Voce c (estensioni aortiche):
Estensione per corpo principale in dacron e nitinol elettropulito. Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio. Sistema di fissaggio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica. Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezza 45 mm.
Voce d (estensioni iliache):
Estensione iliaca in dacron e nitinol elettropulito. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con guaina idrofilica. Diametri distali da 10 a 28 mm, lunghezza 80 mm.

Lotto n. 410
Tubo aortico. nuovo lotto
Endoprotesi per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito.
Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica.
Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezze da 70 mm.

Lotto n. 411
ENDOPROTESI AORTO MONOILIACA nuovo lotto
Endoprotesi per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito.
Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica.
Utilizzabile in abbinamento ad estensioni iliache distali e all’occlusore controlaterale per il trattamento di aneurismi in emergenza. Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezza 105 mm.

Lotto n. 412
ENDOPROTESI TORACICA IN DACRON LPS nuovo lotto
Endoprotesi toracica in dacron LPS e nitinol con o senza stent scoperto prossimale o coperto distale retta e conica senza barra di connessione con stent in configurazione picco-valle e premontata su sistema di rilascio meccanico a vite di precisione con sistema di sgancio rapido idrofilico e con sistema tip capture autocentrante. Lunghezza coperta nominale da 100, 150, 200mm; diametri da 22 a 25 Fr.
lunghezza 100 mm
lunghezza 150 mm
lunghezza 200 mm

lotto n. 412 bis
CATETERE CON PALLONCINO DA OCCLUSIONE nuovo lotto
Pallone da occlusione compliante tipo OTW. Compatibilità filo guida 0.038”. Profilo dello shaft 8 French. Compatibilità con introduttore 12 French. Range di utilizzo del pallone vasi da 8 mm a 46 mm di diametro. N° 2 markers radiopachi.

lotto n. 413
ENDOPROTESI PER ANEURISMI DELL’AORTA ADDOMINALE nuovo lotto
ENDOPROTESI ADDOMINALE
Endoprotesi addominale in E-PTFE supportato, senza suture, esternamente, nella parete della protesi da un filo di NITINOLO elettropulito e composta da- corpo principale riposizionabile per colletti corti ed angolati, ruotabile fino a 360° per facilitare l’accesso al gate contro laterale, composto da:
1. ramo aortico: diam. 23-26-28-31-35 mm; lungh. da 14 a 1 7cm
2. ramo contro laterale iliaco: diam. 12-14-16-18-20-23-27 mm; lungh. da 9,5 a 14 cm

lotto 414
ACCESSORI PER ENDOPROTESI ADDOMINALE EXCLUDER nuovo lotto
1. Endoprotesi iliaca in PTFE senza suture, supportato esternamente, nella parete della protesi, da un filo di NITINOLO elettropulito: diam. da 10 a 14,5 cm; lungh. 7 cm
2. Endoprotesi aortica, in PTFE senza suture, supportato esternamente, nella parete della protesi da un filo di NITINOLO elettropulito: diam. 23-26-28-32-36 mm; lungh. 3,3 e 4,5cm

Lotto n. 415
ACCESSORI PER PROCEDURE ENDOPROTESICHE nuovo lotto
1. Introduttore con valvola emostatica in PTFE e rivestimento idrofilico da 12-14Fr
2. Introduttore con valvola emostatica in PTFE e rivestimento idrofilico da 16-18-20Fr
3. Catetere a palloncino trilobato e non per occlusione e dilatazione diam. da 16 a 42 mm; lungh. 10 cm
Lotto n. 416
ENDOPROTESI PER AORTA TORACICA nuovo lotto
Endoprotesi per aorta toracica in PTFE con supporto esterno in Nitinol integrato nella parete della protesi, composto da uno stent in nitinol autoespandibile, ad alta con formabilità, diam. da 21 a 45mm, lungh. da 10-15-20cm. Disponibile nei seguenti diametri:
CONFIGURAZIONE RETTA:
1. diam 21-26-28-31-34-37-40 e 45mm lungh 10cm
2. diam.28-31-34-37-40 e 45mm lungh. 15cm
3. diam. 34-37-40 e 45mm lungh. 20cm
CONFIGURAZIONE CONICA
1. diam. prossimale 26mm diametro distale 21mm lungh. 10cm
2. diam. prossimale 31mm diametro distale 26mm lungh. 10cm
3. Introduttore con valvola emostatica e rivestimento idrofilico da 18-20-22-24-26Fr
4. Catetere a palloncino trilobato e non per occlusione e dilatazione diam. da 16 a 42mm lungh. 10cm
Lotto n. 417
CATETERE PER LA MODELLAZIONE DI ENDOPROTESI nuovo lotto
Catetere per la modellazione di endoprotesi
Voce a:
endoprotesi toraciche. Pallone non occlusivo, costituito da un catetere da 14Fr e di una gabbia in Nitinol provvista di marker radiopachi montata sulla parte prossimale del dispositivo, espandibile da 15 a 50mm, comandi per la dilatazione della gabbia e per l’apertura/chiusura della guaina di introduzione posti all’estremità distale del dispositivo; due lunghezze adeguate all’utilizzo sia nell’aorta addominale che nell’aorta toracica, presenza di marker radiopachi per la visualizzazione in angiografia. Punta morbida e flessibile.
Voce b:
endoprotesi addominali. Pallone non occlusivo, costituito da un catetere da 14Fr e di una gabbia in Nitinol provvista di marker radiopachi montata sulla parte prossimale del dispositivo, espandibile da 15 a 50mm, comandi per la dilatazione della gabbia e per l’apertura/chiusura della guaina di introduzione posti all’estremità distale del dispositivo; due lunghezze adeguate all’utilizzo sia nell’aorta addominale che nell’aorta toracica, presenza di marker radiopachi per la visualizzazione in angiografia. Punta morbida e flessibile.
Lotto n. 418
Endoprotesi addominale. nuovo lotto
Endoprotesi premontata bi-modulare in microfibra multi-filamento in poliestere con configurazione a bocca di pesce, gate anteriore, con stent a spirale. Unica ad aver ottenuto il marchio CE e l’approvazione della Food & Drug Administration negli Stati Uniti d’America per tortuosità del colletto sottorenale e delle iliache da 0° a 90°.Diametri da 24 a 31 mm prossimale, distale da 10 a 20 mm, corpi di lunghezza 81, 96, 111, 126 mm, lunghezze gambetta ipsilaterale 63,80, 97 mm, diametri da 10 a 20 mm. Gambette controlaterali da 56, 64, 73, 81, 90, 98, 106 mm, diametri da 10 a 20 mm. Introduttore armato multistrato in PTFE nella parte interna, a parete sottile, armato con anima in acciaio intrecciato, e parte esterna in polimero (Pebax 70) munito di rivestimento idrofilo, con marker radiopaco in punta.
Lotto n. 418 bis
snuovo lotto
Endoprotesi morfometrica, stent nudo premontato di acciaio inossidabile biocompatibile 316L, a maglie larghe, rilasciato attraverso uno speciale pallone a bassa pressione (0.3 bar), di basso profilo e altamente compliante. Utilizzato per impianto percutaneo. Lunghezza stent: 9-14 cm. Diametro massimo: 45 mm. Lunghezza catetere: 120 cm, compatibile con filo guida di 0.035” e con introduttore da 20F.

MATERIALE PER IL TRATTAMENTO DELLE CARDIOPATIE STRUTTURALI

Lotto n. 419
Set per commissurotomia mitralica trans-cutanea. 176
Set per commissurotomia percutanea Transvenosa Mitralica costituto da: catetere a palloncino di Inoue in polivinilcloruro; tubo di allungamento del palloncino; dilatatore; filo guida; mandrino (a molla); siringa; regolo.

Lotto n. 420
Guida dedicata per difetti settali e chiusura dell’auricola. nuovo lotto
Guida da scambio superstiff, ultrarigide teflonate ed eparinate, per difetti interatriale, forami ovali pervi, dotto di Botallo, difetti interventricolari, di lunghezza non inferiore a 300 cm, con punta a J di lunghezza 1,5mm – 3mm – 5mm – 6 cm. del diametro 0,35”. Il corpo prossimale deve essere rigido, quello distale morbido per prevenire perforazioni vasali, con zona di transizione graduale.

Lotto n. 421
Cateteri a palloncino per calibrazione dei difetti settali. 186
Cateteri a palloncino per calibrazione del diametro dei difetti inter-atriali, devono essere cateteri da 6, 7 e 8 Fr a due lumi con pallone di materiale soffice e molto elastico con diametro compreso tra 20, 27 e 40 mm. La lunghezza dei palloni devono essere di 35 mm, 45 mm, 55 mm. Il segmento che porta il pallone deve avere una angolazione di 45° rispetto al catetere prossimale per facilitare il posizionamento del pallone stesso a cavallo del setto interatriale. Devono avere markers radio-opachi a 2 e 15 mm di distanza fra di loro per le misurazioni angiografiche.
Palloni per Rashkind

Lotto n. 422
Aghi transettali di BROCKENBROUG
AGHI TRANSETTALI DI BROCKENBROUGH

Lotto n. 423
Cateteri du Mullins
CATETERI DI MULLINS: Diam.8F. Lung.60cm.

Lotto n. 424
Sistemi per la chiusura dell’auricola. 181
Dispositivo percutaneo per la chiusura transcatetere dell’auricola sinistra in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare. Dispositivo autoespansibile, con conformazione a doppio disco di maglia metallica di nichel-titanio, destinato all'occlusione dell’auricola sinistra.
Il dispositivo, composto da lobo con uncini per ancoraggio, parte intermedia e disco prossimale, deve disporre di marker radiopachi, alle estremità e sugli uncini, per la visualizzazione del device e deve essere autocentrante, parzialmente ricatturabile e riposizionabile.
Il device devere essere internamente rivestisto da dacron in modo da garantire l’esclusione immediata dell’auricola sinistra.
Misure: 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34.

Lotto n. 425
Sistema premontato per la chiusura dell'Auricola Sinistra per via percutanea nuovo lotto
Sistema di occlusione in Nitinol costituito da membrana in polietilenetereftalato (PET) da 160µm con 10 ancore di fissaggio attive attorno al perimetro del dispositivo per ancorarsi al tessuto dell'auricola sinistra.
Misure disponibili: 21, 24, 27, 30, 33 mm (diametro).
Introduttore precaricato da 12 Fr compatibile con tutte le misure del dispositivo.
Sistema di accesso transettale di 75 cm, curva doppia o singola da 14 Fr diametro esterno (4,7 mm) 12 Fr diametro interno (4 mm).

Lotto n. 426
Protesi per la chiusura dei DIA 187
Sistema Occludente per difetti Inter-atriali a doppio disco autoespandibile deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti di Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interatriale.
Il disco di maggiore diametro deve posizionarsi in atrio sinistro, con evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 04 mm e 40 mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 12 Fr.

Lotto n. 427
Protesi per la chiusura dei DIA cribiformi 189
Sistema Occludente per difetti inter-atriali Multi-Fenestrati a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. Entrambi i dischi devono essere di uguale diametro. Il disco che si posizionerà in atrio sinistro, dovrà contenere un evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere 18mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 8 Fr e 10 Fr.

Lotto n. 428 188
Sistema percutaneo per la chiusura dei difetti interatriali di tipo ostium secundum e multifenestrati. Dispositivo occlusore a doppio disco in nitinol con minima esposizione di nickel al flusso ematico, assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro ( le estremità sono unite in un unico fulcro solo sul lato prossimale, caratteristica che permette di ridurre la quantità di metallo impiantato), recuperabile e riposizionabile, patch in PET, misure waist da 4mm a 40mm (per la chiusura dei difetti interatriali di tipo ostium secundum) e misure dei due dischi di identiche dimensioni: 17mm ,24mm, 28mm, 33mm, 40mm per i difetti multifenestrati . Sistema di rilascio (simil biotomo) che permette un angolazione superiore a 40° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. . Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio.

Lotto n. 429
Protesi per la chiusura del DIA. nuovo lotto
Sistema Transcutaneo per la chiusura del difetto interatriale (ASD) durante le procedure di cateterizzazione cardiaca. Sistema a doppio ombrello già premontato su un sistema di applicazione con impugnatura monouso, costituito da un unico filamento di Nitinol: composto da due dischi e due membrane incorporate in poliestere . Il disco distale del Nit-Occlud® ASD-R occlusion system, che si adatta al versante dell’atrio sinistro, è composto da un singolo strato di nitinol e da una membrana in dacron, riducendo in questo modo la quantità di metallo, la trombogenicità, il rischio di protrusione nel’atrio sinistro e la traumaticità, rendendo molto più celere il processo di endotelizzazione.

Lotto n. 430
Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO) 190
Sistema Occludente per difetti “Forame Ovale Pervio”, a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. Il disco di minore diametro dovrà posizionarsi in atrio sinistro, con evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. Il disco di maggiore diametro deve invece posizionarsi in atrio destro. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere 18mm, 25mm, 30mm, 35mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 8 Fr e 9 Fr.

Lotto n. 431
Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO) 192
Sistema percutaneo per la chiusura di tutti i tipi di forame ovale pervio compreso quello per setto aneurismatico. Dispositivo occlusore a doppio disco in nitinol con minima esposizione di nickel al flusso ematico, assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro( le estremità sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, caratteristica che permette di ridurre la quantità di metallo impiantato), recuperabile e riposizionabile, patch in PET, dischi asimmetrici con misure: 16/18mm 23/25mm 27/30mm 31/35mm. Sistema di rilascio (simil biotomo) che permette un angolazione superiore a 40° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio.

Lotto n. 432
Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO) nuovo lotto
Sistema Transcutaneo per la chiusura del forame ovale pervio (PFO) durante la procedura di cateterizzazione cardiaca. Sistema a doppio ombrello già premontato su un sistema di applicazione con impugnatura monouso, costituito da un unico filamento di Nitinol, provvisto di due membrane in dacron sul lato dell’atrio destro e dell’atrio sinistro. La parte distale del PFO occlusion system, che si adatta al versante dell’atrio sinistro, è disegnato come un disco concavo composto da un singolo strato di nitinol (riducendo in questo modo la quantità di metallo, la trombogenicità, il rischio di protrusione nel’atrio sinistro e la traumaticità, rendendo molto più celere il processo di endotelizzazione) e da una singola membrana in dacron.

Lotto n. 433
Protesi per lachiusura del Forame Ovale e di DIA di piccole dimensioni nuovo lotto
Composto da sistema occludente a doppio disco in politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) con rivestimento idrofilico, sostenuto da una cornice in filo in nichel-titanio (nitinolo) con anima in platino completamente rivestita da ePTFE.
Sistema di rilascio con catetere precurvato 10Fr con porta per filo guida.
Misure disponibili: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm

Lotto n. 434
Protesi per la chiusuradei difetti inter-ventricolari (DIV) 193
Sistema Occludente per difetti Interventricolari a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi, simmetrici o asimmetrici a secondo del tipo di DIV, composti da una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interventricolare. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 4mm e 24 mm. Il sistema per la chiusura del difetto interventricolare perimembranoso deve avere una foggia dedicata, con marker in platino per il corretto posizionamento del disco nel setto interventricolare in modo tale da non interferire con la valvola aortica. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 9 Fr.

Lotto n. 435
Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo. 194
Sistema Occludente per chiusura dotto di Botallo autoespandibile, deve essere costituito da una struttura troncoconica di una rete di filamenti Nitinol, con un bordo di circa 2 mm dal lato maggiore, da posizionare nell’estremità aortica del dotto di botallo. Il sistema deve contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentarne la capacità occlusiva. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 5/4mm, e 16/14mm e con estensione della protesi tra 5 e 8 mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 5 Fr e 9 Fr.

Lotto n. 436
Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo
Sistema percutaneo per la chiusura del Dotto di Botallo adattabile a tutte le sue forme e dimensioni. Dispositivo occlusore di forma conica con disco distale sul lato aortico, in nitinol con minima esposizione di nickel al flusso ematico, assenza di protrusioni tipo hub sul lato aortico, recuperabile e riposizionabile, patch in PET, misure del diametro dei difetti da 5mm a 18 mm e di lunghezza da 4,25mm a 16 mm. Sistema di rilascio (simil biotomo) che permette un angolazione superiore a 40° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. . Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio.

Lotto n. 437
Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo. nuovo lotto
Sistema transcutaneo per la chiusura del dotto di Botallo pervio, composto da unica spirale in nitinol a doppio cono premontata su sistema di rilascio con manico monouso provvisto di sistema di distacco meccanico.

Lotto n. 438
Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo durante cateterismo cardiaco. Nuovo lotto
Sistema Transcutaneo per la chiusura del dotto di Botallo Pervio durante le procedure di cateterizzazione cardiaca. E' ottenuto lavorando un unico filamento in Nitinol, presenta 2-4 membrane in Dacron suturate all’interno della struttura in nitinol, a seconda della dimensione del device,; una sola membrana in Dacron è presente sul versante aortico permettendo una immediata chiusura e facilitando la riendotelizzazione.
Il disco di ritenzione viene rinforzato facilitando l’impianto, permettendo un miglior fissaggio in ampolla ed impedendo il pull-through. Il sistema è premontato su un sistema di trasporto e applicazione con impugnatura monouso ed è riposizionabile e ricatturabile prima del completo rilascio.

Lotto n. 439
Pallone per dilatazione valvolare aortica e mitralica. nuovo lotto
Catetere a forma di clessidra da dilatazione a due luni coassiali, con palloncino distale termoplastico, elestometrico, non compliante per la dilatazione delle Stenosi Valvolari Aortica e Mitralica. Il catetere a due luni coassiali permette dei tempi di gonfiaggio e sgonfiaggio molto rapidi, il cateterein nylon si caratterizza per l'eccezionale capacità di spinta, resistenza al Kinking, controllo di torsione, nonché per l'ottima trackability. Il catetere presenta tre reperi in platino a livello del pallone, due si trovano nei punti di massimo diametro, mentre il terzo si trova al centro del pallone a livello dell'incisura che si forma al momento dei primi gonfiaggi del pallone. Il catetere ha una lunghezza utile di 85 cm, ed accetta guida da 0.035”. il diametro del pallone va da 10 a 30 mm; la lunghezza è compresa tra 30 e 40 mm.

Lotto n. 440
Pallone per la dilatazione delle valvole cardiache. nuovo lotto
Catetere da dilatazione coassiale con palloncino distale elastomerico, termoplastico non compliante per il trattamento di stenosi valvolari nei bambini Catetere coassiale da dilatazione non compliante a bassissimo profilo, al fine di utilizzare introduttori di ridotto calibro per il trattamento di stenosi valvolari in età pediatrica, di ridotte dimensioni indipendentemente dal diametro e della lunghezza del palloncino. Le guide accettate vanno da un minimo di 0,021” ad un massimo di 0,035”, lunghezza utile del catetere 70- 90-100 cm; La pressione di rottura del pallone deve essere variabile da 6 ATM a 2 ATM;di I markers devono essere in in Platino – Iridio nei punti di massimo diametro del pallone ad indicare la lunghezza totale dello stesso.

Lotto n. 441
Pallone per valvuloplastica in Fibre di Kevlar. nuovo lotto
Pallone per valvuloplastica aortica (BAV) ad alta forza radiale e sgonfiaggio rapido.
Diametri disponibili 20/22/24 mm.

Lotto n. 442
Palloni di grosso calibro per dilatazione controllata. nuovo lotto
Palloncino in cristal a bassa complicanza ed elevata pressione di rottura. Shaft del catetere da 7 a 12 Fr; lunghezza catetere 110 cm; palloncino Æ da 14 a 40 mm; lungh. pall. mm 40 a 60 pressione da 3 a 6 bars; introduttore da 8 a 10 Fr.

Lotto n. 443
Catetere a palloncino ad alta pressione. nuovo lotto
Catetere a palloncino ad alta pressione non compliante per BV aortica e polmonare in materiale copolimero. Basso profilo, trifolding. Spalla corta. Marker radioopachi in oro. Ottima volocità di gonfi aggio e sgonfi aggio. Diametro nominale del pallone uniforme per tutta la lunghezza del pallone. Lunghezza utile dello shaft 100 cm e misura da 4 9 F. Lunghezza del pallone 20, 30, 40, 50, 60 mm. Diametri da 4 a 30 mm. Guide raccomandate da 0.025 a 0.035”.

Lotto n. 444
Stent per coartazione aortica
Stent in Platino e Iridio nudo e ricoperto in PTFE
a cerchi singoli (monofilamento) fusi tra loro con tecnica laser, biocompatibile, radiopaco, inerte alla risonanza magnetica. Lo stent é indicato per il trattamento delle stenosi dei rami polmonari, coartazione aortiche.
Misure: Lungh. da 16 a 45 mm, Diam. ø da 8 a 24-26 mm.
Indicato per: Coartazione Aortica, Stenosi Polmonari, Stenosi Iliache, Dissezioni Vasali,
Dissezioni Aortiche, Fistole, Aneurismi.

Lotto n. 445
Stent aortico nudo o ricoperto in PTFE nuovo lotto
Protesi endovascolare in platino e iridio ricoperta in ptfe, adatta alle dilatazioni aortiche. Diametri di espansione variabile da 8mm 24mm, disponibile in lunghezze comprese da 16mm, 22mm, 28mm, 34mm, 39mm, 45mm.

Lotto n. 446
Protesi valvolare aortica auto espandibile e accessori. nuovo lotto
Dispositivo impiantabile percutaneo per la sostituzione valvolare aortica, con funzionamento sopranulare, costituito dai seguenti elementi:
1) Frame autoespandibile di supporto alla valvola in nitinol, angiograficamente visibile ;
2) Protesi valvolare in pericardio porcino suturato direttamente alle maglie del frame;
3) Catetere di rilascio da 18 Fr e sistema monouso di caricamento della valvola nel catetere di rilascio;
5) Valvola autoespandibile che copre annulus da 18 a 29mm, con accesso transfemorale, transucclavio e trans aortico.
Marchio CE per accesso transfemorale, transucclavio, transaortico e valve in valve.

Lotto n. 447
Protesi valvolare aortica nuovo lotto
Valvola biologica in pericardio bovino, sottoposto a trattamento Anti calcificante thermafix. Premontata su stent in cromo cobalto. Sistema di rilascio da 18 fr. tramite catetere con pallone espansibile. Possibilità di impianto sia con approccio trans femorale che con approccio trans apicale.

Lotto n. 448
Filtro per TAVI. nuovo lotto
Sistema che riduce la quantità di materiale embolico che può entrare nelle arterie carotidee durante la sostituzione della valvola cardiaca transcatetere e le procedure di valvuloplastica con pallone.
L’estremità distale del deflettore è composta da una struttura ovale in Nitinolo coperta da una membrana porosa. La struttura dispone di due petali opposti che devono essere posizionati lungo la curvatura maggiore dell’aorta, per coprire gli osti dell’arteria brachiocefalica e dell’arteria carotidea comune sinistra. Struttura ovale in nitinolo, membrana porosa idrofilica in poliuretano ricoperta con eparina. Pori da 100 micron, petali (quando aperti): 26,5 mm x 59 mm,lunghezza complessiva 111 cm e diametro stelo 0,89 mm (0,035”). Sistema 6 F compatibile.

Lotto n. 449
Filtro per TAVI nuovo lotto
Sistema a doppio filtro, dispositivo percutaneo per protezione antiembolica, cattura e recupero materiale embolico durante procedure di TAVI; dotato di filtro prossimale per l’arteria brachicefalica e distale per la carotide comune sinistra: sistema consiste di un catetere da 6Fr. con due filtri con cestello in poliuretano ed anello in nitinol e fori da 140 micron; una guaina distale articolata ADS ed un manipolo integrato per un accesso radiale/brachiale destro, compatibile con guida coronarica 0.014”.

MATERIALE VARIO

Lotto n. 450
Procedura di derivazione porto-sistemica intraepatica trans-giugulare. nuovo lotto
Voce a:
Set completo per puntura per procedura TIPS composto da: ago da 15 Gauge con relativo otturatore, catetere guida da 8F, introduttore da 10F e filo guida 0,035”. Caratteristiche Ago: in acciaio con stiletto ed otturatore in nitinol; disponibile nella versione “standard” con punta pencil-cut a 30° e 60° e nella versione “special 1” con punta colapinto-cut a 30° e 60°. Caratteristiche Catetere guida: in PTFE con diametro 8F e lunghezza 50cm; dotato di punta precurvata e connettore luer-lock metallico. Caratteristiche Introduttore: di tipo armato 10F lungo 45cm con coating idrofilo. Caratteristiche del Filo guida: 0,035” con lunghezza 180cm; di tipo speciale in Nitinol con punta ad oliva.
Voce b:
Ago da 15 Gauge per TIPS compatibile con il set alla voce a; realizzato in acciaio con stiletto ed otturatore in nitinol; disponibile nella versione “standard” con punta pencil-cut a 30° e 60°, nella versione “special 1” con punta colapinto-cut a 30° e 60° e nella versione “special 2” con punta colapinto-cut invertita a 30° e 60°.
Voce c:
Catetere guida da 8F per TIPS compatibile con il set alla voce a; realizzato in PTFE con lunghezza 50cm; dotato di punta precurvata e connettore luer-lock metallico.
Voce d:
Filo guida compatibile con il set per TIPS alla voce a con diametro 0,035” e lunghezza 180cm; di tipo speciale in Nitinol con punta ad oliva.

Lotto n. 451
Riduttore Tips nuovo lotto
Stent autoespandibile per la riduzione della TIPS: realizzato in Nitinol con design a clessidra dedicato per l’incremento del gradiente pressorio dopo procedura TIPS; stent a celle chiuse riposizionabile fino all’80% della lunghezza scoperta. Stent con lunghezza 40mm, diametro libero di ancoraggio da 12 a 14mm e diametro di riduzione da 4 a 6mm. Sistema di rilascio coassiale per filo guida 0,035” con lunghezza utile di 70cm; compatibilità con introduttore di 10F per minimizzare l’invasività della procedura. Marker sullo stent in Tantalio per la migliore biocompatibilità e radiopacità. Sistema di controllo del rilascio dello stent ad accoppiamento geometrico di forma tipo “Anti-Jump-Technique” per impedire la dislocazione in posizione scorretta dello stent durante l’apertura.

Lotto n. 452
Palloni per IABP ARROW in dotazione 221
Palloni intraortici di varia misura, compatibili con contropulsatore a fibra ottica “AUTO CATE 2 WAVE” della ditta ARROW (apparecchiatura dedicata già in dotazione presso i laboratori di Villa Sofia e Cervello).

Lotto n. 453
Palloni per contropulsatore aortico Datascope 222
Cateteri per contropulsazione aortica 7.5 FR e 8 FR, nelle varie misure, compatibili con contropulsatore aortico Datascope CS 100 in dotazione.

Lotto n. 454
Sistema di assistenza ventricolare sinistra 223
Sistema di assistenza ventricolare sinistra mediante pompa microassiale endovascolare, con flusso da 2,5 L/min -13 French compatibile e 3,7 L/min - 14 French compatibile per accesso percutaneo e con flusso da 5 L/min mediante esposizione chirurgica dell'arteria.

Lotto n. 455
Sistema di assistenza ventricolare destra. Nuovo lotto
Pompa microassiale endovascolare percutanea per trattamento insufficienza ventricolare destra.

Lotto n. 456
Dispositivo ventricolare impiantabile per via percutanea. nuovo lotto
Costruzione in nitinolo ed ePTFE, per l’esclusione della porzione ventricolare apicale in presenza di acinesia o discinesia post-ischemica”.

Lotto n. 457
Cateteri per sistema di assistenza ventricolare portatile che si utilizza nell’insufficienza cardiaca acuta nuovo lotto
Cateteri per ossigenatore extracorporeo a membrana.

lotto n. 458
Sistema per il recupero di corpi nestranei nuovo lotto
Kit per il recupero intravasale di corpi estranei in periferia, per il posizionamento di protesi e durante le procedure in cross over. Composto da catetere con ansa (radiopaca con coil in platino) a laccio terminale in nitinol orientata su due piani ortogonali per facilitare il recupero degli oggetti, catetere introduttore, torque e guida per facilitare l'introduzione del catetere ad ansa. Diametri 5, 10, 15, 20, 30 mm; lunghezza 125 cm e introduttore 4, 5 o 6F (in funzione del diametro) di lunghezza 105 cm.

Lotto n. 459
Sistema per il recupero di corpi estranei. nuovo lotto
Laccio per il recupero di corpi estranei e/o per il riposizionamento di dispositivi interventisti costituito da un cappio in nitinol placcato oro apribile a 90° rispetto al sistema portante. Disponibile nei diametri da mm 2 a 35 con catetere in varie lunghezze.

Lotto n. 460
Sistema di recupero corpi estranei. nuovo lotto
Sistema tipo goose nek deve essere costituito da un catetere precurvabile e sulla punta prossimale guaina di protezione antikinking. Snare in nitinol con cappio atraumatico con loop di calibro di 25 mm. Il coil che ricopre il cappio deve essere in tungsteno placcato oro al fine di aumentare la visibilità sotto scopia. Il sistema si presenta a doppio lume, uno occupato dallo snare, l’altro invece occupato dalla guida da 150 cm che consente di agevolare il recupero dei corpi estranei privi d’estremità. Lunghezza del catetere 110; Introduttore richiesto Fr 8.

Lotto n. 461
Sistema per il recupero di corpi estranei. nuovo lotto
Set per estrazione corpi estranei ad ansa metallica lungo 100cm, da 6.3fr. diametro ansa 25mm, con angolazione a 90° completo di raccordo con via laterale e adattatore tuohy-borst in plastica, impugnatura con morsetto in plastica.

Lotto n. 462
Sistema per il recupero di corpi estranei. nuovo lotto
Recuperatore vascoalre in nitinol over the wire, a quattro petali da 8fr con diametro di ansa da 40mm, stelo da 55 o 100cm accetta guida da 035inch. Sterile e monouso.

Lotto n. 463
Sistemi per il recupero di corpi estranei. nuovo lotto
Sistemi di recupero e manipolazione di corpi estranei all’interno del sistema endovascolare avente capacità di torsione 1:1, catetere portante in FEP con marker radiopaco in prossimità della punta. Lacci di recupero a tre loop intersecati tra loro aventi dimensioni da 2 a 45 mm e a singolo loop avente diametri da 5 a 35 mm. Diverse lunghezze e diametri dello stelo.

Lotto n. 464
Sistema per il recupero di corpi estranei nuovo lotto
Dispositivo a cappio per rimozione di corpi estranei, con nucleo centrale mobile con cappio preformato all’estremità alloggiato in una guaina esterna – esiste nelle versioni:
0.035” lungh. 150cm. diametro del cappio mis. 5-10-15-25-35mm.
0.014” lungh. 180cm. diametro del cappio mis. 2-4-7mm.

Lotto n. 465
Filtro cavale nuovo lotto
Filtro cavale in acciaio inox amagnetico e compatibile con risonanza magnetica da 65cm con approccio giugulare o femorale diametro massimo di espansione 30x46mm, preassemblato su sistema d’introduzione in polietilene con banda radiopaca da 8.5fr, dispositivo plastico per rilascio filtro con raccordi, mandrino in acciaio inox, ed accessori, sterile e monouso, completo di sistema di recupero con loop a 90° guaina da 11fr lunga 60cm ansa da 6.3fr. sterile e monouso

## Lotto n. 466
## Filtro cavale rimovibile 228
Filtro cavale rimovibile in nitilon autoespandibile. Due sistemi di accesso (giugulare/femorale) e (brachiale) con kit di sistema di recupero.

Lotto n. 467
Filtro cavale nuovo lotto
Filtro cavale opzionale autocentrante, elettropulito in nitinol tagliato al laser su pezzo unico. A due livelli di filtraggio con sei braccia e sei gambe, con uncini craniali e ancore caudali, gambe con presenza di limitatori della penetrazione. Diametro braccia 32 mm , diametro gambe 40 mm, altezza complessa del filtro 51 mm, adatto a vene cave con diametri minori o uguali a 28 mm, MRI compatibile, sistema di rilascio femorale e giugulare.

Lotto n. 468
Filtro cavale definitivo 227
Filtro cavale definitivo in nitinol autoespandibile. Due sistemi di accesso (giugulare/femorale) e (brachiale)

Lotto n.469
Kit per la misurazione della pressione cruenta 215
Set di monitoraggio pressorio con circuito chiuso per campionamento ematico con camera di richiamo del fluido automatica. Deve avere un deflussore senza presa d’aria, con goccio latore da 20 gocce/ml secondo e filtro da 15 m alla base della cameri di gocciolamento, lunghezza tubo 150 cm, e rotella per regolazione flusso. Sistema di lavaggio per un flusso continuo a 3 ml/h 300 mm/Hg, integrante sistema di flusso rapido per riempimento linee e dispositivo per test onda quadra; trasduttore monouso da usare con monitor di classe CF con raccordo per cavo da interfacciare ai vari monitors; sensore a diaframma per precise registrazioni.
Tubo di pressione in PVC con riga rossa ; Camera di richiamo del fluido integrante molla per aspirazione automatica e velocita’ controllata, cappuccio di manovra conformato ergonomicamente, labirinto anticontaminazione fra cappuccio e corpo camera.

Lotto n. 470
Kit per iniezione manuale di liquido di contrasto.
Composizione:
1 SIRINGA DA 12 ML CONO LUER LOCK CON ANELLI PER CONTRASTO E STOPPER
1 DEFLUSSORE VALVOLATO LUNGHEZZA 180CM
1 LINEA DI MONITORAGGIO M-F LUNG. 180CM
1 ESTENSORE PVC BP LLF-LLM ROTANTE L.60CM
1 RAMPA 2 RUBINETTI MP 180° OFF 500 PSI
1 CONNETTORE LLF-LLM ROTANTE
1 TELO TAVOLO MADRE 90X90
TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE PREASSEMBLATO E CONFEZIONATO IN BUSTA PETYVEK

Lotto n. 471
Kit angiografico base. Rad. Int. Civico - Emod. Civico – Emod. Caltanisetta 203
Composizione:
n. 1 telo in TNT avvolgente il kit che serve da copricarrello cm 120x240 assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno. 1 spugna con manico per disinfezione della cute
n. 2 siringhe 10 ml attacco cono, cod. colore verde
n. 1 siringa 10 ml attacco cono, cod. colore rosso.
n. 1 siringa 20 ml attacco cono con ago 20G
n. 1 ciotola diametro 28-30 cm, h. 10-12cm, colore celeste
n. 3 ciotole diametro 10 cm circa (1 rossa, 1 gialla, 1 celeste)
n. 10 garze 10x10cm
n. 5 garze 40x40cm (laparatomiche con orlo cucito e senza filo radiopaco)
n. 1 bisturi n. 11
n. 1 telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con fori radiali e con rinforzo superassorbente cm 200x350 con bande laterali trasparenti e assorbente in tutta la superficie; ; 4 fori in corrispondenza delle sedi di puntura femorale e radiale
n. 1 telo trasparente cm 100x150
n. 1 prolunga in PVC da cm 100 con attacco luer lock
n. 1 cover per I.B. (60x60cm circa)
n. 1 cover per monitor (60x40cm circa)
n. 2 camici sterili in TNT superassorbenti mis.L

lotto n. 472
Set angiografico per approccio femorale/radiale Cervello 204
Composizione:
        n.1 Telo copertura tavolo in TNT biaccoppiato, primo strato in viscosa di colore azzurro
        cielo assorbente e resistente, secondo strato in LDPE blu impermeabile, cm 240x240 con
        rinforzo centrale;
        n.1 Telo angiografico in quadriaccoppiato, primo e secondo strato in viscosa di colore
        azzurro cielo assorbente e resistente, terzo strato in LDPE impermeabile, quarto strato in
        non tessuto 100% PP, cm 300x350 con bande laterali trasparenti (banda SX 100 cm) e
        quattro fori per accessi femorali e radiali;
        n.1 Cuffia per intensificatore/Flat Panel Ø 60cm;
        n.1 Cuffia per tastiera 35x30 cm;
        n.1 Copriparatia 75x90 cm;
        n.1 Camice in SMMS mis. L;
        n.20 Compresse di garza 16 strati cm 10x20 con filo radiopaco;
        n.1 Guida teflonata .38”x150cm J3 contenuta in dispenser senza clips;
        n.1 Kit introduttore 6 Fr con dilatatore e guida .35”x45cm;
        n.1 Ago introduttore 18Gx70mm con rivestimento in PTFE nero;
        n.2 Siringhe 10cc;
        n.1 Ciotola 1000cc;
        n.1 Ciotola 500cc;
        n.1 Ago 21G;
        n.1 Bisturi fig. 11;
        n.1 vaschetta mis 32x26x6 cm.
        n. 2 fiale da 10ml di Lidocaina cloridrato 200mg/10ml confeci onate esternamente;
        Per un utilizzo razionale dei componenti del kit ed evitare gli sprechi, le specialità
        medicinali, se contraddistinte da confezioni di vendita diverse da quanto richiesto,
        dovranno essere fornite esternamente al kit nelle confezioni originali di vendita.

Lotto n. 473
Set per PTCA Cervello – V.S. 206
Composizione:
        n.1 Telo copertura tavolo in TNT biaccoppiato, primo strato in viscosa di colore azzurro
        cielo assorbente e resistente, secondo strato in LDPE blu impermeabile, cm 100x100
        avvolgente;
        n.1 Camice in SMMS mis. L;
        n.20 Compresse di garza 16 strati cm 10x20 con filo radiopaco;
        n.1 Kit introduttore 7 Fr con dilatatore e guida .35”x45cm;
        n.1 Ago introduttore 18Gx70mm con rivestimento in PTFE nero;
        n.1 Introduttore per guidino 20G;
        n.1 Torquer;
        n.1 Connettore a tre vie con valvola emostatica rotante regolabile su due;
        n.2 Siringhe 10cc;
        n.1 Ciotola 6000cc;
        n.1 Ciotola 250cc;
        n.1 Rampa dx a tre vie;
        n.1 Siringa ad anelli 12cc;
        n.1 Fiala “Eparina Sodica” 25.000 UI/ml da 5 ml.

Lotto n. 474
## Kit sterili, completi per procedure di diagnostica ed interventistica coronarica. Villa Sofia – Policlinico - Caltanisetta 207
Composizione:
 .n 1 ago angiografico 19 G lungo 7 cm, compatibile con guide 0,035”
. n. 1 Bisturi con manico n. 11;
. n. 2 Camici chirurgici avvolgenti mis. XL;
. n. 1 Spugna grande con manico per disinfezione della cute;
. n. 2 Contenitori da 250 cc;
. n. 1 Contenitori da 500 cc;
 .n. 2 salviette assorbenti.
. n. 1 Vassoio 30 x 25 x 5cm circa;
. n. 10 Garze orlate in cotone mis.10 x 20 cm circa;
. n. 10 Garze orlate laparotomiche senza filo radiopaco mis. 20 x 20 cm a 4 strati;
. n.1 Guide angiografiche anima fissa in acciaio inox 304. diametri 0.35” lunghezze della
      guida 180cm., punta “J” 3mm rivestita da doppia teflonatura.
. n. 2 Siringhe 10 ml attacco conico, munite di ago (1 da 18G 1x1/2 e 1 da 20G 1x1/2);
. n. 2 Siringhe 20 colorate ml attacco conico, munite di ago (1 da 21G 1x1/2 e 1 da 20G
        1x1/2);
. n. 1 Siringa 20 ml LL, completa di ago da 21G 1x1/2;
. n. 1 Siringa da insulina 1 ml completa di ago da 25G
  n. 1 Etichetta colorata adesiva;
. n. 1 Telo copertura paziente cm 200x350 con zona di rinforzo e accessi femorali bilaterali
        e radiale dx e con film e bande laterali trasparenti cm 80 per lato.
. n. 1 Telo 150x 70cm con accesso per radiale;
. n. 1 Cuffia trasparente copri testa agiografo rotonda 75x55 cm;
. n. 1 Cuffia copri paratia anti-RX sagomata ad “L” 100x80 cm ;
. n. 1 Cuffia copri pedale di emissioni RX 55x55 cm;
. n. 1 Klemmer di plastica.
 .n 1 prolunga lunga 120 cm con attacco LL M/F alta pressione.
 .n 1 prolunga lunga 20 cm con attacco LL M/F.
. n 1	Il tutto deve essere avvolto in un telo biaccoppiato avvolgente 240 x 150 cm ( serve
        per copertura tavolo) e ordinatamente contenuto in una confezione sterile.
 .n.1 fiale da 5ml di Eparina sodica 5000 U.I./5ml per infusione endovenosa confezionate
        esternamente;
-n.1 fiale da 5ml di Nitroglicerina 25mg/5ml confezionate esternamente;
-n.2 fiale da 10ml di Lidocaina cloridrato 200mg/10ml confezionate esternamente.

Lotto n. 475
## Kit sterili, completi per procedure di diagnostica ed interventistica coronarica TRAPANI 207 nuova descrizione
Composizione:
n. 1 Ago arterioso 18G x70mm con rivestimento in PTFE nero per un migliore scivolamento e visibilità ottimale
n. 1 Ago ipodermico 18G 1x1/2 colore rosa
n. 1 Ago ipodermico 20G 1x1/2 colore giallo
n. 1 Ago ipodermico 21G 1x1/2 colore verde
n. 1 Ago per insulina
n. 1 Basetta per infissione e smaltimento aghi e taglienti con adesivo per il fissaggio
n. 1 Bisturi con manico n. 11 disponibile anche con manico corto
n. 1 Ciotola con bustina solubile da 25g di solidificante in grado di solidificare fino a 3750 g di liquidi biologici
n. 2 Camice chirurgico rinforzato termosaldato emorepellente mis. XL
n. 1 Ciotola da 1000 ml
n. 1 Ciotola da 250 ml blu
n. 1 Ciotola da 250 ml rossa
n. 1 Ciotola da 500 ml blu
n. 30 Compresse di garza 16 strati cm 10x20
n. 1 Contenitore svasato da 12 litri con bordi arrotondati
n. 1 Copertura per l'impugnatura della lampada scialitica (la ditta dovrà fornire gratuitamente per tutta la durata delle forniture gli eventuali adattatori necessari secondo i modelli di lampada in dotazione al laboratorio)
n. 1 Cuffia copri paratia anti-Rx sagomata ad "L" CON ADESIVO
n. 1 Cuffia per la copertura della testa dell'angiografo
n. 3 Cuffie per coperturta sterile pedale ed attrezzature
n. 1 Etichetta colorata adesiva
n. 2 Fiala di Eparina Sodica da 5 ml
n. 2 Fiala di Lidocaina Cloridrato 10 ml
n. 1 Fiala Nitroglicerina 1 ml
n. 1Flacone di soluzione disinfettante a base di iodio da 125ml per la cute lesa confezionata all'interno della busta del kit
n. 1 Guida angiografica teflonata con anima fissa in acciaio inox 304, diametro 0,035, lunghezza cm 180 con punta a "J" da 3 mm.
n. 1 Klemmer fermatelo in plastica
n. 1 Manica per bracciolo impermeabile (imbustata singolarmente)
n. 2 Paia di guanti senza polvere imbustati singolarmente con forma anatomica, dita curvate, superficie microruvida sul palmo e polsino con bordino arrotondato
n. 2 Pezze laparotomiche di garza 4 strati cm 20x20
n. 1 Prolunga Bassa Pressione da 25cm con connettore Luer Lock Femmina ad un solo filetto
n. 2 Prolunghe Alta Pressione da 120cm con connettori Luer Lock Femmina ad un solo filetto
n. 2 Salviette assorbenti
n. 2 Siringa 10 cc LL stantuffo blu
n. 1 Siringa 10 cc LS stantuffo blu
n. 1 Siringa 10 cc LS stantuffo rosso
n. 1 Siringa 10 cc LS stantuffo verde
n. 1 Siringa 2,5 cc LS
n. 1 Siringa 20 cc LS
n. 1 Siringa 20 ml LS ECCENTRICO STANTUFFO COLORATO BLU con Ago da 21G 1x1/2
n. 1 Introduttore a bulbo tipo Raulerson
n. 2 Spugna con manico grande per disinfezione della cute lunghezza almeno cm 23
n. 2 Teli superassorbenti in cotone 100% di colore azzurro da 65gr prelavati e privati dei pelucchi dimensioni cm 66x43
n. 1 Telo superassorbente in Tessuto Non Tessuto di colore bianco cm 30x40
n. 1 Telo cm 70x150 realizzato in tessuto non tessuto di polipropilene da 25micron e viscosa da 28 gr/mq con foro cm 6x8 imbustato singolarmente
n. 1 Telo superassorbente cm 90x150 con lato adesivo
n. 1 Telo in tessuto non tessuto di polipropilene bianco per tavolo opperatorio confezionato fuori dal telo avvolgente
n. 1 Telo per angiografia dotato di doppi fori per accesso femorale e/o radiale delle dimensioni di cm 200x350 realizzato in Tessuto Non Tessuto laminato a quattro strati impermeabile ed altamente assorbente con grammatura non inferiore a 103 gr/mq e bande laterali totalmente trasparenti coestruse al telo per assicurare una maggiore protezione contro il passaggio di liquidi e batteri. Il materiale utilizzato deve essere certificato dal produttore come adatto all'uso in area critica secondo quanto previsto dalle relative norme armonizzate. Il telo deve essere dotato di ampi rinforzi nelle aree maggiormente soggette alla presenza di liquidi e deve integrare la copertura laterale trasparente per i monitor e le attrezzature posizionate a bordo tavolo operatorio.
n. 1 Telo tavolo madre cm 150x240 avvolgente realizzato in tessuto non tessuto di polietilene da 25micron e viscosa da 28 gr/mq
Per un utilizzo razionale dei componenti del kit ed evitare gli sprechi, le specialità medicinali, se contraddistinte da confezioni di vendita diverse da quanto richiesto, dovranno essere fornite esternamente al kit nelle confezioni originali di vendita.

Lotto n. 476
Kit sterile completo, per procedure di diagnostica e/o interventistica coronarica e periferica. ASP PA – Emod. Caltanisetta 208
Composizione:
        1 TELO BIACCOPPIATO COPRI-TAVOLO cm 150x200
        2 CAMICI L(SMMS)
        1 CUFFIA PER INTENSIFICATORE cm 75x75
        3 CUFFIE cm 75x38
        1 CUFFIA TUBOLARE cm 10 x 150
 1 SALVIETTA cm 48x65
        1 TELO ANGIOGRAFICO cm 240x330 CON 2 FORI RADIALI ADESIVI, 2 FORI
        INGUINALI ADESIVI, 2 BANDE LATERALI TRASPARENTI
        2 PACCHI GARZE (20 PZ.) cm 10x10
        4 GARZE LAPARATOMICHE cm 20x20
        1 SPUGNA CON MANICO
        1 AGO ANGIOGRAFICO 18G 7cm, 1 ELEMENTO, CON ALETTE STACCABILI
        1 BISTURI MONOUSO FIG. 11
        2 RUBINETTI H.P.3 VIE RA RH OFF (P.MAX.1000 psi) (*899079)
        1 PROLUNGA H.P.ARMATA LLM/F cm 150 (P.MAX.1200 psi)
        4 SIRINGHE 10 CC LM
        1 SIRINGA 20 CC LM
        1 AGO IPODERMICO 18G 1 ½ “ (ROSA)
        1 AGO IPODERMICO 20G 1 ½” (GIALLO)
        1 AGO IPODERMICO 22G 1 ½” (GRIGIO)
        2 CIOTOLE D=cm 10(250cc)
        1 CIOTOLA D=cm 12,5(500cc)
        1 CIOTOLA D=cm 16(1000cc)
        1 VASCHETTA cm 36x26x5
    NOTE: 1) Il tutto deve essere avvolto in un telo e ordinatamente contenuto in una confezione
        sterile. 2) Ciascuno dei componenti elencati deve essere contenuto in singola
        confezione sterile.

Lotto n. 477
KIT PER CATETERISMO CARDIACO Agrigento – Sciacca 205
- Composizione:
     - n..2 siringhe 10 ml attacco luer lock
     - n.1 Siringa da 20 ml attacco luer lock;
     - n.4 ciotole(2 da 400 ml,1da 1000 ml,1 da 3000 ml)
     - n.5 garze – cm 10x10 circa;
     - n.3 garze laparotomiche cm 40X40
     - n.1 bisturi n.11, con manico in polietilene
     - n.1 telo in TNT biaccoppiato,con fori femorali adesivi e con rinforzo
        superassorbente – cm.240x360 circa; inoltre due bande trasparenti con tasca in velcro
- n.1 telo trasparente – cm.100x150 circa;
- n.1 guida angiografica in PTFE da 0,35” a J tip Fixed Core da 150 mm
- n. 2 aghi da 21 G
- n.1 spugna per disinfezione,con manico
- n.1 cuffia copristrumenti,diametro 90 cm
- n.1 cuffia coriparatia cm 100X120
- n.1 busta in tyvek per il confezionamento esterno
Il tutto deve essere avvolto in telo assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno che serva da copricarrello,di dimensioni da 150X180.

Lotto n. 478
Kit procedure Periferiche n° 200 Chir. Vasc. Villa Sofia Chir. Vasc. Policlinico dotazione annuale nuovo lotto
Composizione:
1 TELO COPRI PUBE 20X27 CM CON 3 ADESIVI
1 SALVIETTA ASSORBENTE 30X40 CM
1 TELO TAVOLO MADRE 200X230CM, IL 1° STATO IN PE DELLO SPESSORE MIN DI 50×µm e da 2° STRATO DI MATERIALE ASSORBENTE
1 CAMICE CHIRURGICO IN POLIPROPILENE (SMMS) MIS.XL CON MANICHE TERMOSALDATE E PLACCE RINFORZO NEI LACCI DI CHIUSURA
1 BISTURI MONOUSO LAMA 11
1 CIOTOLA 25 CM 3000 ML AZZURRA
1 CIOTOLA 10 CM 400 ML GIALLA
1 CIOTOLA 8 CM 250 ML ROSSA
1 CIOTOLA 7 CM 100 ML AZZURRA
1 CIOTOLA 7 CM 100 ML TRASPARENTE
1 SIRINGA 3 ML CONO LUER LOCK (CONO CENTRALE)
4 SIRINGA 10 ML CONO LUER LOCK (CONO CENTRALE)
1 SIRINGA 20 ML CONO LUER LOCK (CONO CENTRALE)
1 AGO IPODERMICO 21 GA 50 MM (VERDE)
1 AGO IPODERMICO 26 GA 13 MM (MARRONE)
40 GARZA IDROFILA 10X10 CM 16 STRATI 20F
1 CUFFIA COPRI PARATIA RETTANGOLARE 100X150 CM
1 CUFFIA COPRI STRUMENTO Ø 120CM
1 TELO ANTEROGRADO 220X400 CM CON FASCIA CENTRALE ASSORBENTE FORO
FACCIALE SAGOMATO , FORI FEMORALI DI DIAMETRO 10 PASSANTI E ADESIVO DI POSIZIONAMENTO SOTTOSTANTE 2 BANDE TRASPARENTI, IL METRIALE SUPERASSORBENTE DI 150 g mq E CON CAPACITA’ ASSORBENTE DI 1200 g mq
2 CLAMP BIANCA IN PLASTICA
1 ESTENSORE LLF-LLM PVC HP 120CM
1 CONTENITORE PER AGHI SHARPSTOP
Base d’asta	€ 95,00

Lotto n.479
KIT PER PROCEDURE VASCOLARI n° 250 Chir. Vasc. Villa Sofia – Chir- Vasc. Policlinico nuovo lotto
Composizione:
1 TELO DI APPROCCIO AD “U” IN BIACCOPPIATO
1 BAR DRAPE 157X269CM IN POLIPROPILENE (sms)
1 U DRAPE 193X304CM SPLIT 35X76 CM IN POLIPROPILENE (sms)
1 FEDERA DI MAYO STANDARD 80X145CM
1 STOCCKINETTE ELASTICIZZATA 30X121 CM
8 SALVIETTA ASSORBENTE 30X40 CM
1 TELO TAVOLO MADRE BIACCOPPIATO 200X200 CM
1 CAMICE STANDARD MISURA L IN POLIPROPILENE 52 Gr Mq
2 CAMICE STANDARD MISURA XL IN POLIPROPILENE 52 Gr Mq
1 PORTA STRUMENTI 1 TASCA IN PE CON LATO ADESIVO 50X60 CM
1 STRISCIA ADESIVA IN TNT 10X55 CM
1 TELO CHIRURGICO 100X120CM CON LATO ADESIVO
1 FILO SUTURA BIDIREZIONALE DOPPIO AGO “0” SOTTOCUTE LUNGO 36CM x 36CM AGO 36MM A ½ CERCHIO
Base d’asta	€ 110,00

Lotto n. 480
Set per procedure interventistiche strutturali. Nuovo lotto
Composizione:
n.1 Telo tavolo in TNT biaccoppiato di cm 200x230, avvolgente il set, di cui il primo strato centrale di colore azzurro assorbente e resistente, secondo strato in PE 50 μm blu impermeabile.
n.1 Telo angiografico cm 240x350 due fori femorali di 8 cm passante e doppio adesivo di
posizionamento, 2 fori radiali passanti 6x9 e 2 bande laterali trasparenti
Il telo deve avere un’ampia zona assorbente a T del peso di 150 g/mq e la capacità
assorbente non inferiore a circa 1.200 g/mq.
n.1 Cuffia per intensificatore/Flat Panel Ø 60cm;
n.1 Cuffia per tastiera 60x40 cm;
n.1 Copriparatia 75x90 cm;
n.3 Camici in polipropilene (SMMS) mis. L con maniche termosaldate a ultrasuoni e placchette di rinforzo. Lacci posteriori
n.10 Compresse di garza laparatomica orlata, cm 20x30, senza filo radiopaco;
n.20 Compresse di garza cm 10X10;
n.1 Guida teflonata .035”x150cm J3 contenuta in dispenser con sistema di sicurezza antikinking;
n.1 Ago introduttore 18Gx70mm con rivestimento in PTFE ;
n.2 Siringhe LL 10cc;
n 1 Siringa LS 20cc
n 1 Siringa LL 60cc
n.4 Ciotola 1000cc;
n.1 Ciotola 400cc;
n.1 Bisturi fig. 11;
n.1 vaschetta mis 40x30x10 cm di colore bianco.

Lotto n. 481
Kit sterile completo, per procedure di diagnostica e/o interventistica coronarica e periferica. Nuovo lotto
 Composizione:
        n 1 Telo per tavolo madre in biaccoppiato con spessore di 50 µm di cm 150x200 e zona centrale assorbente
        n 2 Camice in SMMS mis. L con maniche termosaldate a ultrasuoni;
        n 2 Cuffia per intensificatore da 120 cm di diametro
        n 3 Cuffie da cm 90 di diametro
        n 1 Guaina tubolare cm 13 x 250 con sistema di attacco
        n 1 Tovaglietta retinata cm 48x38
        n 1 Telo angiografico cm 240x350 due fori femorali di 8 cm passante e doppio adesivo di posizionamento e n 2 fori radiali passanti 6x9 e 2 bande laterali trasparenti .
Il telo deve avere un’ampia zona assorbente a T del peso di 150 g/mq e la capacità assorbente non inferiore a circa 1.200 g/mq
        n 20 Garze (20 PZ.) cm 10x10 a 16 strati 20 F
        n 40 Garze laparotomiche di cm 20x30
        n 1 Spugna con manico lunga 15 cm
        n 1 Ago angiografico 18G 7cm,
        n 1 Bisturi monouso fig.11
        n 2 Rubinetti HP.3 vie OFF (presione max.1000 psi)
        n 1 Prolunga HP.armata LL M/F cm 175 (P.MAX.1200 psi)
        n 4 Siringhe LS da 10 cc
        n 1 Siringa LS da 20 cc
        n 1 Ago ipodermico 18G (rosa)
        n 1 Ago ipodermico 20G (giallo)
        n 1 Ago ipodermico 22G (grigio)
        n 2 Ciotole da (250cc)
        n 1 Ciotola da (400cc)
        n 1 Ciotola da (1000cc)
        n 1 Vassoio di cm 32x27x10

lotto n. 482
Kit sterili, completi per procedure di diagnostica ed interventistica coronarica nuovo lotto
Composizione:
 .n. 1 ago angiografico 18 G lungo 7 cm, compatibile con guide 0,035”
. n. 1 Bisturi con manico n. 11;
. n. 2 Camici in polipropilene (SMMS) mis. L con maniche termosaldate a ultrasuoni e placche di rinforzo ai lacci posteriori;
. n. 1 Spugna grande con manico per disinfezione della cute lunga 20 cm;
. n. 2 Ciotole da 250 cc;
. n. 1 Ciotola da 400 cc;
. n. 2 salviette assorbenti retinate.
. n. 1 Vassoio 32 x 27 x 10 cm circa;
. n. 10 Garze in cotone mis.10 x 10 cm a 20fili;
. n. 10 Garze orlate laparotomiche senza filo radiopaco mis. 20 x 30 cm a 4 strati;
. n.1 Guida teflonata .”35”x180cm J3 contenuta in dispenser con sistema di sicurezza antikinking;
. n. 2 Siringhe Luer 10 ml, munite di ago ipodermico (1 da 18G e 1 da 20G );
. n. 2 Siringhe Luer 20 ml, munite di ago ipodermico (1 da 21G e 1 da 20G );
. n. 1 Siringa LL 20 ml, completa di ago da 21G;
. n. 1 Siringa da insulina 1 ml completa di ago da 25G
  n. 1 Set Etichetta colorata adesiva;
. n. 1 Telo paziente in Polipropilene (SMMS) cm 240x380 con zona di rinforzo assorbente a T in Polipropilene (SMS) e accessi femorali bilaterali e radiali con doppio adesivo e bande laterali trasparenti cm 70 per lato
. n. 1 Cuffia trasparente copri agiografo rotonda 90 cm;
. n. 1 Cuffia copri paratia anti-RX 100x80 cm ;
. n. 1 Cuffia copri pedale RX 45 cm;
. n. 1 Klemmer di plastica.
 .n 1 prolunga lunga 120 cm con attacco LL M/F alta pressione.
 .n 1 prolunga lunga 20 cm con attacco LL M/F.
. n 1 Il tutto deve essere avvolto in un telo per tavolo madre in biaccoppiato avvolgente 230 x 200 cm di 50µm di spessore e zona centrale assorbente per copertura tavolo e ordinatamente contenuto in una confezione sterile.

Lotto n. 483
Kit per pericardiocentesi. TRAPANI VILLA SOFIA 213
Composizione::
TELO TRIACCOPPIATO cm 46x51 CON FORO D=cm12 ADESIVO
ASCIUGAMANI cm 40x50
PACCO GARZE(6 PZ.)cm 10x10
BISTURI FIG.11
AGO PER BIOPSIA TEFLONATO 18GA 15 cm con raccordo trasparente e cannula anche inpolietilene CON CONNETTORE FEMMINA
Introduttore 6FR cm 7 OD .079” ID .041”PER GUIDE .035”–.038”
CATETERE SKATER 6FR/35cm
RUBINETTO B.P.3 VIE LLMG DX OFF 180°(P.MAX.75 psi)(*899053)
SACCA DRENAGGIO 2L CON LLF
SIRINGA 50 cc LUER LOOCK
GUIDA TEFLONATA ANIMA FISSA 3mmJ/ .035”x150cm.

Lotto n. 484
Kit per pericardiocentesi 238
Composizione:
1 catetere PeriVac dritto o pigtail
1 guida 3mm a J, 035” x 80 cm
6 garze assorbenti 10cm x 10cm
1 rubinetto a tre vie
1 sacca di drenaggio fluidi con incrementi numerati, 1000cc
1 ago con stiletto, 18G x 6”
1 dilatore, lunghezza 50 cm, 8f
2 siringhe Luer-Lock, 10cc e 20cc
1 bisturi con manico, #11
1 sutura , seta con ago curvato, 3-0
2 aghi, 21G x 2” e 25G x 1”
telo fenestrato 45cm x 50cm

Lotto n. 485
SET PER PERICARDIOCENTESI Sciacca
Composizione: catetere 40cm in Pebax, Pigtail e retto 6-8-9Fr. con porzione distale perforata, rubinetto a tre vie per la raccolta di campioni e sistema di fissaggio alla cute. Ago 18G 9cm., guida a J diam. 0.035” 80cm., dilatatore e fissatore per catetere.Set raccolta: circuito di aspirazione e raccolta provvisto di valvole unidirezionali – siringa 50cc luer lock –sacca di raccolta da 1 litro con dispositivo di svuotamento.Telo con foro adesivo per la preparazione del campo.

Lotto n. 486
Catetere per ablazione renale nuovo lotto
Catetere a palloncino per ablazione renale attraverso radiofrequenza a bassa potenza. Sulla superficie del palloncino è presente un elettrodo continuo a spirale ed alcuni fori di irrigazione per il raffreddamento del tessuto durante il trattamento.
Sistema OTW, compatibile con guida 0.014” e disponibile nei diametri mm 5-6-7, lunghezza mm 20, lunghezza catetere cm 74. Compatibile con generatore dedicato

Lotto n. 487
Catetere per denervazione renale. nuovo lotto
Catetere per denervazione renale a Basket con quattro elettrodi. Funzionamento a radiofrequenza prodotta da generatore dedicato.
Possibilità di esclusione selettiva di uno qualsiasi degli elettrodi.

Lotto n. 488
Catetere per denervazione renale monopolare nuovo lotto
Catetere orientabile con elettrodo monopolare in punta. Catetere guida da 6 Fr, accesso femorale, unica misura di catetere per tutte le arterie renali di diametro diverso da loro.
Catetere per denervazione renale multipolare.

Lotto n. 489
Catetere per denervazione renale. nuovo lotto
Catetere su filo guida Rapid Exchange. Catetere guida da 6 Fr, 4 elettrodi con erogazione simultanea di 1 minuto, accesso femorale, unica misura di catetere per tutte le arterie renali da 3 a 8 mm. Non occlusivo.

Lotto n. 490
Catetere per ablazione renale nuovo lotto
Catetere a palloncino OVER THE WIRE per il trattamento in modalità bipolare dei pazienti in ipertensione farmacoresistente.
Il palloncino deve essere montato all’ esterno da contatti elettrici per erogazione di energia in radiofrequenza a bassa intensità, palloncino non complaiante 3 ATM. Elettrodi in oro radiopachi, ciascuno elettrodo deve avere un rilevatore di temperatura ed un a regolazione indipendente dell’ intensità.
Il catetere deve essere lungo circa 90 cm e deve potersi connettere ad un generatore di radiofrequenza, dato in uso dalla ditta aggudicatura .
Misure dal palloncino 4/5/6 e 7 mm x 25 cm con numero elettrodi rispettivamente di 4/6/8 paia.
Compatibile con filo guida 0.14 e 0.18 e cateteri guida da 8 fr.

Lotto n. 491
Catetere per ecografia intracardiaca nuovo lotto
Costituito da trasduttore piezoelettrico con frequenza di lavoro di 9MHz, con inclinazione di circa 45°. Il trasduttore, attivato dall’unità motore, effettua una rotazione alla velocità di 1800 RPM (Rate Per Minutes) ed emette 256 impulsi per rotazione (viene cioè compiuto un giro di 1.4° per impulso). Tutto ciò consente la visualizzazione, sullo schermo della console, delle strutture intracardiache.
Diametro catetere 9 F.
Lunghezza Catetere 110 cm.

Lotto n. 492
Elettrodi per stimolazione bipolare 229
Elettrocatetere per stimolazione temporanea, bipolare, a pallone.
Misure richieste: 5Fr. lunghezza 110cm

Lotto n. 493
Elettrocateteri per stimolazione temporanea 230
Elettrocatetere precurvato per stimolazione temporanea, bipolare, lunghezza di 120cm, calibro 5F e 6F, distanza interelettrodica 10mm, curva distale Cournard e Josephson. Il corpo del catetere deve essere realizzato in mescola di poliuretano e rinforzato con maglia di acciaio. La parte terminale deve essere di lunghezza non inferiore a 10cm, con punta flessibile, soffice e non armata

Lotto n. 494
Elettrodi stimolatori temporanei per urgenze 231
Elettrodi per stimolazione temporanea in fibre di dacron intrecciato con elettrodi in platino 5 e 6 Fr.

Lotto n. 495
Sistema diagnostico per il monitoraggio della terapia antiaggregante 234 NUOVA DESCRIZIONE
Sistema diagnostico per il monitoraggio della terapia antiaggregante (Multiplate)
Sistema per l’analisi completa della funzionalità piastrinica e per il monitoraggio dei farmaci antiaggreganti con tecnologia impedenziometrica. Esame su sangue intero con l’utilizzo di reagenti; Lettura automatica in doppio per ogni test. Memorizzazione sino a 20.000 test. Possibilità di effettuare 5 test simultaneamente. Test per aspirina, inibitori IIb/IIIa, Clopidrogel, Prasugrel.

Lotto n. 496
Detettore a detezione ottica turbidimetrica .
Indagine Point of care, per la valutazione dell’efficacia di terapia antiaggregante tramite misurazione dei aggregazione piastrinica di campione di sangue intero .

Lotto n. 497
Valvola emostatica in policarbonato trasparente, doppie guarnizioni indipendenti per un elevato controllo di riflusso ematico, tenuta garantita fino a 400 PSI, con dispositivo di apertura/chiusura automatica a molla, sistema di fissaggio device a vite, ampio lume interno 0.096”.
Lotto n. 498
Connettore a Y nuovo lotto
Connettore a Y per procedure complesse e cto, diametro interno 3,33 mm, compatibile fino a 10 F, apertura a pressione e chiusura a rilascio, apertura e blocco effettuando ¼ di giro della ghiera di apertura, vite per stringere la valvola. Con due valvole, una emostatica e una fissa.

Lotto 499
Valvola emostatica a Y
Valvola Emostatica ad Y easy catch con sistema a 3 scatti (aperto-chiuso e con possibilità di operare-chiuso) per procedure diagnostiche/interventistiche con sistema di chiusura a pulsante e sistema di chiusura di sicurezza automatica durante l' utilizzo di pompa di iniezione di contrasto tipo Acist o Medrad. Disponibile in varie configurazioni di Kit (con torquer, Ago, via laterale”). Lunghezza via laterale 23 cm con diametro interno 2mm e tolleranza di pressione di 100 Psi, ago da 102 mm e diametro interno da 0.019'', Torquer disponibili in vari colori.

Lotto n. 500
Mandrino controllo di torsione nuovo lotto
Mandrino controllo di torsione per guide idrofili che compatibile con guide diametro da 0,010” a 0,038 – con mordente a crimpaggio controllato antigraffiamento.

Lotto n. 501
Torquer compatibili per guide di 0.014 e maggiore di 0.014”. nuovo lotto

Lotto n. 502 nuovo lotto
Rubinetto tipo Floswtich con meccanismo di apertura e chiusura ON / OFF trasparente , compatibile con guida non superiore a 0.015”. Possibilità di chiusura con guida all’ interno per utilizzo torque 1.050 PSI ON – 200 PSI OFF.

Lotto n. 503

Filo guida in acciaio a tecnologia Hi-Torque Balance (mix con Elastina) di varie misure e lunghezze.

Lotto n. 504
Catetere a doppio lume per la misurazione della pressione simultanea. nuovo lotto
Catetere a doppio lume per la misurazione simultanea della pressione intraventricolare, trans-vascolare intra-vascolare. Basso profilo di attraversamento.
Pigtail, Lunghezze catetere da 110cm e 125cm 6/7/ e 8fr lume interno 4 e 5fr, punta atraumatica che protegge le pareti del ventricolo sinistro durante l'iniezione di mezzo di contrasto, indicato per le misurazioni intraventricolari.
Multipurpose lunghezza catetere 100cm indicato per l'attraversamento della valvola aortica, e nella versione dritta per la misurazione della pressione in lesione intravascolari e periferiche.
Catetere Punta dritta lunghezza 110cm, particolarmente indicato per la misurazione della pressione portale durante la TIPS, senza rimuovere la guida.

Lotto n. 505
Catetere di rientro IVUS guidato (Pioneer Plus) nuovo lotto
Catetere di rientro per le procedure di angioplastica sub-intimale; il catetere, a doppio lume, è dotato di trasduttore ultrasonico per ecografia intravascolare nella sezione distale e di ago in nitinol da 24 Gauge regolabile (da 3 a 7 mm) tramite apposita impugnatura.

Lotto n. 506
Sistema monitoraggio diuresi	nuovo lotto
Sistema di monitoraggio della diuresi e mantenimento della volemia nei pazienti sottoposti a procedure interventistiche, al fine di ridurre marcatamente l’incidenza di nefropatia da mezzo di contrasto. Elementi principali sono la consolle ed i Kit monouso costituiti da linea monouso, prolunga d’estensione e sacca di raccolta.

Lotto n. 507
Biotomi per biopsie endomiocardiche e introduttori per biotomi
Voce a:
Biotomi in acciaio inossidabile teflonato con lunghezza stelo 50 e 104 cm, diam. 5.5 e 7 Fr, punta modellabile.
Voce b:
Introduttori per biotomi lunghezza 45 e 98 cm, nel calibro di 7 Fr, versione punta dritta e curva, calibro 8 Fr

Lotto n. 508
Catetere da ablazione laser a palloncino nuovo lotto
Catetere per ablazione laser monouso da 12 Fr multilume provvisto alla sua estremità di un palloncino sagomato gonfiabile da 20 a 30 mm di diametro, di un generatore laser ad arco spostabile e ruotabile per regolare la posizione di erogazione di energia e di un fluido di raffreddamento che ricircola attraverso il palloncino compliante. Provvisto di lumi separati per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del palloncino, per l'accesso endoscopico e l'illuminazione.
Introduttore Deflettibile
Introduttore deflettibile fino a 180 gradi monouso da 12 Fr da inserire nella vena femorale e avanzare nell'atrio sinistro attraverso una puntura transettale per facilitare il posizionamento del catetere laser a palloncino
Endoscopio
Endoscopio riutilizzabile del diametro di 500 micron con ampio campo visivo da inserire nel catetere laser a palloncino. Il lume dell'endoscopio non è in contatto con i fluidi corporei del paziente e, di conseguenza, l'endoscopio è riutilizzabile per circa 5-10 procedure.

Lotto n. 509
Aghi per termo ablazione a RF. nuovo lotto
Aghi ad uncini estraibili con termocoppie in punta.
Possibilità di disattivazione selettiva di un qualsiasi uncino.
Sistema di uscita ago a punta attiva antiseeding.

Lotto n. 510
Ago antenna per microonde. nuovo lotto
Ago antenna composto da manicotto plastico e trocar metallico coperto in fluoro polimerico plastico, con indicatore di profondità.
Punta rastremata affilata in bronzo.
Disponibilita di aghi con punte da 2 cm/4.1 cm/.
Lunghezze di aghi disponibili da 15 e 25 cm con indicatore anti ustione, di distanza limite in estrazione per la disattivazione della punta.
Aghi corredati da clip blocca ago e maniglia in plastica. –

Lotto n. 511
Cuvette per il controllo dei parametri coagulativi con microgoccia per poter eseguire i seguenti test : ACT, APTT, PT in sala di emodinamica. 235
I test consentono la determinazione dei tempi di coagulazione ed il controllo dei parametri coagulativi, il monitoraggio della coagulazione
Il sistema deve essere a micro-goccia, e deve avere una gestione dinamica del campione di sangue con una doppia rilevazione del coagulo una di tipo meccanica ed una di tipo foto-ottica. Inoltre deve eseguire i test in tempi brevi (possibilità di eseguire il test ACT per alti dosaggi di eparina in metà tempo fino a 350 sec.)
La stabilità dei reattivi deve essere di almeno 24 h per le cartucce aperte, di un mese a temperatura ambiente e di almeno quattro mesi in frigorifero, e di 1 anno.
Gli esami eseguibili dovranno essere:
- ACT-LR (eparina bassi dosaggi) espressi in secondi - equivalente ACT/CELITE
- ACT + ( eparina alti dosaggi )
- APTT sensibilità dell’eparina fino a 1,5 unità /ml di sangue. Risultati correlati in tempo plasma fino a 400 secondi.
- PT che permette di eseguire il test utilizzando un campione di sangue venoso o capillare (fingerstick) . Risultato riportato in INR e tempo plasma .

Lotto n. 512
Copertura per tavolo di Emodinamica
Sistema di copertura igienica per tavolo operatorio, protettivo e superassorbente, con tecnologia Mojave capace di assorbire fino ad 8 Litri di fluidi. L’utilizzo di tale sistema di copertura aumenta la soglia dell’igiene in sala di emodinamica, riducendo le infezioni associate all’assistenza sanitaria, Massima protezione del materassino aumentando quindi la longevità delle attrezzature della sala. Riduce i tempi per la pulizia del tavolo operatorio e degli accessori, tra un intervento e l’altro, mantiene asciutta e morbida la superficie a contatto con il paziente, migliorandone il confort.
Il kit deve comprendere: telo copri tavolo con tecnologia Mojave assorbente misura 101x229cm; telo di trasferimento paziente, copertura per supporti braccia e copri poggiatesta.

Lotto n. 513
Bende adesive
Bende adesive per fasciature compressive della regione inguinale e brachiale.Benda elastica adesiva costituita da tessuto elastico areato, strato adesivo multi direzionale a spina di pesce e pellicola protettrice intercalata.

Lotto n. 514
Copri-sonda TEE
kit copri sonde per ecocardiografia trans esofagea, monouso, sterile, latex free in poliuretano con incluso paradenti, siringa e gel conduttore, con comodo applicatore mis: 30x16x1000mm.
Copri sonde ecografiche in poliisoprene per sonda cardiaca adulti, monouso, sterile, latex free, misura:40x 300mm, arrotolata e copri cavo 150x1500mm.