REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO- G. DI CRISTINA E BENFRATELLI

PALERMO

N° di gara per AVCP  5222997

#### CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:

Procedura aperta per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi), in forma consorziata tra l'Arnas Civico di  Palermo-l'Arnas Garibaldi di Catania- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e la Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù, con la modalità del  conto deposito di pacemaker “lotti n.ri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e 30” ed in somministrazione  ed in somministrazione di elettrocateteri ; introduttori; ed accessori per elettrofisiologia per gli accessori “lotti 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 e 29” necessari al laboratorio di elettrostimolazione delle Aziende Sanitarie Consorziate.

Indice:

Articolo 1 -  Oggetto del contratto e durata

Articolo 2 – Procedura di aggiudicazione

Articolo 3 – Quantità

Articolo 4 – Esecuzione della fornitura

Articolo 5 – Responsabile del conto deposito

Articolo 6 – Costituzione del conto deposito

### Articolo 7 -  Impianto e ripristino

### Articolo 8 -  Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariabili

### Articolo 9 -  Custodia dei beni

### Articolo 10 -  Responsabilità

### Articolo 11-  Disponibilità dei beni

### Articolo 12 -  Difetti ed imperfezioni

Articolo 13 – Innovazione Tecnologica

Articolo 14 – Obblighi in materia di sicurezza

Articolo 15 – Campionatura

Articolo 16  – Cessazione e subappalto

Articolo 17 –  Risoluzione e recesso

Articolo 18 –  Prezzi e revisioni

- Articolo 19-   Pagamento della fornitura

- Articolo 20 -  Deposito cauzionale

- Articolo 21 – Stipula del contratto

- Articolo 22 -  Spese contrattuali

- Articolo 23 – Privacy o riservatezza

- Articolo 24 – Trasparenza amministrativa e diritto d’accesso

- Articolo 25 -  Ulteriori informazioni

- Articolo 26 – Rinvio alla normativa generale

- Articolo 27 -  Foro competente

ALLEGATI

· Scheda Fabbisogno

- Bozza contratto

# Articolo 1 -  Oggetto del contratto  e durata:

Il presente Capitolato Speciale  disciplina la fornitura con il sistema del conto deposito di pacemaker  “lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e 30” ed in somministrazione di elettrocateteri ; introduttori; ed accessori per elettrofisiologia “lotti 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29”  necessari al laboratorio di elettrostimolazione delle Aziende Sanitarie Consorziate “Arnas Civico di Palermo- Arnas Garibaldi Catania-ASP di Palermo- ASP di Trapani e Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù ,  come precisato nell’appendice al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sub-lettera “B”.

Le specifiche tecniche e le quantità,  dei prodotti oggetto di gara sono indicati nella “Scheda Fabbisogno – , allegata al presente Capitolato d’appalto, quale parte integrante e sostanziale sub-lettera “A”.

La fornitura avrà la durata di trentasei mesi.

Alla data di scadenza del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione, a richiesta dell’Arnas alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 giorni, necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente.

In considerazione della possibilità che la Regione Siciliana  centralizzi gli acquisti della fornitura di cui trattasi, pervenendo ad aggiudicazione tramite gara unica di Bacino in atto non prevista  , l’Arnas  si riserva  la facoltà di chiedere l’allineamento dei costi a quelli della Centrale di Committenza ed in caso di esito negativo , di procedere alla risoluzione anticipata del contratto,  con preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 2 – Procedura di aggiudicazione:

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 3 – Quantità:

Le quantità annue indicate per ciascun prodotto sono da considerarsi presunte e non vincolanti per le Aziende Sanitarie consorziate, le quali si riservano   la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potranno apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Le Aziende Sanitarie Consorziate si riservano la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

L’ARNAS Garibaldi   si riserva la insindacabile facoltà di recedere con un preavviso di 30 giorni senza che ciò comporti contenzioso alcuno nè diritto di mantenimento di alcun rapporto contrattuale instaurato a seguito dell'espletamento della presente gara consorziata,  allorchè venga aggiudicata la Gara di Bacino Sicilia Orientale di prossima indizione da parte dell'ASP di Ragusa.

Articolo 4 – Esecuzione della fornitura :

I dispositivi  e le relative confezioni , etichette, fogli illustrativi e manuale d’uso devono essere conformi ai requisiti previsti dalle Leggi e Regolamenti Comunitari  in materia vigenti e devono essere provvisti di marcatura CE come da Direttiva 93/42 CEE recepita a livello italiano dal Decreto Legislativo n. 46 del 24.02.1997, modificato in parte dal  Decreto Legislativo n. 95 del 25.02.1998, i dispositivi medici impiantabili attivi devono essere  provvisti di marcatura CE come da Direttiva 90/3857CEE, recepita a livello italiano dal Decreto Legislativo  n. 507 del 14.12.1992 e s.m.i. .

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i dispositivi indicati nella scheda allegato “A”  del presente capitolato secondo le specifiche tecniche indicate per singolo lotto.

La ditta aggiudicataria è, inoltre, tenuta a fornire :

in comodato d’uso gratuito un sistema di programmazione completo dei relativi accessori destinato alla programmazione ed al controllo dei dispositivi medici; si precisa pertanto che:

- la strumentazione viene concessa in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, compresa l’eventuale opzione di proroga;

- le Aziende Sanitarie Consorziate  si obbligano a custodire e conservare i predetti beni con la diligenza del buon pater familias e ad utilizzarli secondo l’uso per cui sono stati progettati e le istruzioni che l’appaltatore si riserva di impartire; le Aziende Sanitarie consorziate  si obbligano  a restituirli all’appaltatore, alla scadenza del termine, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;

- l’appaltatore deve consegnare strumentazione nuova; nell’ipotesi in cui la strumentazione fosse già in uso presso le Aziende Sanitarie consorziate  , l’appaltatore deve garantire che sia in perfetta efficienza; in caso contrario (strumentazione usurata o comunque non più idonea all’uso per cui viene data in comodato) deve provvedere alla sua sostituzione;

- l’appaltatore è tenuto a proprie spese, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione, riparazione, sostituzione della strumentazione e/o dei componenti della stessa soggetti a rottura o ad usura, a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica; sono quindi a carico dell’appaltatore:

- la manutenzione gratuita della strumentazione e relativi accessori;

- training/formazione del personale preposto all’uso della strumentazione;

- garanzia di sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla chiamata;

- garanzia di sostituzione in funzione dell’innovazione tecnologica;

- garanzia di sostituzione entro 5 giorni dalla richiesta, in caso di malfunzionamento;

- obbligo di revisione/aggiornamento della strumentazione.

La consegna dei programmatori deve avvenire con ogni onere, compreso il trasporto, l’installazione, la messa in funzione, l’imballo e il collaudo a carico della ditta aggiudicataria. Il collaudo della strumentazione deve essere preventivamente concordato con i Direttori delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie Consorziate.

Alla scadenza del contratto, le Aziende Sanitarie  provvedono  alla riconsegna della strumentazione; il ritiro della strumentazione è a carico della ditta aggiudicataria.

I  prodotti di cui ai lotti n.ri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 – 17 e 30  dovranno essere forniti in conto deposito dalla ditta aggiudicataria dei singoli lotti, mentre per i restanti lotti la fornitura sarà in somministrazione .

Per i prodotti da fornire in somministrazione la  Ditta aggiudicataria  deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci,naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dalle Aziende Sanitarie consorziate.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alle Aziende Sanitarie entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) le Aziende Sanitarie Consorziate , a loro  giudizio insindacabile , applicheranno  una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €. 516,45  0,50%;

- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €.  5.164,56 1%,

- per ordini superiori a €. 5.164,56  2% .

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia , deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

La fornitura deve essere eseguita presso  i Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie Consorziate , site in Palermo-Trapani-Catania e Cefalù (PA).

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati .

# Articolo 5  - Responsabile del conto deposito:

Le Aziende Sanitarie Consorziate  individuano  come responsabile del conto deposito il Direttore dell’U.O. ricevente  o suo delegato . Il responsabile è incaricato all’esecuzione del contratto per tutta la sua durata ed in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale ;

- gestirà le scorte

### Articolo 6 -  costituzione del conto deposito :

Il conto deposito verrà istituito presso la sala operatoria dell’U.O. richiedente, dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia  .

La ditta si obbliga entro e non oltre cinque giorni,dalla ricezione della nota di cui all’art. 2), a consegnare in conto deposito al magazzino di farmacia , i dispositivi e le suture oggetto del presente contratto , al fine di costituire una scorta per l’U.O. utilizzatrice.

La ditta provvede ad emettere DDT con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto della ditta, il numero di lotto di riferimento .

Tale documento dovrà essere firmato dal responsabile di Farmacia (o suo delegato) che lo invierà , in copia all’U.O. utilizzatrice.

Successivamente il dispositivo medico verrà trasferito presso la Sala Operatoria dell’U.O. utilizzatrice.

l dispositivi destinati alla costituzione del c/to deposito diverranno  vera e propria fornitura all’atto dell’utilizzo .

### Articolo 7 – Impianto e ripristino del materiale in conto deposito:

I Direttori  dell’UU.OO. dovranno trasmettere mensilmente , al Servizio di Farmacia ed alla S.O.C. Provveditorato  il report riportante il materiale utilizzato contenente i seguenti dati:

- numero di cartella clinica e/o iniziale paziente ;

- data dell’utilizzo ;

- codice prodotto ditta ;

- numero lotto di riferimento;

- quantità utilizzata.

I Servizi di Farmacia ricevuto il suddetto report ,  formuleranno la proposta d’ordine mentre l’Area Provveditorato  emetterà l’ordine a ratifica della fornitura stessa, al fine di permettere la fatturazione di quanto impiantato.

La ditta :

- avrà l’obbligo di reintegrare quanto impiantato, entro il termine perentorio di 24/48 ore lavorative dal ricevimento del suddetto ordine, nelle modalità prefissate nel precedente art. 6) ;

- deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale richiesto.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall' Amministrazione, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante, immediatamente al verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni due lavorativi dalla  data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile , applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, applicherà una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €. 516,45  0,50%;

- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €.  5.164,56 1%,

- per ordini superiori a €. 5.164,56  2% .

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

La fornitura deve essere eseguita presso  i Servizi di  Farmacia delle Aziende Sanitarie Consorziate site in Palermo-Trapani- Catania– Cefalù (Pa).

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una DDT con la causale del conto deposito,  in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino:

- la quantità e la natura dei beni consegnati;

- il codice prodotto della ditta;

- il numero di lotto di riferimento.

Articolo  8 -  Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariabili:

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della ditta, il Direttore dell’U.O. destinataria dei beni oggetto del presente contratto, o suo delegato ne autorizzano l’accesso. Con periodicità trimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale della ditta, il Direttore dell’U.O. ed il farmacista provvederanno ad effettuare l’inventario del materiale giacente mediante redazione del verbale contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui viene rilasciata copia alle parti.

L’eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dal Direttore dell’U.O., dalla Ditta e dal Farmacista, controllando la documentazione in possesso, individuando le eventuali cause dell’incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro cinque giorni.

E’ fatto carico al Direttore U.O. di inviare copia del suddetto verbale al Direttore dell’Area Provveditorato .

Articolo 9 -  Custodia dei beni

Le Aziende  Sanitarie si impegnano  attraverso il Direttore dell’U.O. destinataria dei beni oggetto del presente contratto a:

- provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione dei dispositivi medici in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla ditta e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui sono progettati;

- impiantare i materiali forniti nei tempi più lontani fra quelli esistenti in sala operatoria/magazzino di farmacia le quantità relativi agli ultimi materiali forniti;

- segnalare i prodotti in scadenza almeno 150 giorni di calendario prima della data di scadenza stessa, con restituzione e non oltre i 30 giorni;

- informare immediatamente la ditta di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 10 – Responsabilità :

Le Aziende Sanitarie rispondono del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali (magazzino o sala operatoria).

La ditta, alla scadenza del contratto , qualora non procederà al ritiro di quanto depositato, risponderà del suo perimento e deterioramento.

Articolo 11 -  Disponibilità dei beni:

La ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che le Aziende Sanitarie  non provvedano ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenza non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa ditta fornitrice un dispositivo per poi garantirne il reintegro entro 48h, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della sala operatoria. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata dalla Farmacia ed informazione scritta al responsabile della sala operatoria.

L’effetto traslativo della proprietà in capo alle Aziende Sanitarie  della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all’utilizzo del bene.

Articolo 12 – Difetti ed imperfezioni :

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte delle Aziende Sanitarie  non esonera la Ditta fornitrice da eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengono accertati al momento dell’impiego.

La ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori delle Aziende Sanitarie  o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento.

Articolo 13 – Innovazione Tecnologica :

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, l’appaltatore deve darne immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie .

L’Arnas si riserva la facoltà di accettare il prodotto (previo parere espresso dalle strutture competenti) a parità di condizioni economiche e contrattuali (stesso prezzo offerto).

Articolo 14 - Obblighi in materia di sicurezza -

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le procedure di seguito riportate, relative all’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti delle Aziende Sanitarie   .

Le Aziende Sanitarie Consorziate  hanno  effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell’arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile,sia mera fornitura, non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta (documentazione amministrativa) un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 15 – Campionatura

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere n. 2 campioni del prodotto offerto, qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.  La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“Contiene campioni di prodotti relativi alla gara di pacemaker ; elettrocateteri ; introduttori; ed accessori per elettrofisiologia.

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro i termini stabiliti nella nota di richiesta campionatura redatta dalla SOC Provveditorato ,

### Articolo 16 -  Cessione e Subappalto :

Oltre quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs.vo 163/2006, è vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'Azienda. E’ consentito il subappalto del contratto nel rispetto della normativa vigente, salvo esplicito divieto contenuto nel bando di gara, e nel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo. L’Impresa concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In caso di subappalto, l'appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso l'Arnas Civico e Benfratelli di Palermo “in qualità di capo fila”, almeno venti giorni prima dell'esecuzione delle prestazioni, al fine di consentire la prescritta verifica sui requisiti di idoneità del contratto e del subappaltatore.

Riguardo alla cessione della fornitura (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di Imprese, cessione-acquisizione di ramo d’azienda, cessione-acquisizione di nuova Impresa ecc.), al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre l’atto autorizzativo,  l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Arnas Civico   ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l’aggiudicatario dovrà indicare:

- Motivazione della cessione;

- Ciascun prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall’offerta economica, nonché il numero e l’anno della delibera di aggiudicazione di riferimento.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell’Impresa originariamente aggiudicataria e dell’Impresa subentrante.

L’Impresa aggiudicataria sarà responsabile di eventuali disservizi provocati alle Aziende da omesse o inesatte informazioni circa quanto sopra: in tali casi sarà passibile dell’applicazione delle penali previste dagli artt. 4 e ss. del presente capitolato in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

Questa Amministrazione formalizzerà l’atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso dell’Impresa subentrante circa i prodotti segnalati dall’Impresa originariamente aggiudicataria.

L’Affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

### L’Arnas Civico e Benfratelli  , in qualità di capo fila , non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

### Articolo 17 -  Risoluzione e recesso :

- Per quanto applicabili saranno operanti le disposizioni di cui agli articoli da 134 a 139 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

- In caso di inadempimento di una delle parti, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile.

- Le Aziende Sanitarie    risolveranno   il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- - in qualsiasi momento per loro motivato e insindacabile giudizio;

- · per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Arnas in qualità di capofila;

- · per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Arnas  in caso di rinnovo o proroga del contratto;

- · qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

- Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- · in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- · allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;

- · qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino  positivi;

- - a norma dell’art. 2 comma 2  L.R. 15/08 nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito dei procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;

- - qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e la ditta aggiudicataria si rifiuti di allineare i prezzi a quelli della Centrale di Committenza;

- - in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- - qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi e la ditta aggiudicataria si rifiuti di allineare i prezzi a quelli della Centrale di Committenza;

- - qualora,  nel corso della validità del contratto, venga violato da parte del fornitore i principi e le norme del Codice Etico adottato da questa Arnas con delibera n. 665 del 30 aprile 2013;

- · allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;

- · qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

- · il fornitore ceda il contratto, così come previsto all’art. 15) del presente Capitolato Speciale;

- · il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Arnas  .

- Le Aziende Sanitarie  hanno   altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- · il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

- · il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- · il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;

- · il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

- · il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie ;

- · il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

- In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l’Arnas  incamererà  a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc….

- Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di  legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

- Le Aziende Sanitarie possono recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.

- Le Aziende Sanitarie possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

- In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

- Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento del fornitore, l’ Arnas provvederà a revocare la determina di aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo miglior offerente, ovvero a terzi, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

- Salva comunque l'applicazione delle penalità previste dall'articolo seguente e la risarcibilità dell'ulteriore danno, all'aggiudicatario inadempiente sarà addebitato l'eventuale maggior  costo della nuova fornitura.

- Alle Aziende Sanitarie  è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto nel caso di trasformazioni tecnico-organizzative dei servizi previo pagamento delle prestazioni già rese.

- L’ ARNAS Garibaldi  si riserva la insindacabile facoltà di recedere con un preavviso di 30 giorni senza che ciò comporti contenzioso alcuno nè diritto di mantenimento di alcun rapporto contrattuale instaurato a seguito dell'espletamento della presente gara consorziata, allorchè venga aggiudicata la Gara di Bacino Sicilia Orientale di prossima indizione da parte dell'ASP di Ragusa.

### Articolo 18-  Prezzi  e revisioni :

- I  prezzi rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

- Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

### Articolo 19 -  Pagamento della fornitura :

- Al pagamento della fornitura si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere delle Aziende Sanitarie Consorziate.

- Alle fatture summenzionate dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

- Nelle bolle di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di farmacia dell’Azienda.

- In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010,n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ed  ai sensi della l.r. n. 15/08 ,  la Ditta affidataria della fornitura è  tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

- Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture ,  termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Articolo 20 - Deposito cauzionale :

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell’importo ai sensi del comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante prestazione di apposita garanzia fidejussoria, a prima richiesta e rilasciata da un Istituto di Credito o da altri Istituti o Aziende autorizzati.

L’importo del deposito cauzionale definitivo potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la

Ditta aggiudicataria risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per usufruire di tale beneficio, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare il possesso

del requisito ed a documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, mediante produzione di copia conforme all’originale della relativa documentazione da allegare alla documentazione amministrativa.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate tutte le Ditte

facenti parte dello stesso.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) nei riguardi della ditta obbligata, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C., nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Questo Ente si riserva la facoltà di incamerare tutto o in parte il deposito cauzionale nei casi contemplati nell’art. 4 e 7  del presente capitolato.

Articolo 21 – Stipula del contratto:

La stazione appaltante procederà agli ulteriori adempimenti nei tempi e con le modalità previste dagli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 22 – Spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

Ai sensi del decreto sviluppo bis convertito in legge (legge 221/2012), le spese relative alla pubblicità dei bandi sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere da quest’ultimo rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione della fornitura.

L’IVA verrà assolta  secondo le  vigenti disposizioni.

Articolo 23  – Privacy o riservatezza

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

Articolo 24 – Trasparenza Amministrativa  e diritto d’accesso

Ai sensi dell’art. 15 del Codice Etico adottato con delibera n. 665 del 30.04.2013 la Stazione Appaltante avrà la possibilità di registrazione audio video della seduta.

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, come modificata dal D.P.R. 445/2000, dalla L.15 del 2005, dalla L.80 del 2005 e dal D.P.R.  184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Articolo 25 – Ulteriori informazioni

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico ai nr. 091.6662680 – 091.6662241.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Articolo 26-  Rinvio alla normativa generale :

Per tutto quanto non previsto dalle  presenti clausole contrattuali valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Articolo 27 -  Foro competente :

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo, per l'Arnas Civico -l'ASP di Palermo e la Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalu', mentre il Foro di Catania per l'Arnas Garibaldi di Catania e il Foro di trapani per l'ASP di Trapani.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Palermo lì,____________

Il Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

La ditta per accettazione

____________________.

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui all’art. 3,4,6 ed art. 27 delle presenti clausole contrattuali che si riportano qui di seguito:

Articolo 3 – Quantità:

Le quantità annue indicate per ciascun prodotto sono da considerarsi presunte e non vincolanti per le Aziende Sanitarie consorziate, le quali si riservano   la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potranno apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Le Aziende Sanitarie Consorziate si riservano la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

Articolo 4 – Esecuzione della fornitura :

I dispositivi  e le relative confezioni , etichette, fogli illustrativi e manuale d’uso devono essere conformi ai requisiti previsti dalle Leggi e Regolamenti Comunitari  in materia vigenti e devono essere provvisti di marcatura CE come da Direttiva 93/42 CEE recepita a livello italiano dal Decreto Legislativo n. 46 del 24.02.1997, modificato in parte dal  Decreto Legislativo n. 95 del 25.02.1998, i dispositivi medici impiantabili attivi devono essere  provvisti di marcatura CE come da Direttiva 90/3857CEE, recepita a livello italiano dal Decreto Legislativo  n. 507 del 14.12.1992 e s.m.i. .

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i dispositivi indicati nella scheda allegato “A”  del presente capitolato secondo le specifiche tecniche indicate per singolo lotto.

La ditta aggiudicataria è, inoltre, tenuta a fornire :

in comodato d’uso gratuito un sistema di programmazione completo dei relativi accessori destinato alla programmazione ed al controllo dei dispositivi medici; si precisa pertanto che:

- la strumentazione viene concessa in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, compresa l’eventuale opzione di proroga;

- le Aziende Sanitarie Consorziate  si obbligano a custodire e conservare i predetti beni con la diligenza del buon pater familias e ad utilizzarli secondo l’uso per cui sono stati progettati e le istruzioni che l’appaltatore si riserva di impartire; le Aziende Sanitarie consorziate  si obbligano  a restituirli all’appaltatore, alla scadenza del termine, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;

- l’appaltatore deve consegnare strumentazione nuova; nell’ipotesi in cui la strumentazione fosse già in uso presso le Aziende Sanitarie consorziate  , l’appaltatore deve garantire che sia in perfetta efficienza; in caso contrario (strumentazione usurata o comunque non più idonea all’uso per cui viene data in comodato) deve provvedere alla sua sostituzione;

- l’appaltatore è tenuto a proprie spese, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione, riparazione, sostituzione della strumentazione e/o dei componenti della stessa soggetti a rottura o ad usura, a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica; sono quindi a carico dell’appaltatore:

- la manutenzione gratuita della strumentazione e relativi accessori;

- training/formazione del personale preposto all’uso della strumentazione;

- garanzia di sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla chiamata;

- garanzia di sostituzione in funzione dell’innovazione tecnologica;

- garanzia di sostituzione entro 5 giorni dalla richiesta, in caso di malfunzionamento;

- obbligo di revisione/aggiornamento della strumentazione.

La consegna dei programmatori deve avvenire con ogni onere, compreso il trasporto, l’installazione, la messa in funzione, l’imballo e il collaudo a carico della ditta aggiudicataria. Il collaudo della strumentazione deve essere preventivamente concordato con i Direttori delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie Consorziate.

Alla scadenza del contratto, le Aziende Sanitarie  provvedono  alla riconsegna della strumentazione; il ritiro della strumentazione è a carico della ditta aggiudicataria.

I  prodotti di cui ai lotti n.ri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 – 17 e 30  dovranno essere forniti in conto deposito dalla ditta aggiudicataria dei singoli lotti, mentre per i restanti lotti la fornitura sarà in somministrazione .

Per i prodotti da fornire in somministrazione la  Ditta aggiudicataria  deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci,naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dalle Aziende Sanitarie consorziate.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alle Aziende Sanitarie entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) le Aziende Sanitarie Consorziate , a loro  giudizio insindacabile , applicheranno  una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €. 516,45  0,50%;

- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €.  5.164,56 1%,

- per ordini superiori a €. 5.164,56  2% .

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto ,  il Servizio di Farmacia , deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

La fornitura deve essere eseguita presso  i Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie Consorziate , site in Palermo-Trapani-Catania e Cefalù (PA).

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati .

### Articolo 6 -  costituzione del conto deposito :

Il conto deposito verrà istituito presso la sala operatoria dell’U.O. richiedente, dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia  .

La ditta si obbliga entro e non oltre cinque giorni,dalla ricezione della nota di cui all’art. 2), a consegnare in conto deposito al magazzino di farmacia , i dispositivi e le suture oggetto del presente contratto , al fine di costituire una scorta per l’U.O. utilizzatrice.

La ditta provvede ad emettere DDT con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto della ditta, il numero di lotto di riferimento .

Tale documento dovrà essere firmato dal responsabile di Farmacia (o suo delegato) che lo invierà , in copia all’U.O. utilizzatrice.

Successivamente il dispositivo medico verrà trasferito presso la Sala Operatoria dell’U.O. utilizzatrice.

l dispositivi destinati alla costituzione del c/to deposito diverranno  vera e propria fornitura all’atto dell’utilizzo .

Articolo 27 -  Foro competente :

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo, per l'Arnas Civico -l'ASP di Palermo e la Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalu', mentre il Foro di Catania per l'Arnas Garibaldi di Catania e il Foro di trapani per l'ASP di Trapani.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

La ditta per accettazione

____________________.

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA

PALERMO

ALLEGATO A

Tipologia di prodotti e consumi presunti

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare , un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione   specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente

L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica

====================================================================

LOTTO N. 1

Pacemaker monocamerale VVI fascia bassa

CND J01010101

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore ad 11 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 25 gr

c)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

d)	Funzione sonno

e)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 34 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 30 Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 35 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  129

Base d’asta annuale	€.  77.400,00

====================================================================

LOTTO N. 2

Pacemaker monocamerale rate responsive SR fascia bassa

CND J01010102

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 25 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Funzione sonno

f)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

g)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz.  40  Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz.  03  Arnas Garibaldi Catania

Fabbisogno annuale  pz.  25  ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz.  10 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 78

Base d’asta annuale	€.  69.420,00

====================================================================

LOTTO N. 3

Pacemaker bicamerali DDD fascia bassa

CND J01010301

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 28 gr

c)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

d)	Cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari

e)	Memorizzazione di EGM intracavitari o marker degli eventi

f)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

h)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 90 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 40 Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 40 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 200

Base d’asta annuale	€.  258.000,00

====================================================================

LOTTO N. 4

Pacemaker bicamerale rate responsive DR fascia bassa

CND J01010302

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 28 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Funzione sonno guidata da sensore, non vincolata alla programmazione di orari

f)	Memorizzazione di EGM intracavitari o marker degli eventi

g)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

h)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 70    Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 124  Arnas Garibaldi Catania

Fabbisogno annuale  pz. 85    ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 10   ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 289

Base d’asta annuale	€.  520.200,00

====================================================================

LOTTO N. 5

Pacemaker monocamerale rate responsive SR fascia intermedia

CND J01010102

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 10 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

f)	Memorizzazione di EGM intracavitari corredati da marker degli eventi

g)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

h)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 27 Arnas Garibaldi Catania

Fabbisogno annuale  pz. 55 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 30 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  122

Base d’asta annuale	€.  146.400,00

====================================================================

LOTTO N. 6

Pacemaker bicamerale rate responsive DR fascia intermedia

CND J0101030202

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 13 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 28 gr

c)	Sensore accelerometrico e sensore ventilazione minuto per modulare la frequenza del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

f)	Algoritmo per la minimizzazione della stimolazione ventricolare

g)	Memorizzazione di EGM intracavitari corredati da marker degli eventi

h)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

i)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 25 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 50 Arnas Garibaldi Catania

Fabbisogno annuale  pz. 90 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 60 Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 50 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 275

Base d’asta annuale	€.  605.000,00

====================================================================

LOTTO N. 7

Pacemaker monocatetere VDDR rate responsive corredato di elettrocatetere dedicato

CND J01010202

CND J0190010104 (elettrodo)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica dell’ampiezza ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura.

e)	Algoritmo per la minimizzazione della stimolazione ventricolare

f)	Memorizzazione di EGM intracavitari corredati da marker degli eventi

g)	Elettrocatetere a rilascio di steroide in diverse lunghezze e diverse spaziature interelettrodiche

h)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

i)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 15 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 25 Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 10 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 60

Base d’asta annuale	€. 132.000,00

====================================================================

LOTTO N. 8

Pacemaker monocamerale rate responsive SR fascia alta

CND J01010102

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 11 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Disponibile con connettore da 5/6 mm e con connettore da 3,2 mm L.P.

e)	Gestione automatica della cattura ventricolare, sia in ampiezza che in durata dell’impulso, con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

g)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

h)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

i)	Algoritmo per la regolarizzazione del ritmo ventricolare in caso di aritmia atriale

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

l)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 02 Arnas Garibaldi Catania

Fabbisogno annuale  pz. 15 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 35 Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 35 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 97

Base d’asta annuale	€.  174.600,00

====================================================================

LOTTO N. 9

Pacemaker bicamerale rate responsive DR fascia alta

CND J01010302

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 15 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 29 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Disponibile con connettore da 5/6 mm e con connettore da 3,2 mm L.P.

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare, sia in ampiezza che in durata dell’impulso, con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Algoritmo di autocommutazione della modalità AAI-DDD per la riduzione della stimolazione non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

i)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

l)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 50 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 30 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  110

Base d’asta annuale	€.  279.000,00

====================================================================

LOTTO N. 10

Pacemaker monocamerale rate responsive per uso pediatrico

CND J01010102

Descrizione:

a)	Dimensioni ridottissime: volume non superiore a 8 cc, spessore inferiore a 7 mm

b)	Peso non superiore a 20 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica della cattura ventricolare, in base ad automisurazione della soglia di cattura, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

e)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10  Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 19  Arnas Garibaldi Catania

Fabbisogno annuale  pz. 15  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 10 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  54

Base d’asta annuale	€.  75.600,00

====================================================================

LOTTO N. 11

Pacemaker monocamerale SR fascia intermedia MRI compatibile corredato del relativo elettrodo

CND J01010102

CND J0190010104 (elettrodo)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura ventricolare con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

g)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

h)	Elettrocatetere certificato per la compatibilità MRI Total Body

i)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

j)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 20 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 50 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  100

Base d’asta annuale	€.  180.000,00

====================================================================

LOTTO N. 12

Pacemaker bicamerale DR fascia intermedia MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J01010302

CND J0190010102 (elettrodo)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 14 cc, spessore non superiore a 8 mm

b)	Peso non superiore a 23 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Algoritmo per la minimizzazione della stimolazione ventricolare non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

i)	Memorizzazione di EGM intracavitari, corredati da marker degli eventi, per almeno 10 minuti

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI Total Body

l)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

m)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 40  Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 55  ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 50  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 50  ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 195

Base d’asta annuale	€.  468.000,00

====================================================================

LOTTO N. 13

Pacemaker bicamerale DR fascia intermedia MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J01010302

CND J0190010102 (elettrodo)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 12 cc, spessore non superiore a 7 mm

b)	Peso non superiore a 25 gr

c)	Adeguamento  della frequenza battito-battito, in corso di attività fisica  o stress mentale, in base alla contrattilità miocardica

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare,

f)	Algoritmo di autocommutazione della modalità per la riduzione della stimolazione non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet

i)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI

o)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 55 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 40  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 20 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  145

Base d’asta annuale	€.  406.000,00

====================================================================

LOTTO N. 14

Pacemaker monocamerale SR fascia alta MRI compatibile corredato del relativo elettrodo

CND J010199

CND J0190010104 (elettrodo)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 12 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 24 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica

e)	Gestione automatica della cattura ventricolare con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

g)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

h)	Registrazione EGM da parte del paziente tramite magnete

i)	Funzione sonno guidata da sensore, non vincolata alla programmazione di orari

j)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

k)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

l)	Elettrocatetere certificato per la compatibilità MRI Total Body

m)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

n)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 15 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 10 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 20 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 45

Base d’asta annuale	€.  112.500,00

====================================================================

LOTTO N. 15

Pacemaker bicamerale DR fascia alta MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J01010302

CND J0190010104 (elettrodo)

CND J0190010102 (elettrodo)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 14 cc, spessore non superiore a 8 mm

b)	Peso non superiore a 23 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

e)	Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare, sia in ampiezza che in durata dell’impulso, con backup a 5 Volt in caso di perdita, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Algoritmo di autocommutazione della modalità AAI-DDD per la riduzione della stimolazione non necessaria

g)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

h)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

i)	Memorizzazione di EGM intracavitari, corredati da marker degli eventi, per almeno 20 minuti

j)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

k)	Erogazione automatica di terapie ATP atriali in caso di tachicardia o flutter atriale

l)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

m)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI Total Body a fissazione passiva o attiva (vite estraibile)

n)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

o)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 30 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 60 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 70  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 40 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 200

Base d’asta annuale	€.  680.000,00

====================================================================

LOTTO N. 16

Pacemaker tricamerale MRI compatibile corredato dei relativi elettrodi

CND J010104 (pacemaker)

CND J0190010102 (elettrodo atriale e ventricolare)

CND J0190010103 (elettrodo seno coronarico)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 15 cc, spessore inferiore ad 8 mm

b)	Peso non superiore a 27 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica

e)	Gestione automatica della cattura atriale, ventricolare destra e sinistra, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere

f)	Almeno cinque configurazioni programmabili di stimolazione per il ventricolo sinistro

g)	Algoritmi per il mantenimento della terapia di resincronizzazione

h)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

i)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Elettrocateteri certificati per la compatibilità MRI Total Body

l)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

m)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 02 Arnas Garibaldi Catania

Fabbisogno annuale  pz. 08 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 15  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 10 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 45

Base d’asta annuale	€.  180.000,00

====================================================================

LOTTO N. 17

Pacemaker tricamerale fascia alta corredato dei relativi elettrodi

CND J01010401 (pacemaker)

CND J0190010102 (elettrodo atriale e ventricolare)

CND J0190010103 (elettrodo seno coronarico)

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume non superiore a 15 cc, spessore inferiore a 7 mm

b)	Peso non superiore a 26 gr

c)	Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base al movimento corporeo del paziente

d)	Gestione automatica della cattura atriale, ventricolare destra e sinistra, funzionante con ogni tipo di elettrocatetere e con uscite di stimolazione programmabili in tutti i canali fino a 8 Volt

e)	Almeno cinque configurazioni programmabili di stimolazione per il ventricolo sinistro

f)	Algoritmi per il mantenimento della terapia di resincronizzazione

g)	Algoritmi di prevenzione per la fibrillazione atriale

h)	Erogazione automatica di terapie ATP atriali in caso di tachicardia o flutter atriale

i)	Riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità in base ad automisurazione del sensing

j)	Cambio automatico della configurazione di pacing/sensing da bipolare ad unipolare in presenza di valori di impedenza critici

k)	Memorizzazione di EGM intracavitari, corredati da marker degli eventi, per almeno 20 minuti

l)	Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità di pacing e sensing

m)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

n)	Durata del dispositivo non inferiore a 7 anni (con valori di ampiezza di 2.5 Volt, durata dell’impulso di 0.4 ms, impedenza di 500 ohm, stimolazione 100% e 60 imp./min.)

o)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 10 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 13 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 15 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  38

Base d’asta annuale	€.  174.800,00

====================================================================

LOTTO N. 18

Registratore Holter impiantabile sottocute senza elettrodi MRI compatibile

CND  Z12059099

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: volume inferiore a 10 cc, spessore non superiore a 8 mm

b)	Peso non superiore a 15 gr

c)	Compatibilità certificata con esami di risonanza magnetica total body e senza limitazioni di tempo

d)	Dispositivo con soglia di sensibilità dinamica battito-battito

e)	Memorizzazione episodi oltre 48 minuti

f)	Dispositivo con ECG programmabile fino a 15 minuti per episodi sintomatici attivati dal paziente

g)	Dispositivo dotato di criteri di discriminazione tra aritmie sopraventricolari e ventricolari

h)	Frequenza di campionamento del segnale ad almeno 256 Hz

i)	Mappaggio della sede di impianto in condizioni di sterilità

j)	Possibilità di controllo remoto domiciliare via internet con invio di tutti i dati come da programmatore

k)	Durata del dispositivo non inferiore a 3 anni

l)	Garanzia totale non inferiore a 18 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 15 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 23 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 20  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 20 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 78

Base d’asta annuale	€.   132.600,00

====================================================================

LOTTO N. 19

Elettrocateteri a fissazione passiva certificati per la compatibilità MRI Total Body

CND J0190010102

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: diametro corpo dell’elettrocatetere inferiore a 5,5 Fr

b)	Superficie elettrodo punta non superiore a 2,5 mm2

c)	A rilascio di steroide

d)	Disponibili in diverse misure sia dritti che preformati a “J”

e)	Distanza interelettrodica per modello dritto non inferiore a 15 mm

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 150 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 420 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 120 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  870

Base d’asta annuale	€.  191.400,00

==================================================================

LOTTO N. 20

Elettrocateteri a fissazione attiva certificati per la compatibilità MRI Total Body

CND J0190010102

Descrizione:

a)	Fissazione attiva, a vite retraibile, in silicone, certificati per la compatibilità MRI total body

b)	Superficie elettrodo punta non superiore a 4.2 mm2

c)	A rilascio di steroide

d)	Disponibili in diverse lunghezze

e)	isolante esterno in silicone con trattamento superficiale specifico in siloxane

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 150 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz.   80 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz.  200 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  430

Base d’asta annuale	€.  94.600,00

====================================================================

LOTTO N. 21

Elettrocateteri a fissazione attiva certificati per la compatibilità MRI Total Body

CND J0190010104

Descrizione:

a)	Dimensioni contenute: diametro corpo dell’elettrocatetere non superiore a 6 Fr

b)	Disponibilità di modelli con isolante in silicone, poliuretano e materiale ibrido

c)	A rilascio di steroide

d)	Disponibili in diverse misure sia dritti che preformati a “J”

e)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 50 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 30 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 120 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  200

Base d’asta annuale	€.  36.000,00

===================================================================

LOTTO   N. 22

Elettrocateteri a fissazione attiva e passiva  certificati per la compatibilità MRI

CND  J0190010102

Descrizione:

a)  Dimensioni contenute, diametro corpo non superiore a  5,8 Fr

b)  Copertura di Iridio

c)  Struttura frattale e rilascio di steroide

d) Corpo del catetere isodiametrico.

e)  Disponibili  in diverse misure

f)Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 50   Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 190 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz.  50  ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 290

Base d’asta annuale	€.  63.800,00

====================================================================

LOTTO   N. 23

Elettrocateteri a fissazione attiva bipolare per atrio e ventricolo

CND J0190010102

Descrizione:

a)  Dimensioni contenute, diametro corpo non superiore a  1.9 mm

b)  Materiale isolante esterno in 55D polyurethane

c)  Superficie area della  vite  massimo di 4.2 mm2

d)	A rilascio di steroidi.

e)  Disponibili  in diverse misure

f)	Garanzia totale non inferiore a 48 mesi e Marchio CE

Fabbisogno annuale  pz. 100 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 30   ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 100 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  230

Base d’asta annuale	€.  50.600,00

====================================================================

LOTTO   N.24

Cavetti

CND C0290

Cavetto sterile per misure elettriche durante l’impianto, di lunghezza di  2.5 metri, bipolari, con ad una delle estremità 2 connettori a spinotto e all’altra 2 connettori  a “coccodrillo”

Fabbisogno annuale  pz. 350  Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 750  ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 260  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 400  ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  1760

Base d’asta annuale	€.  17.600,00

====================================================================

LOTTO N. 25

Introduttori Peel-Away

CND C0503

Introduttori peel-away sterili di lunghezza 14 cm con guida metallica  .038" ed ago metallico per vena succlavia di 6, 7, 8 e 9 French, con vassoio, in doppia busta

Fabbisogno annuale  pz.  500  Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz.  830  ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz.  580  ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  1910

Base d’asta annuale	€.  26.740,00

====================================================================

LOTTO N. 26

Introduttori valvolati

CND C0502

Introduttori valvolati percutanei sterili, lunghezza 11 cm, con guida metallica  .038", con ago metallico, calibro di 6, 7 e 8 French, con vassoio ed in doppia busta

Fabbisogno annuale  pz. 150 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 210 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 220 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  580

Base d’asta annuale	€.  6.900,00

====================================================================

LOTTO N. 27

Placche monouso da defibrillazione

CND C020401

Coppia di placche da defibrillazione/pacing/monitoraggio ECG monouso con attacco Medtronic

-AGILENT-HEATSTREAM XL

Fabbisogno annuale  paia  300  adulti              Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  paia    10  pediatriche     Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  paia   562 adulti               ASP Trapani

Fabbisogno annuale  paia    10  pediatriche      ASP Trapani

Fabbisogno annuale  paia    80  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  paia   200 adulti		   ASP Palermo

Fabbisogno annuale  paia   10   pediatriche      ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  1172

Base d’asta annuale	€.  23.440,00

====================================================================

LOTTO N. 28

Elettrodi temporanei

CND C0202

Elettrodi per stimolazione temporanea cardiaca in Woven, bipolari con distanza interelettrodica di 1 cm, in platino, lunghezza 125 cm, 6 e 7 French

Fabbisogno annuale  pz. 60  Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 160 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 110  Fondazione Istituto San Raffaele Giglio Cefalù

Fabbisogno annuale  pz. 130 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.   460

Base d’asta annuale	€.  138.000,00

===================================================================

LOTTO N. 29

Cuffie copri tubo radiogeno

CND T030101

Cuffie sterili, in doppia busta, per tubo radiogeno delle dimensioni di  80 cm (diametro)

Fabbisogno annuale  pz. 60  Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 350 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 320 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ.  730

Base d’asta annuale	€.  1.606,00

========================================================================

Lotto n.30

PACEMAKER BICAMERALE RATE RESPONSIVE DR FASCIA ALTA
CND J01010302

DESCRIZIONE:

A) dimensioni contenute: volume inferiore a 11 cc;
b) peso non superiore a 25 gr;
c) riconoscimento automatico del dispositivio all'impianto;
d) algoritmo di conferma della eiezione dopo cattura ventricolare;
e) variazione dell'energia dell'impulso ventricolare memorizzata per un anno;
f) algoritmo con conferma dell'avvenuta eiezione dopo sensing ventricolare;
g) calibrazione automatica del segnale emodinamico a 3 mesi dell'impianto.

Fabbisogno annuale  pz. 20 Arnas Civico Palermo

Fabbisogno annuale  pz. 26 ASP Trapani

Fabbisogno annuale  pz. 15 ASP Palermo

TOTALE FABBISOGNO ANNUALE PZ. 61

Base d’asta annuale	€.  173.850,00

S.O. Acquisizione di Beni e Servizi

CONTRATTO N. ______

Procedura aperta per  fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi) , in forma consorziata tra l'Arnas Civico di Palermo, l'Arnas Garibaldi di Catania, l'ASP di Palermo, l'ASP di Trapani e la Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù,   in conto deposito di pacemaker “lotti n.ri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 -17 e 30” ed in somministrazione di elettrocateteri ; introduttori; ed accessori per elettrofisiologia “lotti 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 e 29” necessari al laboratorio di elettrostimolazione delle Aziende Sanitarie Consorziate.

N° di gara per AVCP 5222997

----------oOo----------

Nel luogo e nella data che ogni parte attesterà all’atto della sottoscrizione, si conviene quanto appresso indicato:

PREMESSO

- che con deliberazione  n. ___________ del ___________,  il Commissario Straordinario  ha aggiudicato alla ditta ____________________ a seguito dell’espletamento della procedura di cui al  citato  atto, la fornitura di:

- Pacemaker ; elettrocateteri; introduttori ed accessori per elettrofisiologia   lotto/i n.ri_________  - per un importo complessivo annuale di € _______________ iva esclusa (€ __________ iva inclusa al _____) e per un importo complessivo triennale (comprensivo dell’eventuale rinnovo di ulteriori 6 mesi)  di € ______________ oltre Iva (€ ________________ iva inclusa al ____) ; in conformità all’offerta, proposta in sede di gara ed allegata in copia al presente contratto, quale parte  integrante sub lettera “A”;

- che il suddetto costo ____________________di oltre IVA dovrà gravare sui conti 5.01.01.09.0201 e ___________ dei bilanci preventivi economici annuali di competenza delle singole Aziende Sanitarie Consorziate;

- che la presente fornitura ricade nel regime di esenzione del DUVRI “in quanto trattasi di mera fornitura che non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici

- che  volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto;

TRA

l'Azienda Ospedaliera in persona del suo rappresentante legale Dr. Carmelo Pullara,  nominato con D.P. Reg. Siciliana n. 338 del 31.08.09 esecutivo, domiciliato per la carica presso la  sede dell'Azienda stessa , il quale interviene nel presente contratto anche nella qualità di mandatario  delle Aziende Sanitarie Consorziate

E

la ditta ______ nella persona del Sig. _____________________ nato a ______________il _________________ identificato a mezzo di Carta D’Identita’ n. __________________ rilasciata dal Comune di ____________________ in data _____________________, il quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Procuratore Speciale, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula  quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda  Ospedaliera, per come sopra rappresentata, acquista dalla ditta_______________ come in atto rappresentata, e che con il presente accetta, di fornire i prodotti individuati nell’offerta prodotta in sede di gara ed aggiudicati (lotto/i n.r._________), alle condizioni contenute nelle  Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto per accettazione dal contraente,  dietro pagamento di un corrispettivo.

Il luogo della consegna per il materiale è individuato presso i Servizi di  Farmacia delle Aziende Sanitarie Consorziate.

Articolo 2

Cauzione

A garanzia  di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta ___________ - ha costituito,  ai sensi dell’art. 113 del Decreto  163/2006 e s.i.m., garanzia fideiussoria n. ________________ del  _________, rilasciata dalla  _______________________________-  (ALL.”b”).

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 3

Obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri, nell’offerta, nonché nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivo

Le Aziende Sanitarie Consorziate pagheranno il valore della fornitura effettuata in conformità all’offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal richiamato  Capitolo Speciale d’Appalto.

Articolo 5

Responsabilità

L’impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all’esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura triennale (con eventuale rinnovo per ulteriori sei mesi) in conto deposito e/o somministrazione del  materiale di cui al lotto/i n.r_____________ decorre dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto riguarda le modalità, la durata, l’esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l’esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo  7

Riservatezza

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla  vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di   attuazione in materia di riservatezza.

Articolo  8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalle singole Aziende Sanitarie Consorziate , ognuno per le proprie competenze,  in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo successivamente alla “Data di Accettazione” della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei prodotti forniti e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il Fornitore prende altresì atto che le Aziende Sanitarie  non corrisponderanno  interessi  moratori  qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili  alle Aziende Sanitarie Consorziate .

Articolo 9

Penali

In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o per mancata rispondenza della tipologia di presidio fornita rispetto a quelli aggiudicati : 2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato d’Oneri, calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo;

· in tutti i casi di disservizi/inadampienze documentate la penale sarà commisurata alla gravità dell’inadempienza.

L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione della Azienda Sanitaria.

Il reiterarsi delle situazioni di ritardo (superiori a tre volte nel periodo di validità contrattuale) comporta la risoluzione in danno del contratto n________del_________.

Articolo 10

Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto le Aziende Sanitarie Consorziate hanno  la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione le Aziende Sanitarie  procederanno  all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le Aziende Sanitarie  avranno  inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 11

Recesso

Le Aziende Sanitarie  hanno  diritto, nei casi di giusta causa e dopo reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Articolo 12

Cessione del contratto

E’ eccezionalmente ammessa la cessione del contratto a condizione che sia preventivamente accettata dalle Aziende Sanitarie Consorziate . In tale ipotesi il cessionario deve avere i requisiti di carattere economico, tecnico e professionale del cedente.

Articolo 13

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 14

Spese

Tutte le  spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna  esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d’uso.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,  esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo per l'Arnas Civico di Palermo, l'ASP di Palermo, la Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù, l'ASP di Trapani e l'Arnas Garibaldi di Catania.

Articolo 16

Flussi Finanziari

La ditta ________________________, in  esecuzione del disposto dell’art.. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,  rende noto che il pagamento della fattura, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e/o postale e dovrà essere registrato sul seguente c/c dedicato presso: Banca ________________ , Conto ___________________ IBAN ___________________________________-

Articolo 17

Varie

La Stazione Appaltante ha richiesto le informazioni Prefettizie ai sensi del D.L.vo 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.L.vo 218/2012) in data 29.05.2013.

La Stazione Appaltante ha acquisito la certificazione DURC che viene allegata al presente sub-lettera “C”.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Il presente contratto occupa cinque - facciate comprese le sottoscrizioni e si compone di n.  3 allegati

Il Commissario Straordinario

Dott.  Carmelo Pullara

Palermo, lì__________________

Per l’Impresa Aggiudicataria

Il legale rappresentante

Palermo___________________

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c.,il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all’art. 7 che così recita:  “Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo per l’Arnas Civico di Palermo, l’ ASP di Palermo la Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù il foro di Catania per l’Arnas Garibaldi di Catania”.

Per la DITTA

Il legale rappresentante

____________________