SCHEDA TECNICA

LOTTO N.1

N.1 APPARECCHIO RADIOLOGICO AD ARCO A C ED INTENSIFICAZIONE DI BRILLANZA DA DESTINARE ALL’U.O. DI NEUROCHIRURGIA

CIG N. 558148317B

GENERATORE

Generatore ad alta frequenza

Ondulazione residua del generatore < al 5% (IEC 60601-2-54 Par. 203.4.101.2)

Range kV in grafia/scopia: 40-110 KV

Range mA in grafia: non inferiore a 60 mA

Range mA in scopia pulsata: almeno fino a 12 mA

SORGENTE RADIOGENA

Tubo radiogeno ad anodo rotante

Doppia macchia focale: 0,3 e 0,6 mm (IEC 60336)

Capacita termica anodica >  300kHU,

Dissipazione termica anodica > 55'kHU/min

Capacita termica complesso radiogeno >  670 kHU

Dissipazione termica del complesso radiogeno > 15 kHU/min

Filtrazione totale >  2,5 mm Al equivalenti (CEI 60601-2-43)

STATIVO

Escursione longitudinale > a 15 cm

Escursione verticale motorizzata > a 40 cm

Distanza fuoco - detettore > a 97 cm

Spazio libero tra IB e tubo RX >  76 cm

Profondita utile dell'arco >  68 cm

INTERFACCIA UTENTE

Interfaccia utente/macchina per la selezione funzioni e protocolli dell'arco a C mobile, processing e

visualizzazione delle immagini.

Pedaliera per attivare le varie modalità.

INTENSIFICATORE DI  BRILLANZA

Intensificatore di brillanza da 9" doppio campo con ccd da 1kx1k

ACQUISIZIONE IMMAGINI

Profondità di bit in acquisizione ("bit stored" secondo codifica dello standard DICOM) >  a 12 bit

Capacita di memorizzazione su Hard disc di almeno 65.000 immagini con matrice piena di

elaborazione delle immagini (1kx1k)

DQE(O) (CEI 62220-1) Efficienza quantica del rilevatore: tipica > 60%

Calibrazione automatica continua

Sistema di puntamento ottico tramite laser e posizionamento dell'arco senza emissione aggiuntiva di

dose al paziente

GESTIONE IMMAGINI E CONNETTIVITA'

Interfaccia DICOM 3.0 con le seguenti funzionalità: print, store, query / retrieve, worklist

management (WLM), modality performed procedure step (DICOM MPPS), storage commitment

(SC)

Programmi di elaborazione delle immagini in tempo reale e di post elaborazione

Doppia uscita video digitale DVI-D e/o VGA

Porta USB

ALTRO

Sistema per la rilevazione e documentazione della dose erogata al paziente

Struttura su ruote

Freno di stazionamento e dispositive spazza cavi

Segnalazioni (luminose o acustiche) di allarme per malfunzionamento

Indicatore emissione raggi x

STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE

Struttura su ruote

Interfaccia utente in lingua italiana

Protezione dei dati paziente con password di accesso

Num. 2 monitor TFT-LCD colore da almeno 19", per visualizzare immagini di stato di

funzionamento dell'arco a C mobile, immagini dal vivo ed immagini di riferimento provenienti

anche da altre modality

Struttura inclusiva di stampante su carta formato A4, masterizzatore CD-DVD DICOM

Possibilità di stampare l'immagine a schermo direttamente dall’interfaccia utente

L'apparecchiatura offerta dovrà essere totalmente compatibile con il sistema di neuronavigazione

BRAINLAB già in uso presso la Neurochirurgia.