SCHEDA TECNICA

LOTTO N. 2

N.1 SISTEMA PER ISTEROSCOPIA DA DESTINARE ALL’U.O. DI GINECOLOGIA

CIG N. 5581502129

N.1 TELECAMERA

- Telecamera full-hd  1920xz1080 con zoom ottico

- Ottimizzazione della distribuzione della luce bianca in situazioni critiche, che eviti la formazione di zone d’ombra e di riflessi.

- Testina camera pendulum  FullHD di dimensioni e peso contenuto autoclavabile.

- Titolatrice inclusa

- Testina munita di tasti liberamente programmabili per il controllo delle funzioni della camera e di periferiche.

- 2 uscite SDI 2 HDTV compresa DVI-D, 2 S-VHS e 2 uscite USB per il collegamento di supporti esterni sui quali registrare foto e filmati Full HD e compilazione scheda paziente.

- Collegamento stampante USB

- Visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico

- Funzione contrasto colore per l’esaltazione delle strutture anatomiche.

- N.1 Hard disk esterno da 2 TB

- N.1 Stampante dotata di entrata SD-Card

- Archiviazione immagini, filmati e dati paziente

N.1 MONITOR MEDICALE

1- 26” 16:9 con tecnologia HDTV con retro- illuminazione a led

2 - Ingresso HD-SDI, SDI, DVI, luminosità almeno di  400 cd/m2

3 - Angolo di osservazione 178° verticale

4 - Rapporto di contrasto almeno  800:1

5 - Modalità picture-in-picture

6 - Visualizzazione sullo schermo di due immagini Full-HD e di capovolgimento dell’immagine da sx a dx

N.1 FONTE DI LUCE

1 - Xenon da 300W

2 - Durata della lampada almeno 500 ore

3 - Completa di 2 cavi a fibre

N.1 CARRELLO

- 4 ruote antistatiche di cui due bloccabili

- Cassetto con serratura

- Canaline per cavi in entrambe le barre

- 1 supporto per camera

- Trasformatore d’isolamento almeno 1800 VA  con presa multipla da almeno 8 prese equipotenziali posta in apposito vano sottostante il carrello

ISTEROSCOPIO

- 04 Ottica a  visione obliqua 30° diam. 2,9 mm lung. 30 cm circa autoclavabile

- 02 camicia diagnostica da circa 4,0 mm

- 04 camicia operativa dimensione circa 4,3  mm con canale per strumenti da 5 ch

- 04 camicia operativa a flusso continuo diam. 5  mm circa

- 05 pinze da presa e biopsia entrambe le ganasce mobili diam. 5ch circa lungh. 34 cm circa

- 05 forbici appuntite una ganascia mobile diam. 5mm circa lungh.34 cm circa

- 01 ottica a visione obliqua 30° diam. 4mm lungh.30 cm autoclavabile

- 01 camicia diagnostica da 5,0 mm circa