Scheda tecnica

RIANIMAZIONE:
Sistema di monitoraggio per 8 posti letto che abbiano le seguenti caratteristiche:

- software universale per pazienti adulti, bambini e neonati;
- monitor con display di almeno 18” ad alta risoluzione a colori;
- configurazione del monitor automatica con presentazione della curva e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro;
- diversi livelli di allarme sui parametri rilevati.
- Trend grafici e tabellari con finestre impostabili nel tempo;
- memorizzazione e richiamo di almeno 50 tracciati e eventi con relativi dati durante il trasporto e al posto in modo automatico e manuale;
- possibilità futura di implementazione moduli integrati come BIS/NMT/EEG;
- i monitor devono essere completi di accessori per l'uso.
- Visualizzazione traccia ECG con cavo di collegamento 3 terminali;
- misurazione e visualizzazione pressione arteriosa non invasiva (adulti, bambini, neonati)
- Visualizzazione 4 traccie pressione invasiva (pressione arteriosa, PVC, Pawc, PIC) con relativi cavi di collegamento al monitor;
- misurazione e visualizzazione due temperature con relative sonde rettali e cutanee e cavi di collegamento al monitor.
- Misurazione e visualizzazione SpO2 con sistema Nellcor e relative sonde di collegamento al monitor;
- misurazione e visualizzazione EtCO2 e relativi cavi di collegamento al monitor;
- completo di accessori per l'uso.

Nel sistema di monitoraggio per la Rianimazione devono esseri compresi almeno 3 sistemi di misurazione e visualizzazione TcpO2 e TcpCO2 (pO2/pCO2 transcutanea) con cavi di collegamento
al monitor e relativi sistemi necessari all'effettivo funzionamento (sensori, membrane, kit fissaggio, calibrazione Gas, kit supporto elettrodi ed unità di calibrazione), autonomi ed utilizzabili in ciascuno degli 8 monitor/paziente.

Deve inoltre essere prevista possibilità di trasporto dalla Rianimazione alla Sala Operatoria, alla sala di Terapia Intensiva post-operatoria e/o alla sala di osservazione pre e post-operatoria di tutti i parametri richiesti tramite modulo/monitor dotato di display TFT da almeno 10” a colori ad almeno 5 canali con le seguenti caratteristiche:
- autonomia batteria di almeno 3 ore
- peso inferiore ai 7 kg
- configurazione delle schermate visualizzate
- possibilità aggiornamenti software tramite scheda
- trend grafici e tabellari per almeno 24h
- memorizzazione di eventi d'allarme.

Numero 4 monitor: per Sala Operatoria (n°2), Terapia Intensiva post-operatoria (n°1), Day Surgery (n°1)

che abbiano le seguenti caratteristiche interfacciabili con i monitor della Rianimazione:

- display TFT-LCD da almeno 10 pollici ad alta risoluzione a colori minimo 5 canali;
- software universale per pazienti adulti,bambini e neonati;
- funzionamento a rete e batteria ricaricabile con autonomia della batteria di almeno 3 ore;
- pesi/dimensioni ridotti e grande robustezza (non superiore a 7 kg);
- ergonomico e di facile utilizzo ed impostazione;
- configurazione del monitor automatica con presentazione della curva e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro;
- semplice aggiornamento software tramite scheda;
- visualizzazione dei seguenti parametri: ECG con un unico cavo; SpO2, NIBP, etCO2, 2 Temp;
- diversi livelli di allarme sui parametri rilevati;
- trend grafici e tabellari con finestre impostabili nel tempo;
- memorizzazione e richiamo di almeno 50 tracciati e eventi con relativi in modo automatico e manuale ;
- possibilità futura di implementazione moduli integrati come BIS/NMT/EEG;
- i monitor devono essere completi di accessori per l'uso.

4 monitor Sala Osservazione pre e post-operatoria interfacciabili con i monitor della Rianimazione

- display TFT-LCD da almeno 10 pollici ad alta risoluzione a colori minimo 5 canali;
- software universale per pazienti adulti, bambini e neonati;
- funzionamento a rete e batteria ricaricabile con autonomia della batteria di almeno 3 ore;
- pesi/dimensioni ridotti e grande robustezza (non superiore a 7 kg);
- ergonomico e di facile utilizzo ed impostazione;
- configurazione del monitor automatica con presentazione della curva e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro;
- semplice aggiornamento software tramite scheda;
- visualizzazione dei seguenti parametri: ECG con un unico cavo; SpO2, NIBP, ETCO2, 2 Temp;
- diversi livelli di allarme sui parametri rilevati;
- trend grafici e tabellari con finestre impostabili nel tempo;
- memorizzazione e richiamo di almeno 50 tracciati e eventi con relativi dati durante il trasporto e al posto in modo automatico e manuale;
- dotato di modulo per il monitoraggio continuo e non invasivo della pressione arteriosa;
- i monitor devono essere completi di accessori per l'uso.

Centrale di monitoraggio

Si richiede inoltre centrale di monitoraggio unica da almeno 16 p.l. per i monitor di terapia intensiva e sub intensiva che abbia le seguenti caratteristiche:

- dotata di 2 display TFT ad alta risoluzione da almeno 19”;
- inserimento note libere per ogni paziente;
- configurazione in diverse schermate dei posti letto;
- stampante laser;
- trends grafici e tabellari dei posti letto collegati con possibilità di stampa;
- richiamo dei singoli monitor posto letto senza perdita degli altri monitor collegati in rete nella videata principale;
- visualizzazione on line dei posti letto, schermata dedicata ai parametri;
- configurabilità manuale o automatica delle curve da visualizzare dei singoli pazienti;
- tacitamento e impostazione allarmi sui diversi livelli;
- visualizzazione dalla centrale di tutte le derivazioni attualmente monitorate ai singoli posti letto;
- Full e Event Disclosure; storicizzazione continua di almeno 4 forme d'onda per due 2h espandibili ed eventi fino a 1000;
- analisi dei calipers al tracciato ECG del paziente;
- generazione di varie tipologie di report dedicati con diverse finestre temporali;
- rete ethernet con protocollo di comunicazione TCP/IP.