APPARECCHIO RADIOLOGICO AD ARCO A C ED INTENSIFICAZIONE DI BRILLANZA  PER U.O. NEUROCHIRURGIA

GENERATORE

Generatore ad alta frequenza

Ondulazione residua del generatore < al 5% (IEC 60601-2-54 par. 203.4.101.2)

Potenza massima >  a 15 kw (IEC  60601-2-54 Par.203.4.101.1)

Range kV in grafia/scopia: valore minimo < 40KV, valore massimo > 120 KV

Range mA in  grafia: valore minimo <  40 mA, valore massimo > 125 mA

Range mA in scopia pulsata: valore minimo < 20 mA, valore massimo > 40 mA

SORGENTE RADIOGENA

Tubo radiogeno ad anodo rotante

Doppia macchia focale: 0,3 e 0,6 mm (IEC 60336)

Capacità termica anodica > 300 kHU

Dissipazione termica anodica > 55 kHU/min

Capacità termica complesso radiogeno > 670kHU

Dissipazione termica del complesso radiogeno > 15 kHU/min

Filtrazione totale > 2,5 mm Al equivalenti (CEI 60601-2-43)

Escursione longitudinale  > a 15 cm

Escursione verticale motorizzata  > a 40 cm

Distanza fuoco-detettore  > a 100 cm

Spazio libero tra FD e tubo RX   > a 80 cm

Profondità utile dell'arco > a 70 cm

INTERFACCIA UTENTE

Interfaccia utente/macchina per la selezione funzioni e protocolli dell'arco a C mobile, processing e visualizzazione  delle immagini

Pedaliera di tipo multifunzione per attivare le varie modalità

INTENSIFICATORE DI BRILLANZA

Intensificatore di brillanza da 9” doppio campo con ccd da 1 kx1k

ACQUISIZIONI IMMAGINI

Profondità di bit in acquisizione (“bit stored” secondo codifica dello standard DICOM) >  a 12 bit

Capacità di memorizzazione su Hard disc di almeno 80.000 immagini con matrice piena di elaborazione delle immagini

DQE(0) (CEI 62220-1) Efficienza quantica del rilevatore: tipica > 60%

Calibrazione automatica continua

Sistema di puntamento ottico tramite laser e posizionamento dell'arco senza emissione aggiuntiva di dose al paziente

GESTIONE IMMAGINI E CONNETTIVITA'

Interfaccia DICOM 3.0 con le seguenti funzionalità: print, store, query/retrieve, worklist management (WLM), modality performed procedure step (DICOM MPPS), storage commitment (SC)

Programmi di elaborazione delle immagini in tempo reale e di post elaborazione

Doppia uscita video digitale DVI-D e/o VGA

Porta USB

ALTRO

Tecniche libere di esame e programmi anatomici memorizzati

Sistema per la rilevazione e documentazione della dose erogata al paziente

Struttura su ruote

Freno di stazionamento e dispositivo spazza cavi

Segnalazioni (luminose o acustiche) di allarme per malfunzionamento

Indicatore emissione raggi x

STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE

Struttura su ruote

Interfaccia utente in lingua italiana

Protezione dei dati paziente con password di accesso

Num. 2 monitor TFT-LCD (colore e monocromatico) da almeno 19” per visualizzare  immagini di stato di funzionamento dell'arco a C mobile, immagini dal vivo ed immagini di riferimento provenienti anche da altre modality

Struttura inclusiva di stampante su carta formato A4, masterizzatore CD-DVD DICOM

Possibilità di stampare l'immagine a schermo direttamente dall'interfaccia utente

L'apparecchiatura  offerta dovrà essere totalmente compatibile con il sistema di neuronavigazione BRAINLAB già in uso presso la Neurochirurgia.