Scheda tecnica

- ELETTROBISTURI completo di modulo ad argon sviluppato e dedicato esclusivamente all'applicazione in endoscopia digestiva;

- sistema elettrochirurgico completo di modulo ad argon sviluppato e dedicato esclusivamente all'applicazione in endoscopia digestiva.

- L'interfaccia è costituita da 4 porte di uscita di cui :

- 2 monopolari con connessione per spinotti da 8 mm, spinotti americani a 3 terminali oppure in alternativa cavi dotati di semplice connettore da 4 mm

- 2 bipolari con connessione per strumenti dotati di spinotti coassiali da 12 mm o cavi di strumenti dotati di spinotti da 4 mm

- ogni porta deve evere sullo stesso piano due selettori di canale che consentono di impostare il programma desiderato (tipo di corrente), la potenza, e la sorgente di attivazione desiderata (interruttore a pedale)

- l'interfaccia deve essere resa altamente intuitiva grazie ad un ampio display LCD nel quale la visualizzazione ad icone simboliche poste sempre sullo stesso piano daella relativa porta rende immediato e agevole l'uso da parte dell'operatore e del personale di sala.

- Le icone che identificano i programmi devono ricordare graficamente gli accessori utilizzati nelle gastroenterologia per migliorare la semplicità di utilizzo.

- Il software deve permettere di modificare, personalizzare e salvare programmi singoli o l'intera maschera principale, grazie ad una memoria interna con circa 99 posizioni libere;

- inoltre deve disporre di un elenco completo di programmi preimpostati di fabbrica in memoria (con tipo di taglio e impostazioni di potenze già impostati) dedicati alle comuni procedure endoscopiche.

- La pedaliera multifunzione deve avere due pedali di attivazione giallo e blu (per programmi di taglio e coagulo rispettivamente) ed integrare la funzione “swap” con cui si possono richiamare velocemente programmi precedentemente memorizzati con la sola pressione del terzo pedale centrale.

- I programmi di taglio specifici per endoscopia devono erogare una corrente automaticamente pulsata in modalità “Endo-Mode” ovvero cicli in cui impulsi di taglio seguiti da una fase di coagulo. Le correnti “Endo-Mode” hanno tagli controllati in modo dinamico con diversi gradi, regolabili da 1 (taglio lento con poca emostasi) a 5 (taglio veloce con forte emostasi), che permettono una regolazione rapida ed intuitiva di:

- Durata e lunghezza dell'impulso di taglio

- Intensità dell'effetto di coagulo.

- L'operatore deve quindi regolare manualmente un solo parametro.

- Il sistema deve utilizzare per tutti i programmi di taglio un sistema di auto-controllo, un sistema di regolazione che controlla continuamente gli archi elettrici all'elettrodo attivo e li mantiene costanti per ottenere un taglio efficace controllato.

- Tale sistema controlla e regola automaticamente la tensione, l'arco e la potenza per ottenere effetti di taglio e coagulo performanti e riproducibili.

- Funzioni specifiche per l'endoscopia impostabili devono essere:

MONOPOLARE

2 tagli pulsanti per polipectomia (in endo-mode con componente di coagulo minima o forte)

Taglio standard per polipectomia non pulsato.

Coagulo standard per polipectomia

2 tagli pulsati per sfinterotomia (in endo-mode con o senza componente di coagulo)

Taglio pulsato per dissezione sottomucosa (ESD)

Taglio puro e blend/miscelato

2 coaguli monopolari (contatto e spray)

BIPOLARE

- taglio bipolare

- coagulo bipolare standard

- coagulo bipolare “Sense-Stop” (tipologia di coagulo bipolare con rilevamento della bruciatura del tessuto in grado di fermarsi automaticamente quando si raggiunge la coagulazione ottimale, per garantire la sicurezza e l'accuratezza delle procedure).

ARGON

- Coagulo argon di tipo continuo.

- Coagulo argon pulsato (low,medium,fast)

- l'elettrobisturi deve avere la possibilità, grazie ad un programma apposito, di connettere sonde ad argon con ansa diatermica integrata e punta in ceramica per effettuare una resezione seguita immediatamente da coagulazione con argon, per evitare di cambiare accessorio ed effettuare ripetuti ingressi nel canale dell'endoscopio; questo rende le procedure più sicure sia per l'operatore che per il paziente, intervenendo immediatamente su eventuali sanguinamenti.

- Il modulo ad Argon deve avere la possibilità di selezionare un basso flusso argon a partire da 0,1 l/min con passo di 0.1 l/min per l'uso preciso di sonde argon

- Altre caratteristiche: illuminazione delle prese, carrello con scomparto per bombola Argon, interfaccia CAN, sistema aggiornabile e potenziabile.

- Il tutto deve essere completo di pompa per irrigazione.