SCHEDA TECNICA

N.1  SISTEMA  MODULARE  PER ORTOPEDIA  E  TRAUMATOLOGIA  PEDIATRICA

Il manipolo modulare deve essere composto da una carcassa con impugnatura a pistola che consenta l'innesto di vari accessori, leggero ed ergonomico a batteria da 14,4 Volts a ioni di litio senza effetto memoria.

Il sistema deve consentire l'utilizzo di un solo manipolo che effettui tutte le procedure legate agli interventi di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.

Il sistema dovrà prevedere che la batteria al litio sia scollegabile dallo stesso e non autoclavabile, questo per consentire una maggiore durata del sistema motorizzato, in quanto non presenta circuiti elettrici/elettronici al proprio interno, e, di conseguenza, non sollecitato  da processi di sterilizzazione.

Il sistema dovrà essere dotato di sistema di perforazione e inserimento oscilatorio per le procedure in prossimità di distretti anatomici fortemente innervati e  vascolarizzati, oltre al sistema di sicura per evitare attivazione del grilletto in modo accidentale.

Il carica batteria  e la batteria dovranno avere la visualizzazione a vista dello stato di carica ed usura con possibilitàdi effettuare un check di diagnosi dei sistemi.

L'unità di controllo del sistema dovrà prevedere una garanzia superiore ai 24 mesi.

Il sistema dovrà, inoltre, essere corredato di:

- n.2 batterie al litio da 14,4 V

- n.2 manipoli modulari

- n.2 mandrini di attacco tipo Jackobs

- n.2 sparafili per fili di Kirschner da 0,6 a 3,2 mm

- n.2 coperture sterili

- n.2 cestelli contenitori per lavaggio/sterilizzazione con coperchio

- n.1 stazione carica batteria 4 posti

E' fondamentale che le parti elettriche della strumentazione non debbano essere soggette a sterilizzazione, al fine di evitare usure repentine.