SCHEDA TECNICA

N. 1 APPARECCHIO CARRELLATO PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA NON INVASIVA E CONTINUA

- metodo della bioimpedenza che non richieda una calibrazione preventiva né l’impiego di cateteri, né iniezione di liquidi di contrasto;

- 4 sensori periferici prespaziati per la rilevazione della pendenza toracica abbinati a 4 elettrodi di riferimento ECG;

- schermo TFT a colori touch screen da 10,4 “ con 3 forme d’onda a 7 parametri numerici, dotate di indicatori a barre con i range di normalità adattata as ogni paziente.

- alimentazione della rete a 220 volt;

- alimentazione a batteria ricaricabile incorporata che ne permette l’utilizzo anche durante il trasporto del paziente per almeno 45 minuti;

- sistema automatico integrato per la rilevazione della pressione non invasiva con stampante incorporata per la documentazione grafica e la generazione di report con tutti i dati rilevati e calcolati da monitor;

- cavo ECG separato per la rivelazione delle derivazioni standard;

- dimensioni contenute e peso non superiore a 5 KG totali;

- allarmi selezionabili sui vari parametri ed indicazione in caso di distacco elettrodi;

- software di calcolo con logoritmo dedicato;

- modulo Spo2 integrato per il calcolo della DO2;

- memorizzazione sul monitor stesso dei nomi, delle tracce pazienti fino a 30 giorni continui o per 1000 pazienti;

- stampa o aggiunta di esami successivi a qualunque paziente precedentemente refertato;

- referto clinico emodinamico personalizzato con 18 parametri su stampante incorporata con riferimenti normalità e tracce ECG – ICG ed impedenza e su stampante esterna in formato A4;

- trasferimento dei dati su PC con software dedicato con revisione dati e curve dei pazienti in un unico archivio tramite rete ethernet;

- esportazione dati in MS Excell per statistiche ed elaborazione;

- collegamento ad un sistema per la rilevazione della pressione non invasiva continua per aggiornare NIBP e resistenze in tempo reale con connessione USB o sistema equivalente;

- collegamento in modo remoto al sistema per visualizzare lo schermo tramite rete informatica;

- il sistema deve potere ripete lo schermo su un video o proiettore esterno;

- Rivelazione della misura della Pulse Wave elocity (PWV);

PARAMETRI RILEVABILI:

FLUSSO:

- RH: frequenza cardiaca;

- BP: pressione arteriosa;

- SV: gittata ventricolare sistolica;

- SI: indice di gittata ventricolare sistolica;

- CO: gittata cardiaca;

- CI: indice cardiaco;

- DO21: delivered oxygen;

CONTRATTILITA’:

- VI (indice di velocità: riflette la massima velocità del sangue nell’aorta durante la sistole;

- ACI indice di accelerazione: riflette la massima accelerazione del sangue nell’aorta durante la sistole;

- HI indice di Heather: indicatore di contrattilità;

- PEP intervallo pre – eiezione: durata della sistole elettrica equivalente alla fase di contrazione isovolumetrica;

- STR rapporto di tempo sistolico: rapporto tra sistole elettrica e sistoFC, rapportato alla superficie corporea;

FlUIDI:

- TFC contenuto toracico di fluidi: indicatore della quantità di fluidi nel torace;

- TFCI indice di TFC rapportato alla superficie corporea;

SISTEMA VASCOLARE:

- Pt Propagation time: tempo di propagazione dell’onda di polso;

- PWVao (pulse Wave Velocity): velocità dell’onda di polso nell’aorta;

- SVR (resistenza vascolare sistematica): riflette la forza che il ventricolo deve vincere per eiettare sangue nell’aorta, stima del post carico;

- SVRI (indice SVR): SVR rapportata alla superficie corporea;

- TAC (compliance arteriosa totale): indicatore del grado di rigidità/compliance arteriosa periferica;

- TACI (indice di TAC): TAC rapportata alla superficie corporea;

FUNZIONE DIASTOLE E PARAMETRI AVANZATI:

- Ivtr (Iso volumic relaxion time);

- ITRT (Iso tonic relaxation time);

- HPD (Heart period);

- TEI (indice di TEI);