SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI MONITORAGGIO ( N. 4 n. 4 monitor da posto letto e da trasporto ed una centrale)

- display TFT da 12” a colori ad alta risoluzione e lampeggiante e lampeggiatore allarmi integrato sulla sommità per una facile ed immediata notifica allarmi;

- interfaccia utente touch screen di uso semplice ed intuitivo;

- rappresentazione simultanea in tempo reale, fino a 10 tracce incluso almeno derivazioni ECG;

- rappresentazione in tempo reale di 2 tracce da almeno 10 secondi simultanee alle 12 derivazioni ECG in qulaità diagnostica ed in tempo reale;

- parametri rilevati:

  - ECG fino a 12 derivazioni reali, non ricostruite;

  - Interpretazione automatica del tracciato ECG a 12 derivazioni completo di misure FC, R-R, P_R, QRS, QT, Asse, RV5, RV1, RV5 + SV1;

  - Respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG;

  - SPO2 Nellcor;

  - Pressione non invasiva con tecnica oscillometrica di ultima generazione, con possibilità di misurazione continua, automatica e manuale;

  - Software di sorveglianza ddel quadro emodinamico del paziente senza l’utilizzo di parametri invasivi;

  - N. 2 canali simultanei di pressione invasiva espandibili;

  - N. 2 canali di temperatura corporea espandibili;

  - Oxicardiorespirogramma OCRG;

  - ETCO2, CO2 Microstream a basso volume di prelievo, per pazienti non intubati con linea di campionamento nasale;

- software in italiano;

- capacità della memoria integrata:

  - 24 ore di trend grafici con zoom selezionabile fino ad 1 ora per pagina;

  - 24 ore di trend tabulari con risoluzione selezionabile fino a 1 minuto;

  - Memorizzazione di 100 eventi allarmi con parametri numerici e tracce;

  - Memorizzazione di 120 misure NIBP;

- stampante termica integrata a 3 canali grafici e 1 canale alfanumerico;

- software di analsi del tratto ST su tutte le tracce ECG visualizzate;

- software di analisi delle aritmie cardiache su tutte le tracce ECG visualizzate;

- allarmi su tutti i parametri monitorati, organizzati su almeno 3 livelli di gravità, distinguibili dal tono acustico, dal colore a video e dalla frequenza di lampeggiamento del lampeggiatore posto sulla sommità del monitor;

- alimentazione a rete e a batteria ricaricabile;

- batteria di ultima generazione al litio con autonomia di 2 ore;

- presa di rete elettricamente isolata dalla rete elettrica;

- completa di connettività con dispositivi esterni quali contro pulsatori aortici, sostemi di misura della gittata cardiaca continua, ventilatori polmonari, BIS;

- uscita DVI per monitor esterno ad alta risoluzione;

- uscita analogica ECG;

- uscita analogica IBP (oressione invasiva);

- slot per memoria estraibile per esportazione/importazione dati;

SCHEDA TECNICA

N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO

- capacità di centralizzare simultaneamente fino a 16 dispositivi paziente fra monitor e posto letto, monitor portatili e telemetri;

- dotata di n. 2 display di grado medicale, TFT da 16” a colori ad alata risoluzione SXGA e lampeggiatore allarmi integrato sulla sommità per una facile ed immediata notifica degli allarmi;

- monitoraggio e sorveglianza di tutti i parametri vitali rilevati al posto letto o tramite dispositivi telemetrici;

- tutti i display della centrale devosono essere dotati di interfaccia utente touch screen di uso semplice ed intuitivo;

- software in italiano;

- capacità di memorizzare per ogni paziente:

  - 96 ore di tracciato full disclosure, espandibile a 14 giorni, con funzione zoom per la visualizzazione di dettaglio;

  - 48 ore di trend grafici con zoom selezionabile fino a 1 ora per pagina;

  - 48 ore di trend tabulari con risoluzione selezionabile fino a 1 minuto;

  - Memorizzazione di 200 eventi allarmi con parametri numerici e tracce;

  - Memorizzazione di 120 misure NIBP;

- stampante termica integrata a 3 canali grafici e 1 canale alfanumerico;

- stampante laser di rete;

- software del tratto ST su tutte le tracce ECG visualizzate;

- software di analisi delle aritmie cardiache su tutte le tracce ECG visualizzate;

- memorizzazione dei tracciati a 12 derivazioni ricevuti dai monito posto letto tramite rete cablata medicale;

- i tracciati memorizzati devono essere completi di interpretazione automatica e misure, e visualizzabili tramite semplice comando e confrontabili graficamente e parametricamente con i precedenti;

- allarmi su tutti i parametri monitorati, organizzati su 3 livelli di gravità distinguibili dal tono acustico, dal colore a video e dalla frequenza di lampeggiamento del lampeggiatore posto sulla sommità del monitor;

- presa di rete di grado medicale, destinata al collegamento della centrale con i vari monitor paziente, elettricamente isolata sia dalla rete elettrica che dalla rete dati TCP7IP, appositamente sviluppata per il monitoraggio e la sorveglianza dei parametri vitali;

- interfaccia di collegamento con il sistema informativo ospedaliero con protocollo standard HL7;

- interfaccia con server SNTP;

- visualizzazione dei tracciati a 12 derivazioni degli eventi di allarme con tracciati, trend grafici, trend tabellari e tracciato full disclosure tramite un PC esistente nella rete dati TCP/IP attraverso una piattaforma web pura (no web oriented);

- il sistemi monitor/centrale deve essere collegato tramite rete telemetrica.