SCHEDA TECNICA ELETTROMIOGRAFO

Apparecchio per eseguire EMg completo di :

- Accessori per svolgere tutti i tipi di esami;

- Sistema operativo di semplice utilizzo intuitività e immediatezza di utilizzo dei comandi;

- Certificato dalla normativa di riferimento con particolare riferimento a eventuali danni all’utente e all’operatore;

- Insensibile ai problemi di continuità di rete;

  - versione carrellata facilmente spostabile ma non portatile;

  - PC desktop con sistema operativo Microsoft Windos 7 o successivi con adeguata affidabilità e standard;

  - monitor da almeno 19” a colori;

  - unica testina di acquisizione (almeno 4 canali) e comandi (stimolatore elettrico, controllo intensità, erogazione stimolo ed altri per es. durata stimolo ect, volume audio e presa di terra;

  - stimolatore elettrico a 1 canale, integrato nel corpo macchina e dotato di uscite multiple;

  - software di gestione, analisi e refertazione per i seguenti esami:

    - velocità di conduzione motoria e sensitiva;

    - elettromiografia di base (attività spontanea, interferenziale, memorizzazione di almeno 10” di tracciato) per la diagnosi di miopatie, radicolopatie, malattie del motoneurone, neuropatie, sofferenze neuromuscolari genetiche e non di qualsiasi etiologia;

    - EMG quantitativa (analisi multi – MUP; MUNE; TA) per la diagnosi ed il follow up di miopatie, neuropatie, sofferenze neuromuscolari genetiche e non di qualsiasi etiologia;

    - EMG di singola fibra per la diagnosi della miastenia anche con stimolazione;

    - Test del decentramento anche ad elevata frequenza di stimolazione (fino a 100 Hz);

    - Potenziali evocati somatosensoriale;

    - Riflesso H;

    - Onda F;

    - Blink – reflex;

    - Risposta SSR;

    - Studio del tratto R-R;

    - Predisposizione per essere collegato a stimolatore magnetico per eseguire PEM ;

  - gestione dei protocolli di studio per velocizzare il flusso di lavoro;

  - refertazione automatica integrata con personalizzazione dei modelli di referto;

  - stimolatore magnetico almeno a 30 Hz, a doppio stimolo, difasico predisposto per espansioni successive;

  - stampante;

  - espansione 10-20 canali;

  - tastiera dedicata per il controllo delle principali funzioni;

  - amplificatore EMG a basso rumore;

  - CMRR maggiore a 100 dB circa, IMR maggiore a 130 dB, band apassante da 0.1 a 20 KHz per ogni canale;

  - isolamento filtro notch;

  - stimolatore elettrico a 1 canale con uscita da 0 a 100 mA e treni da 0,1 a 100 HZ integrato;

  - durata dello stinimolo da 40us a 1 ms;

  - elettrodo di terra;

  - presenza di trigger esterno in ingresso di almeno 1 in uscita;

  - masterizzatore DVD integrato per l’archiviazione dei dati paziente e delle tracce relative agli esami effettuati;

La fornitura deve comprendere ogni accessorio o materiale necessario al funzionamento, istruzione del personale, fornitura della versione originale e tradotta in italiano dei manuali per operatore e di assistenza;

E’ consentito uno scostamento dei parametri e misure di +/- 10%