CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO 64 slices  DI ULTIMA GENERAZIONE

PER STUDI ED ANALISI AVANZATE IN AMBITO NEURORADIOLOGICO

Le Ditte dovranno proporre apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di tecnologia TC multistrato, nell’ottica della riduzione della dose al paziente e dovranno avere i requisiti minimi descritti di seguito:

Gantry  - Tavolo porta paziente:

- Diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria conica

- Ampia escursione longitudinale radiotrasparente non inferiore a 160 cm

- Ampia escursione verticale

- Inclinazione del gantry non inferiore a +/- 30° utilizzabile per tutte le modalità di scansione comandabile anche dalla consolle operativa

- Elevata ergonomia

- Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser interno ed esterno

- Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento

- Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm

- Accuratezza nel posizionamento non superiore a +/- 0,25 mm

- Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di esame

- Possibilità di messaggi registrati in più lingue possibili

Generatore - Tubo radiogeno:

- Generatore ad alta frequenza gestito da microprocessori integrato nel gantry

- Scambiatore di calore di elevata potenza integrato nel gantry

- Potenza utile superiore a 70 KW

- Almeno 3 stazioni di kV con valore massimo non inferiore a 140 kV

- Massima estensione di corrente con valore massimo di almeno 550 mA

- Tubo radiogeno ad anodo rotante

- Elevato numero di giri/min. dell’anodo

- Elevata capacità termica anodica non inferiore 5 MHU

- Elevata dissipazione termica anodica di almeno 800 KHU/min

- Macchie focali di dimensioni ridotte

Sistema di scansione ed acquisizione:

- Detettori allo stato solido con elevata efficienza di rivelazione

- Numero di detettori utili per fila non inferiore a 650

- Dimensioni del singolo detettore lungo l’asse Z  non superiore a 0,625 mm

- Numero di strati contigui e contemporanei non inferiore a 64 per singola rotazione di 360°

- Ampia copertura volumetrica nella direzione longitudinale (Z) utilizzando lo spessore submillimetrico la più elevata possibile comunque non inferiore a 38 mm per singola rotazione di 360°

- Tempo minimo di rotazione del tubo su 360° non superiore a 0,4 sec

- Campo di vista massimo non inferiore a 50 cm con possibilità di ampie variazioni

- Matrice di acquisizione 512x512 pixels

- Matrice di visualizzazione 1024x1024 pixels

- Elevata risoluzione spaziale ed elevata risoluzione a basso contrasto.

- Velocità di ricostruzione e archivio delle immagini acquisite in matrice 512x512 la più alta possibile.

- Multitasking che gestisca simultaneamente i seguenti processi: scansione, ricostruzione, visualizzazione, trasferimento automatico a workstation ed al sistema di archivio

- Radiografia digitale di posizionamento a grande campo di almeno 150 cm di lunghezza

- Scansioni sequenziali

- Scansioni sequenziale dinamica e seriata

- Sistema di visualizzazione della dose al paziente  (DLP, CDTIw, CDTIvol)

- Sistemi di riduzione della dose di ultima generazione

- Possibilità di upgradare “ on site”  il sistema a 128 slices

Consolle di comando e software specialisti

- Sistema di elaborazione di ultima generazione a 64 bit

- Massima ergonomia e facilità d’uso

- Doppio monitor di grandi dimensioni a colori LCD

- Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale e, se disponibile, sistema luminoso per la gestione dei tempi d’apnea con pazienti poco collaboranti

- Archivio su disco rigido con adeguata capacità di memoria

- Archivio a lungo termine su CD/DVD

- Conformità allo standard DICOM 3 completo di tutte le classi necessarie per il collegamento remoto e la trasmissione di immagini con il RIS/PACS aziendale e le altre modalità digitali presenti in reparto

- Interfaccia di collegamento a laser printer “DICOM Print”

- Elevata velocità di trasmissione delle immagini alla work-station indipendente ed al sistema di archiviazione

- Software per acquisizione volumetrica estesa dedicata per studi di perfusione cerebrale con copertura ampia

- Software per ricostruzioni MPR coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale” a partire da sezioni assiali

- Ricostruzioni in alta risoluzione

- Possibilità di visualizzazione in tempo reale durante l’acquisizione volumetrica

- Software 3D (ricostruzioni tridimensionali) di superficie e di volume

- Software Volume Rendering

- Angio CT con algoritmo MIP

- Software automatico per  la correzione degli artefatti e l’ottimizzazione dell’immagine

- Software per esecuzione di  scansioni sincronizzate con l'iniezione del mezzo di contrasto

- Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione

- Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore durante l'esecuzione dell'indagine

Workstation indipendente e software specialistici:

- Consolle completamente indipendente dedicata al post-processing ed applicazioni cliniche avanzate

- Doppio monitor a colori LCD

- Conformità allo standard DICOM 3 completo di tutte le classi necessarie per il collegamento remoto e la trasmissione di immagini con il RIS/PACS aziendale e le altre modalità digitali presenti in reparto

- Elevata memoria RAM non inferiore a 16 GB

- Ampia capacità di memoria su disco rigido

- Archivio a lungo termine su CD/DVD

- Interfaccia di collegamento “DICOM Print”

- Software per ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale” a partire da sezioni assiali

- Ricostruzioni in alta risoluzione

- Software 3D (ricostruzioni tridimensionali) di superficie e di volume

- Software Volume Rendering

- Angio CT con algoritmo MIP

- MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee in tempo reale)

- Programma per esportazione immagini e volumi 3D in formato JPEG/MPEG/MOV e PC compatibili

- Software per endoscopia virtuale

- Software di analisi e misurazione automatica in 2D e 3D, dedicato all’implantologia di stent, per lo studio di aneurismi e dei vasi che fornisca segmentazione 3D, misure e report in automatico

- Software per la rimozione automatica dell’osso per gli esami dei TSA e del circolo intracranico

- Software di perfusione per la valutazione quantitativa di lesioni ischemiche a livello cerebrale e per applicazioni oncologiche.