SCHEDA TECNICA

N. 9 MONITOR AD ALTE PRESTAZIONI E N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO

- dispaly TFT da 19” a colori;

- lampeggiatore allarmi programmabile integrato sulla sommità del display per una facile ed immediata notifica degli allarmi;

- visualizzabili fino a 28 tracce simultanee anche mediante l'utilizzo di più display;

- interfaccia utente touch screen di uso semplice ed intuitivo;

- dotato di manopola o di sistema equivalente per la selezione delle varie funzioni software e per la navigazione nel menù;

- 4 tasti hardware o sistema equivalente (es. softkeys)di cui 2 dedicati alle funzioni “silenzia mento allarme” e “Start/Stop NIBP.E' compatibile la funzione softkeys.

- allarmi su tutti i parametri monitorati, organizzati su almeno 3 livelli di gravità distinguibili dal tono acustico, dal colore a video e dalla frequenza di lampeggiamento dell’apposito segnalatore posto sulla sommità del monitor;

- funzione “modo notte” per la riduzione/oscuramento del display e la riduzione /disabilitazione del volume audio durante le ore di riposo del paziente;

- registratore termico a 3 canali per stampe automatiche e manuali;

- stampa trend grafici e tabulari, stampa ECG a 12 derivazioni diagnostiche, stampa lista delle misure NIBP e stampa degli eventi allarme;

PARAMETRI RILEVABILI:

- ECG fino a 12 derivazioni reali, non ricostruite;

- interpretazione automatica del tracciato ECG a 12 derivazioni, preferibilmente completo di misure FC, R-R, P-R, QRS, QT, QTc (Bazett e Fridericia), ASSE, RV5, SV1, RV5+SV1 e rappresentazione grafica per la mappatura automatica delle aree ischemiche;

- respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG;

- canale SPO2 Masimo  o equivalente

- monitoraggio continuo dei seguenti parametri Masimo Raimbow:

  - PVE – indice di variabilità pletismografia;

  - SpMet – metaemoglobina;

  - SpHb – emoglobina totale;

  - SpCO – carbossiemoglobina;

- pressione non invasiva con tecnica oscillometrica di ultima generazione, con possibilità di misura continua, automatica e manuale;

- misura automatica programmata della NIBT;

- n. 3 canali simultanei di pressione invasiva, estendibili fino a 8 canali simultanei;

- n. 2 canali simultanei di temperatura corporea/intracorporea, compatibile con i trasduttori che rispondono allo standard YSI – 400, espandibili fino a 4 canali simultanei;

- oxicardiorespirogramma OCRG;

- misura della gittata cardiaca con il metodo della termo diluizione;

- ETCO2, CO2 mainstream (in alternativa Microstream);

- modulo analisi dei GAS anestetici e possibilità di utilizzo di moduli spirometrici per la valutazione della funzionalità respiratoria;

- E BIS;

SOFTWARE:

- in lingua italiana;

- le varie funzioni devono essere protette da password;

- software di analisi del tratto ST su tutte le tracce ECG visualizzate.L'analisi può essere fatta anche in centrale.

- software di analisi delle aritmie cardiache su tutte le tracce ECG visualizzate;

CAPACITA’ DELLA MEMORIA INTEGRATA:

- 48 ore ditrend grafici con zoom selezionabile fino a 20 min. per pagina;

- 48 ore di trend tabulari con risoluzione selezionabile fino a 1min.;

- liste misure NIBP delle ultime 48 ore;

- memorizzazione di 100 eventi allarmi con parametri numerici e tracce;

- 48 ore di tracciato full disclosure con 6 tracce visualizzabili simultaneamente. Sono ammessi anche i sistemi la cui funzionalità è disponibile solo con il monitor collegato alla centrale di monitoraggio purchè sia possibile visualizzare il full disclosure a posto letto.

LA CENTRALE DOVRA’ ESSERE COMPATIBILE E PERFETTAMENTE ALLINEATA CON L’ALTA PRESTAZIONE DEI MONITOR E DEVE ESSERE IN GRADO DI GESTIRE FINO A 20 MONITOR