SCHEDA TECNICA

N. 4 Microtomi

U.O.C. di Anatomia Patologica ed Istologia Patologica

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 28.000,00   I.E

CIG Z590F81B39

- Microtomo rotativo manuale o semiautomatico.

- Avanzamento orizzontale dell’oggetto di 30 mm mediante un ergonomico volano.

- Spessore di sezionamento da 1 m a 60 m.

- Spessore di sgrossatura da 10 o 30 m.

- Movimento verticale del campione di 70 mm per il taglio di super-mega cassette

- Sezionamento super-mega cassette con lame standard.

- Leva di blocco integrata nel volano o altro sistema equivalente  per il blocco del portacampione sopra il portalama.

- Seconda leva di blocco volano o altro sistema equivalente per il suo blocco in qualunque posizione.

- Indicatore millimetrico della posizione del portalama e traslazione laterale con tre click-stop per lo sfruttamento totale della stessa.

- Vaschetta di raccolta scarti integrata e bloccata magneticamente.

- Sistema di orientamento micrometrico del campione da 0° a + 8° con regolazione micro  clickstop di 2° o sistema equivalente

- Sistema di rimozione della lama senza contatto con l’operatore

L’eventuale “equivalenza” deve risultare da specifica documentazione ad evidenza scientifica (es. pubblicazioni, articoli, ecc…)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la demo presso la propria sede per la verifica delle caratteristiche del sistema offerto e delle eventuali equivalenze dichiarate.