Scheda tecnica
3 ventilatori per Rianimazione e Terapia Intensiva

Caratteristiche tecniche:

Ventilatore polmonare su carrello/pensile atto alla ventilazione di pazienti adulti, pediatrici e neonatali con volume corrente da 2 ml a 2 litri con sensore di flusso da 2 a 100 ml, provvisto di tutte le certificazioni e gli alarmi previsti dalla normativa vigente, avente le seguenti caratteristiche:

MODALITA' DI VENTILAZIONE:
1. volume controllato ( con possibilità di PLV);
2. volume controllato assistito;
3. SIMV;
4. IRV;
5. pressione controllata (con possibilità di volume garantito);
6. pressione controllata assistita;
7. volume di supporto;
8. pressione di supporto;
9. CPAP;
10. APRV ( con modalità stand alone) per il reclutamento alveolare con eventuale possibilità di avere a disposizione un criterio di ciclaggio automatico a flusso;
11. MMV (per garantire il volume minuto minimo mandatorio);
12. respiro spontaneo in tutte le ventilazioni al fine di garantire il massimo confort respiratorio al paziente;
13. trigger inspiratorio ed espiratorio regolabili;
14. adattamento della sensibilità del trigger mentre compensa le eventuali perdite in modo da evitare auto inneschi;
15. modalità sospirone con intermittent peep modificabile sia in ampiezza, durata e frequenza;
16. pausa inspiratoria ( fino a 40 secondi per manovre di reclutamento);
17. pausa espiratoria ( per calcoli di auto PEEP , volume intrappolato, compliance e resistenza);
18. ventilazione in modalità non invasiva con NIV in tutte le modalità ventilatorie;
19. massima compensazione possibile contro le perdite;
20. riconoscimento automatico del primo respiro da parte del ventilatore con attivazione della ventilazione;
21. riduzione automatica del flusso durante la disconnessione;
22. funzione di aiuto in linea per le principali funzionalità (modalità ventilatorie, procedure, manovre diagnostiche) dal manuale d'uso;
23. schermo a colori touch screen con dimensioni non inferiori ai 15" orientabile e separabile dall'unità ventilatoria;
24. modalità funzione automatica per la bronco aspirazione con fase di preossigenazione, interruzione della ventilazione per la procedura e riossigenazione per la fase successiva;
25. fonte di ossigeno regolabile ad alti flussi incorporata;
26. monitor del ventilatore in grado di visualizzare contemporaneamente 3 curve ventilatorie (flusso, pressione, volume etc. come una linea piena e distinzione tra atti spontanei e mandatori) e 3 trend di 24 h;
27. schermo del ventilatore con visualizzazione dei dati ventilatori impostati e monitorati, delle curve di pressione flusso e volume su base temporale, dei loops e dei trend respiratori;
28. variazione delle schermate anche in maniera estemporanea durante l'uso;
29. dotato di ACT e monitoraggio avanzato e approfondito (visualizzazione pressione tracheale) sia in inspirazione che in espirazione, sia per atti spontanei che mandatori, con un sistema di rilevazione che sia il più non invasivo possibile; regolabile per ramo inspiratorio/espiratorio e sempre per atti spontanei/mandatori;
30. sensore O2 paramagnetico;
31. valutazione della CO2 del paziente integrata nel ventilatore;
32. collegamento (tramite porta dati) a sistemi esterni di monitoraggio della funzione ventilatoria, per assicurare la completa compatibilità con sistemi di monitoraggio avanzati che utilizzino anche i valori del ventilatore per meglio impostare la ventilazione;
33. calibrazione dei sensori effettuabile anche durante la ventilazione e in caso di guasto dei sensori deve essere possibile procedere al cambio del sensore senza interrompere la ventilazione;
34. batteria interna per l'utilizzo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
35. provvisto di nebulizzatore integrato, con insufflazione del farmaco sincronizzata nel flusso inspiratorio.