Scheda tecnica n.1 Sistema di monitoraggio
per U.O. di Rianimazione e Sala Operatoria pediatrica del P.O. Di Cristina

Modulo per monitoraggio continuo e non invasivo della pressione arteriosa
E' bene precisare che la richiesta di " modulo per il monitoraggio continuo e non invasivo della pressione arteriosa" è stato erroneamente inserito nella programmazione del monitoraggio della Sala osservazione pre e post-operatoria, mentre un solo modulo sarebbe utile in Rianimazione potendo essere collegato ad ogni monitor per posto letto.
Questo modulo consente il monitoraggio incruento dei parametri emodinamici (CO, CI, PPV, SVR) che in alcune patologie (shock settico, etc.), risulta determinante per il corretto trattamento dei piccoli pazienti, senza ricorrere a metodi cruenti (Swan-Ganz, incannulazione arterie, incannulazione vaso centrale, etc.) necessari con altri sistemi di monitoraggio che spesso non possono essere usati o non hanno validità in ambito pediatrico.
Una limitazione è che tale sistema può essere usato su pazienti di almeno 20kg, non coprendo quindi l'intera popolazione pediatrica, dal neonato all'adolescente.
Per tale limitazione, per quanto auspicabile esserne dotato, tale richiesta può essere considerata parzialmente determinante nella scelta dei fornitori da parte della nostra Azienda.

Dimensioni del display
Per quanto riguarda le dimensioni dei display dei monitor, nella richiesta è specificato che devono essere almeno 18" ad alta risoluzione e a colori e 18" è il minimo che può essere accettato nei sistemi di monitoraggio più moderni.

Cavi di collegamento
Per quanto riguarda i cavi di collegamento per PVC, Pressione arteriosa, etc., ci si riferisce ad eventuali cavi di collegamento nel caso di un sistema non modulare, e non ai cavi di collegamento monitor-trasduttore di pressione che realmente vengono forniti dalle aziende che forniscono al reparto i trasduttori di pressione.

ECG con unico cavo
Circa ECG con unico cavo questo sistema può essere considerato equivalente a quello a cavi singoli per singolo parametro anche se molto più scomodo.

Aggiornamento software
L'aggiornamento software tramite PC può essere considerato equivalente a quello tramite scheda.

Sistema misurazione e visualizzazione TcpO2/TcpCO2
Il sistema Radiometer per pO2 e pCO2 transcutaneo può essere considerato idoneo.
In alcune offerte non è previsto questo sistema di misurazione che è molto importante in pediatria per la necessità di ridurre al massimo le pratiche invasive sui piccoli pazienti.

Software
Si ribadisce la necessità che il software sia universale per pazienti adulti, bambini e neonati, caratteristica non indicata chiaramente in alcune offerte.

Monitor sala operatoria, sala osservazione pre e post-operatoria
Si ribadisce la necessità che il display sia di almeno 10" ad alta risoluzione, a colori, dotato di cinque canali, e che funzioni sia a rete che a batteria.

SpO2
E' necessario che il sistema sia quello Nellcor per uniformare le attrezzature e le sonde riutilizzabili a quello di tutti i monitor del P.O. G. Di Cristina.