## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
Caratteristiche tecniche | U.M | Quantita' | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
Dermotomi pneumatici ad aria compressa completi di tubo e cassetta di sterilizzazione , con manipoli (ergonomici e maneggevoli) di peso non superiore a 1 Kg. , lunghezza di circa 30 cm; largezza di circa 14 cm; con tubo staccabile con scarico a circa 3,00 m. dal sito chirurgico; e velocità a vuoto di circa 4.500-6.500 cicli/minuto. | n | 3
Gli strumenti devono disporre di piastre di regolazione della larghezza della cute da prelevare con misure di 2,5 cm,; 3,8 cm; 5,1 cm; 7,6 cm e 10,2 cm.
I dermotomi , devono permettere di regolare in maniera precisa e accurata, attraverso un'apposita comando, di regolare lo spessore della cute da prelevare da 0,1 a 0,6 mm con incrementi impostabili di 0,05 mm.
La ditta dovrà impegnarsi al ritiro dei tre dermotomi di proprietà del'Arnas e dichiarati fuori uso.
Nella formulazione dell'offerta economica la ditta dovrà garantire uno sconto del valore di almeno €.9.000,00
La somma prevista per la fornitura dei tre dermatomi è stimata in €. 40.000,00 (somma già decurtata dall'applicazione dell'eventuale sconto per il ritiro dei tre vecchi dermotomi)